Chęciny, dnia 2010-04-07

Znak sprawy: DZ-112-2010-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Jakie minimalne wymiary naświetli należy zastosować w drzwiach D4, D7, D7*, D8?

Odp. W drzwiach D4, D7, D7*, D8 nie będzie naświetli.

Pytanie nr 2 - Zarówno w dokumentacji projektowej, jak i w przedmiarze ujęto barytowanie ścian i stropów jako metodę zabezpieczenia antyradiacyjnego pracowni RTG i TK. W praktyce metoda ta niesie ze sobą szereg wad oraz utrudnień m.in. trudności w układaniu barytu na sufitach, podciągach i załamaniach, nierównomierność nakładanych warstw, rozwarstwianie i pękanie podczas schnięcia i eksploatacji. Dodatkowo jest to metoda czasochłonna i wymaga zapewnienia odpowiednich warunków podczas schnięcia, zwłaszcza odnośnie temperatury i wilgotności otoczenia, co może uniemożliwić wykonanie zadania w wyznaczonym terminie.

Czy dla zapewnienia skuteczności i ciągłości ochrony antyradiacyjnej oraz jednolitości systemu należy zastosować zabezpieczenie ścian i sufitu z gotowych płyt antyradiacyjnych, pokrytych uszlachetnionym laminatem HPL 0,9mm, nie wymagających malowania, a przede wszystkim umożliwiających szybki i suchy montaż, np. nie gorsze niż typu DELTA?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamienne rozwiązania np. z gotowych płyt antyradiacyjnych z odpowiednim równoważnikiem grubości blachy ołowianej, pokrytych uszlachetnionym laminatem HPL 0,9mm.

Pytanie nr 3 - Czy w zakresie ochrony antyradiacyjnej w celu zapewnienia skuteczności i ciągłości ochrony antyradiacyjnej (zwłaszcza na styku ściana-stolarka ochronna) należy zastosować jednolity, nowoczesny  system osłon antyradiacyjnych z gotowych płyt ochronnych nie wymagających malowania oraz drzwi i okien, np. systemowe rozwiązania nie gorsze niż typu DELTA?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednolitego, nowoczesnego systemu osłon antyradiacyjnych z gotowych płyt ochronnych nie wymagających malowania (dotyczy drzwi i okien).

Pytanie nr 4 - W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących zabezpieczenia wlotów kanałów wentylacyjnych.

Czy ze względu na wymóg zachowania ciągłości i skuteczności ochrony radiologicznej Zamawiający zezwoli na wykonanie zabezpieczeń antyradiacyjnych kanałów i wlotów wentylacyjnych w postaci systemowego rozwiązania np. systemu DELTA?

Odp. W ofercie należy przewidzieć zabezpieczenie wlotów kanałów wentylacyjnych np. w postaci systemowego rozwiązania DELTA.

Pytanie nr 5 - Dokumentacja projektowa nie precyzuje wyposażenia drzwi przesuwnych D1****. Rozwiązanie drzwi ręcznie przesuwanych wymusza usytuowanie urządzeń do obsługi ręcznej w bezpośredniej bliskości miejsc zagrażających ścinaniem, zgnieceniem lub wciągnięciem. Dodatkowo nie eliminuje też ryzyka przypadkowego otwarcie drzwi w momencie ekspozycji lampy aparatu rentgenowskiego. W praktyce ze względu na bezpieczeństwo użytkowania związanego z ruchomym skrzydłem oraz eliminacją ryzyka przypadkowego napromieniowania stosuje się specjalne rozwiązania systemowych drzwi przesuwnych, wyposażonych w napęd automatyczny, zgodnych z PN-EN 12453, np. nie gorsze niż typu DELTA

Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi D1**** zostały wykonane jako systemowe drzwi automatyczne np. nie gorsze niż typu DELTA?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi przesuwanych, automatycznych jako rozwiązanie systemowe nie gorsze niż typ DELTA.

Pytanie nr 6 - Czy istnieje możliwość zamiany osłony radiologicznej sufitu – tynk barytowy na siatce lub płyta Pb + GK na płytę wiórową obustronnie laminowaną z wprasowaną warstwą z blachy ołowianej na suficie oraz na ścianach.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany osłony z tynku barytowego na rozwiązania systemowe w postaci gotowych płyt ochronnych, nie wymagających malowania, lecz nie gorszych niż typu DELTA.

Pytanie nr 7 - Porównanie kosztorysów i dokumentacji wykazało, że występują rozbieżności w ilości materiałów, a niektóre materiały w kosztorysach nie występują. Problem dotyczy wszystkich branż. W jaki sposób uwzględnić powyższe rozbieżności przy konstruowaniu ceny oferty? Czy zamawiający przewiduje korektę załączonych do oferty  przedmiarów i kosztorysów?

Odp. Zamawiający unieważnia odpowiedź na to pytanie z dnia 2010-04-06 (wyjaśnienia DZ-112-2010-4).

Poprawna odpowiedź brzmi: Zamawiający nie przewiduje korekty załączonych do oferty przedmiarów i kosztorysów. Przedmiary i kosztorysy składane przez Wykonawcę winny posiadać pełny zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8 - W związku z występującymi rozbieżnościami, prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.

Odp. Zamawiający unieważnia odpowiedź na to pytanie z dnia 2010-04-06 (wyjaśnienia DZ-112-2010-4).

Poprawna odpowiedź brzmi: Zamawiający nie przewiduje korekty załączonych do oferty przedmiarów i kosztorysów. Przedmiary i kosztorysy składane przez Wykonawcę winny posiadać pełny zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aneks do przedmiaru robót na "Roboty budowlane" pod nazwą: Roboty budowlane-aneks.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół