Chęciny, dnia 2010-09-28

Znak sprawy: DZ-398-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 20, pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o innym podziale zakresów temperatury: 36°C, 40°C, 44°C? Różnice w poszczególnych urządzeniach wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych przez poszczególnych producentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 20, pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wózek nie posiadający kosza na kołdry oferujący za to dodatkowo możliwość podłączenia innych urządzeń medycznych oraz zawieszenia worków z płynem infuzyjnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 20, pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ogrzewacz  o  masie do  7kg? Uwzględniając konieczność (zgodnie z SIWZ) dostawy stojaka, aparat z założenia będzie zazwyczaj przewożony a nie przenoszony, a zatem masa większa o ok. 1kg od wymaganej nie będzie praktycznie wpływała na komfort prac.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 20, pkt 13 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu licznika przepracowanych godzin? Typowo okres zalecanych przez producenta przeglądów technicznych jest ustalany na określone odstępy czasowe (rok, 2 lata) i wówczas licznik jest zbędnym dodatkiem.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 20, pkt 18 - Czy  jeżeli  standardowe  koce oferowane  przez producenta   posiadają  właściwości termoizolacyjne po odłączeniu od urządzenia - Zamawiający odstąpi od wymogu od zaoferowania koców specjalnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 20, pkt II - Czy Zamawiający dopuści koce o całkowitych wymiarach 101,6x203,2cm? Przy zastosowaniu ogrzewacza konwekcyjnego głowa pacjenta powinna pozostać odkryta, w związku z tym kocyki takie będą odpowiednie dla pacjentów o wzroście do ok. 230cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że, dostawca równocześnie zapewni dostawę mniejszych kocy możliwych do wykorzystania w czasie zabiegów operacyjnych np. 60-70cm x 100cm.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 20, pkt 11 - Czy przez stwierdzenie „Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA” Zamawiający rozumie filtr HEPA o wielkości 0,2um?  Jest to wielkość oferowana przez kilku producentów ogrzewaczy konwekcyjnych i zapewnia ona najlepszą obecnie skuteczność.

Odp. Zamawiający dopuszcza filtr Hepa 0,2um.

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 20, pkt 7 - Czy w celu zwiększenia wydajności urządzenia - Zamawiający będzie wymagał, aby czujnik temperatury sterujący pracą grzałki znajdował się na końcu rury (przy kocyku pacjenta)? Rozwiązanie takie zapewnia kontrolę rzeczywistej temperatury powietrza dostarczanego do kocyka (w innym przypadku powietrze będzie schładzane w rurze na odcinku urządzenie- pacjent).

Odp. Zamawiający dopuszcza umiejscowienie czujnika temperatury na końcu rury (przy kocyku pacjenta).

Pytanie nr 9 – Zadanie 24 - Czy   Zamawiający   dopuszcza   mikroskop   z  4-ro  pozycyjnym   uchwytem rewolwerowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 – Zadanie 24 - Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z regulacja dioptryjną w obu tubusach okularowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 – Zadanie 24 - Czy Zamawiający wymaga nasadki binokularowej mikroskopu z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji w zakresie 40 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 – Zadanie 24 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z mikroskopem obiektywu Planachromat 20x?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 – Zadanie 24 - Czy Zamawiający wymaga obiektywów z korekcją na nieskończoność?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 – Zadanie 24 - Czy Zamawiający wymaga aby statyw mikroskopu posiadał wbudowane diody sygnalizujące natężenie oświetlenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 – Zadanie 24 - Czy Zamawiający wymaga aby mikroskop posiadał możliwość rozbudowy o fluorescencję LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół