Chęciny, dnia 2010-10-05

Znak sprawy:

DZ-398-2010-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny  o wadze całkowitej 20 kg. Ssak spełnia wszystkie pozostałe parametry techniczne.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny wyposażony w zbiornik 3 l z pokrywą. O wadze 13,5 kg. Ssak spełnia wszystkie pozostałe parametry techniczne.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 6- Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o przepływie 35 l/min., o  wadze 13,5 kg. Ssak spełnia wszystkie pozostałe parametry techniczne.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 7- Czy Zamawiający dopuści kamerę HD z zoomem cyfrowym zamiast zoomu optycznego.

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 9- Czy Zamawiający dopuści cystoskop z kanałem roboczym umożliwiającym wprowadzenie włókna laserowego o średnicy 23 Chr.

Odp. Nie ma takiego włókna.

Pytanie nr 6 - Zadanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Respirator nie

wyświetlającego średniego ciśnienia terapeutycznego (MAP), natomiast wyświetlającego

ciśnienie bazowe lub ?

Odp. Pytanie jest niejasne.

Pytanie nr 7 - Zadanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Respirator w którym jest stosowany obwód pacjenta z zastawką oddechową, ale nie funkcjonujący z obwodem

bez zastawki?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - Zadanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Respirator z czasem trwania wdechu od 0.1 do 3.0 sekund?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - Zadanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Respirator bez możliwości zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 - Zadanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Respirator bez alarmu niskiej/wysokiej objętości oddechu (TV), natomiast posiadający alarm niskiego/wysokiego ciśnienia wdechowego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 - Zadanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Respirator o wadze 7.8kg? Taki ciężar bierze się z wyjątkowej wytrzymałości na uszkodzenia jak i wysoką pojemność baterii wynoszącą ponad 10 godzin pracy.

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 - Zadanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Respirator z ciśnieniowym rozpoznawaniem oddechu własnego pacjenta (trigger)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - Zadanie 23 - Proszę o doprecyzowanie czy zestaw stojaków (do przechowywania probówek ) ma wypełniać tylko jedną z trzech sekcji zamrażarki czy wszystkie 3 przedziały zamrażarki?

Odp. Ilość stojaków na wszystkie 3 przedziały.

Pytanie nr 14 - Zadanie 23 - Proszę o informację czy zapis dot. ilości sekcji wewnętrznych (max. 3) nie zawiera błędu, tzn. czy nie powinien mieć brzemienia "ilości sekcji wewnętrznych min. 3", co gwarantuje Zamawiającemu mniejszą powierzchnię wnętrza zamrażarki narażoną na dostęp ciepłego powietrza z zewnątrz podczas otwierania zamrażarki a tym samym mniejsze oszronienie uszczelek i drzwi zamrażarki? Zapis w obecnym kształcie dopuszcza zamrażarkę zarówno bez podziału na sekcje wewnętrzne (tylko drzwi zewnętrzne) jak i dwie sekcje - których otwarcie powoduje od razu dostęp ciepłego powietrza do połowy objętości zamrażarki.

Odp. Ilość sekcji równa 3.

Pytanie nr 15 - Zadanie 23 - Proszę o doprecyzowanie czy dostęp do zawartości zamrażarki ma być zabezpieczony tzn. czy drzwi zamrażarki mają być zamykane na klucz?

Odp. Nie.

Pytanie nr 16 - Zadanie 23 - Proszę o doprecyzowanie czy wymagana jest możliwość regulacji wysokości półek i możliwość dodania dodatkowych półek w przyszłości gdy zwiększy się ilość składowanego materiału w zamrażarce?

Odp. Wymagana regulacja półek.

Pytanie nr 17 - Zadanie 23 - Czy panel kontrolno sterujący w który  ma być wyposażona zamrażarka ma posiadać jakikolwiek system alarmów informujący o nieprawidłowościach pracy urządzenia?

Odp. Tak.

Pytanie nr 18 - Zadanie 23 - Czy w  celu łatwiejszej identyfikacji stanów  alarmowych każdy alarm   ma  być reprezentowany oddzielną, opisaną diodą znajdującą się na panelu sterowania, informującą o konkretnym stanie alarmowym?

Odp. Tak: - alarm braku zasilania i alarm wysokiej temperatury

Pytanie nr 19– Zadanie 27 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokrokardiograf z papierem o szer. 210 mm tj. format A4, w postaci rolki i składanki, który drukuje w tym formacie 12 odprowadzeń EKG jednoczasowo.

Odp. Nie.

Pytanie nr 20 - Zadanie 31 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Kardiomonitor z równoczesnym zapisem 4 krzywych w czasie 12 minut? Taki czas jest w zupełności wystarczający aby poprawnie zdiagnozować stan zdrowotny pacjenta i w wygodny sposób przejrzeć wstecz krzywe dynamiczne z ostatnich kilkuset sekund.

Odp. Tak.

Pytanie nr 21 - Zadanie 31 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Kardiomonitor z następującym zakresem pomiaru NIBP u dorosłych: skurczowego 40-270mmHg i rozkurczowego 10-215mmHg? Taki zakres pomiaru w zupełności wystarczy aby poprawnie zdiagnozować stan zdrowotny pacjenta.

Odp. Tak.

Pytanie nr 22 - Zadanie 35 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z trzema wewnętrznymi akumulatorami litowo-jonowymi pozwalającymi na pracę urządzenia do 10 godzin oraz do 200 defibrylacji energią 200 J?

Odp. Tak.

Pytanie nr 23- Zadanie 35 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadzę 8,5 kg?

Odp. Tak.

Pytanie nr 24 - Zadanie 35 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem wartości akcji serca w zakresie od 18 do 300?

Odp. Tak.

Pytanie nr 25 - Zadanie 35 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator 2 możliwością ustawienia prądu stymulacji w zakresie 0-150mA?

Odp. Tak.

Pytanie nr 26 - Zadanie 35 - Co Zamawiający rozumie pod zapisem „Dwufazowa odcięta folia wykładnicza'"?

Odp. Elektrody cor Poth  - nie są konieczne.

Pytanie nr 27 - Zadanie 35 - Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy z zakresem wyboru energii od 2 do 200 J, spełniający aktualne wytyczne 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

Niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa została w pełni zaakceptowana w opublikowanych w listopadzie 2005 r. Międzynarodowych Wytycznych 2005 Resuscytacji

Krążeniowo-Oddechowej. Zalecenia zawarte w w/w wytycznych określają protokół defibrylacji dwufazowej w sposób następujący, cyt.:

„Gdy potwierdzone 2ostanie FV/VT naładuj defibrylator i wykonaj jedno wyładowanie (150-200J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360J dla jednofazowych). ... Jeśli natomiast utrzymuje się VF/VT wykonaj drugie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych iub 360J dla jednofazowych). ... Gdy utrzymuje się VF/VT podaj adrenaliną i natychmiast po tym wykonaj trzecie wyładowanie (150-360.1 dla defibrylatorów dwufazowych lub 360J dla jednofazowych) i powróć do BLS...", (Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Europejska Rada Resuscytacji / Polska Rada Resuscytacji. Wydanie I, Kraków 2005, str. 51).

W związku z powyższym Wytyczne 2005 nie wymagają defibrylacji na poziomie 360J, dopuszczają natomiast defibrylacje w zakresie od 150 do 360 J.

W chwili obecnej dwufazową niskoenergetyczną falę defibrylacji stosują czołowi producenci defibrylatorów tacy jak np.: ZOLL, Philips, Corpuls. Schiller.

Obecne wymagania Zamawiającego Faworyzują starszą technologię dwufazowej fali defibrylacji (obecnie oferowaną praktycznie przez jednego producenta, firmę Medtronic Physio Control) i uniemożliwia zaoferowania najnowocześniejszych, zgodnych z najnowszymi wytycznymi europejskimi oraz posiadających dopuszczenia do stosowania w placówkach medycznych defibrylatorów.

Odp. Tak.

Pytanie nr 28 - Zadanie 35 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ładowaniem do energii maksymalnej niezależnie od stanu naładowania akumulatorów do 5s.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 - Zadanie 36 - Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający możliwość łatwej i wygodnej współpracy z kasetą RTG na całej długości leża, bez tacy? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 30 - Zadanie 36 - Czy Zamawiający wymaga wózka z leżem opartym na konstrukcji kolumnowej? Kolumnowa budowa wózka jest najnowocześniejszym rozwiązaniem i zdecydowanie zwiększy funkcjonalność wózka.

Oferuje: 
- możliwość zwiększonego bezpiecznego obciążenia roboczego nawet do 250 kg,
- umożliwia doskonałą współpracę z ramieniem C  
- gwarantuje najwyższą stabilność nawet w najwyższym położeniu 
- umożliwia wygodniejszą , dokładniejszą i szybszą dezynfekcję całej konstrukcji wózka (wszystkie

powierzchnie ławo dostępne dla personelu w odróżnieniu do starszych rozwiązań korbowych czy

pentagramowych)
- pozwala na wykonywanie regulacji wysokości i funkci Trendelenburga bez użycia siły i przy

jednoczesnym doskonałym dostępie do pacjenta (wolne ręce)
  Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia

zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Odp. Tak.

Pytanie nr 31 - Zadanie 36 - Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego oczekuje aby wózek posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenurga i anty Trendelenburga? Hydrauliczna regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leża wózka Dokonywana jest dźwignia nożną bez konieczności użycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga użycia znacznej siły przez personel medyczny (bardzo często drobne pielęgniarki) Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta

Odp. Tak.

Pytanie nr 32- Zadanie 36 - Czy zamawiający kierując się wygodą personelu wymaga aby wózek był wyposażony w piąte koło będące częścią systemu blokady centralnej i kierunkowej. Takie rozwiązanie diametralnie zwiększa manewrowość wózka co pozwala na łatwe przemieszczanie w wąskich pomieszczeniach,windach oraz ułatwia precyzyjne prowadzenie wózka jednej osobie bez użycia siły. Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia zdecydowanie pracę personelu

Odp. Tak.

Pytanie nr 33 - Zadanie 37 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z hałasem generowanym na poziomie ≤57 dB?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 - Zadanie 37 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej I klasy bezpieczeństwa, przeznaczony m. in. do przygotowania leków w warunkach aseptycznych, ale z poziomym przepływem powietrza?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 - Zadanie 37 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej I klasy bezpieczeństwa bez przedniej szyby z możliwością podnoszenia?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 – zadanie nr 34 – zamawiający modyfikuje formularz ofertowy w zakresie zadania nr 34. Aktualny formularz poniżej:

Zadanie nr 34 - HOLTER EKG (1 szt.)

SYSTEM MONITOROWANIA (4 szt.)

1. HOLTER EKG

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych aparatury

Typ, nazwa aparatury:……………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| lp | Wymagane parametry | wpisać Oferowany parametr LUb tAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | REJESTRATORY CYFROWE (2 szt.) |  |
| I | Rejestrator: |  |
| 1 | Wbudowany wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 128 x 64 do podglądu krzywych EKG przy podłączaniu i podczas rejestracji |  |
| 2 | Waga rejestratora maksymalnie 160 g wraz z kompletem ogniw zasilających |  |
| 3 | Zasilanie: 1 bateria alkaliczna AA (paluszek) lub akumulator AA. załączyć 5 szt. |  |
| 4 | Cyfrowy zapis 3 kanałów EKG |  |
| 5 | Pamięć typu Flash minimum 256 MB. |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania minimum 1024 próbki/sekundę/kanał |  |
| 7 | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału minimum 12 bitów |  |
| 8 | Zapis bez kompresji lub z kompresją bezstratną maksimum 3-krotną |  |
| 9 | Zapis EKG z minimum 24 i 48 godzin do ustawienia przez użytkownika przy rozpoczynaniu każdej rejestracji |  |
| 10 | Funkcja długotrwałej rejestracji przez minimum 120 godzin z obniżoną częstotliwością próbkowania |  |
| 11 | Pamięć danych demograficznych pacjenta w rejestratorze |  |
| 12 | Przycisk do rejestracji zdarzeń przez pacjenta |  |
| II | Rejestrator: | X |
| 13 | Wbudowany wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 128 x 64 do podglądu krzywych EKG przy podłączaniu i podczas rejestracji |  |
| 14 | Waga rejestratora maksymalnie 160 g wraz z kompletem ogniw zasilających |  |
| 15 | Zasilanie: 1 bateria alkaliczna AA (paluszek) lub akumulator AA, załączyć 5 szt. |  |
| 16 | Cyfrowy zapis 3 kanałów EKG |  |
| 17 | Funkcja detekcji i zapisu impulsów stymulatora |  |
| 18 | Pamięć typu Flash minimum 256 MB. |  |
| 19 | Częstotliwość próbkowania minimum 1024 próbki/sekundę/kanał |  |
| 20 | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału minimum 12 bitów |  |
| 21 | Zapis bez kompresji lub z kompresją bezstratną maksimum 3-krotną |  |
| 22 | Zapis EKG z minimum 24 i 48 godzin do ustawienia przez użytkownika przy rozpoczynaniu każdej rejestracji. |  |
| 23 | Funkcja długotrwałej rejestracji przez minimum 120 godzin z obniżoną częstotliwością próbkowania |  |
| 24 | Pamięć danych demograficznych pacjenta w rejestratorze |  |
| 25 | Przycisk do rejestracji zdarzeń przez pacjenta |  |
| III | STANOWISKO KOMPUTEROWE Z OPROGRAMOWANIEM | X |
| 26 | Zestaw komputerowy minimum: komputer z procesorem 1,6 GHz. 256 MB RAM, 120 GB HDD, napęd CD/DVD-R Monitor o przekątnej minimum 19" Drukarka laserowa czarno-biała |  |
| 27 | Oprogramowanie do analizy pracujące w środowisku systemu operacyjnego Windows współpracujące na jednej platformie sprzętowej z oprogramowaniem próby wysiłkowej i holtera ciśnienia |  |
| 28 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 29 | Analiza komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca |  |
| 30 | Analiza odcinka ST |  |
| 31 | Wykrywanie epizodów migotania przedsionków |  |
| 32 | Prezentacja i możliwość przeglądu klas pobudzeń, epizodów i trendów |  |
| 33 | Możliwość zmiany kryteriów rozpoznawania zaburzeń rytmu |  |
| 34 | Możliwość wykonywania pomiarów krzywej EKG ręcznie |  |
| 35 | Możliwość wykonywania pomiarów krzywej EKG automatycznie |  |
| 36 | Analiza sygnału respiracji do diagnostyki bezdechów w korelacji z zapisem EKG |  |
| 37 | Wydruk raportów z wybranymi odcinkami krzywej EKG |  |
| 38 | Archiwizacja badań na płytach CD |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o analizę odstępu QT i PQ |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o analizę późnych potencjałów |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o analizę 12 odprowadzeń EKG |  |
| 42 | Gwarancja na dostarczony zestaw min. 24 miesiące |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 44 | Przeglądy/ legalizacje/ kalibracje w okresie gwarancji zgodnie z instrukcja obsługi, karta gwarancyjną |  |

UWAGA:

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości podane w rubryce WARTOŚĆ PARAMETRU WYMAGANA należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  Brak opisu w rubryce WARTOŚĆ PARAMETRU OFEROWANA będzie traktowane jako niespełnienie danego parametru.

2. SYSTEM MONITOROWANIA (4 szt.)

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych aparatury

Typ, nazwa aparatury:……………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| LP | Parametr / warunek | wpisać Oferowany parametr LUb tAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I | MONITORY |  |
| 2 | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 12" |  |
| 2 | Dotykowe sterowanie monitorem oraz poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne |  |
| 3 | Ilość kanałów dynamicznych min. 8 |  |
| 4 | Monitor wyposażony w sterownik kart pamięci |  |
| 5 | Monitory wyposażone w co najmniej jedno gniazdo USB |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 96 godz. |  |
| 7 | Zapamiętywanie krzywych w czasie rzeczywistym - co najmniej 2 godziny pamięci |  |
| 8 | Monitor wyposażony w kalkulatory: lękowe, parametrów nerkowych, parametrów wentylacyjnych, parametrów utlenowania |  |
| 9 | Zasilanie monitora 230W 50Hz |  |
| 10 | Zasilanie monitora z wewnętrznych wymienialnych przez użytkownika akumulatorów pozwalających na co najmniej 5 godzin pracy |  |
| 11 | Możliwość podłączenia do monitora drukarki laserowej i wykonywania wydruków (trendy, skonfigurowane raporty) |  |
| 12 | Monitor wyposażony w złącze do podłączenia ekranu kopiującego |  |
| 13 | Monitor wyposażony w złącze umożliwiające wysyłanie sygnałów analogowych i alarmowych |  |
| 14 | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów (do 8 godzin) obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  |
| 15 | Możliwość wbudowania w monitor pomiaru inwazyjnego ciśnienia, pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji oraz rejestratora termicznego |  |
| 16 | Monitor wyposażony w uchwyt do zawieszenia na ścianie z koszykiem na akcesoria |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp. |  |
| 1 | Zakres pracy min. 30-300 HR |  |
| 2 | Analiza arytmii |  |
| 3 | Odchylenie odcinka ST w zakresie od -2.0 do +2.0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie |  |
| 4 | Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 0-120 R/min. |  |
| 5 | Granice alarmowe częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, arytmii i częstości oddechu: ustalone przez użytkownika lub nauczone dla bieżących wartości parametrów |  |
| 6 | W ofercie z monitorem przewód EKG z gniazdami do 5 końcówek EKG, komplet 5 końcówek EKG. |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |
| 1 | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego wraz z wartością częstością pulsu zmierzoną podczas pomiaru ciśnienia oraz czasem wykonania pomiaru |  |
| 2 | Zakres pomiarowy 20-260 mmHg |  |
| 3 | Granice alarmowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
| 4 | Mankiety dla dorosłych duży, średni i mały. Przewód łączący mankiet z monitorem. |  |
| 5 | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły - pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |
| 1 | Zakres pomiarowy % saturacji 30-100% |  |
| 2 | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-250 |  |
| 3 | Granice alarmowe saturacji oraz częstości pulsu: ustalone przez użytkownika lub nauczone dla bieżących wartości parametrów |  |
| 4 | Czujnik pomiarowy dla dorosłych. Kabel łączący czujnik z monitorem. |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |
| 1 | Zakres pomiarowy 0-50 stopni C, wyświetlanie temp. i różnicy temperatur |  |
| 2 | Granice alarmowe temperatury ciała |  |
| 3 | Powierzchniowy oraz centralny czujnik temperatury |  |
| II | STACJA CENTRALNEGO NADZORU |  |
| 1 | Dwa kolorowe ekrany LCD TFT każdy o przekątnej co najmniej 19". |  |
| 2 | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z monitora przyłóżkowego |  |
| 3 | Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do nadzorowania co najmniej 8 monitorów przyłóżkowych |  |
| 4 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka |  |
| 5 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |  |
| 6 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 0,5 godz |  |
| 7 | Funkcja "holterowska": przynajmniej 48 godzin pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu |  |
| 8 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 50/pacjenta |  |
| 9 | W komplecie drukarka laserowa podłączona do systemu |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie telemetryczne (nadajniki telemetryczne noszone przez pacjentów, odbiornik sygnałów przy centrali). |  |

- Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Termin dostawy: Do 23.11.2010 r

- Termin płatności: 30 dni.

- Okres gwarancji…..

- W tym wartość netto dostawy Holtera :……...…………….………………………………zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...z

- Wartość brutto dostawy Holtera:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- W tym wartość netto dostawy systemu monitorowania (4 szt.)  :……...…………….……zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto systemu monitorowania (4 szt.)  :……………..……..…………………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół