Chęciny, dnia 2010-10-07

Znak sprawy:

DZ-398-2010-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 60 l/min.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Zadanie 25 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez polsoksymetrii

Odp. Nie.

Pytanie nr 3 – Zadanie 25 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokrokardiograf z papierem o szer. Standardowej 110 mm, w formie składanki, który na wydruku ukazuje 2 słupki po 6 odprowadzeń.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4– Zadanie 25 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokrokardiograf z pamięcią zapisów do 100 badań. Taka ilość badań zapamiętywanych jest w zupełności wystarczająca aby stworzyć historię pacjenta do późniejszej analizy.

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 – Zadanie 25 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf w którym pulsoksymetr jest dostarczony jako oddzielne urządzenie zewnętrzne.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 – Zadanie 31 pkt. 3 - Czy Zamawiający zechce zaakceptować wysokiej klasy monitor parametrów życiowych posiadający kolorowy 10,4 calowy ekran obsługiwany za pomocą pokrętła oraz klawiszy bezpośredniego dostępu? Rozwiązanie takie jest w pełni funkcjonalne i jest stosowane przez wielu producentów. Tym samym nie zmienia się ergonomia obsługi kardiomonitora przez personel medyczny. Wskazane rozwiązanie stanowi inną technologię wykonania, umożliwiającą równoważne korzystanie z kardiomonitora jak wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 – Zadanie 31 pkt. 6- Czy Zamawiający zechce sprecyzować na czym ma polegać kompatybilność z urządzeniami innych producentów i określić jakich producentów?

Odp. Urządzenie ma być kompatybilne z urządzeniami f-my Philips i pracować w sieci szpitalnej.

Pytanie nr 8 – Zadanie 31 pkt. 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje monitor z pomiarem nieinwazyjnego ciśnienia krwi wykonywanym metoda oscylometryczną z liniową deflacją mankietu, jest to metoda bezpieczniejsza spełniająca wszelkie normy oraz zakresie pomiarowym dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego dla dorosłych w zakresie od 25 do 260 mmHg?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 – Zadanie 31 pkt. 10 - Czy Zamawiający zechce sprecyzować z jakimi czujnikami- jakiego producenta ma być kompatybilny czujnik saturacji? Każda z firm obecna na rynku polskim posiada kable i czujniki kompatybilne tylko i wyłącznie z kablami łączącymi i monitorami swojej produkcji w związku z powyższym proszę o dopuszczenie rozwiązania polegającego na kompatybilności z akcesoriami i monitorami naszej firmy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – Zadanie 31 pkt. 11 - Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający pomiar kapnografii w strumieniu bocznym? Metoda ta daje możliwość pomiaru kapnografii zarówno w zaintubowanych jak i nie zaintubowanych pacjentów.

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 – Zadanie 31 pkt. 5

Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w min. 72h pamięć trendów ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 12 – Zadanie 34 - Holter -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system Holtera EKG z nowoczesnymi, cyfrowymi rejestratorami o wadze do 200g zasilanymi z dwóch akumulatorków, paluszków wielokrotnego ładowania z częstotliwością próbkowania 760 p/s/k., z możliwością analizy do 100 godzin bez kompresji.

Oferowane przez nas rejestratory posiadają podgląd zapisu EKG na dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu wbudowanym w rejestrator. Użytkownik ma możliwość założenia rejestratora w każdym dowolnym miejscu i kontroli stanu podłączenia elektrod.

Dodatkowo nasze rejestratory posiadają możliwość:

- zapis 3 kanałowy do 100 godzin bez kompresji danych z wysoką częstotliwością próbkowania,

- podgląd zapisu EKG na ekranie ciekłokrystalicznym wbudowanym w rejestrator bez konieczności korzystania z dodatkowych połączeń, niezależnie od systemu komputerowego z kontrolą stanu podłączenia elektrod

- dzienniczek pacjenta w j. polskim z możliwością zaznaczenia przez pacjenta rodzaju wysiłku,

- możliwość analizy bezdechu sennego (opcja w rejestratorze).

- interaktywny rejestr zdarzeń pacjenta w rejestratorze z wyświetlaniem przykładowych opisów czynności pacjenta (bieg, spacer, ćwiczenia)

- identyfikacja pacjenta w rejestratorze,

- identyfikacja nr seryjnego rejestratora w systemie (nie ma potrzeby oznaczania dodatkowego rejestratorów poprzez brudzące się nalepki.

- możliwość stosowania 5,7 lub 10 odprowadzeniowego kabla pacjenta, (ważne dla dzieci)

- wysokiej jakości kable pacjenta w oplocie koncentrycznym eliminujące zakłócenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – Zadanie 34 - Holter - Czy zamawiający będzie wymagał akumulatorków wielokrotnego ładowania.

Zasilanie z baterii jest bardzo kosztownym rozwiązaniem i zachodzi ryzyko zakupu przez pacjentów tanich baterii, niskiej jakości u przypadkowych dostawców i producentów nie dających gwarancji ciągłego nawet 24 godzinnego zapisu. Użycie złej jakości baterii może skutkować zalaniem elektroniki rejestratora a w konsekwencji utratą gwarancji i dużym kosztem naprawy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 – Zadanie 34 - Holter - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system Holtera EKG którego oprogramowanie w standardzie posiada analizę 12 kanałową z analizą QT i PQ lecz nie posiada analizy późnych potencjałów.

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów Holtera, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach analizy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 – Zadanie 34 – System monitorowania - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zapamiętywaniem krzywych w czasie rzeczywistym z ostatnich 12 minut? Taki czas jest w zupełności wystarczający aby poprawnie zdiagnozować stan zdrowotny pacjenta i w wygodny sposób przejrzeć wstecz krzywe dynamiczne z ostatnich kilkuset sekund.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 – Zadanie 34 – System monitorowania - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor który nie posiada kalkulator parametrów nerkowych, parametrów wentylacyjnych i parametrów utlenowania? Taka funkcjonuję jako gadżet i znacznie podnosi cenę kardiomonitora

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 – Zadanie 34 - System monitorowania - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z 2 godzin?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 –Zadanie 34  System monitorowania - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor który pozwala na 4 godziny pracy z wewnętrznych akumulatorów? Taka ilość godzin pracy na akumulatorach jest wystarczająca, aby pacjenta przetransportować wewnątrzszpitalnie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 –Zadanie 34 System monitorowania - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Kardiomonitor  bez możliwości podłączenia do monitora drukarki laserowej, natomiast z możliwością wykonania wydruków na wbudowanej drukarce termicznej? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze, ponieważ drukarka wbudowana w kardiomonitor nie zajmuje miejsca. Poza tym Zamawiający wymaga drukarki laserowej dla Centrali nadzorującej, poprzez którą może wykonać wydruki na drukarce laserowej z szerszym zakresem parametrów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 – Zadanie 34  System monitorowania - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez złącza do podłączenia ekranu kopiującego? Ekran o przekątnej 15" zaoferowany przez naszą firmę jest na tyle widoczny że ekran kopiujący będzie zbędny. Ponadto kardiomonitor zaoferowany przez nasza firmę posiada funkcje dużych liczb, co pozwala na określenie stanu pacjenta z dalszej odległości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 – Zadanie 34  System monitorowania - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji ułatwiającej nakłucie żyły?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół