Chęciny, dnia 2010-10-12

Znak sprawy:

DZ-398-2010-6

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Kardiomonitor o wadze 7 kg? Taka waga bierze się z wielkości monitora i ekranu wynoszącego 15", który pozwala

lepiej zobrazować parametry monitorowane.

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - Zadanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Kardiomonitor z

równoczesnym zapisem 4 krzywych w czasie 12 minut? Taki czas jest w zupełności wystarczający aby poprawnie zdiagnozować stan zdrowotny pacjenta i w wygodny sposób przejrzeć wstecz krzywe dynamiczne z ostatnich kilkuset sekund.

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - Zadanie 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor o budowie modułowej zapewniający wysokospecjalistyczną analizę wszystkich mierzonych parametrów znajdujących się w jednym module umieszczonym z boku kardiomonitora. Rozwiązanie takie daje możliwość przeniesienia modułu do innej jednostki gdyż wszystkie modułu są kompatybilne z jednostką centralną.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - Zadanie 1 pkt. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny 24 godziny przez 5 dni pracujących w tygodniu? Zgłoszenia  awarii można przesłać także w dni wolne od pracy ale reakcja serwisu nastąpi od poniedziałku do piątku.

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - Zadanie 1 pkt. 5 - Czy Zamawiający zechce przedłużyć czas reakcji serwisu do 48 godzin? Jest to realny czas w którym można zaplanować kolejność działań oraz przygotować części konieczne do naprawy.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - Zadanie 1 pkt. 9 - Czy Zamawiający zechce zaakceptować wysokiej klasy monitor parametrów życiowych posiadający kolorowy 10,4 calowy ekran obsługiwany za pomocą pokrętła oraz klawiszy bezpośredniego dostępu? Rozwiązanie takie jest w pełni funkcjonalne i jest stosowane przez wielu producentów. Tym samym nie zmienia się ergonomia obsługi kardiomonitora przez personel medyczny. Wskazane rozwiązanie stanowi inną technologię wykonania, umożliwiającą równoważne korzystanie z kardiomonitora jak wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Nie.

Pytanie nr 7 - Zadanie 1 pkt. 13 - Czy Zamawiający zechce sprecyzować na czym ma polegać kompatybilność z urządzeniami innych producentów i określić jakich producentów?

Odp. Zamawiający wykreśla ten parametr.

Pytanie nr 8 - Zadanie 1 pkt. 19 - Zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w min. 72h pamięć trendów ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Zadanie 1 pkt. 4: Czy Zamawiający pod pojęciem „dostępność serwisu” rozumie możliwość zgłaszania usterek drogą telefoniczną lub faksową?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 - Zadanie 1 pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 8.4''? Oferowany ekran charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, szerokim kątem widzenia, czytelnością nawet w trudnych warunkach oświetleniowych oraz odpowiednią przejrzystością wyświetlanych danych wziąwszy pod uwagę liczbę monitorowanych parametrów.

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 - Zadanie 1 pkt.  14: Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji nadzoru zdarzeń i przeglądania alarmów? Oferowane przez nas urządzenie można skonfigurować do automatycznego wydruku zdarzeń i alarmów.

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 - Zadanie 1 pkt.  1: Czy pod oznaczeniem „Al” Zamawiający miał na myśli „aVL”?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13 - Zadanie 1 pkt.  13: Czy Zamawiający dopuści pomiar automatyczny w interwałach czasowych 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut? Interwały dłuższe niż 60 są sprzeczne z ideą ciągłego monitorowania pacjenta.

Odp. Tak.

Pytanie nr 14 - zadanie 4 ssak elektryczny dwuzbiornikowy

- Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 25 L/min przy podciśnieniu 82kPa?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2.   Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45 L/min przy podciśnieniu 82kPa?

Odp. Tak.

3.   Czy Zamawiający wymaga płynnego przełączania źródła ssania z jednego źródła na drugie?

Odp. Zamawiający dopuszcza płynne przełączanie źródła ssania.

4.    Czy Zamawiający wymaga 2 niezależnych źródeł ssania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5.    Czy Zamawiający wymaga  aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr antybakteryjny i hydrofobowy, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem, a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów, na każdym wkładzie?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6.   Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przez filtr hydrofobowy nakręcany

bezpośrednio na źródło ssania, co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie umiejscowienie filtra.

Pytanie nr 15 - zadanie nr 20 - pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o masie 6,8 kg?

Biorąc pod uwagę wymóg doposażenia w wózek jezdny do aparatu, wnosimy o pozytywne ustosunkowanie się do Naszego pytania co zapewni Państwu większą konkurencyjność prowadzonego postępowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - zadanie nr 20 - pkt. 12- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z alarmem optycznym?

W przypadku ewe tualnego przegrzania urządzenie posiada dodatkowy automatyczny system kontroli funkcjonowania, który wyłączy spiralę grzejną?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - zadanie nr 20 - pkt. 13- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z licznikiem czasu pracy bez dodatkowej funkcji powiadamiania o konieczności dokonania przeglądu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - zadanie nr 20 - pkt. 18 - Czy Zamawiający zrezygnuje z ww. zapisu SIWZ?

Na chwilę obecną jest tylko jeden producent oferujący takie rozwiązanie, pozytywne ustosunkowanie się do naszego pytania co zapewni Państwu większą konkurencyjność prowadzonego postępowania.

Odp. Zamawiający rezygnuje z w/w zapisu.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 28 - Czy zamawiający dopuści do postępowania aparaty do krioterapii ciekłym azotem, posiadające zużycie azotu: 0,10 do o,15 kg/min oraz możliwość wykonania od 100 do 150 zabiegów przy użyciu jednego zbiornika. Aparat posiada zasilanie 230V/590Hz.

Odp. Tak.

Pytanie nr 20 - zadanie nr 29 pkt.8.- Zamawiający wymaga wbudowanego systemu archiwizacji obrazów, pętli obrazowych napędów z badań z możliwością eksportu na nośniki przenośne CD-R oraz pamięci typu Pen-Drive, natomiast nie zostały określone formaty zapisu dla archiwizowanych danych. Czy Zamawiający będzie wymagał zatem standartowych formatów zapisu: JPG, AVI, Raw data (surowe dane) w celu swobodnego zapisu danych

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - zadanie nr 29 pkt.22. - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat usg współpracujący z sonda liniową pracującą w zakresie 5-13 MHz( Taka mała różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość obrazowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - zadanie nr 29 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach przewyższających podane – m.in. częstotliwość czy ilość elementów a nie posiadającym dokonywania pomiarów na obrazach z archiwum?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 -zadanie nr 29 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ultrasonograf o głowicy convex min 2,0-5,0 MHz, 4 przełączanych częstotliwościach, kącie skanowania min 55 stopni oraz głębokości penetracji min 28 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 24 -zadanie nr 29 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ultrasonograf o głowicy liniowej pracującej w pasmie 4,0-12,0 MHz (+/- 1 MHz)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 25 -zadanie nr 29 - Czy Zamawiający nie uważa za stosowne, aby aparat tej klasy posiadał  monitor LCD o przekątnej min 19 cali?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 -zadanie nr 30 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik posiadający parametry:

- szerokość podstawy (min/max) 60/100 cm – zgodnie z SIWZ

- długość ramion jezdnych: 76 cm – Nie.

- masa całkowita: 46 kg – Tak.

- obciążenie max: 150 kg - Tak

- zakres podnoszenia: 72 - 173 cm - Tak.

- ładowanie za pomocą ergonomicznego pilota lub ładowarki naścienne - Tak.

- 4 kółka jezdne o dużym współczynniku tarcia zapewniające łatwe sterowanie podnośnikiem, z czego dwa kółka tylnie posiadają blokadę – Zgodnie z SIWZ.

- podpórka pod kolana z zapinanym pasem – Tak.

- elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych oraz regulacja wysokości ramienia podnośnika za pomocą pilot - Tak

- mechaniczne i elektryczne opuszczanie awaryjne – Tak.

Pytanie nr 27 - dot. projektu umowy §4 ust. 9a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po słowach „braków ilościowych w ciągu 48 godzin” słów „w dni robocze”?

Odp. Tak.

Pytanie nr 28 - dot. SIWZ pkt. XVIII pkt. 1.A.3 i 4

Czy w przypadku zaoferowania wyrobu niemedycznego (element wyposażenia oferowanego aparatu) Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego produktu dokumentów, o których mowa w tych punktach?

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 - dot. SIWZ pkt. XVIII pkt. 1.A. 4 oraz formularz oferty (spis załączników pkt. 6.13)

Czy w przypadku zaoferowania wyrobów medycznych klasy I, I sterylnej lub IIa, Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania wpisu dla tych produktów, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych wyrobów nie jest on wymagany pod warunkiem, że pierwsze ich wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej?

Czy w takim przypadku Zamawiający uzna za spełnienie warunku załączenie deklaracji zgodności – dla wyrobów medycznych klasy I oraz deklaracji zgodności i certyfikatu CE - dla wyrobów medycznych klasy IIa?

Odp. Tak.

Pytanie nr 30 - zadanie nr 32 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pulsoksymetru wyposażonego w „system inteligentnych alarmów” niwelujący alarmy przypadkowe w oparciu algorytm analizujący procentowe odchylenie saturacji od ustawionych limitów oraz czas odchylenia saturacji ?

Takie rozwiązanie gwarantuje minimalizację alarmów nieistotnych z klinicznego punktu widzenia. Pozwala na komfortową pracę z urządzeniem, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa monitorowanym pacjentom. Uwaga personelu jest wówczas absorbowana jedynie w przypadku alarmów, które zagrażają stabilności pacjenta, a nie są związane z czynnikami mechanicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31- zadanie nr 34 - Zamawiający wymaga terminu realizacji do 23.11.2010 r. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wymagany termin realizacji zamówienia - do 4 tygodni „.Zamawiający przewiduje składanie ofert na dzień 29 październik. W najlepszej sytuacji biorąc pod uwagę ilość złożonych ofert wybór może nastąpić około 08.11.2010, a więc w takiej sytuacji po podpisaniu umowy na dostaw e zostanie zaledwie około 5 dni.

Odp. Zamawiający przesuwa termin realizacji do 20.12.2010 r (dotyczy wszystkich zadań).

Pytanie nr 32 - zadanie nr 35 Ad. IV -Wyświetlacz, pkt 1: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wysokokontrastowym ekranem elektroluminescencyjnym o przekątnej 5,66”? Ten rodzaj ekranu gwarantuje najwyższy kontrast i kąt widzenia, nie wymaga podgrzewania i podświetlania oraz jest energooszczędny

Odp. Tak.

Pytanie nr 33 - zadanie nr 35 pkt. VI -Stymulacja, pkt 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z opcją stymulacji przeskórnej NTP o zakresie wartości prądu stymulacji 0-140 mV?

Aparat ten opiera się na nowoczesnej technologii impulsu stymulującego, który zapewnia wysoką skuteczność przy niskich prądach przy jednoczesnej redukcji efektów ubocznych (ból, oparzenia, skurcze mięśni). Badania kliniczne przekonują, że wystarczająca do przechwycenia rytmu własnego pacjenta wartość prąd stymulacji zawiera się przeważnie w przedziale 40-80 mA (dla impulsu 40 ms). Tym samym wciąż istnieje bezpieczny zapas możliwości urządzenia, zakres wysokich prądów 140-200 mA w tej technologii nie oferuje żadnej dodatkowej skuteczności.

Odp. Tak.

Pytanie nr 34 - zadanie nr 35 Ad. VII - Defibrylacja, pkt 3: Czy Zamawiający pod pojęciem „Dwufazowa odcięta folia wykładnicza” ma na myśli falę dwufazową ściętą wykładniczo? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator z technologią fali dwufazowej rektalinearnej RLB? W świetle aktualnych wytycznych międzynarodowych AHA / ERC i polskich PRR są to dwa równorzędne pod względem skuteczności typy fali defibrylacji (cyt. „Istnieją dwa główne typy fali dwufazowej: fala dwufazowa ścięta wykładniczo (Biphasic Truncated Expotential — BTE) oraz fala dwufazowa rektalinearna (Rectilinear Biphasic — RLB). Defibrylatory dwufazowe kompensują w szerokim zakresie impedancje klatki piersiowej poprzez elektroniczne dostosowywanie wielkości i czasu trwania impulsu prądu.”)

Odp. Tak.

Pytanie nr 35 - zadanie nr 35 pkt. IV - Defibrylacja, pkt 4: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do energii 200 J poniżej 6 sekund przy w pełni naładowanych akumulatorach? Różnica w czas ładowania defibrylatora na poziomie pojedynczej sekundy w stosunku do czasu przeznaczanego na przygotowanie pacjenta nie stanowi parametru, który zwiększa lub ogranicza możliwości skutecznej defibrylacji. Posługiwanie się tym mało istotnym parametrem wyklucza możliwość oferowania najwyższej klasy defibrylatorów, co ogranicza wybór Zamawiającego i działa na jego niekorzyść.

Odp. Tak.

Pytanie nr 36 - zadanie nr 35 pkt. IV - Defibrylacja, pkt 4: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do energii 200 J poniżej 7 sekund przy w pełni naładowanych akumulatorach? Różnica w czas ładowania defibrylatora na poziomie pojedynczych sekund w stosunku do czasu przeznaczanego na przygotowanie pacjenta nie stanowi parametru, który zwiększa lub ogranicza możliwości skutecznej defibrylacji. Posługiwanie się tym mało istotnym parametrem wyklucza możliwość oferowania najwyższej klasy defibrylatorów, co ogranicza wybór Zamawiającego i działa na jego niekorzyść.

Odp. Tak.

Pytanie nr 37 - zadanie nr 35 - Czy Zamawiający zaakceptuje defibrylator z akumulatorem  wewnętrznym  NiCd pozwalający na pracę monitora min 120 minut lub 50 defibrylacji  energią  300 J (dot. pkt.II.2) ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 38 - zadanie nr 35 - Czy Zamawiający zaakceptuje defibrylator z zakresem wartości liczbowych akcji serca min.20-300 (dot. pkt.V.2) ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 39 - zadanie nr 35 -  Czy Zamawiający zaakceptuje defibrylator z pomiarem saturacji w technologii Nellcor OxiMax  (dot. pkt.V.4) ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 40 - zadanie nr 35 - Czy Zamawiający zaakceptuje defibrylator z dwufazowym impulsem defibrylacji w zakresie min. 1 - 300J  (dot. pkt.VII 3) ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 41 - zadanie nr 35 - Czy Zamawiający zaakceptuje defibrylator z czasem ładowania z sieci energii 300J przez 7 s    (dot. pkt.VII 4) ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 42 - zadanie nr 35 - Czy Zamawiający zaakceptuje defibrylator z możliwością monitorowania pacjenta w sposób ciągły po uruchomieniu aparatu i przyłożeniu odpowiednio elektrod defibrylacyjnych lub podłączeniu kabla EKG z alarmami VF/VT (dot. pkt.IX 2) ?

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół