Chęciny, dnia 2011-03-07

Znak sprawy:

DZ-103-2011-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 -videobronchoskop ultrasonograficzny, formularz oferty – parametry/warunki graniczne:

Czy w miejsce wymogu kompatybilności (Olympus) Zamawiający dopuści videobronchoskop ultrasonograficzny wyposażony w procesor wizyjny, źródło światła oraz wielofunkcyjny wysokiej klasy aparat USG?

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli naszej firmie złożyć ofertę na aparat o wyższych parametrach (jakość, rozdzielczość obrazu endoskopowego i USG). Zamawiającemu pozwoli zaś na wybór spośród 2 ofert. Firma nasza jest mocno zainteresowana nawiązaniem współpracy z Zamawiającym. Oferujemy możliwość prezentacji naszego sprzętu przed dokonaniem odpowiedzi.

W przypadku zgody na powyższe prosimy o zgodę na zaproponowanie video bronchoskopu ultrasonograficznego o poniższych parametrach:

- średnica zewnętrzna końcówki 7,45 mm, średnica zewnętrzna głowicy US 6.5 x 7.0mm

- kanał roboczy 2.0mm

- głębia ostrości 3-100mm

- pole widzenia 100 stopni

- kąt skanowania 75 stopni

- kierunek patrzenia do przodu z odchyłem 45 stopni

- częstotliwość skanowania: 5, 6.5, 7.5, 9, 10 MHz

- przyłącze ssaka zamontowane na stałe

- B mode, Colour Doppler, pulse Doppler

- adapter testu szczelności do myjni Olympus oraz konfiguracja przyłączy, szkolenie.

Odp. Nie. Wymagana pełna kompatybilność.

Pytanie 2 - dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:

„ W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 h w dni robocze

- wad jakościowych w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Odp. Tak.

Pytanie 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp. Nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego i nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 2 pkt. 10: APARATU RTG DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH

Tak długi czas ekspozycji jest charakterystyczny dla aparatów o malej mocy. W aparacie o mocy min. 30kW tak długi czas ekspozycji jest bardzo niebezpieczny dla pacjenta, ponieważ naraża go na bardzo dużą dawkę promieniowania RTG, Z tego też powodu w aparatach przyłóżkowych o mocy min. 30 kW stosuje się maksymalnie czas ekspozycji 1 sek. W związku z powyższym: Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający maksymalny czas ekspozycji 1,3 sek.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 2 pkt.  33.

Wymagany przez Zamawiającego zakres obrotu+/- stopni jest charakterystyczny dla jednego, konkretnego producenta, zaś nie ma żadnego odwzorowania W wartości diagnostycznej aparatu. Taki zakres powoduje całkowity obrót lampy, a jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z robieniem zdjęć z lampa ustawioną pod pacjentem, ponieważ leży on przeważnie: na łóżku nie będącym przeziemym dla promieniowania rtg. przez co jest mnóstwo metalowych przeszkód na drodze biegu promieniowania. W związku z tym czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres obrotu głowicy z lampa rtg wokół osi poziomo ustawionego ramienia wysięgnika +/-900.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 2 pkt. 34 „Pochylanie przód/tył głowicy z lampą rrg >+105o/-20°".

Czy Zamawiający dopuści aparat z pochylaniem przód/tył głowicy z lampą rtg >+•] 05°/--15°, Różnica 5° nie wpływa na funkcjonalność aparatu. Aparat, który chcemy Państwu zaoferować posiada o wiele więcej możliwości diagnostycznych, których Zamawiający nie umieścił w specyfikacji.

Odp. Tak.

Przewodniczący komisji przetargowej

Stefan Syzdół