Chęciny, dnia 2011-08-31

Znak sprawy:

DZ-337-2011-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 6 - ssak elektryczny.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny bez sterownika nożnego Nadmieniamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie pozostałe parametry.

Odp. Nie.

Pytanie 2 - dotyczy pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o masie 19 kg?

Ssak wyposażony jest w duże kółka, które pozwalają na łatwe przemieszczanie - w takim wypadku masa ssaka jest do pominięcia.

Odp. Tak.

Zadanie nr 10 - wirówka laboratoryjna.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę z wirnikiem kątowym 24x15/10 ml kompletnym z pojemnikami i wkładkami redukcyjnymi umożliwiającymi wirowanie probówek o pojemności 5 ml o wymiarach maks. 13x80 mm ( kąt 30 stopni) oraz 10 ml o wymiarach maks. 16x100 mm( kąt 30 stopni) ?

Odp. Tak.

Zadanie nr 16 - kamera endoskopowa.

Pytanie 1- pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści kamerę endoskopową posiadającą 1 wyjście DVI?

Odp. Nie.

Pytanie 2 - pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści kamerę endoskopową, której nie można rozbudować o kolejne wyjścia?

Odp. Nie.

Pytanie 3 - pkt. 7.

Czy zamawiający dopuści zoom cyfrowy który nie powoduje straty jakości obrazu na monitorze medycznym?

Odp. Tak.

Pytanie 4 - pkt. 9.

Czy zamawiający zrezygnuje ze sterownika kamery wyposażonego w wyjście RGB?

Odp. Tak.

Zadanie nr 17 - resektoskop monopolarny.

Pytanie 1 - pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści kabel łączący resektoskop z diatermią mocowany od góry?

Odp. Tak.

Zadanie nr 18 - uretrotom optyczny z optyką 0°.

Pytanie 1 - pkt 3.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu dotyczącego noża zimnego „z otworem na drut prowadzący”?

Odp. Nóż kompatybilny z rękojeścią na dwa otwory.

Pytanie 2 - pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści płaszcz zewnętrzny uretrotomu 20,5 Fr z obturatorem?

Odp. Tak.

Pytanie 3 - pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści nóż zimny do uretrotomu, o kształcie półksiężyca, z otworem na drut prowadzący?

Odp. Tak

Zadanie nr 19 - optyki urologiczne.

Pytanie 1 - pkt 2.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu i podanie kąta patrzenia zamawianej optyki.

Odp. Kąt patrzenia zamawianej optyki wynosi 00 .

Zadanie nr 20 - stół do zabiegów urologicznych.

Pytanie 1 - pkt  9.

Czy Zamawiający dopuści fotel o maksymalnym obciążeniu 150 kg?

Odp. Nie.

Pytanie 2 - pkt  10.

Czy Zamawiający dopuści fotel z miską bez odpływu o pojemności 5 l?

Odp. Nie.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający specyfikując fotel oparty na siłownikach elektrycznych ma na myśli fotel sterowany za pomocą pilota ręcznego siedziskiem 0-30 stopni, oparciem pleców min 0-70 stopni oraz wysokością min 470 – 1000 mm?.

Odp. Tak.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do zabiegów o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 160kg? Wskazany parametr mimo, iż nieznacznie odbiega od wymaganego, odpowiada normom i standardom obowiązującym w kraju producenta - Wielkiej Brytanii, gdzie był testowany na obciążeniu pięciokrotnie wyższym, a więc wynoszącym  800kg.  Wskazany parametr zapewnia zatem pełną funkcjonalność wyrobu i gwarantuje jego wysoką wytrzymałość.

Odp. Nie.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do zabiegów, który nie jest wyposażony w zintegrowaną miskę odpływową? Wskazane wymaganie realizuje misa stanowiąca odrębny element wyposażenia co jest korzystniejsze z praktycznego punktu widzenia zwłaszcza, biorąc pod uwagę przezierność  blatu dla promieni RTG, które przy zastosowaniu wskazanego wymagania byłoby ograniczone.

Odp. Nie.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający mógłby uściślić co ma na myśli formułując wymaganie wyposażenia stołu w panel obrotowy? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez takiego panelu? Nie jest to parametr konieczny dla prawidłowego użytkowania stołu.

Odp. Poprzez panel obrotowy Zamawiający rozumie dwie przedłużki poziome na nogi pacjenta minimum 25 cm o regulacji pozycji położenia służące między innymi do wykonywania badań urodymamicznych. Zamawiający dopuszcza stół bez takiego panelu.

Zadanie nr 21 - ureterorenoskop.

Pytanie 1 - pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop, średnica zewnętrzna 7,5/9,8Fr, kąt patrzenia 8°, kanał roboczy 1x4Fr lub 2 x 3Fr, długość robocza 425mm?

Odp. Nie.

Pytanie 2 - pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści kosz do dezynfekcji i sterylizacji o wymiarach 700x120x75 mm?

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół