Chęciny, dnia 2011-08-01

Znak sprawy:

DZ-337-2011-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 2 - łóżko rehabilitacyjne.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000x850 mm(

Odp. Tak.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2150x970 mm(

Odp. Tak.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o stałej wysokości leża 510 mm (

Odp. Tak.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu uda w zakresie 0-370(

Odp. Tak.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lakierowanymi lamelami(

Odp. Tak.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma dźwigniami- jedna do regulacji oparcia pleców i jedna do regulacji ud co niweluje złe użycie jednej dźwigni przez leżącego pacjenta(

Odp. Tak.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych, a tylko z kółkami odbojowymi(

Odp. Tak.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z regulacją odchylenia oparcia pleców od 00  do 700 i regulacją odchylenia oparcia uda od 00 do 400 za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym(

Odp. Tak.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z rury kwasoodpornej(

Odp. Tak.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lóżek z leżem o wymiarach 2000x850 mm? Proponowany parametr w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżek.

Odp. Tak.

Pytanie 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  lóżek o wymiarach zewnętrznych 2180x960 mm? Proponowany parametr w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżek.

Odp. Tak.

Pytanie 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżek o wysokości leża 500 mm, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odp. Tak.

Pytanie 13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżek z katem odchylenia oparcia uda w zakresie od 0 do 40°? Proponowany parametr w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżek.

Odp. Tak.

Pytanie 14 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek posiadających dwie dźwignie umieszczone pod leżem do regulacji oparcia pleców i uda? Proponowane rozwiązanie nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżka.

Odp. Tak.

Pytanie 15 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek ze szczytami wykonanymi z rur ze stali nierdzewnej polerowanej co jest znacznie lepszym rozwiązaniem od wymaganego?

Odp. Tak.

Pytanie 16 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez listw odbojowych? Oferowane łóżko posiada krążki odbojowe, które w wystarczający sposób chronią łóżko i ściany przed uszkodzeniami.

Odp. Tak.

Pytanie 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o szerokości leża 870mm oraz o wymiarach zewnętrznych 2190(960mm? Wskazane parametry są korzystniejsze od wymaganych gdyż pozwalają na zapewnienie większego komfortu pacjentom o większym wzroście i obwodzie ciała, co ułatwia również pracę personelu medycznego.

Odp. Tak.

Pytanie 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wysokości leża od podłoża wynoszącej 525mm? Podany parametr jest optymalny dla pacjentów zarówno o niższym jak i o wyższym wzroście, gdyż nie muszą oni np. „zeskakiwać z łóżka” i różni się od wymaganego zaledwie o 2,5cm.

Odp. Tak.

Pytanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko którego szczyty wykonane są z metalowych poprzeczek malowanych proszkowo i wypełnione wysokiej jakości płytą wiórową HPL? Wskazane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest tożsame z oczekiwanym i zapewnia długi okres użytkowania wyrobu oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych.

Odp. Tak.

Pytanie 20 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta przed upadkiem? Jeśli tak prosimy o dopuszczenie łóżka o szerokości całkowitej wraz z barierkami wynoszącej 1060 mm?

Odp. Nie.

Pytanie 21 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach  leża wynoszących 2000 x 860 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 22 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości nieznacznie różniącej się od wymaganej, wynoszącej 970 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 23- Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem odchylenia oparcia pleców wynoszącym 75°?

Odp. Tak.

Pytanie 24 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w lakierowane szczyty z wypełnieniem z płyty unilam?

Odp. Tak.

Pytanie 25 - Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w tworzywowe, wykonane w jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, mogących stanowić potencjalne źródło infekcji?

Odp. Nie.

Pytanie 26 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860 mm.

Odp. Tak.

Pytanie 27 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o wymiarach leża ok. 1950 x 800 mm(

Odp. Nie.

Pytanie 28 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o wymiarach zewnętrznych, liczonych wraz z krążkami odbojowymi 2165 x 965 mm( Parametr ten nieznacznie odbiega od opisanego w SIWZ(

Odp. Nie.

Pytanie 29 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o wysokości leża 500 mm(

Odp. Tak.

Pytanie 30 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne z regulowanym kątem oparcia uda 0-340

Odp. Tak.

Zadanie nr 4 - ssak elektryczny jednozbiornikowy.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny ssak elektryczny którego przepływ maksymalny wynosi 30l/min. i którego waga nie przekracza 4 kg?

Odp. Tak.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o maksymalnym podciśnieniu 84 kPa z możliwością płynnej regulacji?

Odp. Tak.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o wymiarach 39x28x15 cm?

Odp. Tak.

Pytanie 4 - dotyczy pkt 2 i 3.

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny maksymalnym  przepływie 35l/min?

Odp. Nie.

Pytanie 5 - dotyczy pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny maksymalnym  podciśnieniu 90kPa?

Odp. Tak.

Pytanie 6 - dotyczy pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 46x50x96 cm?

Odp. Nie.

Pytanie 7 - dotyczy pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o masie 19kg?

Ssak wyposażony jest w duże kółka, które pozwalają na łatwe przemieszczanie - w takim wypadku masa ssaka jest do pominięcia.

Odp. Nie.

Pytanie 8 - dotyczy pkt 12.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający zbiornik z pokrywą o pojemności 2 lub 3 litrów?

Odp. Nie.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o wadze 17,5 kg?

Odp. Nie.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o szybkości zasysania 40 lub 70 l/min?

Odp. Tak.

Pytanie 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o maksymalnym podciśnieniu do 95 kPa?

Odp. Nie.

Pytanie 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o wymiarach: 430x270x830 mm?

Odp. Nie.

Pytanie 13- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o podstawie jezdnej, stabilnej, na 4 kołach w tym 2 z blokadą?

Odp. Tak.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści ssak elektryczny jedno zbiornikowy o następujących parametrach:

- Zasilanie- 230V/50Hz,

- Podciśnienie- -80 kPa,

- Przepływ ograniczony filtrem- 40l/min,

- Waga- 3,6 kg,

- Wymiary- 35x21x18cm,

- Normy: EN 60601-1; ISO 10079-1

- butla z poliwęglanu 1 L (w opcji 2l),

- z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem,

- regulator i wskaźnik podciśnienia,

- dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów,

- możliwość ustawienia na wózku z kółkami,

- możliwość stosowania wkładów jednorazowych 2l?

Odp. Tak.

Zadanie nr 7 - elektroniczna waga dla chorych.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi ze wzrostomierzem do 200 cm.

Odp. Tak.

Pytanie 2 - Prosimy o wyrażenie zgody na rezygnację z wymogu wykonywania montażu, uruchomienia i szkolenia personelu. Wagi są proste w obsłudze, dlatego dla wykwalifikowanego personelu medycznego szkolenie takie nie powinno być potrzebne, a sam wymóg sprawia, iż Wykonawcy są zobowiązani ująć koszt szkolenia w cenie oferowanego sprzętu co naraża zamawiającego na znacznie większy wydatek niż jest to naprawdę niezbędne. Także montaż i uruchomienie wydaje się być zbędne, gdyż po włączeniu do sieci elektrycznej urządzenie jest gotowe do pracy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wagi zasilanej bateryjnie, 6 baterii 1,5 V (typu paluszek). Waga jest energooszczędna z funkcja samodzielnego wyłączania dzięki czemu jeden komplet baterii wystarcza na 15-16 tyś. ważeń. Poza tym zasilanie bateryjne czyni taka wagę bardzo mobilną, można jej używać w każdym miejscy również tam gdzie brak jest dostępu do gniazda elektrycznego.

Odp. Nie.

Pytanie 4 - Prosimy o określenie zakresu mierzenia oferowanego wzrostomierza od 60 do 200 cm. Pozwoli to na mierzenie zarówno małych dzieci jak również osób bardzo wysokich.

Odp. Tak.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści wagę ze wzrostomierzem od 60 do 200cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści wagę z miarką zwijaną od pomiaru wzrostu mocowaną do ściany która umożliwia pomiar wzrostu od 0 do 220cm?

Odp. Nie.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści wagę bez zasilacza? Typowy baterie w które wyposażona jest waga pozwalają na wykonanie 15000 pomiarów.

Odp. Nie.

Zadanie nr 8 - defibrylator.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o co najmniej 130 wyładowaniach z energią 200 J lub czasie monitorowania min. 150 minut?

Odp. Tak.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii  200 J i 16 poziomach energii zewnętrznej ? Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej stanowi indywidualne rozwiązanie przyjęte przez konkretnego producenta, oferowany przez nas  defibrylator posiada zgodne z normami bezpieczeństwa zakresy energii wraz z odpowiadającą im ilością stopni dostępności energii zewnętrznej zapewniające defibrylacje różnych grup wiekowych, co potwierdzają stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania. Ponadto ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji. 16 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.

Odp. Tak.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy, którego waga wraz z pełnym wyposażeniem nie przekracza 7,25 kg. Różnica pomiędzy wagą wymaganą tj. 7,0 kg a oferowaną przez nas 7,25 kg. nie wpływa na  cechę przenośności, nie czyni również odczuwalnej do

Użytkownika  różnicy.  Nasz defibrylator dodatkowo wyposażony jest w zintegrowany z uchwytem do przenoszenia defibrylatora wieszak umożliwiający mocowanie go  do łóżka pacjenta co dodatkowo przyczynia się do zwiększenia jego mobilności w ramach transportu.

Odp. Tak.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający oczekuje, by zakres pomiaru częstotliwości akcji serca wynosił 0-300 uderzeń/min.?

Odp. Tak.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający oczekuje, by zakres wskazań czujnika częstości saturacji wynosił 0-100%?

Odp. Tak.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający oczekuje, by częstość stymulacji wynosiła 30-180 imp/min.?

Odp. Tak.

Pytanie 7 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania defibrylatora dwufazowego z regulacją prądu stymulacji od 0 do 150 mA, wykorzystującego nowoczesną niskoprądową technologię stymulacji impulsem prostokątnym o szerokości 40ms. Zakres natężenia prądu nie ma najmniejszego wpływu na jakość urządzenia a stanowi jedynie informację producenta co do zakresu prądu koniecznego do uzyskania pełnej skuteczności stymulacji.

Odp. Tak.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego czas ładowania do energii maksymalnej 200J wynosi 5 sekund ? Różnica pomiędzy wartością  wymaganą tj. 4 sek.  a oferowaną przez nas 5 sekund nie ma żadnego realnego wpływu na działanie defibrylatora, gdyż stanowi  niezauważalną dla Użytkownika różnicę.

Odp. Tak.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy, który do energii 200 J ładuje się w poniżej 5 sek., a do energii 360 J w poniżej 7 sek.(

Odp. Tak.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator wykonywał codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez potrzeby włączania urządzenia, podczas pracy z zasilania stacjonarnego AC230V jak również akumulatorowego DC(

Odp. Tak.

Pytanie 11 - Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator w trybie AED był zabezpieczony algorytmem, który powiadamia użytkownika o ruchu pacjenta, zapobiegając tym samym błędnej interpretacji ruchu jako rytmu wymagającego defibrylacji(

Odp. Tak.

Pytanie 12 - Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał minimum 8 poziomów wzmocnień EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV(

Odp. Tak.

Pytanie 13 - pkt.II-2.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z bateria NiCd, pozwalającą na wykonanie 70 wyładowań po 200 J

Odp. Tak.

Pytanie 14 - pkt.V-1.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie wartości liczbowych akcji serca 30-300(

Odp. Tak.

Pytanie 15 - pkt.VI-3.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z prądem stymulacji 10-180 mA(

Odp. Tak.

Pytanie 16 - pkt.VII-3.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o energii defibrylacji 5-360 J(

Odp. Tak.

Pytanie 17 - pkt.VII-4.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, którego czas ładowania do energii 200 J wynosi poniżej 6 sek(

Odp. Tak.

Pytanie 18 - pkt. II-2:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci akumulatora litowo-jonowego o znacznie większej wydajności (4 godziny monitorowania, 100 defibrylacji z maksymalna energią)?

Odp. Tak.

Pytanie 19 - pkt. II-2, VII-3, VII-4:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator z technologią fali dwufazowej rektalinearnej RLB o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta? W świetle aktualnych wytycznych międzynarodowych AHA / ERC i polskich PRR nie ma konieczności stosowania energii defibrylacji powyżej 200J – to producent ustala zalecany protokół energetyczny w oparciu o przeprowadzone badania kliniczne. Obecnie większość producentów wysokiej klasy defibrylatorów (Philips, Zoll, Schiller) stosuje technologie pozwalające na ograniczenie energii defibrylacji do 200J. Nie jest to żadna forma kompromisu, po prostu są to na tyle nowoczesne rozwiązania, że większa energia nie podnosi skuteczności defibrylacji. Technologia związana z impulsem defibrylacyjnym o wartości 300J i więcej jest przestarzała i charakterystyczna dla defibrylatorów monofazowych, które nie są już wykorzystywane.  Idea defibrylacji dwufazowej polega na osiągnięciu celu przy zastosowaniu prądu elektrycznego o możliwie najniższej energii z uwagi na niebezpieczeństwo poresuscytacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Defibrylacja dwufazowa z energią maksymalną 200J jest przynajmniej równie skuteczna jak defibrylacja z zastosowaniem wysokiej energii a przy tym znacząco redukuje podefibrylacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego.

Odp. Tak.

Pytanie 17 - pkt. V-2:

Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości rytmu serca w  zakresie 0-300 ud./min., co nie tylko w pełni pokrywa potrzeby kliniczne, lecz także jest typowe dla większości defibrylatorów wysokiej klasy?

Odp. Tak.

Pytanie 17 - pkt. VI-3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z opcją stymulacji przezskórnej NTP o zakresie wartości prądu stymulacji 0-140 mA?

Aparat ten opiera się na nowoczesnej technologii impulsu stymulującego, który zapewnia wysoką skuteczność przy niskich prądach przy jednoczesnej redukcji efektów ubocznych (ból, oparzenia, skurcze mięśni). Badania kliniczne przekonują, że wystarczająca do przechwycenia rytmu własnego pacjenta wartość prądu stymulacji zawiera się przeważnie w przedziale 40-80mA (dla impulsu 40ms). Tym samym wciąż istnieje bezpieczny zapas możliwości urządzenia, a zakres wysokich prądów 140-180mA w tej technologii nie oferuje żadnej dodatkowej skuteczności.

Odp. Tak.

Pytanie 17 - pkt. VII-4:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o czasie ładowania do energii maksymalnej – 200 J – poniżej 7 sekund? Zważywszy na to, iż w czasie tym nowoczesny, niskoenergetyczny defibrylator osiąga maksymalną energię, jest to parametr równoważny wymaganemu.

Odp. Tak.

Zadanie nr 9 - wózek do przewożenia chorych lażących.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego leże nie posiada możliwości uzyskania przesuwu wzdłużnego? Wskazany parametr nie jest konieczny i niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania wózków, zgłasza biorąc pod uwagę iż jego leże jest przezierne dla promieni RTG.

Odp. Tak.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w którym kąt oparcia uda wynosi 45(? Wskazany parametr jest korzystniejszy od wymaganego i podnosi wartość funkcjonalną wyrobu zapewniając większy komfort przewożonego pacjenta.

Odp. Tak.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o konstrukcji opartej na pantografie z hydrauliczną regulacją poziomu jego wysokości uzyskiwaną przy pomocy dwustronnych pedałów nożnych? Dostępne rozwiązanie ułatwia prace personelu medycznego, zwiększa okres użytkowania wózka i jego dopuszczalne obciążenie.

Odp. Nie.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym poręcze boczne wykonane są z profili stalowych malowanych proszkowo? Podany parametr w zakresie funkcjonalnym jest tożsamy z oczekiwanym i zapewnia pełną funkcjonalność sprzętu.

Odp. Tak.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony z uchwyt na butlę z tlenem, a bez pojemnika i wymaganych pasów? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od oczekiwanego i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.

Odp. Tak.

Pytanie 6- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w kosz na drobiazgi? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla właściwego użytkowania wyrobu i można je łatwo zastąpić.

Odp. Nie.

Pytanie 7 - Czy w związku z wymogiem zaoferowania wózka z funkcja przesuwu wzdłużnego o minimalnym parametrze wynoszącym 500 mm, gwarantującym dostępność ramienia C na 100% powierzchni?

Odp. Tak.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwusegmentowym, przy zakres regulacji oparcia pleców wynosi 0-90°?

Odp. Nie.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w poręcze boczne chromowane wykończone tworzywem?

Odp. Tak.

Pytanie 10 - Biorą pod uwagę, iż na wózku transportowane są również osoby starsze istotnym parametrem jest najniższa pozycja możliwa do uzyskania podczas regulacji wysokości wózka (np. gdy pacjent będzie mógł samodzielnie opuścić wózek i przejść np. na łóżko), czy zatem Zamawiający oczekuje aby można było hydraulicznie opuścić leże wózka do wysokości 52 cm (licząc bez materaca) do wysokości 62 cm (z materacem)? Niska pozycja leża chroni pacjenta przed upadkiem a tym samym przed doznaniem dodatkowych urazów.

Odp. Tak.

Pytanie 11 - Czy Zamawiający dopuści wózek z wyprofilowanym pojemnikiem na rzeczy, bez kosza na drobiazgi charakteryzującego się wieloma trudnodostępnymi do dezynfekcji miejscami?

Odp. Tak.

Pytanie 12  - Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego oczekuje aby wózek posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenurga i anty Trendelenburga? Hydrauliczna regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leża wózka Dokonywana jest dźwignia nożną bez konieczności użycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga użycia znacznej siły przez personel medyczny (bardzo często drobne pielęgniarki) Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta

Odp. Tak.

Pytanie 13  - Czy zamawiający kierując się wygodą personelu wymaga aby wózek był wyposażony w piąte koło będące częścią systemu blokady centralnej i kierunkowej. Takie rozwiązanie diametralnie zwiększa manewrowość wózka co pozwala na łatwe przemieszczanie w wąskich pomieszczeniach windach oraz ułatwia precyzyjne prowadzenie wózka jednej osobie bez użycia siły. Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia zdecydowanie pracę personelu.

Odp. Tak.

Pytanie 14 - pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózka z przeziernym blatem dla promieni RTG na całej długości, bez przesuwu wzdłużnego?

Odp. Tak.

Pytanie 15 - pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózka z leżem dwusegmentowym, z kątem odchylenia oparcia pleców 0-90°?

Odp. Nie.

Pytanie 16 - pkt 5 i 10.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózka z poręczami bocznymi malowanymi proszkowo, w plastikowej osłonie podwozia wyprofilowana półka na rzeczy podręczne pacjenta?

Odp. Tak.

Pytanie 17 - Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w materac wykonany z ognioodpornej pianki, posiadający antystatyczny i nieprzemakalny pokrowiec oraz pasy do mocowania pacjenta?

Odp. Tak.

Pytanie 18 - Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie?

Odp. Tak.

Zadanie nr 12 - aparat do krioterapii

Pytanie 1 - Czy zamawiający dopuści aparat do krioterapii którego temperatura strumienia gazu (przy wylocie dyszy) wynosi -150°C?

Odp. Nie.

Pytanie 2 - Czy zamawiający dopuści aparat do krioterapii o wymiarach :

513szer/1090wys./755dług,(mrn)?

Odp. Tak.

Pytanie 3 - Czy zamawiający dopuści aparat do krioterapii, którego zużycie ciekłego azotu wynosi od 0,08 do 0,15 kg/min?

Odp. Tak.

Zadanie nr 20 - stół do zabiegów urologicznych.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy stołu zabiegowego do 15-30 listopada 2011r?

Oferowane stoły są produkowane pod konkretne zamówienie w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do potrzeb Zamawiającego. Istnieje zatem konieczność rozpoczęcia ich produkcji już po zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu realizacji do 15-30 listopada 2011 r.

Odp. Zamawiający przedłuża termin realizacji do 20.11.2011 r dotyczy wszystkich zadań.

Dotyczy wszystkich zadań i wzoru umowy.

Pytanie 1 - Ze względu na objętość, prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla poszczególnych zadań, na etapie składania oferty i wyrażenie zgodny na jej załączenie wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi dla poszczególnych zadań, na etapie składania oferty. Instrukcję obsługi w języku polskim należy dostarczyć bezwzględnie wraz  z dostawą przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2 - W związku z tym, iż w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE natomiast fakt dokonania zgłoszenia czy Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych nie ma żadnego wpływu na dopuszczalność sprzedaży danego wyrobu (wymagany w wielu wypadkach już po wprowadzeniu wyrobu na rynek). Prosimy zatem o dostosowanie wymogów siwz (rozdział XVII B) do aktualnie obowiązującej ustawy poprzez wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty Deklaracji Zgodności, Certyfikatu CE (jeśli dotyczy) oraz wykreślenie wymogu dołączenia do oferty Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Deklaracji Zgodności, Certyfikatu CE (jeśli dotyczy) oraz oświadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych z obowiązkiem okazania dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączenia do oferty instrukcji obsługi w języku polskim?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi dla poszczególnych zadań, na etapie składania oferty. Instrukcję obsługi w języku polskim należy dostarczyć bezwzględnie wraz  z dostawą przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający zmodyfikuje §4 ust. 11 wzoru umowy na: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury pisanej w języku polskim, w ciągu 7 dni od zakończenia instalacji i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”?

Odp. Tak.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji  zadania nr 2 (łóżka rehabilitacyjne) do 10 tygodni od chwili podpisania umowy(

Odp. Zamawiający przedłuża termin realizacji do 20.11.2011 r dotyczy wszystkich zadań.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień  08.09.2011 godź. 1000 , otwarcie ofert 08.09.2011 godź.1030

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół