Kielce dnia 2011-09-21

Znak sprawy:

DZ-398-2011

SPORZĄDZIŁ                                                               ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół                                                   mgr inż. Krzysztof Skowronek

…………………………...........			            ……….……………………....

Podpis					                              Podpis

Dostawa sprzętu i wyposażenia sterylizatorni oraz kolumn medycznych wraz z montażem i uruchomieniem.

33.19.11.00-5; 33.19.11.10-9

42.71.62.00-0; 33.19.10.00-5

33.19.20.00-2; 33.16.21.00-4

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, tekst ujednolicony z dnia 8 czerwca 2010 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r Nr 5 poz. 28, Nr 28 poz. 143, Nr 87, poz.484)

Słowniczek:		           Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II.  Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

Dostawa sprzętu i wyposażenia sterylizatorni oraz kolumn medycznych wraz z montażem i uruchomieniem.

Zadanie nr 1 - Dostawa sprzętu i wyposażenia sterylizatorni wraz z montażem i uruchomieniem.

1.Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem	1 szt.

2. Sterylizator parowo-formaldehydowy wraz z wyposażeniem	1 szt.

3. Myjnia-dezynfektor wraz z wyposażeniem	4 szt.

4. Myjnia ultradźwiękowa	1 szt.

5. Suszarka		1 szt.

6. Zgrzewarka		3 szt.

7. System komputerowy	1 kpl.

8. Stoły, wózki, krzesła - wykaz w  formularzu ofertowym.

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż kolumn medycznych w salach operacyjnych.

1. Dwuramienna sufitowa kolumna anestezjologiczna	 6 szt.

2. Jednoramienna sufitowa kolumna chirurgiczna 	 2 szt.

3. Dwustronna, dwuramienna sufitowa kolumna laparoskopowa                    2 szt.

III.  Termin wykonania zamówienia

Do dnia 2011-12-05.

#### IV.  Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V.  Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość zadań 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### VI.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### VII. Oferty wspólne Art. 23 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### VIII. Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.    Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, drogą elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu, którego numer podany jest w formularzu ofertowym.

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1 …… 40 000,00 zł

Zadanie nr 2 ……   8 000,00 zł

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i nr zadania.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

    - Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony Art. 24 ust 2 pkt. 2 a oferta odrzucona zgodnie z Art.24 ust.4 w związku z Art.89 ust.1 pkt.5.

#### Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

6.   Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz.

od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

dr n. med. Renata Szebla 	  sprawy merytoryczne

Stefan Syzdół		sprawy proceduralne

Edyta Kosmala		sprawy umów

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy + formularz cenowy + formularz cenowy w formie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej.

- z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Art. 26 Ustawy.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy + formularz cenowy + arkusz kalkulacyjny w wersji elektronicznej.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - Dokumenty wymienione w pkt B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 226 poz.1817 z 30 grudnia 2009

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy (załącznik do SIWZ)

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

- Kopia dokumentu potwierdzająca zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia, potwierdzona certyfikatem EC - dla sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

- Kopia dokumentu potwierdzająca, że urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - dla sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

- Kopia dokumentu potwierdzająca , że producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001- dla sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

- Kopia dokumentu potwierdzająca, że budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora  są zgodne z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1/EN 17665-1- dla sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego

- Kopia dokumentu potwierdzająca, że urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - dotyczy myjni dezynfektora.

- Kopia dokumentu potwierdzająca, że konstrukcja i działanie myjni jest zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 - dotyczy myjni dezynfektora

- Kopia dokumentu potwierdzająca, że urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE - dotyczy myjni ultradźwiękowej, suszarki i zgrzewarki.

- Kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie norm - protokół z badań oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - dotyczy sygnalizatora w kolumnach anestezjologicznych i laparoskopowych.

- Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie deklaracja zgodności CE - dotyczy kolumn.

- Kopia dokumentu potwierdzająca wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - dotyczy kolumn.

- Oryginalne foldery i ulotki producenta - dotyczy kolumn.

- Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVIII.B.1-6 powinny być złożone przez każdy podmiot.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. B:

- Podpunkt 2, 3, 4 i 6  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- Podpunkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. F zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-398-2011

- Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu i wyposażenia sterylizatorni oraz kolumn medycznych wraz z montażem i wyposażeniem. Zadanie nr……

- Nie otwierać przed: 2011-11-02 godz. 1030

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2011-11-02 do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2011-11-02 o godz. 1030.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

- W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1 a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### Miejsce realizacji zamówienia

Apteka w siedziba Zamawiającego.

#### Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146 oraz wzoru umowy.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Odwołanie Art. 180 do 198 Ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)  opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-398-2011

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…........................................................................................................

Adres:			….........................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawa sprzętu i wyposażenia sterylizatorni oraz kolumn medycznych wraz z montażem i uruchomieniem.

UWAGA: Jeżeli parametr graniczny określony jest  wartością „minimum” lub „maximum” należy podać wartość tego parametru, nie można wpisywać „Tak’.

Zadanie nr 1 - Dostawa sprzętu i wyposażenia sterylizatorni wraz z montażem i uruchomieniem

1.1. Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem - 1 szt.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. | Tak |  |
|  | Pojemność komory: 8 jedn. wsadu wg PN-EN 285. | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary. | Tak |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm oraz energią elektryczną o mocy nie przekraczającej 40 kW. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. | Tak |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu urządzenia lub z prawej strony. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | Tak |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika jednolita z konstrukcją sterowników pozostałych oferowanych myjni-dezynfektorów. | Tak |  |
|  | Sterownik po stronie załadowczej i wyładowczej wyposażony w kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5”. | Tak |  |
|  | Prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów). | Tak |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim w wyszczególnionym kolorze. | Tak |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |
|  | Pomiar parametrów – temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające). | Tak |  |
|  | Kolorowy wydruk parametrów procesu na standardowym papierze formatu A4 w postaci graficznej (wykres/diagram – dla każdego parametru procesu inny kolor) i numerycznej (wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza). | Tak Załączyć wzór wydruku |  |
|  | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory. | Tak |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm. | Tak |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama, panele i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | Tak Załączyć rysunek techniczny komory |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory. | Tak |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | Tak |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana parą wodną. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
|  | Masa urządzenia podczas próby wodnej (cała objętość komory wypełniona wodą) nie przekraczająca 1650 kg. | Tak |  |
|  | Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary. | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty. |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. | Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Montaż urządzenia we wskazanym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu komputerowego i sprawdzenie dobrego współdziałania | Tak |  |
|  | Szkolenie dla pracowników centralnej sterylizatorni potwierdzone certyfikatem umiejętności prawidłowej obsługi urządzenia | Tak |  |
| Komplet wyposażenia dla 1 szt. sterylizatora: |
|  | Komplet wózków wsadowych do wnętrza komory umożliwiających umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózki dwupoziomowe wyposażone w górną półkę o regulowanym położeniu. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory. Ilość – 2 szt. | Tak |  |
|  | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu. Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 20 szt. | Tak |  |
|  | Kosz sterylizacyjny o wielkości ½ jednostki wsadu. Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 8 szt. | Tak |  |
|  | Drzwi do przestrzeni serwisowej. Wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w zamek. Ilość – 1 szt. | Tak |  |

1.2. Sterylizator parowo-formaldehydowy wraz z wyposażeniem - 1 szt.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. | Tak |  |
|  | Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285. | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary. | Tak |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm oraz energią elektryczną o mocy nie przekraczającej 40 kW. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. | Tak |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu urządzenia lub z prawej strony. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacji parowo-formaldehydowej dla przedmiotów wrażliwych na wysoką temperaturę. Minimum dwa programy sterylizacji dla temp. 80˚C (±5˚) i 60˚C(±5˚) | Tak |  |
|  | Maksymalny czas trwania procesu sterylizacji parowo-formaldehydowej 60˚C(±5˚) – 4 godziny ((15%) | Tak |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika jednolita z konstrukcją sterowników pozostałych oferowanych myjni-dezynfektorów. | Tak |  |
|  | Sterownik po stronie załadowczej i wyładowczej wyposażony w kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5”. | Tak |  |
|  | Prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów). | Tak |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim w wyszczególnionym kolorze. | Tak |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |
|  | Pomiar parametrów – temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające). | Tak |  |
|  | Kolorowy wydruk parametrów procesu na standardowym papierze formatu A4 w postaci graficznej (wykres/diagram – dla każdego parametru procesu inny kolor) i numerycznej (wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza). | Tak Załączyć wzór wydruku do oferty |  |
|  | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory. | Tak |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm. | Tak |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama, panele i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | Tak Załączyć rysunek techniczny komory do oferty |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory. | Tak |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | Tak |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana parą wodną. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
|  | Masa urządzenia podczas próby wodnej (cała objętość komory wypełniona wodą) nie przekraczająca 1650 kg. | Tak |  |
|  | Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary. | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty. |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. | Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Montaż urządzenia we wskazanym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu komputerowego i sprawdzenie dobrego współdziałania | Tak |  |
|  | Szkolenie dla pracowników centralnej sterylizatorni potwierdzone certyfikatem umiejętności prawidłowej obsługi urządzenia | Tak |  |
| Komplet wyposażenia dla 1 szt. sterylizatora: |
|  | Komplet wózków wsadowych do wnętrza komory umożliwiających umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózki dwupoziomowe wyposażone w górną półkę o regulowanym położeniu. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory. Ilość – 2 szt. | Tak |  |
|  | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu. Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 16 szt. | Tak |  |
|  | Kosz sterylizacyjny o wielkości ½ jednostki wsadu. Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 8 szt. | Tak |  |
|  | Drzwi do przestrzeni serwisowej. Wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w zamek. Ilość – 1 szt. | Tak |  |

1.3. Myjnia - dezynfektor wraz z wyposażeniem - 4 szt.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory. | Tak |  |
|  | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm. | Tak |  |
|  | Pojemność komory (minimalna): |  |  |
|  | - 10 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm), | Tak |  |
|  | - lub 4 komplety osprzętu anestezjologicznego. | Tak |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika jednolita z konstrukcją sterowników pozostałych oferowanych sterylizatorów parowych. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 12 znaków graficznych. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. | Tak |  |
|  | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. | Tak |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła. | Tak |  |
|  | Silniki suszarki bezszczotkowe. | Tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | Tak |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
|  | Masa urządzenia wraz z załadunkiem i wodą nie przekraczająca 300 kg. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie przekraczająca 12 kW. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Montaż urządzenia we wskazanym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu komputerowego i sprawdzenie dobrego współdziałania | Tak |  |
|  | Szkolenie dla pracowników centralnej sterylizatorni potwierdzone certyfikatem umiejętności prawidłowej obsługi urządzenia | Tak |  |
| Komplet wyposażenia dla 4 szt. myjni-dezynfektorów: |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych.Ilość – 4 szt. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych o pojemności min. 2 zestawów laparoskopowych wyposażony w min. 80 przyłączy dla narzędzi tabularnych – 1 kpl. Ilość - 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 4 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji misek typu „nerka” – pojemność nie mniej niż 12 szt. misek. Ilość – 2 kpl. | Tak |  |
|  | Taca narzędziowa „duża” o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm) lub SPRI I (450 x 340 x 70 mm). Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 40 szt. | Tak |  |
|  | Taca narzędziowa „średnia” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ (240 x 250 x 50 mm) lub SPRI II (340 x 250 x 70 mm). Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 60 szt. | Tak |  |
|  | Taca narzędziowa „mała” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ (240 x 250 x 50 mm) lub SPRI III (250 x 170 x 70 mm). Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 10 szt. | Tak |  |
|  | Taca o drobnych oczkach (1,5 mm ±10%) z mocowaną zatrzaskowo pokrywą. Wymiary tacy 210x150x40 mm (±10%). Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 4 szt. | Tak |  |

1.4. Myjnia ultradźwiękowa - 1 szt.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
| 2 | Wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory 1 tacę narzędziową zgodną z DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm). | Tak |  |
| 3 | Myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę. | Tak |  |
| 4 | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. | Tak |  |
| 5 | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
| 6 | Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 3 kW. | Tak |  |
| 7 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
| 8 | Częstotliwość ultradźwięków 40÷50 kHz. | Tak |  |
| 9 | Temperatura procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 60ºC. | Tak |  |
| 10 | Czas trwania procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 60 min. | Tak |  |
| 11 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |
| 12 | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 13 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |
| 14 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |
| 15 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 17 | Pokrywa komory wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. | Tak |  |
| 18 | Kosz załadowczy wykonany ze stali kwasoodpornej - 1 szt. | Tak |  |
| 19 | Montaż urządzenia we wskazanym pomieszczeniu | Tak |  |
| 20 | Szkolenie personelu centralnej sterylizatorni potwierdzone certyfikatem umiejętności | Tak |  |

1.5. Suszarka - 1 szt.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
| 2 | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. | Tak |  |
| 3 | Pojemność komory (minimalna): - 16 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm), - lub 30 węży anestezjologicznych, | Tak |  |
| 4 | Możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych. | Tak |  |
| 5 | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory. | Tak |  |
| 6 | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych. | Tak |  |
| 7 | Powietrze suszące filtrowane. | Tak |  |
| 8 | Drzwi suszarki wyposażone w szybę – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory. | Tak |  |
| 9 | Zakres regulacji czasu suszenia do 90 minut. | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 70-90 º C. | Tak |  |
| 11 | Zasilanie elektryczne trójfazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 5 kW. | Tak |  |
| 12 | Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. | Tak |  |
| 13 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
| 14 | Powierzchnia czołowa suszarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji – brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione. | Tak |  |
| 15 | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 16 | Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. | Tak |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |
| 18 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |
| 19 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 21 | Montaż urządzenia we wskazanym pomieszczeniu | Tak |  |
| 22 | Szkolenie dla pracowników centralnej sterylizatorni | Tak |  |

1.6. Zgrzewarka - 3 szt.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
| 2 | Szerokość zgrzeiny min. 10 mm. | Tak |  |
| 3 | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min. | Tak |  |
| 4 | Regulacja odległości zgrzewu od krawędzi rękawa. | Tak |  |
| 5 | Automatyczny start – stop napędu. | Tak |  |
| 6 | Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w zakresie min. od 80 do 200ºC. | Tak |  |
| 7 | Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. | Tak |  |
| 8 | Zmniejszanie temperatury w fazie oczekiwania (funkcja stand-by). | Tak |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku odchyłki temperatury > 5ºC. | Tak |  |
| 10 | Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 1 kW. | Tak |  |
| 11 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
| 12 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |
| 13 | Wbudowana jednowierszowa drukarka igłowa. | Tak |  |
| 14 | Sterownik wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. | Tak |  |
| 15 | Drukowanie: daty, daty ważności, numeru pakietu lub numeru wsadu, identyfikatora operatora. | Tak |  |
| 16 | Szybki start – rozgrzewanie od momentu uruchomienia (zimny start) maksymalnie 30 sekund. | Tak |  |
| 17 | Pamięć dla minimum 3 różnych temperatur zgrzewania. | Tak |  |
| 18 | Powierzchnia czołowa zgrzewarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji – brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione. | Tak |  |
| 19 | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 20 | Zgrzewarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. | Tak |  |
| 21 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia - nie większy niż 48 godzin. | Tak |  |
| 22 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |
| 23 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 25 | Blat roboczy rolkowy lub płaski - 3 szt. | Tak |  |
| 26 | Montaż urządzenia we wskazanym pomieszczeniu | Tak |  |
| 27 | Szkolenie dla pracowników centralnej sterylizatorni | Tak |  |

1.7. Komputerowy system monitorowania procesów mycia, dezynfekcji, sterylizacji i ewidencji narzędzi - 1 kpl.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |
|  | Obserwacja stanu autoklawów przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym zgodnie z zaleceniami producenta, | Tak |  |
|  | Rejestracja procesów myjni dezynfektorów i sterylizatorów oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku, back up w innej bezpiecznej formie, | Tak |  |
|  | Praca systemu w języku polskim | Tak |  |
|  | Dokumentacja przyjęcia materiału do Centralnej Sterylizatorni, dokumentacja wydania na zewnątrz przez używanie skanerów kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Dokumentacja procesu obróbki narzędzi w obrębie Centralnej Sterylizatorni z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego, | Tak |  |
|  | Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych narzędziach, zestawach, materiałach opakowaniowych, personelu, urządzeniach oraz procesach na nich przeprowadzanych w pojedynczej bazie danych na serwerze. Wykorzystanie posiadanej bazy danych prosesów i dalsza jej kontynuacja wraz z rozszerzeniem o pozostałe typy informacji | Tak |  |
|  | Identyfikacja wraz z kodami dostępu do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego system wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych, | Tak |  |
|  | Identyfikacja pakietów na podstawie nadanego numeru seryjnego | Tak |  |
|  | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu | Tak |  |
|  | Możliwość graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów w myjniach dezynfektorach oraz autoklawach, | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wsadu myjni –dezynfektora i sterylizatora przy użyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było myte-dezynfekowane, sterylizowane, | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (sterylizatory, myjnie), | Tak |  |
|  | Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztów obróbki danych narzędzi, | Tak |  |
|  | Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu „Sandwich” umożliwiających identyfikację zawartości opakowania, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta, | Tak |  |
|  | Drukowanie spisu zawartości zestawu na drukarkach laserowych, | Tak |  |
|  | Umożliwianie śledzenia drogi zestawu czy narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni oraz do pacjenta i z powrotem, | Tak |  |
|  | Przedstawianie w postaci zdjęć, filmów wyglądu danych narzędzi czy ułożenia zestawów, | Tak |  |
|  | Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych przedmiotów do odbiorcy, | Tak |  |
|  | Kontrola wyboru właściwego programu procesu do narzędzi poddawanych procesom mycia – dezynfekcji, sterylizacji, | Tak |  |
|  | Rozbudowa istniejącego komputerowego systemu monitorowania i rejestracji procesów w opraciu o posiadany interfejs użytkownika z wykorzystaniem posiadanej bazy danych procesów i kontynuacją rejestracji w tej samej bazie, | Tak |  |
|  | Przeniesienie posiadanej bazy danych procesów na nowy samodzielny serwer bazy danych oparty o silnik bazodanowy bez programowych ograniczeń wielkości baz danych. | Tak |  |
|  | Serwer bazy danych i serwer aplikacji na jednym samodzielnym i niezależnym serwerze sprzętowym, zapewniający stabilną i ciągła pracę systemu. | Tak. |  |
|  | Komputer centralny - Serwer typu rack -1 kpl. Wyposażenie: - system operacyjny - monitor LCD min. 19” (niepanoramiczny) - klawiatura, - mysz, - urządzenie i oprogramowanie do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa, - szafa dystrybucyjna 12U typu rack umożliwiająca montaż serwera - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 15 min., typu rack Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - Procesor sześciordzeniowy osiągający w testach wydajność SPECint_rate2006 min. 270 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org - Pamięć podręczna: 12 MB L3 Cache - Pamięć: min. 6 GB RAM DDR3 SDRAM 1333MHz - Kontroler P410i RAID 256 MB - Dyski twarde: 3 x min. 146 GB SAS 15k 2,5” Hot swap - Napęd DVD-RW - Win Srv 2008 SBS Prem. Edt. lub równowazny Monitor: - Kontrast min. 1000:1 - Czas reakcji matrycy max. 5ms - Odległość między pikselami 0,294 - Zużycie energii max. 45W - opisać | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Komputer administratora strefy czystej – 1 kpl . Wyposażenie: - system operacyjny umożliwiający pracę w domenie serwera - monitor LCD min. 19” (niepanoramiczny) - klawiatura, - mysz, - skaner płaski, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 10 min. - pakiet oprogramowania biurowego, Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - Procesor dwurdzeniowy osiągający w testach wydajność SPECint_rate2006 min. 78 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org - Karta graficzna: SVGA z min. rozdzielczością 1024x768 w 24Bit kolorów - Pamięć: min. 2GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych - Dysk twardy: min. 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast min. 1000:1 - Czas reakcji matrycy max. 5ms - Odległość między pikselami 0,294 - Zużycie energii max. 45 W Skaner płaski: - Optyczna rozdzielczość skanowania do 4800 dpi - Kodowanie koloru 96 bitowe - Prędkość skanowania w trybie podglądu do 8,5s - podać | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Komputer administratora - 1 kpl . - wykorzystanie z istniejącego systemu | Tak |  |
|  | Komputer monitorowania procesów mycia - dezynfekcji i sterylizacji - 1 kpl . - wykorzystanie z istniejącego systemu | Tak |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze - pakietowanie narzędzi - 1 kpl. Wyposażenie: - system operacyjny umożliwiający pracę w domenie serwera - monitor LCD min. 19” (niepanoramiczny) - monitor multitouch 23” 1920x1080 16:9 (w obudowie komputera – All in one) - klawiatura, - mysz, - ręczny, przewodowy skaner kodów kreskowych, - ręczny, przenośny, bezprzewodowy bez wyświetlacza skaner kodów kreskowych, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 10 min. Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - Procesor dwurdzeniowy osiągający w testach wydajność SPECintrate 2006 min. 60 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org - Karta graficzna: SVGA z min. rozdzielczością 1024x768 w 24Bit kolorów - Pamięć: min. 2GB RAM DDR3 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 - Dysk twardy: min. 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor 19”: - Kontrast min. 1000:1 - Czas reakcji matrycy max. 5ms - Odległość między pikselami 0,294 - Zużycie energii max. 45W - opisać | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, bielizny chirurgicznej – 2 kpl. Wyposażenie: - system operacyjny umożliwiający pracę w domenie serwera - monitor LCD min. 19” (niepanoramiczny) - klawiatura, - mysz, - ręczny, przewodowy skaner kodów kreskowych, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 10 min. Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - Procesor dwurdzeniowy osiągający w testach wydajność SPECint_rate 2006 min. 78 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org - Karta graficzna: SVGA z min. rozdzielczością 1024x768 w 24Bit kolorów - Pamięć: min. 2GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych - Dysk twardy: min. 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast min. 1000:1 - Czas reakcji matrycy max. 5ms - Odległość między pikselami 0,294 - Zużycie energii max. 45W - opisać | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie narzędzi – 1 kpl. Wyposażenie: - system operacyjny umożliwiający pracę w domenie serwera - monitor LCD min. 19” (niepanoramiczny) - klawiatura, - mysz, - ręczny, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem skaner kodów kreskowych, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 10 min. Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - Procesor dwurdzeniowy osiągający w testach wydajność SPECint_rate 2006 min. 78 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org - Karta graficzna: SVGA z min. rozdzielczością 1024x768 w 24Bit kolorów - Pamięć: min. 2GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych - Dysk twardy: min. 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast min. 1000:1 - Czas reakcji matrycy max. 5ms - Odległość między pikselami 0,294 - Zużycie energii max. 45W - opisać | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze wydawanie narzędzi – 1 kpl. Wyposażenie: - system operacyjny umożliwiający pracę w domenie serwera - monitor LCD min. 19” (niepanoramiczny) - klawiatura, - mysz, - ręczny, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem skaner kodów kreskowych, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 10 min. Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - Procesor dwurdzeniowy osiągający w testach wydajność SPECint_rate 2006 min. 78 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org - Karta graficzna: SVGA z min. rozdzielczością 1024x768 w 24Bit kolorów - Pamięć: min. 2GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych - Dysk twardy: min. 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor 19”: - Kontrast min. 1000:1 - Czas reakcji matrycy max. 5ms - Odległość między pikselami 0,294 - Zużycie energii max. 45W - opisać | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 3 szt. Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - Metoda wydruku termotransferowa - Max. Szerokość wydruku 104 mm. - Oprogramowanie ZPLI, ZPL II - Porty RS-232, USB, LPT | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych (mycie i dezynfekcja) – 1 szt. Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - szerokość wydruku min. 24 mm. - wydruk na taśmach laminowanych - porty RS-232, USB - szybkość wydruku min. 20 mm/s - podać | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Drukarka laserowa z dupleksem – 3 szt. Rok produkcji minimum 2011 - opisać Parametry minimalne: - szybkość wydruku do min. 33 str/min. - jakość druku do 1200 x 1200 dpi - miesięczny normatywny cykl pracy min. 50000 str. - druk dwustronny automatyczny - szybkość procesora min. 600MHz - pamięć min. 64MB - łączność HI SPEED USB 2.0 - łączność karta sieciowa ethernet - certyfikat ENERGY STAR | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka) – 1 szt. Rok produkcji 2011 - podać Parametry minimalne: - szybkość wydruku do min. 8 str/min. - jakość druku w kolorze do 600 x 600 dpi - normatywny cykl pracy min. 30000 str. - rozdzielczość optyczna skanera 1200x1200dpi - głębia koloru 24bit - pamięć min. 128MB - łączność HI SPEED USB 2.0 - łączność karta sieciowa ethernet - certyfikat EPA Energy Star | Tak. Podać nazwę produktu i producenta |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona wraz urządzeniem | Tak |  |
|  | Wdrożenie systemu wraz z podłączeniem do niego urządzeń tj.: sterylizator parowy, sterylizator parowo-formaldehydowy, myjnia dezynfektor | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników centralnej sterylizatorni i sekcji i informatyki poświadczone certyfikatem umiejętności. | Tak |  |

1.8. Stoły, wózki , krzesła.

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu. Pod blatem stołu moduł na komputer oraz wysuwana półka na klawiaturę. W blacie stołu otwór z zaślepką (zaślepka wykonana z tworzywa sztucznego) na przewody. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (±5%). Wymiary: długość 170 cm, szerokość 65cm, wysokość 90 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 15 mm. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny. | szt. | 3 | Tak |  |
| 2 | Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z półką pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej. Komory położone centralnie. Wymiary komór 600x500x250 mm (±10%). Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 20 cm (±10%). Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (±5%). Wymiary: długość 200 cm, szerokość 65cm, wysokość 90 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 15 mm. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny oraz baterię natryskową. | szt. | 3 | Tak |  |
| 3 | Stół do kontroli i pakowania dwustanowiskowy, wymiary (±10%): długość 200 cm, szerokość 140cm, wysokość 90 cm, Rama stołu wykonana ze stali kwasoodpornej z profilu minimum 30x30x1,5 mm. Blat o grubości min. 20 mm wykonany z płyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja refleksów świetlnych na powierzchni stołu). Gładkie obrzeża blatu wykonane z materiału odpornego na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 10 mm. Wyposażenie: - nadstawka z dwiema półkami i oświetleniem, - szafka szufladowa – 2 szt. (1 szt. dla każdego stanowiska pracy) mocowana pod blatem stołu, szuflada zamykana na klucz, - zespół min. 3 szt. gniazd przyłączeniowych do odbiorników elektrycznych, gniazda zainstalowane w słupku nadstawki | szt. | 3 | Tak |  |
| 4 | Stół do kontroli i pakowania jednostanowiskowy, wymiary (±10%): długość 200 cm, szerokość 70cm, wysokość 90 cm, Rama stołu wykonana ze stali kwasoodpornej z profilu minimum 30x30x1,5 mm. Blat o grubości min. 20 mm wykonany z płyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja refleksów świetlnych na powierzchni stołu). Gładkie obrzeża blatu wykonane z materiału odpornego na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 10 mm. Wyposażenie: - nadstawka z dwiema półkami i oświetleniem, - szafka szufladowa – 1 szt. mocowana pod blatem stołu, szuflada zamykana na klucz, - zespół min. 3 szt. gniazd przyłączeniowych do odbiorników elektrycznych, gniazda zainstalowane w słupku nadstawki | szt. | 1 | Tak |  |
| 5 | Stół do bielizny z podświetlanym blatem, wymiary (±10%): długość 200 cm, szerokość 140 cm, wysokość 90 cm Rama stołu wykonana ze stali kwasoodpornej z profilu minimum 30x30x1,5 mm. Blat o grubości min. 20 mm wykonany z płyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja refleksów świetlnych na powierzchni stołu). Podświetlany fragment blatu o powierzchni min. 20% powierzchni całego stołu. Gładkie obrzeża blatu wykonane z materiału odpornego na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 10 mm. | szt. | 1 | Tak |  |
| 6 | Stół do pracy, wymiary (±10%): długość 160 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm Rama stołu wykonana ze stali kwasoodpornej z profilu minimum 30x30x1,5 mm. Blat o grubości min. 20 mm wykonany z płyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja refleksów świetlnych na powierzchni stołu). Gładkie obrzeża blatu wykonane z materiału odpornego na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 10 mm.. | szt. | 2 | Tak |  |
| 7 | Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, | szt. | 15 | Tak |  |
| 8 | Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, | szt. | 2 | Tak |  |
| 9 | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem. - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, Wymiary gabarytowe (±5%): długość 120 cm , szerokość 65 cm, wysokość 90 cm, | szt. | 6 | Tak |  |
| 10 | Wózek do transportu i składowania koszy sterylizacyjnych - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, - 4 skrętne koła, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. | szt. | 4 | Tak |  |
| 11 | Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania - 4 ramy o wielkości umożliwiającej składowanie papieru o wymiarach arkusza 120 x 120 cm, - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. | szt. | 3 | Tak |  |
| 12 | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach. - pojemność min. 5 koszy o wielkości 1 jednostki wsadu lub 10 koszy ½ jednostki wsadu, - zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej. - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. | szt. | 2 | Tak |  |
| 13 | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. - pojemność 8 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu, - zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej. - na długim boku wózka podwójne drzwi zawiasowe 270º z zatrzaskiem magnetycznym, zamykane na zamek, - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z nie brudzącego materiału. | szt. | 2 | Tak |  |
| 14 | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. - pojemność 6 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu, - zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej. - na długim boku wózka podwójne drzwi zawiasowe 270º z zatrzaskiem magnetycznym, zamykane na zamek, - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z nie brudzącego materiału. | szt. | 4 | Tak |  |
| 15 | Lampa z soczewką podświetlaną. - średnica soczewki 125 mm (±10%), - powiększenie minimalne +3 dioptrie, - wyposażona w osłonę soczewki przed zanieczyszczeniem w czasie kiedy lampa nie jest używana, - podświetlenie na obwodzie soczewki, - zasilanie 230V, 50 Hz, - konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji, | szt. | 4 | Tak |  |
| 16 | Krzesło robocze: - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska (minimalny zakres regulacji 60÷80 cm), - podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. - podparcie dla nóg na całym obwodzie, - regulowany kąt ustawienia oparcia, - powierzchnie zewnętrzne krzesła odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej. | szt. | 10 | Tak |  |
| 17 | Dystrybutor podwójny taśmy samoprzylepnej. - podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem się po powierzchni stołu podczas odwijania i odrywania taśmy z rolki. - konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji. | szt. | 5 | Tak |  |
| 18 | Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką: - możliwość ustawienia na stole lub zawieszenia na ścianie, - minimalna długość cięcia 140 cm, - zabudowana krawędź tnąca zabezpieczająca personel przed skaleczeniem, - skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach, - maksymalna średnica rolki z rękawem foliowo-papierowym 200÷220 mm, - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, | szt. | 2 | Tak |  |
| 19 | Pistolet z wymiennymi końcówkami do mycia ręcznego lub oczyszczania sprężonym powietrzem precyzyjnych narzędzi. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. | szt. | 3 | Tak |  |
| 20 | Pistolet BEZ wymiennych końcówek do suszenia sprężonym powietrzem. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. | szt. | 4 | Tak |  |
| 21 | Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji wózków transportowych. Nie wymagające zasilania elektrycznego. Funkcja dozowania detergentu z regulacją stężenia roztworu. Wykonane z materiału odpornego na działanie korozji. Wyposażenie: - wielofunkcyjny pistolet natryskowy wraz z wężem, - uchwyt do mocowania pojemnika z detergentem na ścianie, | szt. | 1 | Tak |  |
| 22 | Przenośna wytwornica pary przeznaczona do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni. Możliwość uzupełniania wody bez konieczności przerywania pracy. Regulowany wydatek pary. Ciśnienie pary min. 3 bar. Zasilanie 230V, 50 Hz. Moc nie większa niż 2,5 kW. | szt. | 1 | Tak |  |
| 23 | Pojemniki z pokrywą do transportu koszy sterylizacyjnych. Wymiary pojemnika umożliwiające umieszczenie w jego wnętrzu 1 szt. kosza o wielkości 1 jednostki wsadu lub 2 szt. koszy o wielkości ½ jednostki wsadu Pojemniki oraz pokrywy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję termiczną. | szt. | 20 | Tak |  |
| 24 | Okres gwarancji na poz.1-23 min. 24 miesiące | x | x | Tak |  |

- Wartość netto zadania:…………………………….…………………………………....zł

- Wartość netto słownie:	……………………………………………………………..zł

- VAT..........… %, tj …………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Termin realizacji : Do 05.12.2011

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż kolumn medycznych w salach operacyjnych.

2.1. Dwuramienna sufitowa kolumna anestezjologiczna - 6 sztuk.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłony sufitowe, ramiona nośne, głowice (konsole) zasilające wraz z osprzętem. | Tak |  |
| 2. | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. Serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. | Tak |  |
| 3. | Wewnętrzny układ zasilający kolumny wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność układu. Brak jakichkolwiek połączeń na elementy typu szybkozłącza. Atestowane i odpowiednio oznaczone wewnętrzne elastyczne węże zasilające łączone w sposób trwały na specjalistyczne opaski zaciskowe gwarantujące podwyższony stopień szczelności układu. | Tak |  |
| 4. | Dwuramienne, przegubowe (600 +800mm) ±5% ramię obrotowe o zasięgu poziomym ) 1400 mm ±5% ( liczone od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy). | Tak |  |
| 5. | Kąt obrotu ramienia min. 340° | Tak |  |
| 6. | Nośność ramienia min 220 kg | Tak |  |
| 7. | System przegubów i hamulców gwarantuje wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu. Przeguby jednostki wyposażone są w hamulce cierne oraz pneumatyczne. Hamulce pneumatyczne dla poszczególnych przegubów + hamulec pneumatyczny głowicy. Jeden dwuręczny uchwyt do manipulowania kolumną mocowany do półki. Przycisk zwalniający hamulec oznaczony takim samym kolorem jak obsługiwany przegub. | Tak |  |
| 8. | Konsola pionowa o wysokości min 600 [mm] szerokości ≤ 290 [mm] wyposażona w punkty poboru gazów typu SS 875 24 30 (odpowiednik AGA lub MC 70) lub DIN 13260-2 (do wyboru przez Zamawiającego – przed podpisaniem umowy) - podtlenek azotu szt.1 - tlen szt.2 - powietrze szt.2 - próżnia szt.2 - odciąg gazów anestezjologicznych zgodny z normą EN 737-4 z wizualną sygnalizacją działania odciągu, wydajność do 50 l/min , inżektor montowany bezpośrednio do rur instalacji miedzianej pod sufitem szt.1 Kolumna wyposażona w sygnalizator awarii gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe. (dla sygnalizatora załączyć dokument potwierdzający spełnienie norm – protokół z badań oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych). | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 9. | Gniazda elektryczne min. IP44 (z klapką), 230V oraz punkty wyrównania potencjału, po 8szt. | Tak |  |
| 10. | Przygotowanie pod instalacje własne użytkownika (sieć teletechniczna) 2szt. | Tak |  |
| 11. | Półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 500/500 mm +/- 10%, z regulacją położenia w pionie, z min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 50 kg, 1 szt. | Tak |  |
| 12. | Szuflada o wysokości min. 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada wyposażona w system samodomykający oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. Szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi (w celu wyczyszczenia wnętrza), 1 szt. | Tak |  |
| 13. | Urządzenie medyczne klasy IIb | Tak |  |
| 14. | Deklaracja zgodności CE | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 15. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 16. | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  |
| 17. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 | Tak |  |
| 18. | Serwis dostępny przez 7 dni w tygodniu. Przyjazd serwisu, w razie awarii w ciągu 24 godzin. | Tak |  |
| 19. | Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniu oraz sprawdzenie poprawności działania kolumny. | Tak |  |
| 20. | Urządzenie kompletne. Po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności żadnych dodatkowych zakupów, inwestycji lub modernizacji. | Tak |  |
| 20. | Do oferty, należy dołączyć oryginalne foldery i ulotki producenta, w celu potwierdzenia właściwych parametrów technicznych urządzenia. | Tak |  |

2.2.  Jednoramienna sufitowa kolumna chirurgiczna - 2 sztuki.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłony sufitowe, ramiona nośne, głowice (konsole) zasilające wraz z osprzętem. | Tak |  |
| 2. | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. | Tak |  |
| 3. | Wewnętrzny układ zasilający kolumny wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność układu. Brak jakichkolwiek połączeń na elementy typu szybkozłącza. Atestowane i odpowiednio oznaczone wewnętrzne elastyczne węże zasilające łączone w sposób trwały na specjalistyczne opaski zaciskowe gwarantujące podwyższony stopień szczelności układu. | Tak |  |
| 4. | Podwójne ramię obrotowe o zasięgu poziomym min.1800mm ±5% ( liczone od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy). | Tak |  |
| 5. | Kąt obrotu ramienia min. 320°. | Tak |  |
| 6. | Nośność ramienia min. 150 kg. | Tak |  |
| 7. | Ramię z napędem elektrycznym umożliwiającym przemieszczanie pionowe konsoli o min.700mm. Sterowanie regulacją wysokości za pomocą przycisków umieszczonych na głowicy. | Tak |  |
| 8. | System przegubów i hamulców gwarantuje wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu. Przeguby jednostki wyposażone są w hamulce cierne oraz pneumatyczne. Hamulce pneumatyczne dla poszczególnych przegubów + hamulec pneumatyczny głowicy. Jeden dwuręczny uchwyt do manipulowania kolumną mocowany do półki. Przycisk zwalniający hamulec oznaczony takim samym kolorem jak obsługiwany przegub. | Tak |  |
| 9. | Konsola pionowa o wysokości 600mm szerokości ≤ 290mm wyposażona w punkty poboru gazów typu SS 875 24 30 (odpowiednik AGA lub MC 70) lub DIN 13260-2 (do wyboru przez Zamawiającego – przed podpisaniem umowy) - powietrze szt.2 - próżnia szt.2 | Tak |  |
| 10. | Gniazda elektryczne min. IP44 (z klapką), 230V oraz punkty wyrównania potencjału, po 8szt. | Tak |  |
| 11. | Przygotowanie pod instalacje własne użytkownika (sieć teletechniczna) - 2szt. | Tak |  |
| 12. | Półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 500/500 mm +/- 10%, z regulacją położenia w pionie, z min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 50kg,- 1 szt. | Tak |  |
| 13. | Szuflada o wysokości min. 100mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada wyposażona w system samodomykający oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. Szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi (w celu wyczyszczenia wnętrza),1 szt. | Tak |  |
| 14. | Urządzenie medyczne klasy IIb. | Tak |  |
| 15. | Deklaracja zgodności. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 16. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 17. | Gwarancja 24 m-ce. | Tak |  |
| 18. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 | Tak |  |
| 19. | Serwis dostępny przez 7 dni w tygodniu. Przyjazd serwisu, w razie awarii, w ciągu 24 godzin. | Tak |  |
| 20. | Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniu oraz sprawdzenie poprawności działania kolumny. | Tak |  |
| 21. | Urządzenie kompletne. Po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności żadnych dodatkowych zakupów, inwestycji lub modernizacji. | Tak |  |
| 22. | Do oferty, należy dołączyć oryginalne foldery i ulotki producenta, w celu potwierdzenia właściwych parametrów technicznych urządzenia. | Tak |  |

# 2.3.  Dwustronna, dwuramienna sufitowa kolumna laparoskopowa - 2 sztuki.

Oferowany model/typ: ………………………………………………………………

Producent: ……………………………………..…………………………...............

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłony sufitowe, ramiona nośne, głowice (konsole) zasilające wraz z osprzętem. | Tak |  |
| 2. | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | Tak |  |
| 3. | Wewnętrzny układ zasilający kolumny wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność układu. Brak jakichkolwiek połączeń na elementy typu szybkozłącza. Atestowane i odpowiednio oznaczone wewnętrzne elastyczne węże zasilające łączone w sposób trwały na specjalistyczne opaski zaciskowe gwarantujące podwyższony stopień szczelności układu. | Tak |  |
| 4. | Dwuramienne, przegubowe (600 +800mm) ±5% ramię obrotowe o zasięgu poziomym 1400 mm ±5% ( liczone od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy). | Tak |  |
| 5. | Kąt obrotu ramienia min. 340°. | Tak |  |
| 6. | Nośność ramienia min 220 kg. | Tak |  |
| 7. | System przegubów i hamulców gwarantuje wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu. Przeguby jednostki wyposażone są w hamulce cierne oraz pneumatyczne. Hamulce pneumatyczne dla poszczególnych przegubów + hamulec pneumatyczny głowicy. Jeden dwuręczny uchwyt do manipulowania kolumną mocowany do półki. Przycisk zwalniający hamulec oznaczony takim samym kolorem jak obsługiwany przegub. | Tak |  |
| 8. | Konsola pionowa o wysokości min 1000mm szerokości ≤ 290mm wyposażona w punkty poboru gazów typu SS 875 24 30 (odpowiednik AGA lub MC 70) lub DIN 13260-2 (do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy): - dwutlenek węgla szt.1 - powietrze szt.2 - próżnia szt.2 Kolumna wyposażona w sygnalizator awarii gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe. (dla sygnalizatora załączyć dokument potwierdzający spełnienie norm – protokół z badań oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych). | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 9. | Gniazda elektryczne min. IP44 (z klapką), 230V - 16 szt. oraz punkty wyrównania potencjału – 8 szt. | Tak |  |
| 10. | Przygotowanie pod instalacje własne użytkownika (sieć teletechniczna) 2szt. | Tak |  |
| 11. | Półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 500/500 mm +/- 10%, z regulacją położenia w pionie, z min. 3 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 50kg, 4 szt. | Tak |  |
| 12. | RAMIĘ POD MONITOR LCD | Tak |  |
| 13. | Dodatkowe dwuczłonowe ramię pod monitor LCD 19” mocowane na zawieszeniu lampy. | Tak |  |
| 14. | Możliwość obrotu ramienia o 320° +- 10° wokół punktu mocowania. | Tak |  |
| 15. | Możliwość obrotu ramienia o 320° +- 10° na przegubie łączącym ramiona. | Tak |  |
| 16. | Możliwość podnoszenia i opuszczania monitora o 40° +- 10° na przegubie łączącym ramiona. | Tak |  |
| 17. | Możliwość obrotu monitora o 320° +- 10° wokół osi pionowej. | Tak |  |
| 18. | Możliwość pochylania od pionu monitora o 30° +- 5°. | Tak |  |
| 19. | Przemieszczanie ramienia z monitorem za pomocą sterylizowalnego uchwytu. | Tak |  |
| 20. | Urządzenie medyczne klasy IIb. | Tak |  |
| 21. | Deklaracja zgodności CE. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 22. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |
| 23. | Gwarancja 24 m-ce. | Tak |  |
| 24. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 | Tak |  |
| 25. | Serwis dostępny przez 7 dni w tygodniu. Przyjazd serwisu, w razie awarii, w ciągu 24 godzin. | Tak |  |
| 26. | Montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniu oraz sprawdzenie poprawności działania kolumny. | Tak |  |
| 27. | Urządzenie kompletne. Po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności żadnych dodatkowych zakupów, inwestycji lub modernizacji. | Tak |  |
| 28. | Do oferty, należy dołączyć oryginalne foldery i ulotki producenta, w celu potwierdzenia właściwych parametrów technicznych urządzenia. | Tak |  |

    - Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

    - Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

    - VAT..........%, tj:……………………..	zł

    - VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

    - Wartość brutto zadania:………………………………………………………..………zł

    - Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

    - Termin realizacji : Do 05.12.2011

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania na druku załączonym przez Zamawiającego zgodnie z art.27 ust.1 i 2.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :

Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:…......................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

  - Formularz ofertowy + formularz cenowy + formularz cenowy w formie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej.

  - Dowód wpłaty wadium.

6.3.   Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

6.4.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1

6.5.   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

6.6.   Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.7.   Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.8.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.9.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.10. Kopia dokumentu potwierdzająca zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia, potwierdzona certyfikatem EC - dotyczy sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

6.11. Kopia dokumentu potwierdzająca, że urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - dotyczy sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

6.12. Kopia dokumentu potwierdzająca , że producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001- dotyczy sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

  - Kopia dokumentu potwierdzająca, że budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora  są zgodne z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1- dotyczy sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego

  - Wzór wydruku parametrów procesu - dotyczy sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

  - Rysunek techniczny komory - dotyczy sterylizatora parowego i parowo formaldehydowego.

  - Kopia dokumentu potwierdzająca, że urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - dotyczy myjni dezynfektora.

  - Kopia dokumentu potwierdzająca, że konstrukcja i działanie myjni jest zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 - dotyczy myjni dezynfektora.

  - Kopia dokumentu potwierdzająca, że urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE - dotyczy myjni ultradźwiękowej, suszarki i zgrzewarki.

  - Kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie norm - protokół z badań oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - dotyczy sygnalizatora w kolumnach anestezjologicznych i laparoskopowych.

  - Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie deklaracja zgodności CE - dotyczy kolumn.

  - Kopia dokumentu potwierdzająca wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - dotyczy kolumn.

  - Oryginalne foldery i ulotki producenta - dotyczy kolumn.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

(pieczęć firmy)                                                                                                                                                             (miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-398-2011

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)                                                                                                                                                                (miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-398-2011

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

##### UMOWA NR …./D/….

Zawarta w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315,

NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisaną/ym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                   w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 EURO.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do dostarczenia Zamawiającemu „sprzętu i wyposażenia sterylizatorni oraz kolumn medycznych wraz z montażem  i uruchomieniem” - zadanie nr …..  w terminie do dnia 05.12.2011 r.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli przedmiot umowy podlega obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem na mocy odrębnych przepisów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wymaganego certyfikatu albo deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami (art. 217 Kodeksu Pracy).

- Przedmiot umowy bez wymaganego certyfikatu (deklaracji zgodności) lub świadectwa dopuszczenia będzie traktowany jako wydany w stanie niezupełnym i nastąpi wstrzymanie realizacji faktur.

§ 2

1.Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, która wynosi:

a)Wartość netto: ………………. zł.

słownie: …………………..…………………………….

b)VAT: ………………………… zł.

słownie: ………………………………………………..

c)Wartość brutto: ……………… zł.

słownie: ………………………………………………..

2. Dopuszcza się zmiany ceny na niższą nie zmieniając asortymentu bez konieczności aneksowania umowy.

§ 3

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Należność Wykonawcy, zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie                 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 4

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do Szpitala.

- Przekazanie sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Przedmiot umowy będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po stronie Wykonawcy leży załadunek i rozładunek przedmiotu umowy.

- Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zainstaluje i uruchomi sprzęt, sprawdzi poprawność pracy sprzętu oraz

przeprowadzi szkolenie personelu.

- Gwarancja na sprzęt obejmuje okres ……..

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu

umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

9.   W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

a). braków ilościowych w ciągu 48 godzin - w dni robocze,

b). wad jakościowych w ciągu 14 dni.

10.Uprawnionym przez Zamawiającego do merytorycznego realizowania umowy                       i kontaktów z Wykonawcą jest dr n. med. Renata Szebla tel. 041/34-655-45 wew. 244.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem faktury pisanej w języku polskim.

§ 5

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54, ust 5 ustawy o działalności leczniczej.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b/ w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umownej przedmiotu

umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgodnie z  § 4 ust. 9 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy                 z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 6 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego        do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą                  z umowy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a). zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c). Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

        - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 9

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759           a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 	      		         Pod względem                       Wykonawca                                                         				              formalno prawnym