Chęciny, dnia 2011-10-17

Znak sprawy: DZ-398-2011-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1 - Dwuramienna sufitowa kolumna anestezjologiczna - 6 sztuk:

Pytanie 5 -  poz.1. pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, dwuramienną, przegubową o długości ramion 600 + 865mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego. Suma dwóch długości proponowanych ramion mieści się w tolerancji 5% całkowitej długości 1400 mm liczonej od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy.

Odp. Tak.

Pytanie 6 -  poz.1.  pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której kąty obrotu ramion kolumny wynoszą 336°, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 12°? Jest to rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego, ale jednocześnie dające możliwość dokładniejszego i precyzyjnego sterowania (co 12°) ramionami kolumny, co w dużym stopniu wpływa na lepszy komfort pracy personelu medycznego

Odp. Tak.

Pytanie 7-  poz. 1.  pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną z dwuręcznym uchwytem do manipulowania kolumną mocowanym do półki wraz piktogramami wskazującymi hamulce przegubu, którego dotyczą?

Należy nadmienić, że kolorystyczne oznaczenie ramion zostało wprowadzone przez firmę Trumpf i jest rozwiązaniem chronionym prawami patentowymi, a co za tym idzie wymóg takiego rozwiązania jako parametr odcinający stoi w sprzeczności z PZP.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 -  poz.1. pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną bez sygnalizatora awarii gazów medycznych spełniającego wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 -  poz.1  pkt. 12:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną z szufladą, bez gumowej uszczelki, o wysokości 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowaną pod najniższą półką?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 2 – Jednoramienna sufitowa kolumna chirurgiczna - 2 szt.:

Pytanie 10 -  poz .2 pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną, dwuramienną, przegubową o długości ramion 865mm + 1000mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego. Suma dwóch długości proponowanych ramion mieści się w tolerancji 5% całkowitej długości 1800mm liczonej od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy.

Odp. Tak.

Pytanie 11 -  poz.2.  pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną z dwuręcznym uchwytem do manipulowania kolumną mocowanym do półki wraz piktogramami wskazującymi hamulce przegubu, którego dotyczą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 -  poz.2.  pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną z szufladą, bez gumowej uszczelki, o wysokości 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowaną pod najniższą półką?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 3 - Dwustronna, dwuramienna sufitowa kolumna laparoskopowa - 2 szt.:

Pytanie 13 -  poz.3.pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę laparoskopową, w której kąty obrotu ramion kolumny wynoszą 336°, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 12°? Jest to rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego, ale jednocześnie dające możliwość dokładniejszego i precyzyjnego sterowania (co 12°) ramionami kolumny, co w dużym stopniu wpływa na lepszy komfort pracy personelu medycznego.

Odp. Tak.

Pytanie 14 -  poz.3.  pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę laparoskopową z dwuręcznym uchwytem do manipulowania kolumną mocowanym do półki wraz piktogramami wskazującymi hamulce przegubu, którego dotyczą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 -  poz.3.  pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę laparoskopową bez sygnalizatora awarii gazów medycznych spełniającego wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16 -  poz.3.  pkt. 11:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę laparoskopową z 4 półkami pod aparaturę medyczną z szynami z dwóch stron do zawieszania sprzętu dodatkowego?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 2 - wszystkie pozycje:

Pytanie 17 -  Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy kolumn do 30 grudnia 2011 r.?

Oferowane kolumny są produkowane pod konkretne zamówienie w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do potrzeb Zamawiającego. Istnieje zatem konieczność rozpoczęcia ich produkcji już po zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu realizacji do 30 grudnia 2011 r.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 -  W związku z tym, iż w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE natomiast fakt dokonania zgłoszenia czy Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych nie ma żadnego wpływu na dopuszczalność sprzedaży danego wyrobu (wymagany w wielu wypadkach już po wprowadzeniu wyrobu na rynek). Prosimy zatem o dostosowanie wymogów siwz (rozdział XVIII B pkt. 14 i 16, pkt. 8 i 15 tabeli technicznej dla Zadania 2.1, pkt. 16 tabeli technicznej dla Zadania 2.2, pkt. 8 i 22 tabeli technicznej dla Zadania 2.3 oraz zapis pod tabelami technicznymi pkt. III.6.19 i III.6.21) do aktualnie obowiązującej ustawy poprzez wykreślenie wymogu dołączenia do oferty Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla kolumn oraz zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla sygnalizatora w kolumnach anestezjologicznych i laparoskopowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19 -  W tabelach technicznych dla wszystkich kolumn Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania 24 godzinnego czasu przyjazdu serwisu w razie awarii. Zapis powyższy wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni ww. postanowienie w ten sposób, że wydłuży minimalny deklarowany czas przyjazdu serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii. Tym sposobem Wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 -  Czy Zamawiający zmodyfikuje §4 ust. 11 wzoru umowy ma: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury pisanej w języku polskim, w ciągu 7 dni od zakończenia instalacji i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”?

Odp. Tak.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł