Chęciny, dnia 2013-01-11

Znak sprawy: DZ-372-2012-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 poz. 1 i 2 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera zamykającego typu TA30Premium (linia szwu 30mm), ładunki posiadają zintegrowane kowadełko, oraz zszywki o wysokościach 2,5mm lub 4,8mm (rodzaj ładunku zostanie każdorazowo określony przy składaniu zamówienia). W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu staplery wielorazowego użytku typu TA30Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 1 i 2 staplery oraz ładunki. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 1 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera zamykającego typu TA55Premium (linia szwu 55mm), ładunki posiadają zintegrowane kowadełko, oraz zszywki o wysokościach 4,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu TA55Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 3 staplery. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 1 poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera zamykającego typu TA90Premium (linia szwu 90mm), ładunki posiadają zintegrowane kowadełko, oraz zszywki o wysokościach 4,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu TA90Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 4 staplery. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 1 poz. 5 i 6 - Prosimy o dopuszczenie jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera tnąco-zamykającego typu GIA50 Premium (linia szwu 50mm), ładunki posiadają zintegrowane nóż, oraz zszywki wykonane z nie ferromagnetycznego stopu stali chirurgicznej, który pozwala na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym, o wysokości 3,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu GIA50 Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 5 i 6 staplery oraz ładunki. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 1 poz. 6 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ładunków o wysokości zszywki do wyboru 3,8mm lub 4,8mm. Pragniemy poinformować, że obecnie żaden z oferentów nie posiada ładunków o długości linii szwu 80mm i wysokości zszywki 2,5mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 1 poz. 7 i 8 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera tnąco-zamykającego typu GIA90 Premium (linia szwu 90mm), ładunki posiadają zintegrowane nóż, oraz zszywki wykonane z nie ferromagnetycznego stopu stali chirurgicznej, który pozwala na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym, o wysokości 3,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu GIA90 Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 5 i 6 staplery oraz ładunki. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 1 poz. 5 i 7 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby staplery linowe tnąco zamykające z były załadowane ładunkiem ze zintegrowanym nożem. Pragniemy poinformować, że tylko takie rozwiązanie pozwoli w najwyższym stopniu uniknąć ryzyka rozsiania komórek nowotworowych przy wielokrotnym użyciu noża u tego samego pacjenta, dodatkowo rozwiązanie ulokowania noża w ładunku jest stosowane przez zdecydowaną większość producentów staplerów, a tym samym nie stanowi żadnego ograniczenia konkurencji, a opisane przez Zamawiającego rozwiązanie wariantowe jedynie stwarza nieuczciwą przewagę konkurencyjną producentom oferującym sprzęt gorszy technologicznie, którzy mogliby zaproponować posiadane rozwiązanie lepszej jakości. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 1 poz. 1 - Prosimy o zgodę na dopuszczenie staplerów posiadających zszywki wykonane z drutu okrągłego, reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 1 poz. 9 - Prosimy o zgodę na dopuszczenie staplerów posiadających zszywki wykonane z drutu okrągłego, o wysokości zszywki 4,8mm, reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Zadanie nr 2 poz. 1 i 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby staplery oraz ładunki posiadały zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie, dlaczego w Zadaniu 1 w staplerach Zamykających wymagane są zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości a w zadaniu 2 nie.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian. Profil zszywek w tym zadaniu nie ma znaczenia.

Pytanie nr 11 - Zadanie nr 3 poz. 1 -  Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby oferenci oferujący staplery nieuniwersalne, zobowiązani byli do przedstawienia oferty na zestaw trzech rękojeści o długości 35mm, 45mm i 60mm. Pragniemy poinformować, że tylko takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uczciwe porównanie kosztów zabiegu, ponieważ w specjalistycznych procedurach torakochirurgicznych, ze względu na ograniczone pole operacyjne standardowo używa się różnych długości ładunku, w związku z tym operator w przypadku nieuniwersalnej rękojeści staplera endoskopowego potrzebuje trzech rodzajów rękojeści, aby mógł mieć możliwość użycia wszystkich ładunków podczas każdego zabiegu. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 3 poz. 4, 5, 6, 7, 8 - Zamawiający wymaga aby ładunki do staplera endoskopowego przechodziły przez trokar o średnicy 12mm. Pragniemy poinformować, że na rynku światowym nie istnieją torakoporty o średnicy 12mm, a jedynie o średnicy 11,5mm które są za wąskie do wyspecyfikowanych ładunków lub 15mm, które są jedynym rozwiązaniem użytecznym przy endostaplerach. W związku z tym prosimy o rezygnację z nieuzasadnionego wymogu 12mm który jednoznacznie wskazuje na faworyzowanie przez Zamawiającego jednego z dostawców, a mianowicie firmy Johnson&Johnson, która jako jedyna posiada ładunki przechodzące przez trokar 12mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza ładunki przechodzące przez torakoport o średnicy do 15mm włącznie.

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 3 poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie ładunku prostego z nożem o długości 45mm o wysokości zszywki 4,8mm. Pragniemy poinformować, że obecny opis faworyzuje jednego dostawcę, a mianowicie firmy Johnson&Johnson, od którego wymaga się ładunków do staplera prostego, przy czym od pozostałych dostawców wymaga się ładunków artykulacyjnych.

Odp. Zamawiający wymaga w tej pozycji ładunku artykulacyjnego lub ładunku do staplera z artykulacją wbudowaną.

Pytanie nr 14 - Zadanie nr 3 poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie ładunku prostego z nożem o długości 45mm o wysokości zszywki 2,5mm (do tkanki cienkiej – 1mm po zamknięciu) lub 3,5mm (do tkanki standardowej – 1,5mm po zamknięciu). Pragniemy poinformować, że obecny opis faworyzuje jednego dostawcę, a mianowicie firmę Johnson&Johnson, od którego wymaga się ładunków do staplera prostego w najstarszej a co za tym idzie najtańszej możliwej technologii, przy czym od pozostałych dostawców wymaga się ładunków artykulacyjnych w najnowszej a co za tym idzie najdroższej dostępnej technologii. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania artykulacji.

Pytanie nr 15 - Zadanie nr 3 poz. 7 -  Prosimy o dopuszczenie ładunku prostego z nożem o długości 60mm o wysokości zszywki 2,5mm (do tkanki cienkiej – 1mm po zamknięciu) lub 3,5mm (do tkanki standardowej – 1,5mm po zamknięciu). Pragniemy poinformować, że obecny opis faworyzuje jednego dostawcę, a mianowicie firmę Johnson&Johnson, od którego wymaga się ładunków do staplera prostego w najstarszej a co za tym idzie najtańszej możliwej technologii, przy czym od pozostałych dostawców wymaga się ładunków artykulacyjnych w najnowszej a co za tym idzie najdroższej dostępnej technologii. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania artykulacji.

Pytanie nr 16 - Zadanie nr 3 poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie ładunku prostego z nożem o długości 45mm lub 60mm o wysokości zszywki 4,8mm (do tkanki grubej – 2mm po zamknięciu). Pragniemy poinformować, że obecny opis faworyzuje jednego dostawcę, a mianowicie firmę Johnson&Johnson, od którego wymaga się ładunków do staplera prostego w najstarszej a co za tym idzie najtańszej możliwej technologii, przy czym od pozostałych dostawców wymaga się ładunków artykulacyjnych w najnowszej a co za tym idzie najdroższej dostępnej technologii. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania artykulacji.

Pytanie nr 17 - Zadanie nr 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie ładunku endoskopowe posiadały zintegrowany nóż. Pragniemy poinformować, że tylko takie rozwiązanie pozwoli w najwyższym stopniu uniknąć ryzyka przenoszenia komórek nowotworowych w obrębie tkanek operowanego pacjenta (przy każdym użyciu nóż jest sterylny), a także zapobiega traumatyzacji tkanki (przy każdym użyciu ostry nóż), co jest szczególnie istotne w zabiegach laparoskopowych, gdzie każde najmniejsze nawet krwawienie może być dużym zagrożeniem dla zdrowia lub życia pacjenta. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie, a także wprowadzenie oceny jakościowej staplerów endoskopowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - Zadanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 9 oraz Zadanie 2, 3, 7 - W związku z coraz szerszym stosowaniem badań przy pomocy rezonansu magnetycznego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby zszywki we wszystkich oferowanych staplerach i ładunkach wykonane były z co najmniej 99% stopu tytanu, co winno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. karta charakterystyki zszywki). Pragniemy poinformować, że stosowanie rezonansu magnetycznego na implantach ferromagnetycznych prowadzi do uszkodzenia tkanek przez przemieszczanie się implantów. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego bezpieczeństwo wykonywania badań rezonansem magnetycznym po zastosowaniu oferowanych produktów.

Pytanie nr 19 - Zadanie nr 4 poz. 1, 2, 3 - Proszę o dopuszczenie trokarów o średnicy odpowiednio: poz. 1 – 5mm; poz. 2 – 10mm; poz. 3 – 12mm. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp. W pozycjach nr 1 i 3 Zamawiający dopuszcza, w pozycji nr 2 Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z kamerą Endo.

Pytanie nr 20 - Umowa.

Z uwagi na planowaną zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art.24 ust.1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

20.1 Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”(

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20.2 Zmianę brzmienia § 6 ust.3 wzoru umowy na następujące: „Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 4% brutto wartości określonej w § 3 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20.3 Prosimy o modyfikacje zapisów na brzmiące - Umowa § 3 ust. 5 – „Wykonawca gwarantuje, że cena netto nie ulegnie zmianie przez okres związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20.4 Prosimy o modyfikacje zapisów na brzmiące - Umowa § 3 ust. 6 – „Strony umowy ustalają, iż obowiązującą ceną jest cena netto, w związku, z czym istnieje możliwości zmiany umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, powstałej na skutek zmiany przepisów podatkowych”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20.5 Prosimy o modyfikacje zapisów na brzmiące - Umowa § 5 ust. 1 – „Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT i towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że  przedłuża termin składania ofert do dnia 2013-01-17, do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  2013-01-17 o godz. 10:30.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł