Chęciny, dnia 2013-05-21

Znak sprawy:

DZ-151-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 4.

Czy Zamawiający nie uważa za konieczne zaoferowanie optyki 30 stopni wraz z wyszczególnionymi elementami?

Odp. Tak. Poniżej zmodyfikowana tabela parametrów granicznych.

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Warunki wymagane | Parametry oferowane podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płaszcz cystoskopu z obturatorem, 21 charr - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Łącznik z 1 kanałem roboczym – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Dźwignia Albarrana z dwoma kanałami roboczymi - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Optyka 300 wraz z wyszczególnionymi elementami –1 szt. | TAK |  |

Pytanie nr 2 - zadanie nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji tolerancję wymiaru płaszcza cystoskopu w wysokości 1 charr, tzn. czy dopuści płaszcz cystoskopu z obturatorem o rozm. 20 lub 22 charr.

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 7.

Czy Zamawiający, zamiast proponowanego URSa, dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ureterorenoskop o parametrach lepszych niż podane w SIWZ, tj.: rozmiar 8/9,8 Fr., kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 430 mm, kanał roboczy 5,2 x 6,2 Fr na narzędzia 5 Charr, autoklawowalny?

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie URSy firmy Richard Wolf są kompatybilne ze sprzętem wizualnym na sali endoskopowej.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wykonawcę, który zaoferuje ureterorenoskop  o końcowej średnicy 9,8 Fr, początkowo mniejszy o 1,8 Fr., o kanale na narzędzia 5 Charr, autoklawowalny niemieckiej firmy Richard Wolf?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5- zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który zaoferuje ureterorenoskop kompaktowy o większym kącie patrzenia optyki, min 8 stopni?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6- zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który zaoferuje ureterorenoskop kompaktowy o długości min 425 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - wzór umowy do zdania 1 oraz zdania 4 i 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 7 ust 4 na: „W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 48 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………………, potwierdzonego faxem………………….., lub drogą e-mailową……………. W przypadku konieczności sprowadzenia do naprawy części zamiennych z zagranicy czas naprawy wynosi do 7 dni roboczych.”? Proszę zwrócić uwagę na to, że Wykonawcy posiadający siedzibę serwisu w innej części Polski na sam dojazd do Zamawiającego muszą czasem poświęcić więcej niż 12 godzin.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Aktualny zapis § 7 pkt.4 wzoru umowy zamieszczony w wyjaśnieniu DZ-151-2013-1 pytanie nr 10 z dnia 17.05 2013 brzmi:

„W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, nie dłużej jak w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………………, faxem………………….., lub drogą e-mailową……………"

Pytanie nr 8 - wzór umowy.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy następujących zapisów:

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

- obniżenia ceny jednostkowej przez wykonawcę,

- zmiany urzędowej stawki podatku VAT,

- zmiany nr katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 - wzór umowy.

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 12 do 72 h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odp. Odpowiedź jak w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 10 - wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z wysokości 10 % na 5% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust.1 umowy w przypadku:

-niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-05-24, godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 2013-05-24, godz. 11:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół