Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-386-2013

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na oddział ortopedii.

Zadanie nr 1 – Łóżka ortopedyczne.

1.1. Łóżko ortopedyczne z wysięgnikiem – 22 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKI/ PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita łóżka z odbojami 910 +/- 50mm | TAK |  |
| 2 | Długość całkowita łóżka z odbojami 2150 +/- 50mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość leża 900mm +/- 20mm | TAK |  |
| 4 | Długość leża 2000mm +/- 20mm | TAK |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 450 – 750mm +/- 30mm | TAK |  |
| 6 | Leże czterosekcyjne w tym trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 7 | Wypełnienie leża siatką montowaną na stałe | TAK |  |
| 8 | Barierki boczne montowane z boku leża, składane wzdłuż ramy leża | TAK |  |
| 9 | Elektryczna regulacja oparcia pleców 0-70° | TAK |  |
| 10 | Elektryczna regulacja sekcji uda 0-40° | TAK |  |
| 11 | Ręczna regulacja mechanizmem zapadkowym sekcji podudzia 0-25° | TAK |  |
| 12 | Cztery koła w tym dwa z hamulcem o średnicy 150 mm | TAK |  |
| 13 | Lakierowane szczyty wyjmowane z ramy leża osadzone w tulejach w narożniku ramy nośnej. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym należy wyciągać z konstrukcji ramy cały podzespół szczytu. | TAK |  |
| 14 | Wypełnienie szczytów z płyty HPL montowanej na stałe - możliwość wyboru kolorów. | TAK |  |
| 15 | Kolory lakierów oraz szczytów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wg. dostępnej palety kolorów RAL | TAK |  |
| 16 | Haczyki na worki urologiczne min 2 na stronę łóżka | TAK |  |
| 17 | W narożnikach od strony głowy tuleje do mocowania wyposażenia. | TAK |  |
| 18 | W narożnikach krążki odbojowe. | TAK |  |
| 19 | Materac typ gofr w powłoczce oddychającej, nie przepuszczającej płynów dostosowany do wymiarów leża łóżka o wysokości 12cm. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) | TAK |  |
| 20 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 22 | Wyposażenie: |  |  |
| 22.1 | Wysięgnik ręki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 22.2. | Wieszak kroplówki z regulacją wysokości | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

1.2. Łóżko ortopedyczne z ramą – 10 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKI/ PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita łóżka z odbojami 910 +/- 50mm | TAK |  |
| 2 | Długość całkowita łóżka z odbojami 2150 +/- 50mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość leża 900mm +/- 20mm | TAK |  |
| 4 | Długość leża 2000mm +/- 20mm | TAK |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 450 – 750mm +/- 30mm | TAK |  |
| 6 | Leże czterosekcyjne w tym trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 7 | Wypełnienie leża siatką montowaną na stałe | TAK |  |
| 8 | Barierki boczne montowane z boku leża, składane wzdłuż ramy leża | TAK |  |
| 9 | Elektryczna regulacja oparcia pleców 0-70° | TAK |  |
| 10 | Elektryczna regulacja sekcji uda 0-40° | TAK |  |
| 11 | Ręczna regulacja mechanizmem zapadkowym sekcji podudzia 0-25° | TAK |  |
| 12 | Cztery koła w tym dwa z hamulcem o średnicy 150 mm | TAK |  |
| 13 | Lakierowane szczyty wyjmowane z ramy leża osadzone w tulejach w narożniku ramy nośnej. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym należy wyciągać z konstrukcji ramy cały podzespół szczytu. | TAK |  |
| 14 | Wypełnienie szczytów z płyty HPL montowanej na stałe - możliwość wyboru kolorów. | TAK |  |
| 15 | Kolory lakierów oraz szczytów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wg. dostępnej palety kolorów RAL | TAK |  |
| 16 | Haczyki na worki urologiczne min 2 na stronę łóżka | TAK |  |
| 17 | W narożnikach od strony głowy tuleje do mocowania wyposażenia. | TAK |  |
| 18 | W narożnikach krążki odbojowe. | TAK |  |
| 19 | Materac typ gofr w powłoczce oddychającej, nie przepuszczającej płynów dostosowany do wymiarów leża łóżka o wysokości 12cm. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) | TAK |  |
| 20 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 22 | Wyposażenie: Rama wyciągowa ortopedyczna |  |  |
| 1 | Konstrukcja ramy i wyposażenia z rur i profili kwasoodpornych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania z rur i profili ze stali konstrukcyjnej pokrytej powłoką niklowo - chromową. | TAK |  |
| 2 | Rama wyposażona w zestaw 3 rur poprzecznych, w tym litera „U” pozwalająca wyprowadzić wyciąg co najmniej 25cm poza tył łóżka. | TAK |  |
| 3 | W komplecie ramy wieszak kroplówki z regulacją wysokości | TAK |  |
| 4 | Rama wyposażona w co najmniej dwa bloczki do wyciągów | TAK |  |
| 5 | W zestawie co najmniej dwa zawiesia hakowe do zabiegów rehabilitacyjnych | TAK |  |
| 6 | Na wyposażeniu dwa uchwyty do podciągania dla pacjenta z możliwością regulacji | TAK |  |
| 7 | Gałki z blokadą przeciw wykręcaniu | TAK |  |
| 8 | Rama montowana do ramy nośnej leża jak najbliżej szczytów łóżka (maksimum 50mm od szczytu) zapewniające wygodne schodzenie pacjenta z łóżka. Zamawiający nie dopuszcza mocowania ramy w gniazdach szczytów oraz zawieszania na konstrukcji ramy wypełnienia szczytów łóżka. | TAK |  |
| 9 | Możliwość mocowania i swobodnego przesuwania uchwytów na całej długości rur pionowych ramy, tak aby można było ustawić rury poprzeczne na dowolnej wysokości bez potrzeby zdejmowania całego zestawu. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

1.3. Łóżko ortopedyczne wielopozycyjne z ramą – 3 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKI/ PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita łóżka z odbojami 910 +/- 50mm | TAK |  |
| 2 | Długość całkowita łóżka z odbojami 2150 +/- 50mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość leża 900mm +/- 20mm | TAK |  |
| 4 | Długość leża 2000mm +/- 20mm | TAK |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 450 – 850mm +/- 50mm | TAK |  |
| 6 | Elektryczna regulacja przechyłów Trendelenburga i anty Trendelenburga +/- 15˚ | TAK |  |
| 7 | Sterowanie dla pacjenta pilotem przewodowym | TAK |  |
| 8 | Panel sterujący dla personelu z możliwością blokady poszczególnych funkcji sterowania. Możliwość osiągnięcia jednym przyciskiem: -pozycji krzesła kardiologicznego, -pozycji do badań, -pozycji ratunkowej, -pozycji Fowlera | TAK |  |
| 9 | Leże czterosekcyjne w tym trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 10 | Wypełnienie leża siatką montowaną na stałe | TAK |  |
| 11 | Barierki boczne montowane z boku leża, składane wzdłuż ramy leża | TAK |  |
| 12 | Elektryczna regulacja oparcia pleców 0-70° | TAK |  |
| 13 | Elektryczna regulacja sekcji uda 0-40° | TAK |  |
| 14 | Ręczna regulacja mechanizmem zapadkowym sekcji podudzia 0-25° | TAK |  |
| 15 | Cztery koła z hamulcem o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
| 16 | Lakierowane szczyty wyjmowane z ramy leża osadzone w tulejach w narożniku ramy górnej. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym należy wyciągać z konstrukcji ramy cały podzespół szczytu. | TAK |  |
| 17 | Wypełnienie szczytów z płyty HPL montowanej na stałe - możliwość wyboru kolorów. | TAK |  |
| 18 | Kolory lakierów oraz szczytów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wg. dostępnej palety kolorów RAL | TAK |  |
| 19 | Haczyki na worki urologiczne min 2 na stronę łóżka | TAK |  |
| 20 | W narożnikach krążki odbojowe | TAK |  |
| 21 | Materac typ gofr w powłoczce oddychającej, nie przepuszczającej płynów dostosowany do wymiarów leża łóżka o wysokości 12cm. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) | TAK |  |
| 22 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |
| 23 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 24 | Wyposażenie: Rama wyciągowa ortopedyczna: |  |  |
| 1 | Konstrukcja ramy i wyposażenia z rur i profili kwasoodpornych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania z rur i profili ze stali konstrukcyjnej pokrytej powłoką niklowo - chromową. | TAK |  |
| 2 | Rama wyposażona w zestaw 3 rur poprzecznych, w tym litera „U” pozwalająca wyprowadzić wyciąg co najmniej 25cm poza tył łóżka. | TAK |  |
| 3 | W komplecie ramy wieszak kroplówki z regulacją wysokości | TAK |  |
| 4 | Rama wyposażona w co najmniej dwa bloczki do wyciągów | TAK |  |
| 5 | W zestawie co najmniej dwa zawiesia hakowe do zabiegów rehabilitacyjnych | TAK |  |
| 6 | Na wyposażeniu dwa uchwyty do podciągania dla pacjenta z możliwością regulacji | TAK |  |
| 7 | Gałki z blokadą przeciw wykręcaniu | TAK |  |
| 8 | Rama montowana do ramy nośnej leża jak najbliżej szczytów łóżka (maksimum 50mm od szczytu) zapewniające wygodne schodzenie pacjenta z łóżka. Zamawiający nie dopuszcza mocowania ramy w gniazdach szczytów oraz zawieszania na konstrukcji ramy wypełnienia szczytów łóżka. | TAK |  |
| 9 | Możliwość mocowania i swobodnego przesuwania uchwytów na całej długości rur pionowych ramy, tak aby można było ustawić rury poprzeczne na dowolnej wysokości bez potrzeby zdejmowania całego zestawu. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Całkowita wartość netto zadania:……………………….………………………..…………...zł

8. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

9. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

10. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

11. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

12. Wartość brutto zadania słownie:…………………………………………..…………………………zł

Zadanie nr 2 – Aparat wyciągowy do nastawiania złamań kości nadgarstka i przedramienia – 1 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKI/ PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat oparty na stabilnej podstawie stojącej na podłodze, podstawa pięcioramienna zapewniająca stabilność aparatu w pozycji horyzontalnej | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości żurawia w zależności od wielkości przedramienia | TAK |  |
| 3 | Możliwość zmiany kąta nachylenia żurawia +5°-95° |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości kolumny aparatu 400mm |  |  |
| 5 | Podpórka pod ramię z regulacją obrotową |  |  |
| 6 | Regulacja siły wyciągowej mechanizmem śrubowym 200mm |  |  |
| 7 | Urządzenie umożliwiające rotację przedramienia i dłoni przegubem kulowym jak również pozwalające zablokować klamrę wyciągową w dowolnym położeniu. |  |  |
| 8 | Klamra wyciągowa umożliwiająca skręt dłoni w gnieździe przegubu kulistego |  |  |
| 9 | Wyposażenie: | TAK |  |
| 10 | - dwie klamry wyciągowe w kształcie podkowy do chwytu dłoni za palce w dwóch rozmiarach. |  |  |
| 11 | - osłona chwytu za palce wykonana z profilowanej miękkiej gumy silikonowej uniemożliwiającej wyślizgnięcie się palców w trakcie zabiegu |  |  |
| 12 | - łącznik umożliwiający realizację wyciągu kości przedramienia w położeniu horyzontalnym |  |  |
| 13 | Aparat wykonany z rur i prętów ze stali kwasoodpornej polerowanej | TAK |  |
| 14 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 60 miesięcy |  |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 3 - Wiertarki ortopedyczne.

3.1. Zestaw wiertarek akumulatorowych do dużych zabiegów urazowo - ortopedycznych w

tym endoprotez oraz piły oscylacyjnej – 2 zestawy.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKI/ PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertarka ortopedyczna napęd: | TAK |  |
| 2 | Napęd (moduł zasilający) - silnik zintegrowany w module z baterią umieszczany w oddzielnie autoklawowalnej rękojeści pistoletowej (silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji) - 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Rękojeść bateryjna, modularna z dwoma przyciskami do osobnego uruchamiania obrotów w lewo i w prawo - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Pokrywa do rękojeści bateryjnej - 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Tryb pracy: wiercenie, rozwiercanie, wiercenie oscylacyjne | TAK |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe napięcie minimum 24V, czas ładowania do 1,5 godz.. | TAK |  |
| 7 | Paramerty pracy: maksymalne obroty minimum 1400 obr./min., maksymalny moment obrotowy wiercenia minimum 3 Nm na wszystkich nasadkach, moment obrotowy rozwiercania minimum 12 Nm na wszystkich nasadkach. | TAK |  |
| 8 | Napęd kaniulowany o śr. min, 4.0 mm | TAK |  |
| 9 | Współpraca z nasadkami wiertarskimi o różnych typach szybkozłączek | TAK |  |
| 10 | Blokada przycisków | TAK |  |
| 11 | Nasadka trójszczękowa maksymalny rozmiar min. 6.0 mm z kluczykiem - 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Nasadka do drutów Kirschnera, mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji (zakres chwytu obejmujący 1-4 mm) 2 szt. | TAK |  |
| 13 | Szybkozłączka do rozwiercania panewkowego i śródszpikowego typu AO/ASiF współpracująca z adapterami Hudson, Trinkle, Harris, Kuntscher - 2 szt. | TAK |  |
| 14 | Adapter do szybkozłączki do rozwiercania AO/ASiF do wyboru przez Zamawiającego - 2 szt. | TAK |  |
| 15 | Nasadka piły oscylacyjnej - płynna regulacja oscylacji min. 0-10000 osc/min. Wymienne ostrza za pomocą szybkozłączki, możliwość regulacji ustawienia ostrza względem uchwytu mocującego - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Uniwersalna ładowarka do baterii z możliwością monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowaniem - 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Kosz z pokrywą do mycia, sterylizacji i przechowywania napędu - 2 szt | TAK |  |
| 18 | Olej do konserwacji i smarowania napędu i koncówek oraz szczoteczka czyszcząca - 1 szt. | TAK |  |
| 19 | Gwarancja: okres gwarancji na wszystkie elementy - min. 24 miesiace. Czas efektywnej reakcji na zgłoszenie awarii 48 godz. Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godz. | TAK |  |
| 20 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

3.2. Zestaw wiertarek akumulatorowych do zabiegów urazowo - ortopedycznych - 2 zestawy

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKI/ PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertarka ortopedyczna napęd: | TAK |  |
| 2 | Jednostka napędowa (autoklawowalna). Obroty prawo/lewo. System kaniulowany, wielofunkcyjny współpracujący z wieloma przyłączami (uchwyty: Jacobs, rozwiertaki kanału szpikowego, do drutów Kirschnera) - 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Pojemnik na akumulator - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Baterie akumulatorowe litowo - jonowe, nieautoklawowalne minimum 14V, 1000 cykli ładowania, pojemność baterii minimum 1,2Ah - 3 szt. | TAK |  |
| 5 | Tryb pracy: wiercenie, wiercenie oscylacyjne | TAK |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe z możliwością przyłączenia do zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 7 | Parametry pracy: maksymalne obroty minimum 1'400 obr/min, maksymalny moment obrotowy wiercenia minimum 2,2 Nm na wszystkich nasadkach, moment obrotowy rozwiercania minimum 6 Nm | TAK |  |
| 8 | Blokada przycisków | TAK |  |
| 9 | Nasadka trójszczękowa Jacobs maksymalny rozmiar min. 6.0 mm z kluczykiem - 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Nasadka do drutów Kirschnera mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji (zakres chwytu obejmujący 0,6 - 3,2 mm) 2 szt. | TAK |  |
| 11 | Szybkozłączka do rozwiercania panewkowego i śródszpikowego typu AO/ASiF współpracująca z adapterami Hudson, Trinkle, Harris, Kuntscher - 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Adapter do szybkozłączki do rozwiercania AO/ASiF do wyboru przez Zamawiającego - 2 szt. | TAK |  |
| 13 | Nasadka piły oscylacyjnej - płynna regulacja oscylacji minimum 0-19000 osc/min. Wymienne ostrza za pomocą szybkozłączki, możliwość regulacji ustawienia ostrza względem uchwytu mocującego - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Kosz z pokrywą do mycia, sterylizacji i przechowywania napędu - 2 szt | TAK |  |
| 15 | Gwarancja: okres gwarancji na wszystkie elementy - min. 24 miesiace. Czas efektywnej reakcji na zgłoszenie awarii 48 godz. Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godz. |  |  |
| 16 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto zadania słownie:…………………………………………..……………………………zł

7. Całkowita wartość netto zadania:……………………….………………………..…………...zł

8. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

9. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

10. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

11. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

12. Wartość brutto zadania słownie:…………………………………………..…………………………zł

Zadanie nr 4 – Aparat EKG – 1 zestaw.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKI/ PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG - zestaw | TAK |  |
| 2 | Sygnał EKG - 12 odprowadzeń standardowych | TAK |  |
| 3 | Wydruk w trybie 3, 6, 12 kanałów | TAK |  |
| 4 | Automatyczna analiza i interpretacja zapisu | TAK |  |
| 5 | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG na wyświetlaczu | TAK |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta | TAK |  |
| 7 | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
| 8 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 9 | Wyświetlacz graficzny, prezentacja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 10 | Szerokość papieru 112mm. | TAK |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  |
| 12 | Akumulator wbudowany - pojemność akumulatora umożliwiająca wykonanie co najmniej 60 badań | TAK |  |
| 13 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 14 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Zestaw zawiera: | TAK |  |
| 16 | Aparat EKG | TAK |  |
| 17 | Elektrody przyssawkowe - 6szt | TAK |  |
| 18 | Elektrody klamrowe - 4szt | TAK |  |
| 19 | Papier termiczny do wydruku | TAK |  |
| 20 | Kabel EKG | TAK |  |
| 21 | Wózek jezdny | TAK |  |
| 22 | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Pisemną gwarancje min. 24 miesiące |  |  |
| 24 | Certyfikat CE i Deklaracje Zgodności | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

  - Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Deklarację Zgodności CE – zadanie nr 1,2,3.

  - Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności – zadanie nr 4.

  - Dowód wpłaty wadium

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)