Chęciny, dnia 2014-02-10

Znak sprawy:

DZ-50-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 do 3 tygodni lub inny dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odp.  Termin bez zmian- jak w SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której zarówno czasza główna jak i satelitarna ma kształt uwypuklonego okręgu bez przerw pomiędzy częściami czaszy? Przyjęta konstrukcja oraz kształt lampy – ultra cienkie i opływowe kopuły o optymalnej średnicy, wygodne w pozycjonowaniu w żaden sposób nie zakłócają nawiewu laminarnego, są wręcz zaprojektowane tak by wspomagać jego pracę.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której w czaszy głównej jest 90 wysokowydajnych diod LED oraz w czaszy satelitarnej 39 wysokowydajnych diod LED? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż pozwala na uzyskanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów światła przy niższym zużyciu energii, ponadto w razie uszkodzenia jednej diody lub nawet kliku w żaden sposób nie wpłynie to na uzyskiwane oświetlenie i nie zakłóci pracy operatorów, uszkodzenie 1 diody z 20 może znacznie ograniczyć widoczność w polu operacyjnym

Odp.  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z funkcją oświetlenia endoskopowego na poziomie 5% natężenia maksymalnego? Podane natężenie gwarantuje pełny komfort użytkowników podczas wykonywania zabiegów o charakterze endoskopowym, ponadto każdy z producentów podaje odchylenie od deklarowanych parametrów rzędu +/- 2-3%, zatem oferowana wysokość natężenie mieści się w wymaganym zakresie.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której w czaszy satelitarnej regulacja średnicy oświetlonego pola realizowana jest wyłącznie przez sterylizowany uchwyt? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające i łatwy oraz wygodny sposób pozwala na zmianę plamy świetlnej.

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza, zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która nie posiada dodatkowego panelu dotykowego poza systemem lampy? Wymagany panel nie jest konieczny, gdyż każda z czasz posiada wygodny dla użytkownika sterownik umożliwiający regulację niezależnych ustawień lampy oraz sterylizowany uchwyt do pozycjonowania i regulowania wielkości plamy świetnej, co jest optymalnym rozwiązaniem dla lamp operacyjnych

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy wyposażonej w kamerę HD  czy też jedynie w możliwość jej zakupu w terminie późniejszym?

Odp. Kamera HD później.

Pytanie nr 8 dot. Zadania nr 1 Prosimy o podanie parametrów dotyczących warunków montażu lamp: tj. czy w sali zamontowany jest sufit podwieszany, jaka jest wysokość od podłogi do stropu lub sufitu podwieszanego i jaka jest wysokość od sufitu podwieszanego do stropu, czy w sali operacyjnej jest zamontowana lampa operacyjna, jeśli tak to jaka, czy istnieje możliwość montażu lampy z pomieszczenia, które znajduje się bezpośrednio nad salą operacyjną?

Odp. Strop- płyta żelbetowa monolityczna, sufit podwieszany, wysokość od podłogi do stropu- 345 cm, wysokośc od podłogi do sufitu podwieszanego- 300 cm, w Sali operacyjnej nie ma zamontowanej lampy operacyjnej, brak możliwości montażu lampy w pomieszczeniu nad salą operacyjną.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-02-14, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-02-14, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł