Chęciny, dnia 2014-04-22

Znak sprawy:

DZ-188-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego z zaawansowanym monitorem funkcji życiowych (1 komplet)

2. Monitor funkcji życiowych 1 sztuka

Pytanie nr 1 - Dotyczy pkt. 10 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiomonitora bez wysięgnika do montażu na ścianie oraz bez kosza na akcesoria? Przy zestawie z aparatem do znieczuleń nie stosuje się takich rozwiązań

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dotyczy pkt. 48 - Czy z racji wymogu zaoferowania Moduł do pomiaru CCO realizowany z jednego dostępu naczyniowego kompatybilny z posiadanymi monitorami serii BSM – 3000 (pkt 44), zamawiający  uzna ten fakt jako spełnienie wymogu  możliwość rozbudowy o ten sam pomiar (pkt 48)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Dotyczy pkt. 45 - Czy Zamawiający dopuści pomiar realizowany poprzez urządzenie zewnętrzne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5 – Klipsownica z klipsami tytanowymi (2 zestawy)

Pytanie nr 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnej klipsownicy laparoskopowej pasującej do klipsów tytanowych typu Horizon stosowanych już w Państwa szpitalu, w rozmiarze ML, posiadających wewnętrzne żłobienia i przekrój drutu w kształcie serca. Pozostałe parametry klipsownicy i klipsów jak w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza klipsownicę o średnicy zewnętrznej, poprzecznej od 5mm do 10mm,  długość klipsownicy od 28 do 33cm. Zamawiający modyfikuje zapis w zadaniu nr 5 w punkcie 3  i 4. Zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień.

Pytanie nr 5 - Prosimy o doprecyzowanie ilości klipsownic i klipsów w zadaniu nr 5. Czy chodzi o zaoferowanie 2 klipsownic i dwóch opakowań klipsów?

Odp. Należy wycenić 2 zestawy, gdzie jeden zestaw składa się z 1 klipsownicy i 1 opakowania klipsów.

Zadanie nr 4 – Zestaw narzędzi torakoskopowych (1 zestaw)

Pytanie nr 6 – Czy zamawiający zgadza się  na czas realizacji zamówienia 8 tygodni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na okres 8 tygodni. Zamawiający wydłuża czas realizacji zamówienia w zadaniu nr 4 do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 7 – Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu punktu 14 zadania nr 4?

Odp. Zamawiający usuwa zapis w zadaniu nr 4 w punkcie 14. Zamawiający tworzy z usuniętego zapisu oddzielne zadanie nr 6.

Wadium w zadaniu nr 4 wynosi 2 800,00 zł, a zadaniu nr 6 wynosi 60,00 zł. Zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień.

Pytanie nr 8 – Czy zamawiający dopuści w punkcie 15 sonde palpacyjną i popychacz węzłów dystalnie wygięty średnica 5mm, dł. 40cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza dł. 40cm, w punkcie 15 zamawiający dopuszcza sonde palpacyjną i popychacz węzłów dystalnie wygięty średnica 5mm, o maksymalnej długości 33cm.

Zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony poniżej, w dalszej części wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin  składania ofert do dnia 15.05.2014 rok do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2014 rok o godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-188-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św Rafała w Czerwonej Górze

Zadanie nr 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego z zaawansowanym monitorem funkcji życiowych (1 komplet)

1. Aparat do znieczulenia ogólnego 1 komplet

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji min. 2013 r.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz, pobór energii do 600 VA dla samego aparatu bez dodatkowych urządzeń | TAK |  |
| 3 | Szuflady na drobne akcesoria ( AMBU, maski twarzowe, drobne akcesoria medyczne anestezjologiczne) itp. w tym jedna zamykana na klucz | TAK |  |
| 4. | Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jednej z blokadą na wszystkich kołach, dopuszcza się również aparat z regulacja wysokości podstawy aparatu zakresie min od 835 – 1025 mm. w zależności od potrzeb personelu medycznego. | TAK |  |
| 5. | Blat do pisania z oświetlony światłem LED (diody LED’owe). | TAK |  |
| 6 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V minimum 3 gniazda wbudowane fabrycznie w aparat do znieczulenia na tylnej ścianie aparatu, zabezpieczone przed zalaniem płynami infuzyjnymi wraz z bezpiecznikami. | TAK podać |  |
| 7. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej w standardzie AGA | TAK |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 45 minut w warunkach standardowych całego układu / zestawu. | TAK podać |  |
| 9. | Możliwość zasilanie awaryjne w O2 i N2O z butli 5 litrowej wózkiem z fabrycznym systemem dokowania do aparatu do znieczulenia ogólnego. Reduktory zasilania awaryjnego widoczne na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 10. | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 190 l/min | TAK podać |  |
| 11. | Ssak injektorowy napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 1,0 l na wydzieliny, możliwość zastosowania ssaków jednorazowych różnych producentów na mocowaniu | TAK podać |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
| 12 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym. | TAK |  |
| 13. | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów | TAK |  |
| 14. | Możliwość zapamiętywania eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB (elektroniczna karta pacjenta) | TAK |  |
| 15. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 23% lub wyższym. | TAK podać |  |
| 16. | Układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | TAK |  |
| 17. | Przepływ bezpieczeństwa O2 podać zakres regulacji | TAK podać |  |
| 18. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów minimum 300 ml/min. | TAK podać |  |
| 19. | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany, dopuszcza się czujniki przepływu zużywalne – (w tym przypadku podać koszt całkowity kompletu oraz okres wymiany zgodny z wytycznymi serwisu) | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
| 20. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny | TAK |  |
| 21. | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, wszystkie elementy mające kontakt z gazami pacjenta nadają się do sterylizacji parowej zgodnie z instrukcją obsługi ( potwierdzone materiałami producenta). | TAK |  |
| 22. | Obejście tlenowe o dużej objętości | TAK |  |
| 23. | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK |  |
| 24. | Możliwość stosowania układów półotwartych. Oddzielne wyjście świeżych gazów. Podłączenie układu typu Rees’a, Kuhna, nie wymaga rozłączania układu okrężnego. | TAK |  |
| 25. | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem cyfrowym wartości na monitorze | TAK |  |
| 26. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimalnej 0,7 litra wielorazowy Wymiana możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. Dodatkowe dwa pochłaniacze na zestaw. | TAK podać |  |
| 27. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną, układ ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z układem i odciągiem zgodnie z przyłączami u Zamawiającego. | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
| 28. | Ekran monitora respiratora min. 12” dotykowy z pokrętłem w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli dopuszcza się ekran respiratora na obrotowym ramieniu w zależności od ustawienia aparatu. | TAK podać |  |
| 29. | Monitor do obsługi aparatu i prezentacji parametrów min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych | TAK podać |  |
| 30. | Możliwość wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych bez konieczności wymiany/zmiany elementów systemu oddechowego typu czujniki, miech respiratora, linie pomiarów gazowych, (nie dotyczy układu rur i worka do wentylacji ręcznej) Zestaw układu: komplet dla dzieci i dorosłych (40 kompletów układów dla dorosłych wraz z linią próbkująca do kapnografii) | TAK |  |
|  | TRYB WENTYLACJI |  |  |
| 31. | Tryb ręczny | TAK |  |
| 32. | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 33. | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 34. | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 35. | PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| 36. | SIMV- synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa | TAK |  |
| 37. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG,AutoFlow,) | TAK |  |
| 38. | Tryb pracy z HLM ( tryb przy stosowaniu płuco serca) | TAK |  |
|  | REGULACJE |  |  |
| 39. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:4 | TAK |  |
| 40. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK Podać zakres |  |
| 41. | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 2000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) oraz od 5ml w trybie ciśnieniowym | TAK Podać zakres |  |
| 42. | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK Podać zakres |  |
| 43. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 hPa (podać zakres) | TAK Podać zakres |  |
| 44. | Płynna regulacja czasu narastania ciśnienia w cyklu oddechowym, kształtowanie fali oddechowej, opisać | TAK |  |
| 45. | Trigger przepływowy, podać zakres regulacji i opisać. | TAK |  |
| 46. | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej idealnej masy ciała lub programowalna konfiguracja startowa | TAK |  |
| 47. | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5s (podać zakres) | TAK podać |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 48. | Niskiej objętości minutowej lub niskiej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 49. | Wysokiej objętości minutowej lub wysokiej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 50. | Alarm ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 51 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 52. | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 53. | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| 54. | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK |  |
| 55. | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK |  |
| 56. | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 57. | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 58. | Pomiar objętości minutowej MV spont | TAK |  |
| 59. | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 60. | Ciśnienia szczytowego – wartość liczbowa | TAK |  |
| 61. | Ciśnienia średniego – wartość liczbowa | TAK |  |
| 62. | Ciśnienia PEEP – wartość liczbowa | TAK |  |
| 63. | Ciśnienia plateau – wartość liczbowa | TAK |  |
| 64. | Pomiar podatności pacjenta | TAK |  |
| 65. | Moduł gazowy pomiar anestetyków CO2 i N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK |  |
| 66. | Zasilanie awaryjne modułu gazowego | TAK |  |
| 67. | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 68. | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 69. | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK |  |
| 70. | Kalibracja modułu gazowego w pełni automatyczna nie wymagającą użycia gazu kalibracyjnego | TAK |  |
| 71. | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 4 godzin | TAK podać |  |
| 72. | Komunikacja zewnętrzna przez złącze RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
| 73. | Możliwość podłączenia minimum dwóch elektronicznych parowników mocowanych jednocześnie | TAK |  |
| 74. | Parownik z wlewem typu QF sterowany elektronicznie lub manualnie. | TAK |  |
| 75. | Parowniki: 1 parownik sevofluran i jeden parownik izofluran sterowane elektronicznie z poziomu monitora respiratora lub sterowane manualnie. Podać pojemność parownika | TAK podać |  |
| 76. | Parownik z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka na parowniku i wyświetleniem poziomu, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 77. | Zawieszenie monitora pacjenta umożliwiające stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia– 1 szt. | TAK |  |
| 78. | Dodatkowa półka na akcesoria medyczne na ramieniu – możliwość zawieszenia po obu stronach aparatu. | TAK |  |
| 79. | Uchwyt, ramię podtrzymujące / stabilizujące układ oddechowy pacjenta - możliwość zawieszenia po obu stronach aparatu. | TAK |  |
| 80. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej dodatkowy – 2 na zestaw | TAK |  |
| 81. | Komplety układ oddechowy jednorazowy dla dzieci i dorosłych z workiem min. po 20 sztuki na zestaw. | TAK podać |  |
| 82. | Komplety układ oddechowy wielorazowy dla dzieci z workiem min. 2 sztuki na zestaw. | TAK podać |  |
| 83. | Koszyczki na cewniki i prowadnice montowane do aparatu – 2 sztuki. | TAK |  |
| 84. | Zestaw do archiwizacji danych z możliwością wydrukowania. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

2. Monitor funkcji życiowych 1 sztuka

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji min. 2013 r.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 2. | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |
| 3. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
|  | Parametry Ogólne: |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 5. | Szkolenie personelu. | TAK |  |
| 6. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
| 7. | Waga monitora z akumulatorem max. 10 kg. | TAK podać |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK |  |
| 9. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
| 10. | Mocowanie kardiomonitorów na wysięgniku do ściany z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| 11. | Tryb „Stand by” | TAK |  |
| 12. | Funkcja „stoper” | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
| 13. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK podać |  |
| 14. | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK podać |  |
| 15. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 dpi | TAK podać |  |
|  | Obsługa |  |  |
| 16. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 18. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
| 19. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK podać |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
| 20 | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
| 21. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |
|  | Alarmy: |  |  |
| 23. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 24. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK podać |  |
| 25. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK podać |  |
| 26. | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK podać |  |
| 27. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 28. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych: |  |  |
| 29. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK podać |  |
| 30. | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK podać |  |
| 31. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK |  |
| 32. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 33. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | Mierzone parametry: |  |  |
| 34. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 35. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 36. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 37. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 38. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK podać |  |
| 39. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 40. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK podać |  |
| 41. | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 42 | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 43. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. | TAK podać |  |
| 44 | Moduł do pomiaru CCO realizowany z jednego dostępu naczyniowego kompatybilny z posiadanymi monitorami serii BSM - 3000 | TAK |  |
| 45. | Pomiar zwiotczenia mięśni: Pomiar zwiotczenia mięśni wraz z sensorem dla dorosłych. | TAK |  |
| 46. | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami na OIT/Blok Operacyjny przez zamawiającego BSM 3000. | TAK |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego nieinwazyjnego rzutu minutowego serca | TAK |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy o ciągły rzut minutowy serca oparty na analizie zmian ciśnienia krwi. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji. Odczyt i rejestracja danych (w tym CCO) bezpośrednio w oferowanym monitorze Rozbudowa bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 49. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.2 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie monitora: |  |  |
| 51. | - Kabel EKG dla dorosłych x 2 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 2 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 2 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 2szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 2szt. - czujnik do pomiaru saturacji wodoszczelny na palec typu klips dla dorosłych x 3 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - niezbędne okablowanie/moduł do podłączenia do przetworników jednorazowych firmy Edwards służących do pomiaru IBP | TAK |  |
|  | Pompa Strzykawkowa z funkcja TCI (infuzja sterowana stężeniem docelowym) - Zestaw trzech pomp w tym jedna z funkcją/ oprogramowaniem TCI |  |  |
| 52 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | TAK podać |  |
| 53. | Pompa strzykawkową z oprogramowaniem-funkcja TCI (infuzja sterowana stężeniem docelowym): | TAK |  |
| 54 | -możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny - stężenie w narządzie docelowym. | TAK |  |
| 55. | -możliwość zastosowania Propofolu różnych roducentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | TAK |  |
| 56. | -możliwość zastosowania Remifentanylu różnych producentów | TAK |  |
| 57. | -możliwość zmiany stężenia stosowanego Propofolu w trakcie trwania terapii TCI. | TAK |  |
| 58. | -możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI . | TAK |  |
| 59. | -możliwość zastosowania pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym. | TAK |  |
| 60. | -w modelu farmakodynamicznego, zastosowanie limitu na poziom leku w plazmie zapobiegający przedawkowaniu. | TAK |  |
| 61. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 62. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 63. | Zatrzaskowego mocowanie i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
| 64. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK. |  |
| 65. | Masa pompy max. do 1,5 kg | TAK podać |  |
| 66. | Wymiary 250 x 70 x 155 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK podać |  |
| 67. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 68. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
| 69. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 70. | Pionowy statyw do mocowania pomp na uchwytach i pomp w stacji dokujacej | TAK |  |
| 71. | Mocowanie do pionowego statywu/rury do 3 pomp za pomocą jednego uchwytu. | TAK |  |
| 72. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK podać |  |
| 73. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK podać |  |
| 74. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 75. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 76. | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK podać |  |
| 77. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 78. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 79. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK podać |  |
| 80. | Prędkości bolusa min: | TAK |  |
| 81. | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | TAK podać |  |
| 82. | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | TAK podać |  |
| 83. | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | TAK podać |  |
| 84. | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | TAK podać |  |
| 85. | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | TAK podać |  |
| 86. | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK podać |  |
| 87. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | TAK |  |
| 88. | Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK podać |  |
| 89. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 90. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 91. | Kabel łaczący do centrali przywolania personelu | TAK |  |
| 92. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 93. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 94. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 95. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK podac |  |
| 96. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 97. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 98. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 99. | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |
| 100. | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK |  |
| 101 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Stacja Dokujaca do Pompy Strzykawkowej z funkcja TCI |  |  |
| 102 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |
| 103 | Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji | TAK |  |
| 104 | Możliwość posiadania wbudowanego interfejsu do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 105. | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  |
| 106 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | TAK |  |
| 107 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  |
| 108 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |  |
| 109 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |
| 110 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  |
| 111 | Możliwość wbudowania dodatkowego akumulatora zasilającego interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego). | TAK |  |
| 112 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 12 pomp na stanowisko. | TAK |  |
| 113 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych | TAK |  |
| 114 | Możliwość obserwacji infuzji z minimum 8 pomp strzykawkowych i/lub objętościowych. | TAK |  |
| 115 | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
| 116 | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. | TAK |  |
|  | Laryngoskop dla dorosłych i dzieci – zestaw |  |  |
| 117 | - Aluminiowa rękojeść krótka z głębokimi wytłoczeniami pod łukowaty profil rękojeści pozwalający na uniknięcie powikłań związanych z wykonaniem dźwigni na zęby górnej szczęki pacjenta oraz lepsze manewrowanie podczas zabiegu trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 118 | - Aluminiowa rękojeść krótka cienka, trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 119 | - Łyżka typu MacIntosh w rozmiarach 4,3(2 sztuki) wykonana ze stali nierdzewnej, posiadająca podwójne oświetlenie ( UV oraz biały LED) dające precyzyjny, naturalny obraz tkanek oraz płynów. Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 120 | Etui na zestaw | TAK |  |
| 121 | Rękojeści wyposażone w baterie. | TAK |  |
| 122 | Komplet zapasowych baterii do rękojeści | TAK |  |
|  | Igła ze zwiększoną echogenicznością do znieczulenia nerwów obwodowych z wykorzystaniem stymulacji nerwów przy użyciu nerwostymulatora ( w ilości 350 sztuk, rozmiary zgodnie z opisem) |  |  |
| 123 | Sterylne | TAK |  |
| 124 | Pakowane pojedynczo ( 1 szt. ) | TAK |  |
| 125 | Oryginalne, przeźroczyste opakowanie producenta – gwarantujące sterylność przez okres minimum 12 miesięcy | TAK |  |
| 126 | Data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym | TAK |  |
| 127 | Opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim | TAK |  |
| 128 | Odłączany dren do podawania leku | TAK |  |
| 129 | Połączenie elektryczne do stymulatora | TAK |  |
| 130 | Cała igła z wyjątkiem skosu ( szlifu ) pokryta materiałem izolacyjnym tak na jej powierzchni zewnętrznej, jak i na powierzchni wewnętrznej | TAK |  |
| 131 | Zwiększona widoczność w ultrasonografii dystalnej części igły na długości co najmniej 20 mm, z jej podziałem na 2 równe sekcje. Widoczność końcówki igieł przy ostrym ( 55-65° ) nachyleniu konta wkłucia | TAK |  |
| 132 | Ergonomiczny uchwyt igły | TAK |  |
| 133 | Długość przewodu elektrycznego i cewnika do podawania lokalnego anestetyku zapewniająca swobodną stymulację | TAK |  |
| 134 | Kompatybilne ze stymulatorami nerwów obwodowych minimum typ Stimuplex oraz MultiStim | TAK |  |
| 135 | Wymagane wymiary : Igła z zeszlifowaną końcówką 22G x 40 mm Igła z zeszlifowaną końcówką 21G x 100 mm Igła z zeszlifowaną końcówką 20G x 120 mm Ilości poszczególnych rozmiarów przy pojedynczych zamówieniach przez okres 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie jednorazowe: |  |  |
| 136 | Maski Krtaniowe jednorazowego użytku z mankietem uszczelniającym typu soft seal o niskiej przenikalności na podtlenek azotu po 10 sztuk w rozmiarach: nr 3, nr 4 i nr 5 | TAK |  |
| 137 | Zestaw do konikotomii z igłą Veressa rozmiar Ch 6 w komplecie ze strzykawką, skalpelem, żelem , opaską rurką tracheo oraz wymiennikiem ciepła i wilgoci ilość: 6 | TAK |  |
| 138 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym typu soft seal o niskiej przenikalności na podtlenek azotu po 10 sztuk w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9 | TAK |  |
| 139 | Prowadnice wielorazowe typu Bougie w ilości 6 sztuki. | TAK |  |
| 140 | AMBU wielorazowego użytku wraz z kompletem masek 1 zestaw | TAK |  |
|  | Gwarancja / Serwis dot. Aparatu do znieczulenia ogólnego, monitora funkcji życiowych oraz pompy strzykawkowej |  |  |
| 141 | Gwarancja na aparat do znieczulenia ogólnego, monitor funkcji życiowych oraz pompy strzykawkowe minimum 36 miesięcy. | TAK podać |  |
| 142 | W okresie gwarancji przeglądy bezpłatne ( podać ilość bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymogiem serwisowym) dotyczy aparatu do znieczulenia ogólnego, monitora funkcji życiowych oraz pomp strzykawkowych | TAK podać |  |
| 143 | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | TAK podać |  |
| 144 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK podać |  |
| 145 | Urządzenie / zestaw zastępczy na czas naprawy jeśli naprawa będzie dłuższa niż 3 dni robocze. | TAK podać |  |
| 146 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK podać |  |
| 147 | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz personelu technicznego szpitala wraz z certyfikatami w ilości min. 10 godzin. | TAK podać |  |
| 148. | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie w wersji elektronicznej oraz papierowej po dwa komplety za zestaw. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….

Dotyczy punktu 135 - należy wyspecyfikować i sporządzić szczegółową wycenę sprzętu

| L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła z zeszlifowaną końcówką 22G x 40 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Igła z zeszlifowaną końcówką 21G x 100 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 3 | Igła z zeszlifowaną końcówką 20G x 120 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem: | X | X |  | X |  |

1. Całkowita Wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….

Zadanie nr 2 - Narzędzia do artroskopii barku (1 zestaw)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do niestabilności i SLAP, specjalnie do sięgnięcia na 6 godzinę na panewce ,wygięty w prawo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie obrąbka i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do niestabilności i SLAP, specjalnie do sięgnięcia na 6 godzinę na panewce, wygięty w lewo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie obrąbka i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do napraw stożka rotatorów, wygięty w prawo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie tkanek na godzinie 12 i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający sę w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do napraw stożka rotatorów, wygięty w lewo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie tkanek na godzinie 12 i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm.- 1 szt. | TAK |  |
| 5 | MANIPULATOR NICI – Przestrzenny manipulator nici nożyczkowy - chwytak o rozmiarze 5mm x 4mm.- 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Narzędzie do ciecia szwów – system dwu etapowy – z blokada w rączce. Końcówka tnąca cylindryczna z kanałem ułożonym przekątnie zakończona ostrzem do ciecia szwów.- 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Popychacz węzła zakończony poprzecznym oczkiem.- 1 szt. | TAK |  |
| 8 | SKROBAK - Artroskopowy pilnik wygięty pod katem 20 stopni w gore – narzędzie o długości 28,9cm.- 1 szt. | TAK |  |
| 9 | SKROBAK - Artroskopowy pilnik wygięty pod katem 20 stopni w dół – narzędzie o długości 28,9cm.- 1 szt. | TAK |  |
| 10 | RASPATOR - Atraumatyczny raspator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony tępa końcówka, ugięty pod katem. - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | RASPATOR - Traumatyczny raspator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony ostra końcówka, ugięty pod katem. - 1 szt. | TAK |  |
| 12 | NOŻYCZKI ARTROSKOPOWE - Nożyczki artroskopowe z długością szczeki 5mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Skrzynka sterylizacyjna o wymiarach 50cmx24,5cmx6,75cm - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Pokrywa do skrzynki sterylizacyjnej - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Artroskopowy prowadnik umożliwiający lokalizacje podczas wyszukiwania portów w stawie zakończony tepo. - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | CHWYTAK Grasper bakowy nożyczkowy. - 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Prosty, wygięty końcówka chwytna pod katem 35 stopni w gore.- 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 18 m-cy | TAK |  |
| 19 | Czas naprawy 3 tygodnie i zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 3 - Retraktor do mostka (Rama Rocharda)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama do podnoszenia mostka. | TAK |  |
| 2 | Paramerty: udźwig 150 kg, wysokość 130 cm, szerokość 53cm , do szyn 2,5 x 1 cm. | TAK |  |
| 3 | Rama składa się z: | TAK |  |
| 4 | Uchwytu do stołu operacyjnego montowanego po obu stronach stołu do szyny | TAK |  |
| 5 | Rama powinna być rozmontowywana by ułatwić mycie i sterylizacje. | TAK |  |
| 6 | Górna poprzeczka ramy powinna mieć możliwość podwieszenia haków | TAK |  |
| 7 | Szerokość ramy powinna być min 530 mm | TAK |  |
| 8 | Po obydwu stronach ramy powinny znajdować się uchwytu umożliwiające montaż do stołu operacyjnego pasujące do szyny stołu. | TAK |  |
| 9 | Element podnoszący – pręty wraz z klemami powinny mieć system blokowania umożliwiający podniesienie klatki piersiowej na żądaną wysokość a następnie zablokowanie. | TAK |  |
| 10 | Hak umożliwiający podniesienie klatki piersiowej powinien posiadać trzy zęby wygięte pod kątem o promieniu R 7.5 | TAK |  |
| 11 | Długość haka powinna mieć wymiary długość min 60 mm szerokość min 10 mm. | TAK |  |
| 12 | Hak powinien mieć możliwość nakręcenia go na pręt który będzie za pomocą klemy podwieszony do górnej części ramy. | TAK |  |
| 13 | Na bocznych prętach ramy znajdującej się po obu stronach stołu powinny znajdować się klemy zaciskowe z dwoma śrubami utrzymujące pręty i wzmacniające cała konstrukcje. | TAK |  |
| 14 | Na górnej części ramy powinny znajdować się śruby umożliwiające modyfikację ramy w zależności od szerokości stołu. | TAK |  |
| 15 | Elementy składowe: | TAK |  |
|  | 1.Poprzeczka górna ramy – szt. 1 | TAK |  |
|  | 2. Dwa pręty boczne wydłużające szt. 2 | TAK |  |
|  | 3. Łącznik zaciskowy do prętów bocznych - szt. 2 | TAK |  |
|  | 4. Pręt karbowany do powieszenia haka - szt. 2 | TAK |  |
|  | 5.Pręt gładki do powieszenia haka - szt. 2 | TAK |  |
|  | 6. Klema mocująca pierścienie i haki operacyjne – szt. 2 | TAK |  |
|  | 7. Hak trójzębny (1 sztuka) – szt. 2 | TAK |  |
|  | 8. Element mocujący klemę do górnej ramy – szt. 2 | TAK |  |
|  | 9.Hak jednozębny - szt. 1 | TAK |  |
| 16 | Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2013 r. | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy.. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 4 - Zestawu narzędzi torakoskopowych (1 zestaw)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia dwuzawiasowe, umożliwiające pracę przez port/trokar, nieotwieralne. Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. Konstrukcja dwuzawiasowa. Wykonane ręcznie – dla zapewnienia najwyższej jakości. | TAK |  |
|  | 10 lat gwarancji producenta na wady materiału oraz wady produkcyjne. | TAK |  |
| 1 | Kleszcze do węzłów chłonnych typu D'Amico, bez zamka, średnica shaftu 7 mm, owalna końcówka 7 mm długości, zagięte, długość robocza: 28 cm, długość całkowita: 38 cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Torakoskopijny klem płucny typu Chitwood DeBakey, z zamkiem, długość szczęk 10 cm, zaokrąglone końcówki typu 2x3 DeBakey, długość robocza: 25cm, długość całkowita: 36cm, średnica shaftu: 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Torakoskopijny klem typu Harken, zagięte, zwężane szczęki typu DeBakey 1x2 długości 9.5 cm, długość robocza: 24 cm, długość całkowita: 35 cm, średnica szaftu: 10mm. Bez zamka. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Torakoskopijny klem typu Foerster zakrzywiony w lewo, z zamkiem, szczęki okienkowe owalne dł. 20mm, średnica szaftu: 10mm, długość całkowita 33,5 cm, długość robocza 24cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Torakoskopijne imadło dla szwów 2-0 lub mniejszych, zakrzywione, powierzchnia pokryta od wewnątrz węglikiem, średnica szaftu: 10mm, złote raczki, długość całkowita 34 cm, długość robocza 21cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Torakoskopijny ssak typu Wolf, zagięty, końcówka o szerokości 6mm, tępa typu Yankauer, długość robocza: 22cm, długość całkowita: 36cm, szaft o średnicy 3.2 mm. Bez regulacji ssania. Stal 420. - 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Torakoskopijny klem typu Foerster mocno zakrzywiony w lewo, z zamkiem, szczęki okienkowe owalne dł. 20mm, średnica szaftu: 10mm, długość całkowita 33 cm, długość robocza 24cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Torakoskopijny klem płucny typu Duval, z zamkiem, szczęki odgięte, trójkątne okienko o szerokości 10mm, długość robocza: 23,5cm, długość całkowita: 34cm, średnica szaftu: 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 9 | Torakoskopijny klem typu d’Amico, zagięte w lewo zwężane szczęki typu DeBakey 1x2 dł. szczęk 11 cm, z zamkiem, długość robocza 25.4 cm, długość całkowita 37 cm, średnica shaftu 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Torakoskopijne szczypce typu DeBakey Cooley, szczęki zagięte pod katem 90°, bez zamka, długość robocza 24 cm, długość całkowita 34 cm, średnica shaftu 10 mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Nożyczki typu Metzenbaum, zagięte w lewo, o długości ostrzy 3.5 cm, zaokrąglone tępe końcówki, długość robocza 19.5 cm, długość całkowita 29cm średnica shaftu 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 12 | Torakoskopijne imadło dla szwów 2-0 lub mniejszych, proste, powierzchnia pokryta od wewnątrz węglikiem, średnica szaftu: 10mm, złote raczki, długość całkowita 34 cm, długość robocza 21cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Torakoskopijny ssak typu Dennis, zakrzywiony, tępa końcówka o szerokości 7,5 mm, długość robocza: 22cm, długość całkowita: 36cm, shaft 5mm. Stal 420. - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Zapis usunięty zgodnie z wyjaśnieniami nr DZ-188-2014-1 z dnia 22.04.2014r. | X | X |
| 15. | Sonda palpacyjna i popychacz węzłów dystalnie wygięty średnica 5 mm, dł 28 cm - 1 szt | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 5 - Klipsownica z klipsami tytanowymi (2 zestawy)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Klipsownica: |  |  |
| 1 | Klipsownica laparoskopowa kompatybilna z klipsami M/L | TAK |  |
| 2 | Kodowana kolorystycznie kompatybilna z klipsami | TAK |  |
| 3 | Długość 28-33 cm | TAK |  |
| 4 | Średnica trokaru 5-10 mm | TAK |  |
| 5 | Na wewnętrznej powierzchni klipsownicy trójkątne żłobienie dla idealnego dopasowania klipsa i zabezpieczenia przed zsuwaniem | TAK |  |
|  | 2. Klipsy tytanowe M/L: |  |  |
| 6 | Klipsy Wykonane z tytanu – najwyższa jakość, biokompatybilność, dobrze widoczne w MRI | TAK |  |
| 7 | W kształcie litery V – dwustopniowy system zamykania klipsa, większa skuteczność zamknięcia naczynia | TAK |  |
| 8 | Diamentowe żłobienia – atraumatyczna powierzchnia zamkniętego klipsa, | TAK |  |
| 9 | Trójkątny przekrój klipsa – lepsze dopasowanie klipsownicy zabezpiecza przed zsuwaniem się klipsa | TAK |  |
| 10 | Rozmiar M/L, długość klipsa po zamknięciu 9 mm, długość klipsa przed zamknięciem 7.8 mm, szerokość 8.4 mm | TAK |  |
| 11 | W magazynku 6 szt klipsów, nierozbieralny magazynek z taśmą samoprzylepną | TAK |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 6 – Kleszcze biopsyjne (1 szt.)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| 1 | Kleszcze biopsyjne 4 mm do optyki 29 mm z podwójnie ruchomymi szczękami - 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,

  - oświadczenie o posiadaniu CE

  - certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)