Chęciny, dnia 2015-06-03

Znak sprawy: DZ-464-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 2 (wyposażenie dodatkowe – poz. 1) - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zestawu do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z bateria, biorąc pod uwagę, że wewnętrzna bateria w respiratorze wystarcza na 8 godzin pracy?

Odp. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zestawu do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z bateria, zamawiający usuwa pozycje nr 1 z wyposażenia dodatkowego. Zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-06-11, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-06-11, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-464-2015

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę respiratorów do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej

Zadanie nr 1 - Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej)  wentylacji mechanicznej - 10 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
| 2. | Aparat do wspomagania oddechu - nieinwazyjnej inwazyjnej wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych, | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
| 4 | Tryby Pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control), ; | TAK |  |
| 5 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
| 6. | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd/ min | TAK |  |
| 7. | Zakres ciśnień : IPAP: 2-40 cmH2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdech w zakresie od 0.1s do 4 s | TAK |  |
| 9 | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 10 | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 11 | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 12 | Funkcja automatyczna Start/ Stop | TAK |  |
| 13 | Alarmy: Przecieki, Objętość oddechowa, Wysoki poziom ciśnienia, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niska poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Niski poziom baterii, Rozłączenie układu | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 30L/min | TAK |  |
| 15 | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | TAK |  |
| 16 | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 17. | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 18. | Możliwość zasilania ok. 12 godzin z baterii zewnętrznych | TAK |  |
| 19. | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
| 21. | Możliwość podłączenia nawilżacza | TAK |  |
| 22 | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | TAK |  |
| 24. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 25 | Nie wymagane przeglądy prewerencyjne, pierwszy przegląd po 5 latach pracy | TAK |  |
| 26 | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 28 | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | x | x |
| 1 | Zestaw do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z baterią | TAK |  |
| 2 | Torba podróżna | TAK |  |

Respiratory – 10 sztuki:

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany respirator wynosi …… miesięcy.

Maski:

| Lp. | Opis asortymentu (rozmiar, wymagania jakościowe, wielkość opakowania) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska twarzowa z mocowaniem rozm. S | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska twarzowa z mocowaniem rozm. M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska twarzowa z mocowaniem rozm. L | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska nosowa rozm. S | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska nosowa rozm. M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska nosowa rozm. L | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Całkowita wartość zamówienia:

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 2 - Respirator przenośny do inwazyjnej  wentylacji mechanicznej domowej - 5 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
| 2. | Aparat turbinowy do inwazyjnej wentylacji mechanicznej w domu chorego dla dorosłych i dzieci od 5 kg | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką (obwodami o średnicy: 10,15, 22 mm) | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 8 godzin; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii - min. czas pracy prądem stałym 24 h | TAK |  |
| 5 | Tryby Pracy: z docelową objętością i ciśnieniem: CPAP, S,T,ST, PAC, PC, ACV, CV, PS, PCV, P-SIMV; V-SIMV. Regulowany wyzwalacz wdechu ciśnieniowy i objętościowy | TAK |  |
| 6 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni – ciągłej | TAK |  |
| 7 | Objętość oddechowa nastawiana: 50-2500 ml | TAK |  |
| 8 | Ekran dotykowy o przekątnej min 7 cali |  |  |
| 9 | Zakres ciśnień : IPAP: 2-50 cmH2O EPAP: 0-25 cm H2O, CPAP: 3-20 cm H2O | TAK |  |
| 10 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki | TAK |  |
| 11 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego od min do 900 ms | TAK |  |
| 12 | Regulowany czas wdechu w zakresie od 0,2 do 5 sek. | TAK |  |
| 13 | Krzywe skalarne: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 14 | Pomiar przecieków niezamierzonych | TAK |  |
| 15 | Pomiar wskaźnika I:E | TAK |  |
| 16 | Pomiar %oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta | TAK |  |
| 17 | Funkcja testowania obwodu oraz przecieków zamierzonych | TAK |  |
| 18 | Pomiar stężenia O2 w układzie oddechowym wychodzącym do pacjenta | TAK |  |
| 19 | Alarmy: Awaria zasilania, Brak ładowania, Niski poziom baterii wewnętrznej, Niewłaściwa konfiguracja (np niewłaściwy obwód, maska) , Wysoka nieszczelność, Objętość oddechowa wdechowa i wydechowa (niska, wysoka), Wentylacja minutowa (wysoka, nieska), Wysoki poziom ciśnienia i /lub niedrożność, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niski poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Rozłączenie układu, Niski poziom SpO2, Niski i wysoki PEEP | TAK |  |
| 20 | Samoczynna blokada ekranu dotykowego | TAK |  |
| 21 | DWa poziomy dostępu do menu użytkownika : dla pacjenta ( ograniczony) i kliniczny (pełny) | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu | TAK |  |
| 23 | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na ekranie aparatu i przy użyciu PC (z dodatkowym koniecznym oprogramowaniem). | TAK |  |
| 24. | Możliwość podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | TAK |  |
| 25 | Waga do 3,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 26 | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 27 | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
| 28 | Możliwość podłączenia nawilżacza | TAK |  |
| 29 | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | TAK |  |
| 31. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 32 | Turbina bez limitu godzin pracy- serwis turbiny nie częściej niż co 35 000 godzin pracy | TAK |  |
| 33 | Serwis turbiny możliwy do wykonania w miejscu pracy aparatu bez konieczności odsyłania aparatu do warsztatu | TAK |  |
| 34 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 35 | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
| 1 | Torba podróżna | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany respirator wynosi …… miesięcy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax, e-mail): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej.

  - Dowód wpłaty wadium

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data                                                                   …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)