Chęciny, dnia 2015-07-13

Znak sprawy: DZ-629-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 3 – Skaner RTG

- Zamawiający wykreśla z parametrów skanera poz. 57. Poniżej aktualne parametry graniczne.

Parametry graniczne aparatu bezwzględnie wymagane:

| LP. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów | Tak, podać |  |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz. | Tak, podać |  |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  |
|  | Masa max. 75 kg | Tak, podać |  |
|  | Moc pobierana max. 230 W | Tak, podać |  |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| II | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 3 szt. | Tak |  |
|  | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | Tak |  |
|  | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | Tak |  |
|  | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| III | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów – 1 kpl |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitor dedykowany do zastosowań medycznych LCD/LED kolorowy dotykowy z kalibracją DICOM, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR | Tak |  |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków | Tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  |
|  | Automatyczne blendowanie nie naświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta zidentyfikowana - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać dostępne wskaźniki statusu |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na co najmniej 4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat) | Tak |  |
|  | Wykonywanie badań kości długich – oprogramowanie automatycznie łączące obraz do rozmiaru min. 35x123 cm | Tak |  |
|  | Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o oprogramowanie do wizualizacji cewników | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań | Tak |  |
|  | WYKREŚLONO |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |
|  | Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| IV | Pozostałe wymagania |  |
|  | Oferowany skaner CR kompatybilny z posiadanymi kasetami z płytami obrazowymi typu MD4.0T oraz MD4.0T FLFS | Tak |  |
|  | Instruktaż użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania | Tak |  |
| V | Gwarancja |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać co najmniej nr fax i adres email |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godz. 8.00-15.00 | Tak, podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-17.00] | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji / naprawy liczony min. w dni robocze tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przez całą dobę | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) | ≤ 48 godz., podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) | ≤ 96 godz., podać |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  |

Zadanie nr 5 – Negatoskop cyfrowy

1. Czy Zamawiający w celu przesyłania obrazów badań będzie wymagał integracji urządzenia z systemem RIS/PACS funkcjonującego u Zamawiającego.

Odp. Tak. Poniżej aktualne parametry URZĄDZENIA.

| LP | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 monitor referencyjny 40” i negatoskop do 1 błony | TAK |  |
| 2 | Płyta główna Intel z procesorem i5/i7 | min. procesor Intel i5 |  |
| 3 | Pamięć RAM 4GB | min. 4GB |  |
| 4 | Dysk twardy HDD 500GB | min. 500GB |  |
| 5 | Gniazdo LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |
| 6 | 2 gniazda USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem | min. 2 gniazda USB |  |
| 7 | Nagrywarka DVD+/ – RW | TAK |  |
| 8 | System operacyjny Windows 7 Pro | TAK |  |
| 9 | Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |  |
| 10 | Rok produkcji 2014/2015 | min 2014 |  |
| 11 | Klawiatura medyczna z powłoką antybakteryjną i touchpadem z możliwością składania i dezynfekowania, przewody zabudowane i niewidoczne | TAK |  |
| 12 | Certyfikaty normy PN-EN 60601-1:2011(bezpieczeństwo wyrobów medycznych) i PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna) | TAK |  |
| 13. | Integracja urządzenia z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego. | TAK |  |

Zadanie nr 7 – aparat EKG

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu z 48 do 72 godzin?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół