Chęciny, dnia 2015-07-15

Znak sprawy: DZ-629-2015-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

ZADANIE NR 1

Dotyczy: PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 SZT

Pkt 1. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kompatybilny z systemem HD SXGA (system cyfrowy

wysokiej rozdzielczości)”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus

GIF Q165, CF Q165L”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 3. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HD+ i

SD”

Odp. Zamawiający dopuszcza zapis Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HD+ i

SD”

Pkt 6. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu

ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 8. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła

uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania

endoskopowego z wbudowanym filtrem  optyczno-cyfrowym wycinającym długość fali światła

czerwonego”.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

Pkt 10. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „2 Lampy typu halogen – moc każdej 150 W”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 12. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pełna angielska wersja językowa menu procesora”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 13. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wprowadzanie danych pacjenta i opisu badania 
             z uwzględnieniem powszechnie stosowanego alfabetu łacińskiego”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 15. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wyjścia cyfrowe min DVI-D”

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

Pkt 17. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Obsługa trybów obrazowania 5:4, 4:3”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 18. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Sygnał wyjściowy SXGA - DVI-D”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 22. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zapisywanie zdjęć jako JPEG w dwóch różnych

kompresjach lub bezstratny format mapy bitowej BMP”

Powyższe pozwoli zaoferować system o możliwości wyboru spośród 3 różnych stopni

kompresji. Ponadto obecny zapis jest charakterystyczny dla firmy Olympus

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

Pkt 23. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zapis zdjęć w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci  
            w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym lub ręcznym transferem po jej

podłączeniu”

Obecny zapis jest charakterystyczny dla firmy Olympus

Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowany zapis, w przypadku zaoferowania programu do

archiwizacji wraz z komputerem i drukarka kolorową.

Pkt 25. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym”

Odp.  Zamawiający dopuszcza zapis „Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym monitora

należącego do toru wizyjnego”

Pkt 25. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie systemu archiwizacji

min 4 jednoczasowo”

Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowany zapis, w przypadku zaoferowania programu do

archiwizacji wraz z komputerem i drukarka kolorową.

Pkt 27. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość pięciostopniowej regulacji intensywności

pompowania powietrza przez pompę w źródle światła”

Obecny zapis jest sztywny i uniemożliwia zaoferowanie pompy o lepszych parametrach

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

Pkt 28. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Współpraca z endoskopami różnych typów:

wideolaryngoskopami, wideobronchoskopami, wideocystoskopami, wideoduodenoskopami,

wideoureteroskopami”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 28. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Współpraca z wideolaparoskopami”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 31. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej

procesora na 1 klawisz dostępu z panelu przedniego”

Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pkt 32. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej

procesora na klawisze na procesorze – 4, na głowicy – 4.”

Powyższe rozwiązanie pozwoli zaoferować aż 8 programowalnych klawiszy dla sterowania

funkcjami systemu.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

Pkt 33. Prosimy o dopuszczenie zapisu: ”Możliwość podłączenia 1 programowalnego przycisku

nożnego”

Odp.  Zamawiający dopuszcza

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obsługa aparatów i procesorów posiadanych przez

pracownię firmy Olympus  GIF Q165, CF Q165L za pomocą złącza PIP”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Dotyczy: WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU  - 1 SZT

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrotowe w osi, z regulacją pochyłu ramię do mocowania

monitora LCD”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Zapis SIWZ nie dotyczy ramienia do mocowania monitora LCD.

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Listwa zasilająca z 8 wejściami”

# Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Zapis SIWZ nie dotyczy listwy zasilającej.

# Dotyczy SSAK ENDOSKOPOWY - 1 SZT

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Regulacja do –82kPa (-0.82 bar)”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Zapis SIWZ nie dotyczy regulacji ssaka.

Dotyczy POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA -1 SZT

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji

prędkości przepływu, płynnie w pełnym zakresie - kontrolowaną za pomocą potencjometru”

Proponowane rozwiązanie jest lepsze – daje możliwość sterowania płynnie a nie stopniowo

dając większą precyzję i łatwość ustawienia

.Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pkt 4. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Zbiornik płynu - min. 1 litr (autoklawowalny)”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Dotyczy: VIDEOGASTROSKOP -1 SZT – choć powinno być kolonoskop

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie HD SXGA”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie SD”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 3. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,2 mm”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 5. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Długość robocza min. 1500 mm”

Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pkt 6. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Głębia ostrości 4-100 mm”

Obecny zapis jest charakterystyczny dla sprzętu marki Olympus

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Z informacji rynku endoskopów wynika, że aparat o parametrze: głębia

ostrości 2-100 posiadają w swojej ofercie inne firmy produkujące sprzęt endoskopowy np.

Pentax.

Pkt 7. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „3 Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej 
           z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 9. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Aparat z zastosowaniem zabezpieczenia styków przed

korozją”

Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Dotyczy VIDEOGASTROSKOP -1 SZT

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie HD SXGA”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie SD”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 3. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,8 mm”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 6. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Głębia ostrości 5-100 mm”

Obecny zapis jest charakterystyczny dla sprzętu marki Olympus

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Z informacji rynku endoskopów wynika, że aparat o parametrze: głębia

ostrości 2-100 posiadają w swojej ofercie inne firmy produkujące sprzęt endoskopowy np.

Pentax.

Pkt 7. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „3 Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej   
          z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pkt 9. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Aparat z zastosowaniem zabezpieczenia styków przed korozją”

Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

ZADANIE NR 2 – wieża laparoskopowa

Dot. punktu "I. Procesor wideo – 1 szt."

1. Ad. 3 i 4 Czy w ramach punktów 3 i 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor wideo, który do transmisji sygnału wideo wykorzystuje wyłącznie cyfrowe wyjścia wideo 2xHD-DVI i 1x3G-SDI pracujące w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli ze skanowaniem progresywnym ? Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku, gdy podstawowym wymogiem Zamawiającego jest standard HDTV i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, wymóg posiadania dodatkowo analogowych wyjść do transmisji sygnału wideo takich jak Y/C, czy RGB które generują obraz o niższych rozdzielczościach, nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie sytuacje klinicznych, w których Zamawiającemu zależałoby na obniżeniu jakości (rozdzielczości) obrazu podczas laparoskopii.

Odp. Tak.

2. Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor współpracujący z głowicami kamer HDTV z 3 przetwornikami CCD ? Wraz z procesorem dostarczona jest głowica kamery FULL HD wykorzystująca 3 przetworniki CCD. Procesor opcjonalnie może zostać rozbudowany o współpracę z głowicami kamer z 1 przetwornikiem ?

3. Ad. 6 Czy w ramach punktu 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor, który może zostać rozbudowany o funkcjonalność polegająca na współpracy z wideolaparoskopami oraz wideocystoskopami, wideoureterorenoskopami, wideolaryngoskopami z kamerą wbudowaną w końcówkę ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania archiwizację obrazu w postaci zdjęć i wideo w rozdzielczości FULL HD bez możliwości opisu zdjęć, uruchamianą za pomocą przycisków na głowicy kamery lub wideoendoskopu, z zapisem w pamięci przenośnej USB podłączonej bezpośrednio do procesora ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Ad. 8 Czy w ramach punktu 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor z jednym przyciskiem funkcyjnym na panelu czołowym bez możliwości programowania ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Ad. 12 Czy w ramach punktu 12 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną funkcję przeznaczoną do uzyskania obrazu o jednolitej jasności aktywowaną z przycisków głowicy kamery i klawiatury ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "II. Ksenonowe źródło światła - 1 szt."

7. Ad. 1 - 6 Czy w ramach punktów 1 - 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła LED o następujących parametrach:

- źródło światła LED o żywotności ok. 30 000 godzin, moc porównywalna ze źródłem ksenonowym,

- automatyczna regulacja jasności światła,

- regulacja natężenia oświetlenia poprzez przyciski na panelu czołowym oraz poprzez przyciski głowicy kamery,

- wskaźnik ustawionej wartości natężenia światła,

- wyposażone w moduł komunikacyjny z centralnym system bloku operacyjnego i sterownikiem kamery ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Ad. 1 Czy w ramach punktu 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania ksenonowe źródło światła z oddzielną, zapasową lampą wymienianą przez użytkownika w przypadku uszkodzenia lampy w źródle światła ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Ad. 5 Czy w ramach punktu 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania ksenonowe źródło bez filtru optycznego blokującego pasmo czerwone w widmie światła ? Funkcjonalność ta realizowana jest przez kamerę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "III. Monitor medyczny LCD - 1 szt."

10. Ad. 3 Czy w ramach punktu 3 Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o przekątnej ekranu

27" ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor wyposażony w wyjścia / wyjścia DVI-D przesyłające sygnał w rozdzielczości FULL HD, zgodnym w rozdzielczością oferowanego procesora wideo ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Ad. 6 Czy w ramach punktu 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o wadze ok. 10 kg ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "IV. Wózek do aparatury medycznej - 1 szt."

13. Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez transformatora

separacyjnego ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Ad. 4 Czy w ramach punktu 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez półki na

klawiaturę ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "V. Wideolaparoskop - 1 szt."

15. Ad. 1 - 9 Czy w ramach punktów 1 - 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast wideolaparoskopu standardową optykę laparoskopową z okularem, o kącie patrzenia 0 st., średnicy 10 mm, długości 310 mm, autoklawowalną, która będzie kompatybilna z głowicą kamery FULL HD z 3 CCD? Głowica kamery dostarczona jest wraz z procesorem wideo i wyposażona jest w zoom optyczny 2x, zaawansowane funkcje obrazowania, możliwość sterowania funkcjami insuflatora.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "VI. Wideolaparoskop - 1 szt."

16. Ad. 1-9 Czy w ramach punktu 1 - 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast wideolaparoskopu standardową optykę laparoskopową z okularem, o kącie patrzenia 30 st., średnicy 10 mm, długości 310 mm, autoklawowalną, która będzie kompatybilna z głowicą kamery FULL HD z 3 CCD? Głowica kamery dostarczona jest wraz z procesorem wideo i wyposażona jest w zoom optyczny 2x, zaawansowane funkcje obrazowania, możliwość sterowania funkcjami insuflatora.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "VII. Insuflator z automatyczną funkcją oddymiania – 1 szt."

17. Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator o maksymalnej prędkości przepływu 20 l/min ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator o maksymalnej prędkości przepływu 40 l/min ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Ad. 3 Czy w ramach punktu 3 Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator wykorzystujący dodatkowe urządzenie przeznaczone do oddymiania pola operacyjnego z wykorzystaniem drugiego drenu ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Ad. 6 Czy w ramach punktu 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator z wyświetlaczem numerycznym objętości zużytego gazu, który wyświetlany jest zarówno na panelu przednim insuflatora jak i na ekranie monitora operacyjnego dzięki możliwości połączenia insuflatora z procesorem kamery

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Ad. 9 Czy w ramach punktu 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator z jednym uniwersalnym trybem insuflacji przeznaczonym do normalnych i małych przestrzeni ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "VIII. Zestaw ssąco-płuczący z wyposażeniem – 1 szt."

22. Ad. 1 Czy w ramach punktu 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę ssąco - płuczącą o przepływie maksymalnym 1000 ml/min ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Ad. 1 Czy w ramach punktu 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę ssąco - płuczącą o maksymalnym przepływie ssania i płukania wynoszącym 3,5 l/min, w której tryb ssania i płukania sterowane poprzez dźwignię instrumentu ssąco - płuczącego ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Ad. 2 Czy w ramach punktu 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania rękojeść ssąco - płuczącą wyposażoną w zawór dwudrożny do sterowania ssaniem i płukaniem, do którego podłączane jest rurka ssąco - płucząca o średnicy 5 mm i długości 360 mm i otworami na końcu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Ad. 3 i 5 Czy w ramach punktów 3 i 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania rękojeść wykorzystującą jednorazowe wymienne wkłady z kanałem ssącym i płuczącym ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Ad. 6 Czy w ramach punktu 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę ssąco - płuczącą o śr. 5 lub 10 mm ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. punktu "IX. Trenażer laparoskopowy – 1 szt."

27. Ad. 1 - 10 Czy w ramach punktów 1 - 10 Zamawiający dopuści do zaoferowania trenażer laparoskopowy typu SZABO- BERCI- SCKIER w postaci skrzynki wykonanej z tworzywa sztucznego ustawianej na stole, która wyposażona została w pokrywę z otworami i uszczelką gumową na trokary, mocowanie optyki oraz mocowania boczne preparatów ? Wraz z trenażerem dostarczona zostanie kamera CMOS lub CCD, monitor min. 19" LCD, źródło światła LED, zasilane 230V oraz stolik jezdny ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

28. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie 2 punkt VI  i  punkt IX  oraz zapisów umowy i SIWZ – punkt B podpunkt 8:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 2 np. .punkt VI „wózek aparaturowy”  wyposażenia  oferowanego wózka ( np. pojemnik uniwersalny i reling do wózka)  oraz w punkcie IX trenażera, który nie jest wyrobem medycznym – stawka VAT 23%  i tym samym  zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w SIWZ punkt B podpunkt 8:  ?

W przypadku wózka dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie do którego jest przeznaczony opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia

Odp. Tak.

29. Pytanie dotyczące zapisów SIWZ punkt XVII. B podpunkt 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodne na 8 letni okres dostępności  części ?

Odp. Tak.

ZADANIE NR 4 – Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią – 1 kpl.

- Dotyczy pkt. 6  załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w miejsce bezprzewodowego nadajnika radiowego alternatywnej techniki transmisji sygnałów  EKG w wyniku połączenia zestawu do prób wysiłkowych z cyfrowym modułem akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG odpornego na impulsy defibrylatora  z wykorzystaniem przewodu sygnałowego stanowiącego zabezpieczenie przed zakłóceniami i interferencją fal elektromagnetycznych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 8 i 9 załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku transmisji przewodowej sygnału EKG za pomocą cyfrowego modułu akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG zrezygnować z parametru wyboru częstotliwości pracy nadajnika i zasilania nadajnika, które to parametry mają znaczenie jedynie w przypadku przesyłania sygnału EKG w sposób bezprzewodowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 12. załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawu do prób wysiłkowych z kontrolą podłączenia 12 kanałowego EKG na ekranie monitora systemu do przeprowadzania testów wysiłkowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 15. załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawu do prób wysiłkowych z podglądem i rejestracją 12 kanałów EKG na ekranie 22 [‘] o rozdzielczości 1680 x 1050 [pikseli] w czasie rzeczywistym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 54. załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawu do prób wysiłkowych z możliwością rozbudowy o interfejs HL7 
i DICOM z obsługa MWL z wyłączeniem obsługi C - Store jako rozwiązania wyłącznie jednego producenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 8. załącznika nr 1 do SIWZ – Bieżnia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bieżni z szerokością pasa ruchowego 45.7 [cm]?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 13. załącznika nr 1 do SIWZ – Bieżnia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bieżni  z systemem bezpieczeństwa w postaci przycisku awaryjnego zatrzymania oraz kontroli natychmiastowego zatrzymania bieżni z poziomu oprogramowania sterującego testem wysiłkowym w miejsce linki bezpieczeństwa 
z magnesem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZADANIE NR 5 – Negatoskop cyfrowy.

- Zamawiający anuluje odpowiedź udzieloną w piśmie DZ-629-2015-1 z dnia 13.07.2015

Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć  „NIE”. Poniżej aktualne wymagane parametry urządzenia:

| LP | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 monitor referencyjny 40” i negatoskop do 1 błony | TAK |  |
| 2 | Płyta główna Intel z procesorem i5/i7 | min. procesor Intel i5 |  |
| 3 | Pamięć RAM 4GB | min. 4GB |  |
| 4 | Dysk twardy HDD 500GB | min. 500GB |  |
| 5 | Gniazdo LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |
| 6 | 2 gniazda USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem | min. 2 gniazda USB |  |
| 7 | Nagrywarka DVD+/ – RW | TAK |  |
| 8 | System operacyjny Windows 7 Pro | TAK |  |
| 9 | Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |  |
| 10 | Rok produkcji 2014/2015 | min 2014 |  |
| 11 | Klawiatura medyczna z powłoką antybakteryjną i touchpadem z możliwością składania i dezynfekowania, przewody zabudowane i niewidoczne | TAK |  |
| 12 | Certyfikaty normy PN-EN 60601-1:2011(bezpieczeństwo wyrobów medycznych) i PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna) | TAK |  |

ZADANIE NR 6 – Ureterorenoskop półsztywny.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego wyprodukowanego w

2014 r ?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność

gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a

instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa

pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest produkowany w niewielkich seriach,  w

specjalistycznych fabrykach i kontrolowanych warunkach

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZADANIE NR 7 – aparat EKG

1. Dotyczy pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie

aparatu EKG z papierem o szerokości wydruku 110mm? Proponowany rozmiar całkowity

papieru termicznego typu składanka wynosi 140 x 110 mm i tylko nieznacznie się różni od

wymaganej szerokości 112mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2.  Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku 210 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG wchodzące w skład platformy medycznej do obsługi holterów EKG i ABPM, spirometrii oraz próby wysiłkowej? W przyszłości pozwoli to na ujednolicenie bazy wszystkich pacjentów i łatwy dostęp do historii badań.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół