Chęciny  dnia 2015-09-09

Znak sprawy: DZ-877-2015

Sporządził:                                                                  Zatwierdził:

Stefan Syzdół                                                                   Dyrektor

Youssef Sleiman

…………………………...........			                             ……….……………………....

Podpis					                                 Podpis

TYTUŁ: Dostawa aparatury i sprzętu

medycznego.

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy  Prawo zamówień publicznych

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	         Sekcja Zamówień Publicznych - e-mail

dzamp@poczta.onet.pl

www.bip.czerwonagora.pl

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  - Przedmiot zamówienia

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego – szczegółowy wykaz w formularzu ofertowym.

1.Zestaw: kolonoskop + gastroskop + wieża - 1 kpl.

Kod CPV:

33100000-1 Urządzenia medyczne

33168100-6 Endoskopy

  - Termin wykonania zamówienia

42 dni od podpisania umowy.

#### Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające

- Zamawiający nie opuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### Oferty wspólne

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

  - Informacja o podwykonawcach

              - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (Formularz ofertowy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

              - W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

#### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr (41) 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem lub mailem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu lub adresu mailowego, którego numer/adres podany jest w formularzu ofertowym.

#### Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem, załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem, załącznik do SIWZ.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem, załącznik do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem, załącznik do SIWZ.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia/nie spełnia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

#### Wadium

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Wykonawca który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony art.24 ust.2 pkt.2 a oferta odrzucona art. 24 ust 4 w związku z art. 89. ust.1 pkt.5.

#### Zwrot wadium

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

        - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6

        - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

        - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

        - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

        - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

#### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

          - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy:

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później
     niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

          - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

          - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1

          - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

          - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w Sekcji Zamówień Publicznych. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Cezary Kozioł 
- tel./fax. (41) 346-52-40 w godz. od 700 do 1400

#### Treść i  forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty.

            - Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

            - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców oferty wraz z załącznikami (w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego w trybie  art. 26  ust 3 ustawy), zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

            - Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

            - Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona, w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

            - Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

            - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

            - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

#### Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający  żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy

(forma dokumentu - oryginał)

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy.

(forma dokumentu - oryginał)

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej.(forma dokumentu - oryginał)

- Dowód wniesienia wadium

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

- Dokumenty wymienione w punkcie B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

3. Certyfikat CE.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie B ppkt. 2  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie D, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych w punkcie D niniejszego rozdziału.

- Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-877-2015

- Nazwa postępowania: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

- Nie otwierać przed: 2015-09-17 godz. 10:30

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2015-09-17  do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2015-09-17 o godz. 10:30.

#### Sposób obliczenia ceny oferty i rażąco niska cena

- Oferta musi zawierać sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

  - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### Omyłki pisarskie i rachunkowe.

              - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

              - Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki wymienionej  w punkcie 1 lit. c, jego oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona.

#### Zmiana, wycofanie oferty, zwrot oferty złożonej po terminie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### Kryteria oceny ofert .

    - Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90 % |
| 2 | Termin zapłaty | 10 % |

    - Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  90 %   X  100

Kryterium termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  10%   X  100

Punkty w kryterium  termin zapłaty przyznawane będą według następujących zasad:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin zapłaty faktury wynoszący minimum 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 5 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu wynoszącego 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 1 punkt |
| 3. | Termin zapłaty faktury wynoszący 60 dni i powyżej od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 11 punktów |

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + T

    - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik).

#### Istotne warunki umowy.

#### Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

                - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli swoje oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny (łączną punktację),

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie w którym umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta.

                - Informacje, o których mowa w punkcie 1 lit. a, zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej – www.bip.czerwonagora.pl oraz w siedzibie zamawiającego – Tablica Ogłoszeń

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Odwołanie

    - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

    - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 6 i 7 wnosi się:

  - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Skarga

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy zawarte w Rozdziale 3 ustawy nie stanowią inaczej.

  - W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów i ich zwięzłe uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

  - Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy – Załącznik nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy – Załącznik nr 4

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5

- Wzór umowy – Załącznik nr 6

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-877-2015

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Zestaw: kolonoskop + gastroskop + wieża – 1 kpl.

Parametry graniczne aparatu bezwzględnie wymagane:

| I | PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 SZT |
| --- | --- |
| 1 | TYP |  |
| 2 | PRODUCENT |  |
| 3 | ROK PRODUKCJI |  |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE* | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
| 2 | Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus GIF Q165, CF Q165L | TAK |  |
| 3 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 4 | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach | TAK |  |
| 5 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 6 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK |  |
| 7 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 8 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 9 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 4 GB | TAK |  |
| 10 | Lampa ksenon – moc 300 W | TAK |  |
| 11 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej |  |  |
| 12 | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 13 | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
| 14 | Wyjścia analogowe min RGBS, YPbPr | TAK |  |
| 15 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 16 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw upscaling | TAK |  |
| 17 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 18 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 19 | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 20 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 21 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 23 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 25 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 26 | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
| 27 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 28 | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 29 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 31 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 33 | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
| 34 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| II | MONITOR MEDYCZNY - 1 szt. |  |
| 1 | TYP |  |
| 2 | PRODUCENT |  |
| 3 | ROK PRODUKCJI |  |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE* | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| 1 | Przekątna min: 26 cali | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość min: 1920 x 1080 punktów (WUXGA) | TAK |  |
| 3 | Proporcje ekranu: 16:9 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
| 4 | Kąt widzenia min: 178° | TAK |  |
| 5 | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
| 6 | Wejścia/ wyjścia video min: 3G SDI, DVI | TAK |  |
| III | WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU - 1 SZT |  |
| 1 | TYP |  |
| 2 | PRODUCENT |  |
| 3 | ROK PRODUKCJI |  |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE* | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 2 | Ruchomy wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 3 | Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora | TAK |  |
| 5 | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 6 | Transformator separacyjny z min 12 wejściami | TAK |  |
| IV | POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA -1 SZT |  |
| 1 | TYP |  |
| 2 | PRODUCENT |  |
| 3 | ROK PRODUKCJI |  |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE* | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
| 2 | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie - kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
| 3 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
| 4 | Zbiornik płynu - min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
| 5 | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
| 6 | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| V | DREN JEDNODNIOWY DO POMPY DO SPŁUKIWANIA Z ZAD.5 – 50 SZT. |
| VI | VIDEOKOLONOSKOP HDTV -1 SZT |  |
| 1 | TYP |  |
| 2 | PRODUCENT |  |
| 3 | ROK PRODUKCJI |  |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE* | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 12,8 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza min. 1680 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 160/160 | TAK |  |
| 9 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania zatyczek | TAK |  |
| 10 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw NBI | TAK |  |
| VII | VIDEOGASTROSKOP -1 SZT |  |
| 1 | TYP |  |
| 2 | PRODUCENT |  |
| 3 | ROK PRODUKCJI |  |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE* | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza min. 1030 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | TAK |  |
| 9 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania zatyczek | TAK |  |
| 10 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw. NBI | TAK |  |
| VIII | Gwarancja i zapisy ogólne |
| 1 | Gwarancja 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok | TAK |  |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 3 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 4 | Czas naprawy endoskopów liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | TAK |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 6 | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | TAK |  |

1. PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 SZT

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… zł

2. MONITOR MEDYCZNY  - 1 szt.

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… zł

3. WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU  - 1 SZT

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… zł

4. POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA -1 SZT

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… zł

5. DREN JEDNODNIOWY DO POMPY DO SPŁUKIWANIA Z poz..5 – 50 SZT.

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… zł

6. VIDEOKOLONOSKOP HDTV -1 SZT

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… zł

7. VIDEOGASTROSKOP -1 SZT

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… zł

8. WARTOŚĆ CAŁEGO ZADANIA

1. Wartość netto całego zestawu:……………………….………………………..………zł

2. Wartość netto słownie: ………….…………………………………………………………zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………zł

5. Wartość brutto całego zestawu:…………………….…………………….…………...zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………… .zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …….….dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax, e-mail): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Certyfikat CE .

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 3

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-877-2015

#### OŚWIADCZENIE

#### Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 4

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-877-2015

#### OŚWIADCZENIE

#### Art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 5

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-877-2015

#### OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych*,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt Ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* - niepotrzebne skreślić

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

##### UMOWA NR……  /D/2015

Zawarta w dniu ……… r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

…………………………… wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………  Wydział …………….. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …….. z kapitałem zakładowym …….. zł, NIP …….., Urząd Skarbowy w …….., Regon ……….. zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000,00 €, zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 j.t. z późn. zm.)

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, w rodzaju:

  - zestaw kolonoskop+ gastroskop+ wieża

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku, montażu, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

- Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§  2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie 42 dni, licząc od następnego dnia od daty zawarcia umowy, tj do ………….

§  3

Wartość umowy:

- Wartość niniejszej umowy wynosi:

…………………zł netto (  00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ………. co daje wartość brutto: ……….. zł (słownie: ………………  00/100).

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy określonym w § 1.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości określonej w §  3 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr …………………… w terminie ……  dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia Referenta ds. Aparatury Medycznej: Pana Dariusza Pędzika, tel 41 346 55 45 wew. 149

- Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia: …………………………

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- Zamawiający wymaga:

  - podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

  - zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej urządzenia w dniu dostawy,

  - udokumentowania szkolenia, o którym mowa w ppkt 2.2 niniejszego ustępu,

  - aby urządzenie było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

  - aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich instrukcję obsługi oraz  pełną dokumentację techniczną pisaną w języku polskim.

- Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację dostawy będzie protokół odbioru aparatury, sporządzony i podpisany przez obie strony w dniu dostarczenia Zamawiającemu sprawnego urządzenia.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem wezwania.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem odbioru.

- Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy karty gwarancyjne aparatury.

- W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii , które mogą być usunięte w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……….. faxem ………. lub drogą e-mailową:…………….

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę.

- Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża jego okres gwarancji o czas przestoju.

- Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje dostępność do części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla przedmiotu zamówienia przez okres 8 lat.

§ 8

Odstąpienie od umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 5.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Zmiany treści umowy:

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach:

  - Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

  - Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania  zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu określonego w § 2 umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.

§ 11

Postanowienia końcowe.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                   Wykonawca