Chęciny, dnia 2015-10-30

Znak sprawy:

DZ-963-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 3 - Podnośnik pacjenta

Pytanie nr 1 -pkt. 1.3

Czy Zamawiający dopuści podnośnik wyposażony  w 4 punktowy wieszak, co zapewnia lepszą redystrybucję ciśnienia?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - pkt. 1.5

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z ilością podnoszeń na w pełni naładowanym akumulatorze: 40 cykli (góra/dół) przy pełnym obciążeniu (180 kg)?

Odp. Tak.

Pytanie nr  3 -pkt. 1.10

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z regulowaną szerokością zewnętrzną podstawy jezdnej 630-1230 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr  4 - pkt. 1.13

Czy Zamawiający dopuści podnośnik bez ośki szybkozłącznej dla łatwej i szybkiej zmiany wieszaka?

Odp. Tak.

Pytanie nr  5 - pkt. 1.19

Czy Zamawiający dopuści podwieszkę pacjenta z podparciem głowy, umożliwiająca podnoszenie pacjenta  w pozycji półleżącej lub siedzącej, z regulacją pochylenia pacjenta przy pomocy regulowanej długości pasów do zawieszenia?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny podnośnik pacjenta w którym rama wykonana jest z aluminium?

Odp. Tak

Pytanie nr 7 - pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny podnośnik pacjenta w którym cykl pracy podnośnika według instrukcji producenta wynosi W stosunku 10/90, maks. 2 min ciągłej pracy. Na 100 jednostek czasu, urządzenie może pracować przez 10 jednostek, jednak nie dłużej niż 2 min (tj. 2 min ciągłej pracy/18 min odpoczynku, 1 min ciągłej pracy/9 min odpoczynku)?

Odp. Nie.

Pytanie nr 8 - pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny podnośnik pacjenta w którym regulowana szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej wynosi 690-1110mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 - pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny podnośnik pacjenta w którym regulowana szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej wynosi 560-970mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 - pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny podnośnik pacjenta wyposażony w 4 koła o średnicy 75 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 - pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny podnośnik pacjenta w którym długość podstawy wynosi 1230mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 - pkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny podnośnik pacjenta w którym promień skrętu wynosi 1400mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez podnośnik pacjenta certyfikatu CE. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wyroby medyczne będące wyrobami klasy I nie muszą posiadać certyfikatu CE, a jedynie deklarację zgodności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy wynikającego z §7 ust. 3 wzoru umowy do 5 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 3 dni roboczych.

.  Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu§7 ust. 4 na następujący: „Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii: drogą faxową lub elektroniczną przez 24h/dobę i drogą telefoniczną w godzinach pracy serwisu”?

Odp. Tak.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół