Chęciny, dnia 2015-11-03

Znak sprawy:

DZ-1039-2015-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

1.   Prosimy o udzielenie informacji, na jakiej długości Zamawiający przewiduje instalację sufitowej

jednostki zasilającej dla 7 stanowisk??

Odp.  Zgodnie z projektem ( rys.arch w skali 1:50 w załączeniu) jednostka sufitowa będzie

instalowana: Pom. 013 Sala int.terapii; 012 Sala int.terapii; 09 Izolatka.

2.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, w której  głowice

zasilające wyposażone w ramiona obrotowe nie posiadającą możliwości przesuwu wzdłuż belki,          tym samym bez potrzeby ich blokowania? Dotyczy punktu 3, 4, 5, 6 tabeli technicznej.

Odp. Nie.

3.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  sufitową jednostkę zasilającą  wyposażoną  w

oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu)

o łącznej mocy 2 x 12W LEED odpowiadające 1 x 554 W?

Odp. Nie.

4.   Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  sufitową jednostkę zasilającą  wyposażoną  w

oświetlenie  pacjenta  do  badań  umieszczone  na  dole  belki  (skierowane  bezpośrednio  na

pacjenta) o łącznej mocy 11 x 8W LED odpowiadające 1 x 24 W?

Odp. Nie.

5.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  sufitową jednostkę zasilającą  wyposażoną  w

oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemność bez zakłócania snu pacjentów) umieszczone

w pionowych belkach pionowych mocowanych do sufitu ?

Odp. Tak.

6.   Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  sufitową jednostkę zasilającą  wyposażoną  w

oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta  do badania o stałym natężeniu, bez tzw.

ściemniacza ?

Odp. Nie.

7.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, w której głowica

zasilająca posiada możliwość instalacji gniazd elektrycznych i bolców ekwipotencjalnych tylko

na tylnej ściance ?

Odp. Nie.

8.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, w której  kolumna po

stronie aparaturowej nie posiada wysuwanego pulpitu na dokumenty?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, w której

kolumna po  stronnie aparaturowej wyposażona jest w poziomą szynę montażową

umieszczona na froncie półki ?

Odp. Nie.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, w której  kolumna po

stronie infuzyjnej wyposażona jest  w poziome szyny montażowe umieszczone na froncie półek?

Odp. Nie.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, w której  kolumna po

stronie infuzyjnej wyposażona jest  w drążki infuzyjne mocowane do ścian bocznych konsoli ?

Odp. Nie.

12. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą,  w  której półki

wykonane  są  z  tworzywa  ABS  bez  potrzeby  stosowania  zabezpieczeń  narożników

zintegrowanymi z półką nakładami z tworzywa sztucznego?

Odp. Tak.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, która nie posiada

wysuwanego pulpitu na dokumenty wsuwanego pod półkę? Pytanie dotyczy punktu 41, 42

tabeli technicznej.

Odp. Nie.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, która nie posiada

zamykanych schowków na nadmiar kabli ?

Odp. Nie.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą poziome

szyny montażowe o długości min. 50 cm mocowane do belki poziomej zamiast z przodu  kolumny        Odp. Nie.

16. Prosimy o określenie, jakich dokładnie Zamawiający wymaga elementów do wstępnego

montażu do planowanego 8-go stanowiska?

Odp. Przygotowanie elementów montażowych umożliwiających zamontowanie belki sufitowej i

podwieszanych kolumn bez konieczności demontażu sufitu podwieszanego i innych prac

wymagających np. wiercenia otworów w stropie etc.

Pytania dotyczące warunków technicznych

1. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada  ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności

stropu w miejscu montażu sufitowej jednostki zasilającej, a jeżeli nie, to czy takową wykona na

swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania  urządzeń oraz czy ją

udostępni Wykonawcy ?

2. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku

ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na

własny koszt

Odp. 1 i 2. Zgodnie z posiadanym projektem budowlanym konstrukcji wykonanym przez firmę prowadzącą prace w tych pomieszczeniach - zawierającego opinię techniczną konstrukcyjno-budowlaną projektant zamieścił informację:  „w miejscu mocowania kolumny wytrzymałość stropu Akermana wynosi N=4,50 kN i M= 1,65kNm. Przewiduje się lokalizacje kolumn w odległości max 80cm od ściany konstrukcyjnej. Z wykonanej odkrywki i analizy obliczeniowej wynika, że podwieszenie kolumn należy wykonać z montażem za pomocą kotew systemowych wklejanych w część nadbetonu konstrukcji stropu ( od spodu przez pustak stropowy w część nadbetonu) i rozłożeniem obciążenia pojedynczego uchwytu na min. 3 żebra stropowe”

Szpital nie posiada ekspertyzy – gdyby była konieczna koszt wykonania obciąża dostawcę kolumn.

3. Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji sufitowej

jednostki zasilającej ?

Odp. Istniejący strop Akermana.

4. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania sufitowej jednostki zasilającej, poprzez

zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie.

Odp. Zgodnie z opracowaniem projektu konstrukcji – projektant zamieścił informacje o sposobie

montażu jednostki zasilającej następującej treści:

„Pojedynczy uchwyt kotwić kotwami systemowymi wklejanymi na żywice M12 z ominięciem żebra

nośnego (od dołu), poprzez belkę od spodu np. C80 o dł. 1,0m na poszczególny uchwyt z blachą

montażową dla rozłożenia obciążenia na min.3 żebra stropowe- 6szt kotew w rozstawie 31cm.”

5. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu sufitowej  jednostki zasilającej, jest zamontowany

lub jest planowany sufit podwieszany?

Odp. Jest planowany sufit podwieszany.

6. Prosimy o informacje na temat wysokości sali, w których będzie instalowana sufitowa

jednostka zasilająca.

Odp. Wysokość stropu w świetle konstrukcji około 3,87m. Projektowana wysokość sufitu

podwieszanego 3,15m .

7. Prosimy o informację, czy wykonanie przyłączy do instalacji będzie również należało do

obowiązków dostawcy sufitowej jednostki zasilającej ?

Odp. Po stronie dostawcy należy montaż jednostki sufitowej i wpięcia się do istniejącej

infrastruktury.

Również po stronie dostawcy j/w należało będzie przeprowadzenie prób szczelności,

próby krzyżowej oraz sprawdzenie instalacji.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół