Chęciny, dnia 2016-05-24

Znak sprawy:

DZ-580-2016-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 4 – ssak elektryczny- 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z pompą próżniową tłokową?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny ze zbiornikiem z poliwęglanu ze standardową pokrywą wykonaną z tego samego materiału, z możliwością sterylizacji w 121 stopni  C?

Odp. Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wydajności maksymalnej min 35 l/min?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wadze 12 kg, waga z wózkiem to 19 kg?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o głośności maksymalnej poniżej 45 dB?

Odp. Tak.

Zadanie nr 5 – Dźwignia Albarrana – 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy dla zadania nr 5?

Odp. Tak, dla zadania nr 5.

Zadanie nr 6 - Urządzenie do zamgławiania – 1 szt.

Środek dezynfekcyjny do zamgławiania – 10 l

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, które zapewnia dezynfekcję pomieszczeń do 250 m3? Większość pomieszczeń w szpitalach nie przekracza 200 m3 więc oferowane przez nas urządzenie pozwoli na dezynfekcję praktycznie wszystkich pomieszczeń, a zwłaszcza sal operacyjnych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. W szpitalu są pomieszczenia  różnej wielkości np. Dział rehabilitacji Medycznej – 500 m2

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenia  nie wyposażone w turbinę? Jest to dodatkowy element podnoszący koszt i stanowiący ewentualne źródło awarii.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Turbina jest elementem urządzenia , które wspomaga prace zwiększając jego wydajność.

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wymagające współpracy z testami, a elektronicznie kontrolujące przebieg procesu? Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż konieczność pracy z testami. Dodatkowo, jak sama nazwa wskazuje, testy informują jedynie czy preparat dezynfekcyjny, a konkretnie nadtlenek wodoru, dotarł w miejsce wyłożenia testu, nie mówiąc nic na temat skuteczności procesu dezynfekcji. Jest więc to rozwiązanie niepotrzebnie podnoszące koszt eksploatacji urządzenia.

Odp. Nie wymaga, dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wymaga aby przełącznik aktywujący opcję opóźniania czasu startu był wbudowany w urządzenie? Czy dopuszcza użycie zewnętrznego przełącznika nie będącego wyrobem medycznym?

Odp. Nie wymaga, dopuszcza.

5. Ideą dezynfekcji przez zamgławianie jest to by (zgodnie z p. 10 SIWZ) uzyskać mgłę mikrozolową, która ze względu na małe rozmiary cząsteczek dociera wszędzie. Jeśli wymagane jest stosowanie dodatkowych elementów, oznacza to, że urządzenie nie spełnia wymagań. W przewodzie takim następuje skroplenie się środka dezynfekcyjnego, przez co zmianie ulegają jego właściwości fizyko-chemiczne, co może mieć wpływ na skuteczność procesu dezynfekcji. Dodatkowo, oprzyrządowanie takie wymaga kierowania węża przez operatora, co może mieć wpływ na jego zdrowie i życie. Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości podłączenia elastycznego węża.

Odp.  Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 13 parametrów granicznych:

ZADANIE NR 6 – Urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:…………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie wyposażone w uchwyt do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania za pomocą suchej mgły | TAK |  |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym - potwierdzone przez producenta. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2015 | TAK |  |
| 4 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 25 do 500 m ³. | TAK |  |
| 5 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego, waga urządzenia maksymalnie do 6 kg. | TAK |  |
| 6 | Urządzenie z turbiną o prędkości minimalnej 22000 RPM. Szybkość wyrzutu środka przez dyszę minimalnie 80 m/s. | TAK |  |
| 7 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów. | TAK |  |
| 8 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźniania czasu startu. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK |  |
| 11 | Zapis do pliku daty, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. | TAK |  |
| 12 | Komputerowa archiwizacja danych za pomocą łącza USB. | TAK |  |
| 13 | Elastyczny wąż i pistolet do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych jako element wyposażenia urządzenia | TAK |  |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE. | TAK |  |
| 16 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK |  |

| Lp. | Asortyment | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać nazwę środka, opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek dezynfekcyjny, nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Kompatybilny z urządzeniem oparty o nadtlenek wodoru z kationami srebra. Aktywny wobec bakterii w tym Mycobacterium tuberculosis, grzybów, wirusów, spor. Środek gotowy do użycia w butelkach do 1 litra. | TAK |  |

6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyrobem medycznym w myśl Ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Nie wymaga, dopuszcza.

7. Zamawiający wymaga by środek do dezynfekcji zawierał kationy srebra. Jony srebra rzeczywiście charakteryzują się działaniem bójczym jednakże jak wszystkie jony metali ciężkich nie rozpuszczają się i odkładają się w glebie oraz na dezynfekowanych powierzchniach. Poprzez kontakt z powierzchnią bardzo łatwo przenoszą się do organizmu człowieka (personelu), gdzie również następuje ich kumulacja. Nie znane są do końca skutki kumulowania jonów metali ciężkich w organizmie człowieka i dlatego wiele krajów (np. skandynawskich) zabrania stosowania jonów srebra. Prosimy o wykluczenie środków opartych na jonach srebra.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści do oceny środki w opakowaniach 2 l? Opakowania takie są znacznie bardziej ekonomiczne niż 1 litrowe. Wielkość opakowania nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia, a zawężenie wymagań do jednego typu opakowań wskazuje na jednego oferenta, co stanowi zapis ograniczający konkurencję.

Odp. Zamawiający dopuszcza środki w opakowaniach 2 l.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał działanie bójcze już po jednym procesie zamgławiania? Również wobec gronkowca złocistego, Norowirusa oraz sporów Bacillus Subtilis? Na rynku występują również urządzenia, które dla osiągnięcia pełnego spektrum bójczego wymagają powtórzenia procesu zamgławiania, co naraża personel na kontakt ze środkiem dezynfekcyjnym, zwiększa niepotrzebnie koszty procesu, a także wydłuża go ponad dwukrotnie.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie 7 - Przenośnik taśmowo rolkowy do przenoszenia pacjenta – 2 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo – rolkowego, wykonanego z aluminiowej ramy oraz taśmy wykonanej z materiału PES (DIN ISO 2076), odpornej na uszkodzenia, łatwej w użyciu i dezynfekcji, powleczonej PCV, pokrytej lakierem akrylowym z obu stron, odpornej na atak mikrobów i grzybów, o wymiarach 760 x 360 mm, o udźwigu do 160 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 9 – Inhalator – 14 szt.

1.  Czy zamawiający dopuści inhalator sprawdzony w warunkach szpitalnych o nieznacznie wyższej wadzie 2,10 kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2.  Czy zamawiający dopuści inhalator sprawdzony w warunkach szpitalnych o wydajności sprężarki 10 l/min? Parametr ten nie ma wpływu na proces i inhalacji. Jak wiadomo parametrami mającymi znaczenie w procesie inhalacji  jest wielkość cząstki aerozolu (depozycja płucna), oraz szybkość rozpylania leku (wydajność).

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów.

3. Czy zamawiający dopuści inhalator o przepływie sprężarki 10l/min, ten parametr nie ma wpływu na jakość inhalacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów.

4. Czy zamawiający dopuści inhalator o 100 g cięższy. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół