Chęciny, dnia 2016-05-31

Znak sprawy:

DZ-616-2016-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy? Termin wskazany w SIWZ jest niewykonalny, ponieważ gwarantowany termin dostawy agregatu próżni to 5 tygodni, do którego należy doliczyć ok. 1 tygodnia na transport i 1 tydzień na wykonanie podłączeń pneumatycznych i elektrycznych. Z drugiej strony Wykonawca składa zamówienie u producenta dopiero po podpisaniu umowy.

Odp. Zamawiający wydłuża termin do 7 tygodni.

Pytanie 2 Dot. umowy § 7 pkt. 3, czy Zamawiający zgodzi się na następującą zmianę zapisu:

„W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………….. faxem ……………… lub drogą emailową:……………………. Chyba że usterka wiąże się z wymianą części urządzenia, która musi zostać sprowadzona od producenta, wtedy okres naprawy zostanie odpowiednio wydłużony.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 Proszę o wykreślenie § 9 pkt 1 umowy. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy agregatu próżni, którego termin realizacji wynosi przeciętnie 6-7 tygodni. Dlatego brak uzasadnienia do rozpoczęcia robót w 3 dni od daty podpisania umowy, natomiast zmiany w istniejącej infrastrukturze mogą doprowadzić do zaprzestania zasilania z istniejących pomp próżni. Z tego wynika że przeprowadzenie koniecznych robót wymagane jest na krótko przed dostawą nowego agregatu lub podczas jego montażu.

Odp.  Zamawiający modyfikuje zapis w § 9 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9

Odstąpienie od umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pytanie 4 Prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia, w którym mają zostać zainstalowane pompy próżni.

Odp. Zamawiający podaje wymiary pomieszczenia w rys. nr 1 (skan).

Pytanie 5 Prosimy o informację jakiej mocy pompy próżniowe są aktualnie zasilone z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, która ma służyć zasileniu nowych pomp.

Odp. 1,5 kw., 400 V.

Pytanie 6  Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy próżni wyposażone w okienko z podziałką do sprawdzania ilości oleju zamiast bardziej awaryjnych czujników ilości oleju przesyłających sygnał do sterownika.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które nie jest wyposażone w alarm przekroczenia maksymalnej temperatury roboczej pompy. Pompy próżniowe w przeciwieństwie do sprężarek powietrza generują bardzo małe ilości ciepła, a dodatkowo sterownik dba o dołączanie kolejnych pomp w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na próżnię co uniemożliwia przegrzanie się jakiegokolwiek podzespołu urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Czy w związku z opisem podanym § 6 pkt 2 umowy Zamawiający dopuści pompę z końcową próżnią przy zainstalowanym gas ballast osiągającą 3.0 mbar?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-06-07, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-06-07, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł