Chęciny, dnia 2016-10-03

Znak sprawy:

DZ-1239-2016-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Informuje, że, dokonuje modyfikacji SIWZ:

1. Punkt III SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca:

Zadanie nr 1 - Diatermia (z platformą wielofunkcyjną i osprzętem) – 1 zestaw

Zadanie nr 2 - Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych - 5 szt.

Zadanie nr 3 - Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – 1 zestaw

Zadanie nr 4 - Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 zestawów

Zadanie nr 5 – Bronchofiberoskop z przenośnym źródłem światła – 1 zestaw

Zadanie nr 6 - Zestaw do endoskopii: Tor wizyjny HD – 1 zestaw + Videobronchoskop – 2 szt + Videogastroskop – 1 szt

2. Zamawiający modyfikuje punkt XVIII D SIWZ który otrzymuje brzmienie:

D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty (forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy):

- Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych – dotyczy zadania nr1,2,3,4,5,6;

3. Zamawiający modyfikuje zadanie nr 5.

Zamiast:

Zestawu bezprzewodowego noża harmonicznego – 1 kpl.

Wprowadza:

Bronchofiberoskop z przenośnym źródłem światła – 1 zestaw

Zmodyfikowany  formularz ofertowy zostaje zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1239-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane Oferenta:

| Pełna nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres: miasto, ulica, numer domu/mieszkania |  |
| Kod pocztowy, miejscowość |  |
| Województwo |  |
| Numer telefonu |  |
| Numer faxu |  |
| Adres e-mail |  |
| Regon |  |
| NIP |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w niniejszym SIWZ na: „Dostawę aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Zadanie nr 1 - Diatermia (z platformą wielofunkcyjną i osprzętem) - 1 zestaw

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| PARAMERTY: |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | Zestaw do elektrochirurgii mono i bipolarnej z funkcją do bipolarnego zamykania naczyń dużych naczyń | Tak |  |
|  | Diatermia chirurgiczna: | x |  |
|  | Diatermia chirurgiczna do cięcia i koagulacji monopolarnej i bipolarnej z układem automatycznej, sterowanej mikroprocesowo regulacji mocy wyjściowej. | Tak |  |
|  | Możliwość manualnego ograniczenia mocy maksymalnej ze skokiem, max co 1 W w zakresie od 1 W do mocy maksymalnej - dla każdej wymaganej funkcji cięcia/koagulacji mono -, bipolarnej | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w układy kontroli prądów upływu niskiej i wysokiej częstotliwości, dawki, czasu aktywacji i system monitorowania jakości przylegania elektrody powrotnej. | Tak |  |
|  | Urządzenia wyposażone w funkcję dodatkowej ochrony pacjenta przed poparzeniem w miejscu aplikacji elektrody neutralnej, uwzględniająca m.in. wielkość elektrody, dawkowaną moc, własności skóry stosowana np. przy operacjach noworodków. Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia. | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu i w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętywania parametrów pracy – cięcie i koagulacja monopolarna oraz bipolarna w postaci wywoływanych min. 48 programów zapisywanych pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem operatora | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem opisu błędu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz typu TFT o przekątnej ekranu min. 5” | Tak |  |
|  | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki. | Tak |  |
|  | Liczba i rodzaj niezależnie działających gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min.1 szt. - bipolarne –min. 1 szt. - wielofunkcyjne rozpoznające przyłączone narzędzia mono i bipolarne – min. 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów): - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym, - bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia dwóch wyłączników nożnych do aktywacji cięcia i koagulacji mono- i bipolarnych. | Tak |  |
|  | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | Tak |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 340 kHz +/- 10% | Tak |  |
|  | Ciecie monopolarne moc znamionowa min. 300 W  10%. | Tak |  |
|  | Ilość trybów cięcia min. 4 (mikrochirurgiczny, delikatny, wysokowydajny, hemostatyczny) | Tak |  |
|  | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas każdego trybu cięcia min. 8 | Tak |  |
|  | Cięcie bipolarne moc znamionowa min. 100 W +/- 5% | Tak |  |
|  | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia bipolarnego min. 8. | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie i ustawienia parametrów pracy końcówek do elektroresekcji | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna moc regulowana do min. 200 W +/- 10%. | Tak |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] dla pracy tradycyjnej. | Tak |  |
|  | Ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji min. 5 (mikrochirurgiczna, delikatna, intensywna, preparująca, preparująca- z minimalnym efektem termicznym) | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności efektu min. 2 poziomy, dla każdego z dostępnych rodzajów koagulacji monopolarnej. | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna moc znamionowa 120 W +/- 10%. | Tak |  |
|  | Ilość rodzajów koagulacji intensywności efektu min. 2 poziomy, dla każdego z rodzajów koagulacji bipolarnej. | Tak |  |
|  | Ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji min. 3 (mikrochirurgiczna, delikatna, intensywna). | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej: wyłącznik nożny lub „auto- start” z możliwością regulacji czasu zwłoki funkcji. | Tak |  |
|  | Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm oparta na modulowanym prądzie bipolarnym o mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości tkanek; zakończenie zamykania naczyń automatyczne, całkowicie zapewniające powtarzalność procesu | Tak |  |
|  | Moc znamionowa koagulacji bipolarnej do zamykania naczyń 300 W +/- 10% | Tak |  |
|  | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności działania w skali, co najmniej 4- stopniowej. | Tak |  |
|  | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym. | Tak |  |
|  | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | x |  |
|  | Jednorazowa elektroda neutralna , dzielona o powierzchni min 90 +/- 5 cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2 +/-2 cm2, na elastycznym podłożu z włókniny, z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta -100 szt. | Tak |  |
|  | Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min 5m - 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszczyki laparoskopowe do uszczelniania dużych naczyń typu Kelly, płaszcz Ø 5 mm, dł. min. 340 mm z kablem dł.4-5m - 2 kpl. | Tak |  |
|  | Wózek pod aparat - 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny pojedynczy - 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny podwójny z funkcją zmiany nastaw - 1 szt. | Tak |  |

Wartość zadania nr 1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia (z platformą wielofunkcyjną i osprzętem) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 – Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych – 5 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| PARAMERTY: |
| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych |  |  |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY: | x |  |
|  | Wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz LCD TFT o wielkości: min. 12- max 14 cali | Tak |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i wizualnych | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza odcinka ST i arytmii, zapisem i funkcją zamrożenia krzywej EKG | Tak |  |
|  | Konstrukcja monitora zapewniająca cichą pracę, zawierająca uchwyt do transportu. Spełniająca normy ISO 9919 dla placówek medycznych w zakresie min.: odporność na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-27, IPX1, zgodność z normą EN 60601-2-27 | Tak |  |
|  | Waga do 5 kg | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępne tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). | Tak |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | Tak |  |
|  | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 prekonfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. | Tak |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
|  | Praca w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). | Tak |  |
|  | Ochrona przed interferencja spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi | Tak |  |
|  | NIBP (NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA) | x |  |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna | Tak |  |
|  | Napełnianie mankietu: < 10 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: Ciśnienie skurczowe: ciśnienie rozkurczowe: średnie ciśnienie tętnicze: dorosły: 40~255mmHg 10~195mmHg 20~215mmHg | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: Manualny, Auto, STAT (regulacja czasu pomiaru 1- 480 min.) | Tak |  |
|  | TEMP (TEMPERATURA) | x |  |
|  | Zakres pomiarowy: 25.0°C~45.0°C | Tak |  |
|  | Dokładność pomiarowa: ±0.2°C | Tak |  |
|  | SpO2 & PR (SATURACJA I PULS) | x |  |
|  | Zakres SpO2: 35%~100% | Tak |  |
|  | Zakres PR: 30bpm~240bpm ±2bpm lub ±2% w zależności co większe | Tak |  |
|  | EKG z pomiarem tętna (HR) i częstości oddechów (RR), | x |  |
|  | Zakres pulsu: 20bpm~300bpm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: ±1% lub ±2 bpm w zależności, co większe | Tak |  |
|  | Opóźnienie alarmu pulsu: <=10s | Tak |  |
|  | Wybór czułości: x1/2, x1, x2, tolerancja <=5% | Tak |  |
|  | Szybkość przesyłu: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, tolerancja <=10% | Tak |  |
|  | ODDECHY | x |  |
|  | Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: 3-150 razy / min | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: ±5% lub ±2rpm w zależności, co większe | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE: | x |  |
|  | Kapnografia (etCO2). Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. | Tak dla jednego urządzenia |  |
|  | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | Tak dla każdego urządzenia |  |
|  | Uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach. | Tak dla każdego urządzenia |  |
|  | Akcesoria : - mankiet do pomiaru NIBP, do wyboru przez Zamawiającego – 4 szt. - przewód NIBP – 1 szt. - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka - 2 szt. - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych - 2 szt. - bateria awaryjnie zasilająca przez min. 3 godz.– 1 szt. - kabel zasilający – 1 szt. | Tak dla każdego urządzenia oddzielny zestaw |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów. | Tak |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, z regulacją granic alarmowych i wyciszeniem. | Tak |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 3 godziny. Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym. | Tak |  |
|  | Stacja centralna dla urządzeń monitorujących funkcje życiowe |  |  |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE: | x |  |
|  | Stanowisko odbioru danych i monitoringu pacjentów: - Komputer z oprogramowaniem i wyposażeniem dostosowanym do realizacji zadań i funkcjonowania stacji centralnego monitorowania o parametrach minimalnych: procesor 2.0 GHz, 8GB RAM - Klawiatura, mysz bezprzewodowa - Drukarka laserowa - System operacyjny oraz pozostałe oprogramowanie w języku polskim - Możliwość rozbudowy monitorowania do minimum 32 monitorów | Tak |  |
|  | Monitor LED TFT-LCD kolorowy o wysokiej rozdzielczości i przekątnej ekranu minimum 23” | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę stacji centralnego monitorowania | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego odbioru danych i monitorowania jednocześnie z minimum 16 kardiomonitorów | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Niezależna konfiguracja wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. | Tak |  |
|  | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | Tak |  |
|  | Możliwość identyfikacji kardiomonitorów na monitorze np.: łóżka, dane identyfikacyjne pacjentów | Tak |  |
|  | Możliwość: wyboru parametrów, ich ilości, wyboru 1 pacjenta na całym ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętywania danych za okres 7-10 dni | Tak |  |
|  | Alarmy: | x |  |
|  | Sygnalizacja alarmów dźwiękowa | Tak |  |
|  | Sygnalizacja alarmów wizualna | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji zakresu limitów alarmowych w stacji centralnej i w kardiomonitorach- zgodność wyświetlanych wartości | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów. | Tak |  |
|  | Możliwość dokonania nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia ze stacji centralnej | Tak |  |
|  | DODATKOWE WYMAGANIA: | x |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla każdego urządzenia i stacji | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Gwarancja na okres minimum 36 miesięcy na urządzenia do monitorowania i stację centralną | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. Dostępność serwisu w ciągu 3-5 dni od daty zgłoszenia | Tak |  |

Wartość zadania nr 2:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stacja centralna dla urządzeń monitorujących funkcje życiowe | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych (5 szt) ze stacją centralną (1 szt) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – 1 komplet

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszcze do węzłów chłonnych typu D'Amico, bez zamka średnica robocza 7 mm, owalna końcówka tnąca 7 mm długości, zagięte, dł. robocza: 28 cm, dł. całkowita: 38 cm. Konstrukcja dwuzawiasowa. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopowy grasper/chwytak do węzłów z zatrzaskiem, szczęki odgięte w lewo owalne okienko o dł..11mm, długość całkowita 33 cm, długość robocza 23cm. Sr szaftu 5mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny klem płucny typu Foerster szczęki odgięte w lewo, owalne okienko o szer. 20mm, śr szaftu 10mm, dł. całkowita 33,5 cm, dł. robocza 24cm. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny klem płucny typu Duval z zamkiem, szczęki odgięte, trójkątne okienko o szer. 10mm, długość robocza 23.5cm, długość całkowita 34cm. śr. szaftu 10mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny klem typu D ́Amico DeBakey szczęki zwężane typu DeBakey 1*2, zagięte w lewo o dł.11cm, dł. robocza 25.4 cm , dł. całkowita 37 cm, śr. szaftu 10mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu Chitwood, zagięte ostrze, wyprofilowane aby zapobiegać utknięciu tkanki dł.robocza: 18,5cm, dł. całkowita: 29cm, średnica szftu 5mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dysektor typu Gonzalez Rivas bez zamka, szczęki zagięte typu 1*2 DeBakey, śr. szaftu 5 mm, dł. robocza 19 cm dł. całkowita 29 cm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Toracoscopic D”Amico instrument ssacy ( 10 mm) prosta tępa końcówka , dł. pracująca 32 cm, dł. całkowita 45.5 zmienna siła ssania | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny ssak Wolf Suction ( 3.2 mm) krzywa tępa końcówka , dł. pracująca 17 cm. dł. całkowita 31 cm, 1 szczotka w zestawie | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x |  | x |  |  |

Wartość zadania nr 3:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt w zakresie wad materiału i wad produkcyjnych – min 10 lat. Okres gwarancji oferowany wynosi ………… miesięcy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. |

Zadanie nr 4 – Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 kompletów

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | Zakres podciśnienia w zakresie -1 do -100 cmH2O (0,1-10 kPa) | Tak |  |
|  | Wydajność w zakresie 5- 8 litrów/minutę | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe/praca na zasilaniu akumulatorowym minimum 4 godziny | Tak |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru podciśnienia i informacja o aktualnym poziomie odessanego płynu i przecieku powietrza na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | System umożliwiający zmianę parametrów drenażu klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia alarmu informującego o zaburzeniach w pracy urządzenia: zatkanie układu drenującego, przepełnienie pojemnika na wydzielinę, rozładowanie akumulatora | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia i archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem pojedynczym – minimum 15 sztuk | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem podwójnym – minimum 10 sztuk | Tak |  |
|  | Jednorazowe, sterylne pojemniki, o pojemności 0,8 litra na odsysaną wydzielinę z jamy opłucnej – minimum 30 sztuk | Tak |  |
|  | Zatyczki do drenów – minimum 10 sztuk | Tak |  |
|  | Waga w zakresie 1-2,5kg | Tak |  |
|  | Wielkość w zakresie 80-100 X 150-300 X 250-350mm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Stacja dokująca, opaska umożliwiająca przenoszenie urządzenia | Tak |  |
|  | Blokada na regulatorze zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta oraz zassaniem wydzielin do wnętrza pompy. | Tak |  |
|  | Zawór umożliwiający usunięcie dodatkowego ciśnienia powstałego w trakcie np.: kaszlu pacjenta | Tak |  |
|  | Zawór zabezpieczający pacjenta przed zanikiem podciśnienia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Gwarancja na okres minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 10 lat od dnia zakupu urządzenia. | Tak |  |

Wartość zadania nr 4:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowego drenażu | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowego drenażu - 5 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5 – Bronchofiberoskop z przenośnym źródłem światła – 1 komplet.

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bronchoskop optyczny | Tak |  |
| 1.1 | Długość robocza 600 mm | Tak |  |
| 1.2 | Kanał roboczy minimum 2,8 mm | Tak |  |
| 1.3 | Średnica zewnętrzna sondy maksymalnie 6,0 mm | Tak |  |
| 1.4 | Kąt widzenia 1200 | Tak |  |
| 1.5 | Kierunek widzenia 00 | Tak |  |
| 1.6 | Zagięcie końcówki minimum 1800/1300 | Tak |  |
| 1.7 | Przyłącze ssaka można demontować, rozbierać i sterylizować w autoklawie | Tak |  |
| 2. | Przenośne źródło światła kompatybilne z bronchoskopem optycznym, halogenowe | Tak |  |
| 3. | Gwarancja na cały sprzęt minimum 36 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 5. | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| 6. | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 8 lat od dnia zakupu urządzenia. | Tak |  |

Wartość zadania nr 5:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchoskop optyczny – 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przenośne źródło światła kompatybilne z bronchoskopem optycznym, halogenowe – 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchoskop optyczny (1 szt.) + przenośne źródło światła (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 6 - Zestaw do endoskopii - 1 kpl.

6.1 VIDEOBRONCHOSKOP – 2 szt.

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOBRONCHOSKOP |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 3,0 mm | TAK |  |
| 2 | Kierunek widzenia 0 ° | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna sondy nie więcej niż 6,0 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 120 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza max. 600 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 180/130 | TAK |  |
| 9 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw NBI | TAK |  |
| 10 | Demontowalne, autoklawowalne i rozbieralne przyłącze ssaka | TAK |  |
| 11 | Gwarancja 36 mies. z obsługą serwisową typu Endocasco | TAK |  |

6.2 VIDEOGASTROSKOP – 1 szt.

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOGASTROSKOP |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza min. 1030 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | TAK |  |
| 9 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania zatyczek | TAK |  |
| 10 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw. NBI | TAK |  |

6.3 TOR WIZYJNY HD

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMERTY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOR WIZYJNY ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA |  |  |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
| 2 | Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus GIF Q165, GIF H185, CF Q165L, CF H185L | TAK |  |
| 3 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 4 | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach | TAK |  |
| 5 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 6 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK |  |
| 7 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 8 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 9 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 1GB | TAK |  |
| 10 | Lampa ksenon – moc min. 300 W | TAK |  |
| 11 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 12 | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 13 | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
| 14 | Wyjścia analogowe min RGBS, YPbPr | TAK |  |
| 15 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 16 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK |  |
| 17 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 18 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 19 | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 20 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 21 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 23 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 25 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 26 | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
| 27 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 28 | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 29 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 31 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 33 | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
|  | Monitor medyczny - 1 szt |  |  |
|  | Typ, model, producent | podać |  |
|  | Rok produkcji | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Przekątna min: 24 cale | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość min: 1920 x 1080 punktów (WUXGA) | TAK |  |
| 3 | Użytkowy kąt obserwacji - 178° | TAK |  |
| 4 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane) | TAK |  |
| 5 | Wejścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-sub, 2x DVI-I. | TAK |  |
| 6 | Wyjścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x 3G-SDI, HD-SDI Clone Out. | TAK |  |
| 7 | Głębia kolorów: 10 bit. | TAK |  |
|  | Wózek medyczny do zestawu - 1 szt. |  |  |
|  | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 2 | Ruchomy wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 3 | Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD umożliwiające ustawienie go poza obrysem wózka | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora | TAK |  |
| 5 | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 6 | Transformator separacyjny z min 12 wejściami | TAK |  |
| WARUNKI DODATKOWE DLA CAŁEGO ZADANIA NR 6 |
| 1 | Gwarancja min. 36 miesięcy zawierająca: - serwis i naprawy gwarancyjne - przeglądy gwarancyjne zgodne z zaleceniami producenta min 1/rok | TAK |  |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 3 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 4 | Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | TAK |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego podzespołu/zespołu prowadzi do wymiany podzespołu/zespołu na nowy. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 9 | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 8 lat od dnia zakupu urządzenia. | TAK |  |

Wartość zadania nr 6:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Videogastroskop | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tor wizyjny | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Monitor medyczny | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek medyczny do zestawu | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop (2 szt.) + Videogastroskop (1 szt.)+ Tor wizyjny z monitorem i wózkiem (1kpl) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)