Chęciny, dnia 2016-10-24

Znak sprawy: DZ-1239-2016-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 2 – Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych – 5 szt.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez udokumentowanych odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor sterowany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych jednak bez pokrętła nawigacyjnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez trybów wyświetlania trendów dynamicznych oraz bez specjalnego trybu nocnego, jednak z możliwością manualnego ustawienia mniejszej jasności ekranu i zmniejszenia głośności alarmów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami z okresu 72h?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostępu  z  centrali do trendów z zakresu 10 dni.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości zapamiętywania krzywych dynamicznych? Funkcja ta jest realizowana w centrali.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wpisania godziny przyjęcia pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez określonego w specyfikacji czasu napełniania mankietu jednak z całkowitym czasem pomiaru ciśnienia <80 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 18: czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia NIBP w zakresie 15-260mmHg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z automatycznym pomiarem co 1-240 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 23: Czy Zamawiający dopuści pomiar tętna na podstawie pomiaru saturacji w zakresie 30-250 bpm z dokładnością 5%/5bpm (większa z tych wartości)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 25: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością 1%/1bpm (większa z tych wartości)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru czestości oddechów w zakresie 4-120 rpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości oddechów z dokładnością 5%/5rpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 34: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający rozpoznawanie 19 arytmii?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 41: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pracę przez 3,5h przy zastosowanych dwóch akumulatorach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 42: Czy Zamawiający dopuści centralę monitorowania wyposażoną w procesor 1.2GHz Duo Intel Core oraz 2 GB pamięci RAM oraz umożliwiającą monitorowania 16 stanowisk?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 43: Czy Zamawiający dopuści centralę wyposażoną w dwa monitory o przekątnej 19” ? Dwa monitory umożliwiają pracę na większej powierzchni roboczej niż w przypadku jednego monitora.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 46: Czy Zamawiający dopuści centralę bez możliwości konfigurowania konkretnych sektorów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 49: Czy Zamawiający dopuści zapamiętywanie 24h trendów oraz 144 godzin krzywych dynamicznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 52: Czy Zamawiający dopuści centralę zapamiętującą 6 dni danych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Załącznik nr 1 do SIWZ (pkt. 56: Czy Zamawiający dopuści centralę bez możliwości edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 7 ust. 2 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 5, poz 1.7.

23. Prosimy o dopuszczenie zintegrowanego przyłącza ssaka z zaworem ssącym z możliwością

demontowania i sterylizacji w autoklawie

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 6 – Zestaw do endoskopii

VIDEOBRONCHOSKOP

24. Pkt. 1- Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału min. 2,8 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

25.Pkt. 7 -Czy Zamawiający dopuści video bronchoskop z minimum dwoma programowalnym

i przyciskami endoskopowymi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

26.Pkt.9-  Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 9 charakterystycznego wyłącznie dla

Olympusa?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis na: „Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła uzyskanego za pomocą filtra optycznego”

27.Pkt.10- Czy Zamawiający dopuści zawór ssący wymienny, jednorazowy, w pełni demontowalny,

nie rozbieralny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

VIDEOGASTROSKOP

28. Pkt.3 - Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika nie więcej niż 9,3 mm Różnica 0,1 mm nie absolutnie nie odczuwalna i nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

29. Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

30. Pkt. 7- Czy Zamawiający dopuści minimum 3 programowalne przyciski endoskopowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

31. Pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej? Z doświadczenia wiemy, że zanurzanie wtyczki elektronicznej, po dłuższym czasie przynosi negatywny skutek dla aparatu m.in. korozję, przedwczesne zużycie elektroniki.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Wzór umowy zdanie nr 2.

32. Pkt. 10- Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 10 ? Opisane rozwiązanie technologiczne

jest unikatowym rozwiązaniem firmy Olympus. Czy Zamawiający dopuści obsługę

trybu pracy w technologii CMOS?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis na: „Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła uzyskanego za pomocą filtra optycznego”. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza obsługę trybu pracy w technologii CMOS.

TOR WIZYJNY HD

33. Pkt. 2- Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilności oferowanych endoskopów z

oferowanym torem wizyjnym?

Odp. Zapis SIWZ bez mian. Jednocześnie informuje, że dodatkowo wymaga kompatybilności sterowanych endoskopów z oferowanym torem wizyjnym.

34. Pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści optyczny lub cyfrowy filtr wycinający długość fali światła?

Zarówno obróbka optyczna jak i cyfrowa spełniają te same zadanie. Filtr cyfrowy ma większe możliwości obrazowania. Obróbka optyczna (ma mniejsze możliwości) jest stosowana tylko przez jednego producenta

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

35. Pkt.9- Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu oraz źródło światła wyposażone w sygnały wyjścia: 2 x DVI, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video, 2 x USB do podłączenia zewnętrznej klawiatury, do pamięci typu Pen Drive oraz 1 gniazdo do sterowania źródłem światła?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

36. Pkt.12, 13- Czy zamawiający dopuści menu w języku angielskim -proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim, z obszerną instrukcją w języku polskim oraz profesjonalnym szkoleniem całego personelu (w j.polskim) potwierdzone stosownym certyfikatem?

Czy Zamawiający dopuści wymienną pamięć obrazów z formie wymiennej karty pamięciowej typu CF, która po włożeniu do czytnika kart staje się pamięcią typu USB. Jest to rozwiązanie równoważne, które różni się tylko formą zewnętrzną a działa z taką samą efektywności nie mającą wpływu na jakość wykonywanego badania.

Czy Zamawiający dopuści wyjścia min. 2xDVI?

Czy Zamawiający zrezygnuje z analogowego wyjścia RGB i będzie wymagał lepszy parametr jakim jest cyfrowe wyjście HDTV?

Zwracamy się o zmianę zapisu na „ Obsługa co najmniej dwóch formatów obrazowania: standardowego 5:4 lub 4:3 i panoramicznego 16:9 lub 16:10” Uzasadniamy to faktem, że obraz tworzony przez wideoendoskop jest ściśle zdefiniowany przez producenta w kwestii proporcji wyświetlania i nie stosuje się zmiany formatu wyświetlania bo forat żródła ( obrazu wideoendoskopowego ) jest tylko jeden. Natomiast format panoramiczny wykorzystywany jest do pokazywania równoległego dwóch obrazów lub obrazów PiP stąd wymagana jest większa szerokość wyświetlania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie informuje, ze opis pkt. 12 i 13 nie dotyczy wymiennej pamięci

37.Pkt. 28 -Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: współpraca z wideolaparoskopami? Parametr ten w konfiguracji z innymi parametrami dopuszcza do postępowania wyłącznie jednego oferenta co w konsekwencji nie daje możliwości przestawienia Zamawiającemu korzystniejszych ofert.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

38. Pkt. 31, 32-Czy Zamawiający dopuści 3 dowolnie programowalne przyciski endoskopowe oraz jeden przycisk na panelu sterującym procesora?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 6, poz 6.1.

39. Dot. pkt 1. Prosimy o dopuszczenie videobronchoskopu z kanałem roboczym 2,8mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

40. Dot. pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie videobronchoskopu o średnicy zewnętrznej końcówki dystalnej 6,1mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

41. Dot. pkt 10. Prosimy o dopuszczenie videobronchoskopu z demontowalnym, jednorazowym przyłączem ssaka.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 6, poz 6.3.

42. Dot. pkt 2 oraz 28. Prosimy o wykreślenie punktu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody  ze względu na utrudnienia w proponowanym rozwiązaniu w organizacji pracy w pracowni endoskopowej.

43. Dot. pkt 9. Prosimy o dopuszczenie pamięci flash bez certyfikatu medycznego

Odp. Zamawiający dopuszcza.

44. Dot. pkt. 13. Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wprowadzanie danych pacjenta do systemu archiwizacji z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.)

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości używania znaków diakrytycznych podczas wpisywania imienia, nazwiska pacjenta, adresu zamieszkania, komentarza oraz opisu badania w systemie wizyjnym.

45. Dot. pkt 22. Prosimy o dopuszczenie zapisu zdjęć w formacie BMP, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD

Odp. Zamawiający dopuszcza.

46. Dot. pkt 25. Prosimy o dopuszczenie podglądu wykonanych zdjęć do max 4 wstecz jednoczasowo na ekranie systemu archiwizacji

Odp. Zamawiający dopuszcza.

47. Dot. pkt 27. Prosimy o dopuszczenie pięciostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła (0,1,2,3,4,5)\

Odp. Zamawiający dopuszcza.

48. Dot. pkt 31-33 Prosimy o dopuszczenie możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze dostępu z panelu przedniego, 2 przyciski nożne, 4 klawisze rękojeści endoskopu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

49. Dot. pkt 6 (wózek medyczny)

Prosimy o dopuszczenie listwy zasilającej z min  8 wejściami.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

50. Pytanie dotyczące zapisów SIWZ XVIII pkt. „D” oraz opisu przedmiotu zamówienia nr 6: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że mogą być to równie dokumenty Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie  danych z rejestru wyrobów medycznych

Zgodnie z ar. 58 ustawy o wyrobach medycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

51. Pytanie dotyczące zapisów SIWZ XVIII pkt. „D” oraz opisu przedmiotu zamówienia zadanie 6.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  w zadaniu 6 drobnego wyposażenia  tj. elementów wyposażenia wózka ( np. elementy wózka), które  nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23%  i tym samym  zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa.

Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie tj. oferowany wózek.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania dotyczące wzorów umów

52.DOT. § 6 ust. 4 (w zakresie zadania 5 oraz 6)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanego terminu z dni do 7 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Odp. SIWZ bez zmian.

53. DOT. § 7 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanego (w zakresie zadania 5 oraz 6) terminu z 48 godzin w dni robocze do 5 dni roboczych.

Zastrzeżenie: w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanej naprawa odbędzie się w siedzibie Wykonawcy-Zamawiający sprzęt skieruje do Wykonawcy przesyłką kurierska na jego koszt

Odp. SIWZ bez zmian.

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w pkt. XVIII D ppkt.1, który otrzymuje brzmienie:

- Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych – dotyczy zadania nr 1,2,3, 4,5.

- Deklaracja zgodności, CE, Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy zadania nr 6.;

Zamawiający zamieszcza na końcu wyjaśnień formularz ofertowy dotyczący zadania nr 4 i 6.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół

Zadanie nr 6 - Zestaw do endoskopii - 1 kpl.

6.1 VIDEOBRONCHOSKOP – 2 szt.

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOBRONCHOSKOP |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 3,0 mm | TAK |  |
| 2 | Kierunek widzenia 0 ° | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna sondy nie więcej niż 6,0 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 120 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza max. 600 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 180/130 | TAK |  |
| 9 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła uzyskanego za pomocą filtra optycznego | TAK |  |
| 10 | Demontowalne, autoklawowalne i rozbieralne przyłącze ssaka | TAK |  |
| 11 | Gwarancja 36 mies. z obsługą serwisową typu Endocasco | TAK |  |

6.2 VIDEOGASTROSKOP – 1 szt.

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOGASTROSKOP |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza min. 1030 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | TAK |  |
| 9 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania zatyczek | TAK |  |
| 10 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła uzyskanego za pomocą filtra optycznego | TAK |  |

6.3 TOR WIZYJNY HD

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMERTY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOR WIZYJNY ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA |  |  |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
| 2 | Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus GIF Q165, GIF H185, CF Q165L, CF H185L | TAK |  |
| 3 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 4 | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach | TAK |  |
| 5 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 6 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK |  |
| 7 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 8 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 9 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 1GB | TAK |  |
| 10 | Lampa ksenon – moc min. 300 W | TAK |  |
| 11 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 12 | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 13 | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
| 14 | Wyjścia analogowe min RGBS, YPbPr | TAK |  |
| 15 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 16 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK |  |
| 17 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 18 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 19 | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 20 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 21 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 23 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 25 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 26 | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
| 27 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 28 | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 29 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 31 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 33 | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
|  | Monitor medyczny - 1 szt |  |  |
|  | Typ, model, producent | podać |  |
|  | Rok produkcji | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Przekątna min: 24 cale | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość min: 1920 x 1080 punktów (WUXGA) | TAK |  |
| 3 | Użytkowy kąt obserwacji - 178° | TAK |  |
| 4 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane) | TAK |  |
| 5 | Wejścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-sub, 2x DVI-I. | TAK |  |
| 6 | Wyjścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x 3G-SDI, HD-SDI Clone Out. | TAK |  |
| 7 | Głębia kolorów: 10 bit. | TAK |  |
|  | Wózek medyczny do zestawu - 1 szt. |  |  |
|  | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 2 | Ruchomy wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 3 | Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD umożliwiające ustawienie go poza obrysem wózka | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora | TAK |  |
| 5 | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 6 | Transformator separacyjny z min 12 wejściami | TAK |  |
| WARUNKI DODATKOWE DLA CAŁEGO ZADANIA NR 6 |
| 1 | Gwarancja min. 36 miesięcy zawierająca: - serwis i naprawy gwarancyjne - przeglądy gwarancyjne zgodne z zaleceniami producenta min 1/rok | TAK |  |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 3 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 4 | Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | TAK |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego podzespołu/zespołu prowadzi do wymiany podzespołu/zespołu na nowy. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności CE, Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
| 9 | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 8 lat od dnia zakupu urządzenia. | TAK |  |

Wartość zadania nr 6:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Videogastroskop | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tor wizyjny | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Monitor medyczny | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek medyczny do zestawu | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop (2 szt.) + Videogastroskop (1 szt.)+ Tor wizyjny z monitorem i wózkiem (1kpl) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 – Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 kompletów

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | Zakres podciśnienia w zakresie -1 do -100 cmH2O (0,1-10 kPa) | Tak |  |
|  | Wydajność w zakresie 5- 8 litrów/minutę | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe/praca na zasilaniu akumulatorowym minimum 4 godziny | Tak |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru podciśnienia i informacja o aktualnym poziomie odessanego płynu i przecieku powietrza na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | System umożliwiający zmianę parametrów drenażu klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia alarmu informującego o zaburzeniach w pracy urządzenia: zatkanie układu drenującego, przepełnienie pojemnika na wydzielinę, rozładowanie akumulatora | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia i archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem pojedynczym – minimum 15 sztuk | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem podwójnym – minimum 10 sztuk | Tak |  |
|  | Jednorazowe, sterylne pojemniki, o pojemności 0,8 litra na odsysaną wydzielinę z jamy opłucnej – minimum 30 sztuk |  |  |
|  | Zatyczki do drenów – minimum 10 sztuk | Tak |  |
|  | Waga w zakresie 1-2,5kg | Tak |  |
|  | Wielkość w zakresie 80-100 X 150-300 X 250-350mm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Stacja dokująca, opaska umożliwiająca przenoszenie urządzenia | Tak |  |
|  | Blokada na regulatorze zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta oraz zassaniem wydzielin do wnętrza pompy. | Tak |  |
|  | Zawór umożliwiający usunięcie dodatkowego ciśnienia powstałego w trakcie np.: kaszlu pacjenta | Tak |  |
|  | Zawór zabezpieczający pacjenta przed zanikiem podciśnienia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Gwarancja na okres minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 10 lat od dnia zakupu urządzenia. | Tak |  |

Wartość zadania nr 4:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowego drenażu | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowego drenażu - 5 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |