………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: AZ-330-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na: Dostawę urządzenia do ogrzewania pacjenta wraz z zestawem kocy.

| Lp. | Parametr wymagalny minimalny lub równoważny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać wartość, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | Tak |  |
| 2. | Min. 4 zakresy temperatur: - powietrze w temp. Pokojowej - 32 °C - 38 °C - 43 °C | Tak |  |
| 3. | Podstawa jezdna do aparatu (wózek + koszyk na koce, 2 koła z blokadą) | Tak |  |
| 4. | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek oraz łóżku pacjenta | Tak |  |
| 5. | Urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, ciężar max 6 kg | Tak |  |
| 6. | Wymiary maksymalne: 30 cm x 35 cm x 40 cm | Tak |  |
| 7. | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem | Tak |  |
| 8. | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Tak |  |
| 9. | Długość przewodu grzewczego min 1,8 m Długość przewodu zasilającego min 4,0 m | Tak |  |
| 10. | Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza max. 1 400 l/min | Tak |  |
| 11. | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA | Tak |  |
| 12. | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | Tak |  |
| 13. | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia | Tak |  |
| 14. | Poziom hałasu: max. 50 dB | Tak |  |
| 15. | Zasilanie 2030 V, 50/60 Hz | Tak |  |
| 16. | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany, umożliwiający równomierny przepływ powietrza | Tak |  |
| 17. | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 3 rozmiarach, dostosowane o różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną cześć ciała, koce na górną część ciała, koce na całe ciało) | Tak |  |
| 19. | Dodatkowe wyposażenie: Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych: - koce na dolną cześć ciała – 5 szt. - koce na górną część ciała – 25 szt. - koce na całe ciało (wym. min. 230 x 120 cm) – 10 szt. | Tak |  |
| 20. | Okres gwarancji: min 24 msc. | Tak |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

A. Całkowity koszt urządzenia:

Cena netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Cena netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

VAT słownie: ……………………..……………………………………………….…..…….….zł

Cena brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

Cena brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

B. Koszt dodatkowego wyposażenia:

Cena netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Cena netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

VAT słownie: ……………………..……………………………………………….…..…….….zł

Cena brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

Cena brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

C. Łączny koszt przedmiotu zamówienia:

Cena netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Cena netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

VAT słownie: ……………………..……………………………………………….…..…….….zł

Cena brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

Cena brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 2, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Forma zapłaty – przelew na konto bankowe. Numer konta:

…………………………………………………………...........................................................

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax/e-mail):

…………………………………………………………………………………………….…………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Oferta z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................…………. 				……………………………………………………….

Miejsce i data                                                                             (podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)