Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-746-2017-3

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Zadanie nr 1 – Tor wizyjny 4K – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Parametr wymagany TAK/NIE | Oferowany parametr urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
| I. | ZESTAW TORAKOSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM 4K | x |  |
|  | Procesor kamery 4K | Tak |  |
| 1.1 | Obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160 | Tak |  |
| 1.2 | Kompatybilny z technologią optyczno – cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak |  |
| 1.3 | Wyjście cyfrowe: 2x3G/HD-SDI oraz 2xSDI 4-wtykowe | Tak |  |
| 1.4 | Ekran dotykowy do sterowania menu | Tak |  |
| 1.5 | Automatyczny dobór ekspozycji | Tak |  |
| 1.6 | Przewód sygnałowy 4K długości 3 m | Tak |  |
| 1.7 | 6 stopni dla cyfrowego przybliżenia obrazu (od 1.0 do 2.0) | Tak |  |
| 1.8 | Możliwość dostosowania jasności obrazu | Tak |  |
| 1.9 | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma) w skali ośmiostopniowej | Tak |  |
| 1.10 | 4 tryby kolorów | Tak |  |
| 1.11 | Automatyczne zapamiętywania ostatnio używanych stawień | Tak |  |
| 1.12 | Możliwość przypisania ustawień dla 10 użytkowników | Tak |  |
| 1.13 | Automatyczne ustawienie przysłony z pomiarem w centrum obrazu | Tak |  |
| 1.14 | Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu | Tak |  |
| 1.15 | 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym oraz w obrazowaniu wąską wiązka światła | Tak |  |
| 1.16 | 3 stopnie regulacji kontrastu | Tak |  |
| 1.17 | Wyświetlanie stanu dla nagrywania on/off oraz zoom, auto-focus, tryb obserwacji | Tak |  |
| 1.18 | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika | Tak |  |
| 1.19 | Możliwość wyboru wyjścia sygnału video | Tak |  |
| 1.20 | Elektroniczna migawka auto/manual 1/50-1/8000 | Tak |  |
| 1.21 | Możliwość wyświetlania obrazu kontrolnego kolorów on/off bez konieczności odłączania głowicy | Tak |  |
| 1.22 | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji od 3 dB do 27 dB | Tak |  |
| 1.23 | Wyświetlenie informacji o podłączonej głowicy kamery | Tak |  |
| 1.24 | 16-osiowa skala kolorów obrazu endoskopowego | Tak |  |
| 1.25 | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty i innych | Tak |  |
|  | Źródło światła XENON o mocy 300 W | Tak |  |
| 2.1 | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak |  |
| 2.2 | Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem – dobór optymalnych parametrów pracy automatycznie | Tak |  |
| 2.3 | Przycisk Stand-by | Tak |  |
| 2.4 | Przycisk "High illumination" do ręcznej szybkiej maksymalizacji pracy | Tak |  |
| 2.5 | Licznik czasu pracy żarówki do 500 godz. | Tak |  |
| 2.6 | Wbudowana automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | Tak |  |
| 2.7 | Podświetlany panel przedni urządzenia | Tak |  |
|  | Głowica kamery endoskopowej wyposażona w przetwornik 4K CMOS Exmor R | Tak |  |
| 3.1 | Kompatybilna z technologią optyczno – cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak |  |
| 3.2 | Typ ochrony BF | Tak |  |
| 3.3 | 3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości oraz pokrętło do manualnej regulacji ostrości | Tak |  |
| 3.4 | Ogniskowa f = 23,5; współpraca z zoomem cyfrowym | Tak |  |
| 3.5 | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | Tak |  |
| 3.6 | Możliwość sterylizacji w Sterrad i ETO | Tak |  |
| 3.7 | Waga głowicy 280g | Tak |  |
| 4. | Monitor LCD 4K 31 cali – 2 szt. | Tak |  |
| 4.1 | Monitor o przekątnej 31 cali | Tak |  |
| 4.2 | Monitor z aktywną matrycą TFT | Tak |  |
| 4.3 | Waga monitora maksymalnie do 15 kg | Tak |  |
| 4.4 | Wymiary 754mm (poziom) x 456mm (pion) | Tak |  |
| 4.5 | Adapter zasilania AC, wyjście / wejście 4K 4x3G-SDI | Tak |  |
| 4.6 | Rozdzielczość 4096x2160 | Tak |  |
| 4.7 | Stosunek boków obrazu 17:9 | Tak |  |
| 4.8 | Funkcja PIP, możliwość rotacji obrazu o 180° | Tak |  |
| 4.9 | Możliwość montażu na ramieniu sufitowym | Tak |  |
| 4.10 | Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED | Tak |  |
| 4.11 | Kontrast 1450:1 | Tak |  |
| 4.12 | Jasność 770cd/m2 | Tak |  |
| 4.13 | Rozmiar pixela 0,17 x 0,17 mm | Tak |  |
| 5. | Optyka torakoskopowa z soczewkami (szkło ED) – 2 szt. | Tak |  |
| 5.1 | Średnica max 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm | Tak |  |
| 5.2 | Kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88° | Tak |  |
| 5.3 | Dł. rob. 318,6 mm | Tak |  |
| 5.4 | Autoklawowalna | Tak |  |
| 5.5 | Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery | Tak |  |
| 5.6 | Pojemnik do sterylizacji optyk | Tak |  |
| 6. | Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie – 2 szt. | Tak |  |
| 6.1 | Średnica wiązki 2,8 mm; średnica zewnętrzna 6,8 mm | Tak |  |
| 6.2 | Długość 3 m; waga 237 g | Tak |  |
| 7. | Przewód sygnałowy 4K dł. 8,5 m – 2 szt. | Tak |  |
| 8. | Instalacja zestawu wraz z dwoma monitorami na kolumnie sufitowej z wysięgnikami na monitory, która jest elementem wyposażenia sali operacyjnej. | Tak |  |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt min. 24 m-ce |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do oryginalnych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów |  |  |
| 3. | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów) |  |  |
| 4. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  |  |
| 5. | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych |  |  |
| 6. | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  |  |
| 7. | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok |  |  |
| 8. | Na czas naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych, najpóźniej z upływem 3 doby od zgłoszenia awarii |  |  |
| 9. | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) |  |  |
| 10. | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) |  |  |
| 11 . | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok.20 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem |  |  |
| 12. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oprócz czynności, które może wykonać obsługa techniczna Zamawiającego; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem |  |  |
| 13. | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji |  |  |
| 14. | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) (nie dotyczy wymiany głównego przetwornika obrazu – wymiana ta możliwa wyłącznie przez autoryzowany serwis w zakresie jego oprogramowania sterującego) Dopuszcza się przekazanie kodów zamiast ich pozbawienia w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta, , które może wykonać obsługa techniczna Zamawiającego. |  |  |
| 15. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) |  |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w formie elektronicznej i drukowanej, karta gwarancyjna, w języku polskim przy dostawie |  |  |
| 17. | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) |  |  |
| 18. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy |  |  |
| 19. | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) |  |  |
| 20. | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny |  |  |
| 21. | Urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi |  |  |

Wartość zadania

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tor wizyjny 4K – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 – Videomediastinoskop – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany PODAĆ/OPISAĆ | Wskazanie miejsca opisu danego parametru w dokumentacji technicznej wykonawcy (nr strony wiersza) |
| I | VIDEO - Mediastinoskop - szt. 1 | Tak |  |  |
| 1. | Video - mediastinoskop kompletny Optyka zintegrowana z mediastinoskopem zakończona okularem do podłączenia kamery a) z rurką ssąco płuczącą z dwoma kanałami, b) długość robocza ok. 160 mm ±5mm, z bocznym podłączeniem światłowodu c) z regulowanym kątem rozchylenia oraz regulowanym zakresem rozwarcia d) rozdzielczość FULLHD | Tak |  |  |
| 2 | Światłowód długości min. 2,3 m , średnica wiązki min 3,5 mm -1 szt. | Tak |  |  |
| 3 | Kleszczyki monopolarne długość robocza 215 mm (+/-2 mm), bransze wygięte w lewo w rękojeści podłączenie do diatermii, kleszcze dedykowane do współpracy z Video-mediastinoskopem – 1 szt. | Tak |  |  |
| 4 | Kleszczyki monopolarne długość robocza 215 mm (+/-2 mm), bransze wygięte w prawo w rękojeści podłączenie do diatermii, kleszcze dedykowane do współpracy z Video - mediastinoskopem – 1 szt. | Tak |  |  |
| 5 | Kabel do oferowanych kleszczy monopolarnych i diatermii będącej w posiadaniu zamawiającego - 1 szt. | Tak |  |  |
| 6 | Kleszczyki do usuwania małych guzów o średnicy 3mm i długości roboczej 240 mm obie bransze ruchome w kształcie łyżeczki pokrytej drobnymi ząbkami- 1 szt. | Tak |  |  |
| 7 | Kleszczyki do usuwania średnich i dużych guzów o średnicy 3mm i długości roboczej 240 mm obie bransze ruchome w kształcie owalnym z centralnym otworem pokrytej drobnymi ząbkami - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8 | Kleszczyki biopsyjne o średnicy 3 mm i długości roboczej 270 mm- 1szt. | Tak |  |  |
| 9 | Rurka do odsysania dymu do oferowanego video - mediastinoskopu – 1 szt. | Tak |  |  |
| 10 | Elektroda koagulująco ssąca, uchwyt z kanałem ssącym i gniazdem podłączeniem kabla diatermii, długość robocza ok. 210 mm śr. 3,1 mm, typ elektrody – podgięta -1 szt. | Tak |  |  |
| 11 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów Wymiary: 500x200x60 mm (+/- 2 mm) mieszczący cały Video- mediastinoskop. | Tak |  |  |
| 12 | Ramię do mocowania Video - mediastinoskopu do szyny stołu operacyjnego, składające się z : - Imadła ręcznego do przymocowania do stołu operacyjnego 1 szt. - Uchwytu do mocowania Video -mediastinoskopu do ramienia w kształcie litery U – 1 szt. - Ramię w kształcie litery U – 1 szt. | Tak |  |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak |  |  |
| 14 | Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz paszport techniczny pisane w języku polskim przy dostawie | Tak |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |  |
| 16 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat | Tak |  |  |

Wartość zadania nr 2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videomediastinoskop – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Myjnia do endoskopów (zestaw do mycia i dezynfekcji, suszenie bezpieczne endoskopów - myjnia + szafa do suszenia)

| Typ, model: | Rok produkcji: | Producent:: |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | graniczny | oferowane |
| I | System do mycia endoskopów giętkich: |
| 1.1 | Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie pokrywy w czasie trwania procesu. | Tak |  |
| 1.2 | 1 myjnia składająca się z dwóch niezależnych, asynchronicznie pracujących stanowisk przeznaczonych łącznie na 2 endoskopy lub 2 niezależne myjnie na 1 endoskop. | Tak, podać |  |
| 1.3 | Załadunek endoskopów od góry lub od przodu do wysuwanych koszy | Tak, podać |  |
| 1.4 | Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych lub czytniki RFID. | Tak, podać |  |
| 1.5 | Spełniające wszystkie wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV wraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC. | Tak |  |
| 1.6 | Minimum 6 niezależnych konektorów umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno. | Tak, podać |  |
| 1.7 | Mycie i dezynfekcja endoskopów firmy Olympus, posiadanych przez Szpital. | Tak |  |
| 1.8 | Automatyczna kontrola testu szczelności oraz rozpoznawanie zablokowania kanału trakcie całego procesu mycia i dezynfekcji dla zachowania bezpieczeństwa endoskopów. | Tak |  |
| 1.9 | Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych i niekrytycznych, umożliwiających ich podwójną kontrolę dla zachowania bezpieczeństwa procesu. | Tak |  |
| 1.10 | Minimum 6 pomp roztworów roboczych, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego dla zachowania bezpieczeństwa endoskopów. | Tak, podać |  |
| 1.11 | Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej lub całkowicie wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak, podać |  |
| 1.12 | Trzy osobne przyłącza wody: dla wody ciepłej, zimnej i demineralizowanej | Tak |  |
| 1.13 | Otwieranie bez używania rąk. | Tak |  |
| 1.14 | Możliwość stosowania preparatów pochodzących od różnych producentów zarówno w okresie gwarancji, jak i po gwarancji. Przedstawić listę minimum 3 różnych zestawów środków myjących i dezynfekcyjnych, gdzie każdy zestaw muszą tworzyć środki pochodzące od jednego producenta. | Tak, podać |  |
| 1.15 | Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego. | Tak |  |
| 1.16 | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną stację demineralizacji, doprowadzającą wodę demineralizowaną do wyspecyfikowanej myjni, jak również myjni posiadanych przez Szpital. Stacja składająca się z 4 modułów (w celu uzyskania najlepszej jakości wody demineralizowanej): systemu 4 filtrów, zmiękczacz, lampa UV, system odwróconej osmozy | Tak |  |
| 1.17 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 1.18 | Adaptery do endoskopów: - CF-H1805L - CF-Q165L - CF-Q145L - GF-UCT160-OL5 - GIF-1TQ160 - GIF-H185 - GIF-Q165 - TJF-160VR - TJF-145 | Tak |  |
| II | Szafa do bezpiecznego przechowywania i suszenia endoskopów gietkich |
| 2.1 | Szafa do przeznaczona do przechowywania, suszenia i monitorowania wszystkich endoskopów firmy Olympus posiadanych przez Szpital. | Tak |  |
| 2.2 | Identyfikacja i monitorowanie procesu przechowywania endoskopów (czas, temperatura, ciśnienie itd.) niezależnie dla każdego endoskopu. Alarm przekroczenia czasu przechowywania. | Tak |  |
| 2.3 | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera. Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony personel. | Tak |  |
| 2.4 | Identyfikacja endoskopów i użytkowników za pomocą kodów kreskowych lub czytników RFID. | Tak, podać |  |
| 2.5 | Wyświetlacz przedstawiający status przechowywania każdego endoskopu osobno. | Tak |  |
| 2.6 | Szafa posiada drzwi frontowe częściowo przeszklone. | Tak |  |
| 2.7 | Dno szafy wyciągane w postaci tacy ociekowej w celu przeprowadzenia łatwej i szybkiej dezynfekcji. | Tak |  |
| 2.8 | Wymiary: szerokość – max. 1300 cm; głębokość – max. 470 cm; wysokość – max. 2100 cm. | Tak, podać |  |
| 2.9 | Możliwość podłączenia min. 8 endoskopów w jednej komorze . Wymagane przyłącza każdego kanału we wszystkich endoskopów. | Tak |  |
| 2.10 | Czas suszenia: od 90 - 120 minut. | Tak, podać |  |
| 2.11 | Zasilanie sprężonym powietrzem medycznym z sieci szpitalnej. | Tak |  |
| 2.12 | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu oraz informacji o użytkowniku. | Tak |  |
| 2.13 | Powietrze podawane do kanałów endoskopu filtrowane filtrem HEPA klasy min. H13 | Tak |  |
| 2.14 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 2.15 | Adaptery i uchwyty przystosowane do endoskopów: - BF-1T180 - BF-1T160 - BF-TE2 - BF-UC160F-OL8 - BF-UC180F-OL8 - BF-XT160 - BF-UC180F | Tak |  |
| 2.16. | Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz paszport techniczny pisane w języku polskim przy dostawie | Tak |  |
| 2.17. | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 2.18. | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat | Tak |  |

Wartość zadania nr 3:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia do endoskopów (zestaw do mycia i dezynfekcji, suszenie bezpieczne endoskopów - myjnia + szafa do suszenia) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 – Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE: | x |  |
|  | Zakres podciśnienia w zakresie -1 do 100 cm H2O (0,1÷10 kPa) | Tak |  |
|  | Wydajność w zakresie 5÷8 litrów/minutę | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe/praca na zasilaniu akumulatorowym minimum 4 godziny | Tak |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru podciśnienia i informacja o aktualnym poziomie odessanego płynu i przecieku powietrza na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | System umożliwiający zmianę parametrów drenażu klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia alarmu informującego o zaburzeniach w pracy urządzenia: zatkanie układu drenującego, przepełnienie pojemnika na wydzielinę, rozładowanie akumulatora | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia i archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem - 100 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem z trójnikiem - 100 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowe, sterylne pojemniki, na odsysaną wydzielinę z jamy opłucnej o pojemności: 0,3 litra - 10 szt. 0,8 litra - 200 szt. 2.0 litra - 5 szt. | Tak |  |
|  | Zatyczki do drenów - 50 szt. | Tak |  |
|  | Waga w zakresie 1÷2,5 kg | Tak |  |
|  | Wielkość w zakresie 80÷100 X 150÷300 X 250÷350 mm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Stacja dokująca, opaska umożliwiająca przenoszenie urządzenia | Tak |  |
|  | Blokada na regulatorze zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta oraz zassaniem wydzielin do wnętrza pompy. | Tak |  |
|  | Zawór umożliwiający usunięcie dodatkowego ciśnienia powstałego w trakcie np.: kaszlu pacjenta | Tak |  |
|  | Zawór zabezpieczający pacjenta przed zanikiem podciśnienia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim przy dostawie | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 10 lat od dnia zakupu urządzenia. | Tak |  |

Wartość zadania nr 4:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5 – Videobronchoskop- 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: | Producent:: |
| --- | --- | --- |

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOBRONCHOSKOP |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 3,0 mm | TAK |  |
| 2 | Kierunek widzenia 0 ° | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna sondy nie więcej niż 6,0 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 120 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza max. 600 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 180/130 | TAK |  |
| 9 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw. NBI | TAK |  |
| 10 | Demontowalne, autoklawowalne i rozbieralne przyłącze ssaka | TAK |  |
| 11 | Videobronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym serii EXERA | TAK |  |
| 12 | Gwarancja 36 mies. z obsługą serwisową typu Endocasco | TAK |  |
| WARUNKI DODATKOWE |
| 13 | Gwarancja min. 36 m-cy zawierająca: -serwis i naprawy gwarancyjne -przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta min 1/rok | TAK |  |
| 14 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 15 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 16 | Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | TAK |  |
| 17 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego podzespołu/zespołu prowadzi do wymiany podzespołu/zespołu na nowy. | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 19 | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 20 | Autoryzowany serwis oraz dostępność oryginalnych części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 10 lat od dnia zakupu urządzenia. | TAK |  |

Wartość zadania nr 5:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać, którą część   ………………………………………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): ……………………..

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca  upoważnia:    ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność:

………………………………………………………………………………..……………….…

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie JEDZ (Załącznik nr 2 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

*(niepotrzebne skreślić)

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)