Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1414-2017

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Zadanie nr 1 – Ebus (endoskop ultrasonograficzny) – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1. | Rodzaj obrazu wideo: hybrydowy, oparty o obrazowód | TAK, podać |  |
| 2. | Pole Widzenia: min. 80° | TAK , podać |  |
| 3. | Kierunek widzenia: min. Boczny 35° | TAK |  |
| 4. | Głębia Ostrości: min. 2 do 50 mm | TAK , podać |  |
| 5. | Oferowane urządzenie w pełni kompatybilne z posiadanym zestawem EBUS: EU-ME2 (BF-UC180F, MAJ-2056, UM-BS20-26R-3) | TAK |  |
| 6. | Zakres odchylenia końcówki: min: G:120o D: 90o | TAK , podać |  |
| 7. | Długość robocza sondy: min. 600 mm | TAK , podać |  |
| 9. | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego: 2,2 mm | TAK |  |
| 10. | Zakres sterowania EBUS: 60o | TAK |  |
| 11. | Funkcje ultrasonograficzne: B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode,Powerflow-mode | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK , podać |  |
| 13 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 15 | Rok produkcji min 2016 | TAK, podać |  |
| 16 | Dostępność części zamiennych min 8 lat | TAK, podać |  |

Wartość zadania

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBUS (endoskop ultrasonograficzny) – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 – Videogastroskop – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1. | Rodzaj obrazu wideo: chip CCD umożliwiający obrazowanie w standardzie HDTV | TAK, podać |  |
| 2. | Pole widzenia: min. 140° | TAK , podać |  |
| 3. | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | TAK , podać |  |
| 4. | Średnica zewn. sondy: max. 9,5 mm | TAK , podać |  |
| 5. | Zakres odchylenia końcówki: min. Góra/Dół 210º/90º Prawo/Lewo 100º/100º | TAK , podać |  |
| 6. | Długość robocza sondy: 1030 mm | TAK, podać |  |
| 7. | Kanał roboczy: 2,8 mm | TAK , podać |  |
| 9. | Pełna kompatybilność z posiadanym zestawem do videoendoskopii serii Exera 190 | TAK |  |
| 10. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 36 miesięcy z obsługą endocasco | TAK ,podać |  |
| 12 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 14 | Rok produkcji min 2016 | TAK, podać |  |
| 15 | Dostępność części zamiennych min 8 lat | TAK, podać |  |

Wartość zadania nr 2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videogastroskop – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran- 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1. | Zakres ciśnień: min: -40 do -200 mmHg | TAK, podać |  |
| 2. | Swobodne odprowadzanie powietrza min. 18 l/min | TAK , podać |  |
| 3. | Minimalny czas pracy na baterii min. 37 godzin | TAK , podać |  |
| 4. | Dostępny cykl pracy ciągły i naprzemienny | TAK |  |
| 5. | Możliwość zastosowania kanistrów o pojemności od 250 do 800 ml | TAK podać |  |
| 6. | Filtr antybakteryjny | TAK |  |
| 7. | Alarm niskiego poziomu baterii | TAK |  |
| 9. | Alarm niskiego ciśnienia | TAK |  |
| 10. | Alarm pełnego zbiornika | TAK |  |
| 11. | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 12 | Alarm zablokowania przewodu | TAK |  |
| 13 | Alarm niedziałającego urządzenia | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyciszenia alarmów | TAK |  |
| 15 | Prędkości przepływu (z kanistrem) 80 mmHg min. 7,7 l/min 120 mmHg min. 7,8 l/min | TAK |  |
| 16 | Prędkości przepływu (bez kanistra) 80 mmHg min. 8,3 l/min 120 mmHg min. 8,3 l/min | TAK |  |
| 17 | Możliwość zastosowania opatrunków oryginalnych oraz zamienników dostępnych na rynku | TAK, podać producentów |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK , podać |  |
| 19 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 21 | Rok produkcji min 2016 | TAK, podać |  |
| 22 | Dostępność części zamiennych min 8 lat | TAK, podać |  |

Wartość zadania nr 3:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran- 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 – Respirator – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne respiratora | x |  |
|  | Respirator przeznaczony głównie do wentylacji dorosłych | TAK |  |
|  | Waga respiratora z turbiną bez podstawy jezdnej | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu w zakresie od 2,8 do 6,0 bar | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie w tlen ze źródła niskiego ciśnienia w zakresie od 0 do 1,5 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy aparatu (nie tylko alarmów) na minimum 150 minut. | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze z wbudowanej turbiny | TAK |  |
|  | Filtr Hepa „na wejściu” poboru powietrza do turbiny | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez przyciski, pokrętło i ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji przy zasilaniu jednym gazem | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | TAK |  |
|  | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci | TAK |  |
|  | Ramie uchylne z blokadą (uchwyt rur oddechowych) | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą dwóch kół | TAK |  |
|  | Możliwość transportu respiratora z pacjentem bez przerywania wentylacji | TAK |  |
| II. | Tryby wentylacji | x |  |
|  | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z bezpośrednim ustawieniem stosunku I:E w jednym parametrze, stałym przy zmianach częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca z bezpośrednim ustawieniem stosunku I:E w jednym parametrze, stałym przy zmianach częstości oddechowej | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PSIMV | TAK |  |
|  | Wentylacja PSV | TAK |  |
|  | Wentylacja PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK |  |
|  | Wentylacja CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | TAK, podać |  |
|  | Wentylacja APRV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji do odzwyczajania typu PS-Pro lub MRV lub ASV lub AutoMode | TAK, podać |  |
|  | Kompensacja oporów rurki z ustawieniem poziomu kompensacji, rodzaju rurki oraz średnicy rurki | TAK |  |
|  | Możliwość programowania westchnięć | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością wyboru czasu reakcji | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dostępnych trybów wentylacji dla użytkownika – dezaktywacja nieużywanych trybów (z pośród wszystkich wymaganych trybów) | TAK |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. 55l/min oraz wartości FiO2 | TAK |  |
| III. | Parametry regulowane | x |  |
|  | Częstość oddechów min.: od 4 do 100 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,2 do 10,0 sek. | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 4:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 3% - 80% | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie od 21 do 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min od 2 do 40 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 0,2 – 3 cmH2O | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-7 l/min | TAK |  |
|  | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 5 -50% przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | Czas plateau min. 0 - 2 s | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP min od 0 do 40 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulacja czasu narastania przepływu minimum 50-180 cmH2O/s (podać zakres regulacji) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wdechu i wydechu w trybach kontrolowanych objętością i ciśnieniem z: I:E, Ti:Ttot, czas wdechu i szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min 2 – 90 cmH2O | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej, co najmniej wymagany przedział regulacji 0 - 6 sekund | TAK |  |
|  | Funkcja natleniania – odsysania z regulacją czasu przed odsysaniem oraz po odsysaniu(dla każdego z etapu możliwość zastosowania innych ustawień czasu) z podażą O2 100% | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej, co najmniej wymagany przedział regulacji 0 - 10 sekund | TAK |  |
| IV. | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji | x |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa oraz wydechowa) | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK |  |
|  | Spontaniczna częstość oddechowa | TAK |  |
|  | Spontaniczna, wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie Plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Pomiar AutoPEEP | TAK |  |
|  | Pomiar P0,1 | TAK |  |
|  | Pomiar NIF | TAK |  |
|  | Pomiar WOB | TAK |  |
|  | Pomiar RR/Vte | TAK |  |
|  | Pomiar oporności dynamicznej oraz podatności dynamicznej | TAK |  |
|  | Pomiar oporności statycznej oraz podatności statycznej | TAK |  |
|  | Pomiar wdechowego przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar wydechowego przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | Zapis w postaci trendu z min. 72 h następujących parametrów: - RR - VTi - Vte - MVe - Pplat - Pszczyt - Pmean - PEEP - Ti/Ttot - %Przeciek - Auto-Peep - MVe spont - RR spont - przepływ szczyt wdech - przepływ szczyt wydech - P0.1 - Rstat - Cstat - Rdyn - Cdyn - NIF - WOB - I:E - FiO2 | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o integralny pomiar etCO2 w strumieniu głównym wraz z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora . | TAK |  |
|  | W przypadku pomiaru CO2 pomiar kapnografii w trybie wolumetrycznym. | TAK |  |
|  | W przypadku pomiaru CO2 respirator dodatkowo umożliwia pomiar następujących parametrów: - etCO2 - obj. Minutowa CO2 - Pęcherzykowa objętość minutowa, - Współczynnik objętości martwej dróg oddechowych do objętości bieżącej, - Objętość martwa dróg oddechowych, - Nachylenie kapnogramu objętościowego na poziomie plateau pęcherzykowego | TAK |  |
| V. | Prezentacja graficzna | x |  |
|  | Pojedynczy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych do wyboru przez użytkownika: przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas, | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pętli: - P/V - V/F - F/P | TAK |  |
|  | Możliwość zamrożenia wybranej pętli celem wykonania analizy i pomiarów. Możliwość ustawienia 2 kursorów w różnych pkt pętli odczyt wartości z danych pkt. pętli oraz różnicy między tymi pkt. | TAK |  |
| VI. | Alarmy | x |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku lub niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu min/max | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Dziennik alarmów min. 2000 zdarzeń | TAK |  |
| VII. | Inne wymagania | x |  |
|  | Wyjście do nebulizator pneumatyczny, sterowanego przez respirator z ustawieniem okresowości podawania leku oraz czasu trwania podaży | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK |  |
|  | Gwarancja na turbinę min. 5 lat lub 40000 h (co nastąpi wcześniej) – wymagane potwierdzenie w materiałach od producenta | TAK, podać |  |
|  | Możliwość kontynuowania wentylacji przy uszkodzonym czujniku wydechowym | TAK |  |
|  | Ochrona min. IP31 | TAK |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniem zewnętrznym | TAK |  |
|  | Jednorazowy układ pacjenta dla dorosłych – 1 szt. na respirator | TAK |  |
|  | Zastawka wydechowa wielorazowa | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |
|  | Gwarancja na urządzenie min 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2017 | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min 8 lat | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |

Wartość zadania nr 4:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać, którą część   ………………………………………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): ……………………..

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca  upoważnia:    ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność:

………………………………………………………………………………..……………….…

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie JEDZ (Załącznik nr 2 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

*(niepotrzebne skreślić)

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)