Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1473-2017

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Zadanie nr 1 – Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany, popdac , opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ogólne |  |  |
|  | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej wyposażony w moduł do saturacji bez wydruku. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm | TAK |  |
|  | Aparat do wentylacji dorosłych | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 2 programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 3.5 kg | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min 7 cali. | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski. | TAK |  |
|  | Samoczynna blokada ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | TAK |  |
|  | Turbina o wysokiej zdolności kompensacji przecieków, wydajność min 220 l/min | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
| II | Dostępne tryby pracy: z docelową objętością i ciśnieniem | x |  |
|  | CPAP | TAK |  |
|  | S | TAK |  |
|  | T | TAK |  |
|  | ST | TAK |  |
|  | ST.SV z możliwością ustawienia bezpiecznej objętości | TAK |  |
|  | PAC | TAK |  |
|  | PC | TAK |  |
|  | ACV | TAK |  |
|  | CV | TAK |  |
|  | PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV | TAK |  |
|  | PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV | TAK |  |
|  | PCV | TAK |  |
|  | P-SIMV | TAK |  |
|  | V-SIMV | TAK |  |
|  | Utrzymywanie docelowej minutowej wentylacji pęcherzykowej | TAK |  |
|  | Możliwość ustawień wentylacji poprzez ustnik | TAK |  |
|  | Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni | TAK |  |
|  | Regulacja częstość oddechu w min. zakresie wył-80 odd/min | TAK |  |
| III | Zakres generowanych ciśnień: | x |  |
|  | IPAP: min. 2-50 mbar, | TAK |  |
|  | EPAP: min. 0-25mbar, | TAK |  |
|  | CPAP: min. 3-20mbar | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): min. 50 - 2500 ml | TAK |  |
|  | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | TAK |  |
|  | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od Min do 900 ms | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min 0,2 do 5 sekund | TAK |  |
|  | Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie min. 5% - 90% szczytowego przepływu | TAK |  |
| IV | Monitorowanie: | x |  |
|  | Krzywe skalarne: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego. | TAK |  |
|  | Pomiar przecieków niezamierzonych | TAK |  |
|  | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowgo, | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika I:E | TAK |  |
|  | Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone | TAK |  |
|  | Czytelny symbol wskazujący na rozpoczęcie i zakończenie wdechu przez pacjenta | TAK |  |
|  | Zintegrowany pomiar stężenia O2 w układzie oddechowym wychodzącym do pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany pulsoksymetr wykonujący pomiary również w trybie czuwania | TAK |  |
|  | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostanie 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie. | TAK |  |
| V | Alarmy: | x |  |
|  | Awarii zasilania | TAK |  |
|  | Braku ładowania | TAK |  |
|  | Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej | TAK |  |
|  | Braku przejścia testu | TAK |  |
|  | Niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód) | TAK |  |
|  | Wysokiej nieszczelności | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka) | TAK |  |
|  | Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska) | TAK |  |
|  | Wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności | TAK |  |
|  | Niskiego poziomu ciśnienia | TAK |  |
|  | Niskiej i wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji) | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego poziomu FiO2 | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego poziomu SpO2 oraz tętna przy podłączonym module SpO2 | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego PEEP | TAK |  |
|  | Niskiego poziomu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie min. 5% - 95% | TAK |  |
|  | Alarmy o 3 priorytetach (wysoki, średni i niski) | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech | TAK |  |
|  | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | TAK |  |
|  | Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów | TAK |  |
|  | Zintegrowana litowo-jonowa bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min. 24 godziny | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, podstawę na stolik, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. | TAK |  |
|  | Głośność pracy respiratora - max 35dB | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | Serwis turbiny nie częściej niż 35 000 godzin pracy turbiny | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu respiratora: torba do transportu, 10 obwodów oddechowych, 10 masek do wentylacji nieinwazyjnej. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych – min. 8 lat. | TAK |  |
|  | Polskie menu i instrukcja obsługi pry dostawie | TAK |  |
|  | Rok produkcji min. 2016 | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 - Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany/pożądany | Parametr oferowany, popdac , opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | x |  |
|  | Respirator stacjonarny z opcją transportową z czujnikiem tlenu | TAK |  |
|  | Respirator zaopatrzony w uchwyt transportowy | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran | TAK |  |
|  | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK |  |
|  | Zasilanie energią elektryczną 230VAC, 50 /60Hz | TAK |  |
|  | Wewnętrzny akumulator na min 2 godz. pracy | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK |  |
|  | Kompensacja przecieków | TAK |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli | TAK |  |
|  | FiO2 regulowane płynnie min. 21-100% | TAK |  |
|  | Waga max 7 kg wraz z akumulatorami | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania różnych układów oddechowych pasywnych i aktywnych (z zastawką wydechową) | TAK |  |
|  | Cicha praca- poniżej 45 dB | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| II | Cechy i tryby wentylacji | x |  |
|  | Tryb objętościowy Wentylacja kontrolowana (CV) Wentylacja wspomagana (AC) Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) | TAK |  |
|  | Tryb ciśnieniowy: Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC) Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T) Wentylacja spontaniczna (S) | TAK |  |
|  | Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia- zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie do ustawionego przepisanego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Funkcja wspierająca oddechy spontaniczne pacjenta przez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie późniejszych etapów wdechu oraz w trakcie początkowej fazy wydechu. | TAK |  |
|  | Tryb SIMV (PC-SIMV) | TAK |  |
|  | Wentylacja synchronizowana (T) | TAK |  |
|  | Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) | TAK |  |
|  | Wentylacja dwufazowa BiLEVEL , BIPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością | TAK |  |
|  | Możliwość generowania przepływu wdechowego min 200 l/min | TAK |  |
|  | Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelności. | TAK |  |
| III | Parametry regulowane | x |  |
|  | IPAP min 4-50 cmH2O | TAK |  |
|  | EPAP/PEEP min 4- 25 cmH2O | TAK |  |
|  | CPAP (obwody pasywne) min 4-20 cmH2O | TAK |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa min 50-2000 ml | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa min. 1-60 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0,3-5,0 s | TAK |  |
|  | Płynnie regulowany czas narastania | TAK |  |
|  | Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) min. 1-9 l/min | TAK |  |
|  | Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez konieczności manualnego dostosowania | TAK |  |
| IV | Parametry wyświetlane i monitorowane przez respirator | x |  |
|  | Objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa | TAK |  |
|  | Szacowana szybkość przecieku | TAK |  |
|  | Częstość oddechu | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Stosunek I:E | TAK |  |
| V | Alarmy | x |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wydechowego | TAK |  |
|  | Bezdech | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Wysoki/ niski przepływ tlenu | TAK |  |
|  | Odłączenia obwodu oddechowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów | TAK |  |
| VI | Inne wymagania | x |  |
|  | W komplecie kompletny układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
|  | Komplet masek ustno twarzowych – 6 szt/ 1 resp. Do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Karta pamięci SD o pojemności min. 1 GB zintegrowana z oprogramowaniem respiratora | TAK |  |
|  | Moduł saturacji bez wydruku | TAK |  |
|  | Polskie menu i instrukcja obsługi przy dostawie | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
|  | Rok produkcji min. 2016 | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do rejestracji danych poligraficznych III poziomu. Zgodne z zaleceniami AASM oraz PTChP dotyczącymi wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu. | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji przepływu i chrapania za pomocą kaniuli nosowej. | TAK |  |
|  | Algorytm umożliwiający wykorzystanie kalkulacji ruchów klatki piersiowej i brzucha jako zapasowego kanału przepływu. | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrofon do rejestracji zarówno dźwięku chrapania, jak i dźwięków otoczenia o częstotliwości min. 50 – 3.500 Hz. Możliwość analizy chrapania na podstawie zarejestrowanego dźwięku. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania i analizy badania z poziomu przeglądarki internetowej w tzw. chmurze. Bez potrzeby instalowania oprogramowania na komputerze. | TAK |  |
|  | 2 kanały RIP umożliwiające pomiar ruchów klatki piersiowej i brzucha w technologii indukcyjnej o parametrach: - 2 kanały wysiłku oddechowego - 1 kanał objętości oddechowej - 1 kanał zapasowego przepływu przez górne drogi oddechowe, algorytm umożliwiający ocenę zaburzeń oddychania nawet w przypadku utraty sygnału z kaniuli nosowej i/lub termistora | TAK |  |
|  | Wysiłek oddechowy klatki piersiowej i brzuszny metodą RIP Ciśnienie nosowe/ Ciśnienie maski Chrapanie Kanał rejestracji dźwięku 2 x kanały dwubiegunowe Pozycja Aktywność SpO2, tętno, pletyzmografia, jakość sygnału EtCO2 (opcjonalnie) | TAK |  |
|  | 1 kanał przepływu/ciśnienia (przepływ z kaniuli nosowej lub z maski podczas terapii CPAP) o parametrach: - mierzone ciśnienie <60 cmH2O, DC-90 Hz, szum <1 mmH2O | TAK |  |
|  | 1 kanał do rejestracji dźwięku (mikrofon) o parametrach: - przechowywanie min. 8kHz, przepustowość min. 3.6 kHz | TAK |  |
|  | Akcelerometr 3D (sygnał aktywności/pozycji). | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy pulsoksymetr komunikujący się z urządzeniem PG za pomocą technologii bluetooth o parametrach: - rejestracja sygnałów SpO2, puls, pletyzmogram | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia:- 1.5 V AA - baterie alkaliczne, litowe, wielokrotnego ładowania NiMH | TAK |  |
|  | Wymiary kompletnego urządzenia max.:- 79mm W x 63mm H x 21mm D | TAK |  |
|  | Waga maksymalnie 70 gram | TAK |  |
|  | Wyświetlacz, wymiary min. 19x35mm, rozdzielczość min. 128x64 punktów | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 1 GB | TAK |  |
|  | Czas nagrywania - do 24 godzin pełnego badania łącznie z rejestracją dźwięku | TAK |  |
|  | Analiza i przetwarzanie sygnału Pleth – fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej analizy i rozpoznania oddechu Cheyne-Stokesa. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza zarejestrowanych danych natychmiast po zgraniu badania, bez konieczność wykonywania dodatkowych czynności. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie spirometrycznych krzywych wydajności, tzw. flow volume loops | TAK |  |
|  | Analiza fali pleth | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania raportów w MS Word bezpośrednio z poziomu oprogramowania PSG bez konieczności eksportu do programu zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
|  | Rok produkcji min. 2016 | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 3.

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 - Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW tj. Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego | Wartość graniczna/ WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie: moduł i elektroda umożliwiająca jednoczesny pomiar saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. | Tak |  |
|  | Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody. | Tak |  |
|  | Zakres wyświetlania min. : tcpCO2:0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa SpO2: 0-100 % Częstość tętn min. : 0-300 skurczów na minutę (bpm) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: | x |  |
|  | Tcp CO2 min.: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa | Tak |  |
|  | Sp O2 w zakresie min.: 1-100 % | Tak |  |
| 7. | Częstość tętna zakres min.: 30-240 bpm | Tak |  |
|  | Ustawienie temperatury w °C zakres min. - 38,0-45,0 °C, skokowo maksymalnie co 0,5 °C | Tak |  |
|  | Ustawienia czasu pomiaru min. 0,5h-24h, skokowo co 0,5 godziny | Tak |  |
|  | Barometr: wbudowany zakres min.: 375-820 mmHg Dokładność: ±5 mmHg | Tak |  |
|  | Kalibracja: Gaz kalibracyjny (7,5-8 % CO2, 12,0 % O2, reszta N80-N80,5) | Tak, |  |
|  | Wilgotność względna otoczenia min.: 20-80 % | Tak, |  |
|  | Zapis danych min. 400 godzin monitorowanych danych w odstępach co najmniej 10 i 60-sekundowych | Tak, |  |
|  | EKRAN: kolorowy o przekątnej min. 6”, w technologii TFT | Tak, |  |
|  | Oprogramowanie: komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyjście szeregowe: EIA232, (RS232) | Tak |  |
|  | Wyjście min.: USB 2.0 | Tak |  |
|  | Akumulator: praca bez zasialania sieciowego min. 1 godzina | Tak |  |
|  | Zasilanie: 100-240 V 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe z min. 2 licencjami użytkownika, pozwalające na analizę danych z urządzenia oraz tworzenie raportów pacjenta | Tak |  |
|  | System gotowy do pracy wraz z tzw. pakietem startowym materiałów zużywalnych. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak 36 m-cy lub więcej– 10 pkt. do 35 m-cy – 0 pkt. |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych | Tak, Podać |  |
|  | Gwarancja braku wzrostu cen akcesoriów przez 36 m-cy od zakupu | Tak |  |
|  | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, Podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłą dostępność do serwisu, tak by Zamawiający miał możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem faksu lub e-maila. | Tak |  |
|  | Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - 12 godzin w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, telefonicznie przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 48 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia awarii 72 godziny. W okresie naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenie zastępcze. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej załączona do oferty a w formie elektronicznej i drukowanej przy dostawie | Tak |  |
|  | Statyw na kółkach, płyta montażowa, koszyczek na akcesoria | Tak |  |
|  | Rok produkcji min . 2016 | Tak |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 4.

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5  - Stacja centralnego nadzoru z urządzeniami.

Zadanie nr 5.1. - Stacja centralnego nadzoru – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer klasy PC o parametrach min.: 4 GB RAM, HDD 300 GB | Tak |  |
|  | Monitor min. 22 cale o rozdzielczości min. 1920 x 1024 | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa A4,mysz optyczna/laserowa , klawiatura | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7 | Tak |  |
|  | Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk opcja, szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków | Tak |  |
|  | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta(min.: nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
|  | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu oraz min. 1000 godzin trendów graficznych. | Tak |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | Tak |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. | Tak |  |
|  | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów oraz wyłączenia na stałe | Tak |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja monitorów z centralą, możliwość komunikacji poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) ,złącze R-232. | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | Tak |  |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych | Tak |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych | Tak |  |
|  | Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja oraz szkolenie personelu | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | Tak |  |

Wartość zadania nr 5.1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja centralnego nadzoru – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5.2 - Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych – 4 szt. posiadające funkcje:

- monitorowanie liczby oddechów

- monitorowanie EKG trzyodprowadzeniowe

- monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną

- monitorowanie wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Zasilanie |
|  | Zasilanie: sieciowe i akumulatorowe, automatyczne ładowanie akumulatora z sieci | TAK |  |
|  | Alarmy stanu rozładowania | TAK |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. | TAK |  |
| - | EKG |
|  | Odprowadzenia EKG: 3 oraz 5, Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu EKG(w zestawie 1 sztuka) | TAK |  |
|  | Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Dostępne szybkości przesuwu krzywej EKG: min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: min. x0.25, 0.5, 1, 2, AUTO | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 1 ud/min | TAK |  |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Analiza arytmii: min. 15 rodzajów zaburzeń arytmii | TAK |  |
|  | Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne | TAK |  |
|  | Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
|  | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów | TAK |  |
| - | NIBP |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: min. 10-270 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: max +/-5mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pulsu z NIBP: min. 40-240 bpm | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru ciągłego | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| - | SpO2 |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: min. 0-100% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. +/- 1 bpm | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Zakres pulsu: min. 20-300 bpm | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
| - | TEMPERATURA |
|  | Zakres pomiaru: min. 0-50 (C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: max +/- 0,1 (C | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: max +/- 0,1 (C | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |  |
| - | RESPIRACJA |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji min. :6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: max +/- 1 rpm | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy bezdechu w granicy min.5-120 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania .Co najmniej 2 pary odprowadzeń | TAK |  |
| - | EKRAN |
|  | TFT min. 12” z możliwością regulacji min. 5 poziomów jasności ekranu. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1024x768 dpi | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych z możliwością edycji ich kolejności, szerokości oraz ukrywania nieaktywnych parametrów | TAK |  |
|  | Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca średnie ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowe ciśnienie rozkurczowe wartość saturacji wartość respiracji temperatura – 2 kanały wartość różnicowa temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
| - | TRENDY |
|  | Pamięć trendu min 150 godz. | TAK |  |
|  | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| - | Inne |
|  | Wszystkie monitory wyposażone w moduły wieloparametrowy będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym, wsuwane do obudowy monitora. Zasilanie w transporcie na min. 120 minut | TAK |  |
|  | Waga kompletnego monitora z modułem transportowym: max 10 kg | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: min. nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
|  | Min. 6 poziomów regulacji głośności alarmów | TAK |  |
|  | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna: -min.200 epizodów arytmii z zapisem krzywych -min 200 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem krzywych z okresu min.12 sekund -min. 1500 grup pomiarów NIBP | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego lub ekranu dotykowego; szybki dostęp z najczęściej używanymi funkcjami (możliwość edycji). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w min. port USB; gniazdo kart SD; gniazdo synchronizacji z defibrylatorem oraz gniazdo wezwania pielęgniarki | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ze stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Dwa z monitorów wyposażone w kapnometrię (kapnograf) - pomiar w strumieniu bocznym (zawiera 3 linie pomiarowe na moduł) - zakres pomiarowy min 0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduły pomiarowe C.O., ICG, gazów anestetycznych, drukarkę termiczną, | TAK |  |
| - | AKCESORIA |
|  | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych- 2 szt. - wąż NIBP – 2 szt. - kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 2 szt. - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - ramie mocujące do ściany - zestaw akcesoriów do modułów wieloparametrowego oraz modułów kapnometrii | TAK |  |
| - | Pozostałe wymagania dla całego zadania nr 5 |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące – dotyczy całego zadania. | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 8 lat – dotyczy całego zadania. | TAK |  |
|  | Rok produkcji min. 2016 dotyczy całego zadania | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE – dotyczy całego zadania. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 5.2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych posiadające funkcje – 4 szt. - monitorowanie liczby oddechów - monitorowanie EKG trzyodprowadzeniowe - monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną - monitorowanie wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Wartość całego zadania nr 5:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja centralnego nadzoru – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych posiadające funkcje – 4 szt. - monitorowanie liczby oddechów - monitorowanie EKG trzyodprowadzeniowe - monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną - monitorowanie wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1,2 i 3 |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 6  - Defibrylator – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  | TAK |  |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu. |  | TAK |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C |  | TAK, PODAĆ |  |
| II. | Wymiary i waga |  | x |  |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg |  | TAK PODAĆ |  |
| III. | Ekran |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min: 640 x 480 pikseli |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo 4 lub więcej krzywych dynamicznych |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. |  | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG |  | TAK |  |
| IV. | Zasilanie |  | x |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe |  | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego |  | TAK |  |
|  | Akumulator zapewniający min 100 wyładowań z energią maksymalną |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Akumulator zapewniający min 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. |  | TAK |  |
| V. | Defibrylacja |  | x |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa |  | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna |  | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji |  | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED |  | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania wykonywania CPR. Wyświetlanie na ekranie defibrylatora graficznych wskazówek wykonania procedury CPR. Funkcja akustycznego narzucania tempa uciśnięć (ud/min) |  | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 250 J |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych i z panelu czołowego |  | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [J] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym) |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund |  | TAK, PODAĆ |  |
| VI. | Monitorowanie parametrów życiowych |  | x |  |
|  | EKG Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z:łyżek defibrylatora, I, II, III Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Analiza arytmii Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG | 160 i powyżej -10 pkt. poniżej 160 -0 pkt. | TAK/NIE ,PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 Pomiar przy użyciu wodoszczelnego czujnika typu klips. Zakres pomiarowy od 0 – 100%. Dokładność pomiaru min. : +/-2%SpO2 (80%≦SpO2≦100% SpO2). Zakres pomiaru pulsu min. od 30 do 250 uderz/min. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 pomiar CO2 w strumieniu głównym u niezaintubowanych przy użyciu dedykowanych adapterów z jednoczesną możliwością prowadzenia tlenoterapii. Pomiar u zaintubowanych. Zakres pomiarowy min: 0-100 mm Hg Gotowość do pracy po podłączeniu czujnika pomiarowego max. 10sek |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK – 5pkt. NIE- 0 pkt. | TAK/NIE |  |
| VII. | Alarmy |  | x |  |
|  | Alarm VPC/PPK |  | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  | TAK |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. |  | TAK, PODAĆ |  |
| VIII. | Drukowanie |  | x |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  | TAK |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym |  | TAK |  |
|  | Wydruki na żądanie |  | TAK |  |
|  | Wydruki automatyczne |  | TAK |  |
|  | Pamięć i możliwość wydrukowania min 1500 sekund raportów z defibrylacji |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. |  | TAK |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 24 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | 24 i powyżej – 5pkt. poniżej 24 – 0 pkt. | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora nazw minimum 4 leków. | 4 i powyżej – 10 pkt. poniżej 4- 0 pkt. | TAK/NIE PODAĆ |  |
| IX. | Wyposażenie |  |  |  |
|  | - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. |  | TAK, PODAĆ |  |
| X. | INNE |  | x |  |
| 56. | Rok produkcji min. 2016 |  | TAK |  |
| 57. | Instrukcja w języku polskim przy dostawie |  | TAK |  |
| 58. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  | TAK |  |
| 59. | Dostępność części zamiennych min 8 lat |  | TAK |  |
| 60. | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE |  | TAK |  |
| 61. | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |  |

Wartość zadania nr 6:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 7 – Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2017 Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm | TAK |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Pilot z możliwością blokowania i odblokowywania funkcji elektrycznych za pomocą kluczyka | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z możliwością uzyskania pozycji krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 410 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 700 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70( oraz segmentu uda do min. 40o | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | TAK |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia segmentów uda i podudzia w sposób umożliwiający ułożenie nóg pacjenta w jednej linii pod kątem. |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą przezierną dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm, z czego 2 z indywidualną blokadą jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | TAK |  |
|  | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - trzy listwy ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia (jedna listwa za głową pacjenta, dwie pozostałe po bokach leża) - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - minimum 6 haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – min. po trzy haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac piankowy o grubości 10 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy – 1 szt. - materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – nakładka na materac piankowy - składający się z 16 komór poprzecznych wykonanych z poliuretanu, trwale zespolonych (budowa monolityczna) w celu eliminacji ryzyka kontaktu pacjenta z podłożem; Skuteczność profilaktyki i leczenia odleżyn do 2 stopnia włącznie według skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 150 kg; Maksymalna waga materaca 4 kg Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian co druga w stałym cyklu; Obniżone komory w sekcji pięt w celu optymalnej redystrybucji ciśnienia wywieranego na pięty; Funkcja trybu statycznego pielęgnacyjnego; Elastyczne pasy do mocowania na materacu piankowym; Wbudowany filtr powietrza; Wskaźnik niskiego ciśnienia; Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny – pompę z możliwością zawieszenia go na ramie łóżka; Ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane w zależności od wagi i ułożenia pacjenta według wskazań czytelnej etykiety umieszczonej na pompie w zakresie minimum od 20 mmHg (±10) do 60 mmHg(±20), cicha praca pompy - max 21dB; Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, wykonany z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru, odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie. - poręcze boczne lakierowane – 2 sztuki Poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy minimum 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy. (materac objęty oddzielną gwarancją minimum 24 miesiące) | TAK, podać |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
|  | Rok produkcji mi. 2016 | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 7:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 8 – Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów  – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 2. | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
| 3. | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy. | TAK |  |
| 4. | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
| 5. | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |
| 6. | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
| 7. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 8. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
| 9. | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 10. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
| 11. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
| 12. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |
| 13. | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |
| 14. | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | TAK |  |
| 15. | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji | TAK |  |
| 16. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 17. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
| 18. | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |
| 19. | Historia obejmująca minimum 100 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |
| 20. | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
| 21. | Czas ładowania akumulatora do 100 % po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | TAK |  |
| 22. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
| 23. | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
| 24. | Instalacja pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
| 25. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |
| 26. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
| 27. | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
| 28. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 30. | Waga do 2,5 kg | TAK |  |
| 31. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |
| 32. | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| 33. | Dostępność części zamiennych przez 8 lat | TAK |  |
| 34. | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | TAK |  |
| 35. | Rok produkcji min. 2016 | TAK |  |
| 36. | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 8:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 9 – Elektryczne urządzenie do ssania  – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
| 2 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa | TAK |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem | TAK |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
| 7 | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry. Pokrywa metalowa lub poliwęglanowa. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
| 8 | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 10 | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 11 | Wózek jezdny z koszem, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 12 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 13 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 17 | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie ssaka: - zbiornik 2 litry z pokrywom metalową lub poliwęglanową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – min. 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 21 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| 23 | Rok produkcji min. 2016 | TAK |  |
| 24 | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 9:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 10 – Nebulizator z wyposażeniem  – 4 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres stosowania: | X |  |
| 1 | Pneumatyczny, przeznaczony do pracy ciągłej, zapewniający precyzyjne podawanie aerozolu. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do pracy w szpitalu. | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych | TAK |  |
| 4 | Programy umożliwiające zapamiętanie wszystkich ustawień | TAK |  |
| 5 | Wydajność sprężarki: minimum 15 l/min. | TAK |  |
| 6 | Maksymalne ciśnienie minimum 3 bar | TAK |  |
| 7 | Programowanie czasu inhalacji w zakresie minimum 1-99 minut | TAK |  |
| 8 | Poziom głośności do 70 dB | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość wibracji min. 90Hz max. 110 Hz | TAK |  |
| 10 | Poziom natężenia wibracji min. 0-110 dB | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |
| 12 | Rok produkcji min. 2016 | TAK |  |
| 13 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 15 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 16 | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 10:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nebulizator z wyposażeniem – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 11 – Zestaw do intubacji i wentylacji   – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw Ambu | X |  |
| 1 | Worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | TAK |  |
| 2 | Pacjenci o wadze ciała >30 kg. | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość wentylacji: dorośli: 12 – 15 razy/min. | TAK |  |
| 4 | Maksymalna ilość oddechów: 45/min. | TAK |  |
| 5 | Objętość martwa: 7ml dla resuscytatora=135ml dla maski nr 5. | TAK |  |
| 6 | Objętość worek resuscytatora/wdech: około 1500/1200 ml dla dorosłych. | TAK |  |
| 7 | Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500ml. | TAK |  |
| 8 | Zawór ograniczający ciśnienie: 60 ± 10cm H2O. | TAK |  |
| 9 | Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15mm. | TAK |  |
| 10 | STĘŻENIA TLENU: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90 – 95%. | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy: od -18°C do 50°C. | TAK |  |
| 12 | Temperatura przechowywania: od -40°C do 50°C . | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe: | X |  |
| 13 | Resuscytator jest produkowany przy zastosowaniu ścisłych norm spełniających standardy bezpieczeństwa i jakości. | TAK |  |
| 14 | Resuscytator wyposażony w silikonowy worek posiadający wytrzymałość termiczną która umożliwia sterylizację zestawu przed ponownym użyciem. | TAK |  |
| 15 | Do sterylizacji w autoklawie w 134 0C | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: | X |  |
| 16 | Worek resuscytacyjny | TAK |  |
| 17 | Maska nr 5 | TAK |  |
| 18 | Rezerwuar tlenu | TAK |  |
|  | Zestaw do intubacji | X |  |
| 19 | Rękojeść akumulatorowa lub bateryjna | TAK |  |
| 20 | Laryngoskop światłowodowy | TAK |  |
| 21 | Łyżki do intubacji w rozmiarach 2, 3, 4 | TAK |  |
|  | Wymagania ogólne | X |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące na całość sprzętu | TAK |  |
| 23 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE- na całość sprzętu | TAK |  |
| 24 | Rok produkcji min. 2016- dotyczy całości sprzętu | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 26 | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Wartość zadania nr 11:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać, którą część   ……………………………………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia: ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność:……………………………………………………………………………

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

*(niepotrzebne skreślić)

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)