Chęciny, dnia 2017-10-12

Znak sprawy: ZP-1473-2017-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje:

Zadanie nr 4 - Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1 szt.

Pytanie 1 pkt.2 - Czy Zamawiający dopuści mierzone parametry: SpO2, tcpCO2, i temperature elektrody?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2 pkt.3- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem wyświetlania tętna 30-250 skurczów na minutę (bpm)?
Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3 pkt.8- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawienia temperatury w °C zakres min 37,0-44,5 °C skokowo co 0,5 °C?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4 pkt.9- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawienia czasu pomiaru min. 0,5h-12h, skokowo co 0,5 godziny?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 5 pkt.10-  Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym barometrem z zakresem 350-820 mmHg i dokładnością: ±3 mmHg?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 6 pkt.13- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częstością zapisu danych 35/277 godzin z rozdzielczością 1-8 s?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Zadanie nr 5 - Stacja centralnego nadzoru z urządzeniami.

1. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zaproponowanie w zadaniu nr 5 stacji centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami najbardziej uznanego na rynku producenta kardiomonitorów. Sprzęt oferowany jest klasy równoważnej bądź wyższej z zachowaniem wymaganej funkcjonalności w zakresie modułów pomiarowych, akcesoriów oraz montażu oraz komunikacji. Należy nadmienić, iż wszystkie oferowane kardiomonitory posiadają jako standardowe wyposażenie markowy i dokładny pomiar saturacji w technologii Philips FAST. Dokładny opis oferowanego przez naszą firmę rozwiązania przedstawia poniżej zamieszczona tabela ze specyfikacją.

Zadanie nr 5.1. - Stacja centralnego nadzoru – 1 szt.

| Przedmiot Zamówienia: Stacja Centralnego Monitorowania – szt. |
| --- |
| Nazwa i typ/model: |
| Producent: |
| Rok produkcji min. 2017: |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 4GB RAM - dysk twardy min. 500GB - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa HP - win7 w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim | TAK, podać |  |
|  | Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej >22’ o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi; jasność min. 250 cd/m2; zgodny z normą RoHS, wbudowane głośniki | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS). | TAK |  |
|  | Monitorowanie jednocześnie min. 8 stanowisk. Możliwość rozbudowy do max. 64 stanowisk. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. Możliwość ustawienia układu wyświetlanych łóżek. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obliczeń dawkowania leków oraz obliczeń hemodynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. | TAK |  |
|  | Podgląd min. 240 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin oraz min. 2000 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu. Pamięć min. 2000 informacji o alarmach dla każdego pacjenta. | TAK |  |
|  | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania danych w formacie HL7. | TAK |  |
|  | Drukowanie raportów na żądanie: - przebiegów EKG - obliczeń hemodynamicznych oraz informacji o dawkowaniu leków - listy trendów oraz listy wyników NIBP - wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja kardiomonitorów z centralą. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (autoryzacja). | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja - min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |  |

Zadanie nr 5.2 - Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych – 4 szt. posiadające funkcje:

- monitorowanie liczby oddechów

- monitorowanie EKG trzyodprowadzeniowe

- monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną

- monitorowanie wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną

| Przedmiot Zamówienia: Kardiomonitor kompaktowy – szt. |
| --- |
| Nazwa i typ/model: |
| Producent: |
| Rok produkcji min. 2017: |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / PR / RESP / NIBP / SPO2 / Temp. | TAK |  |
|  | Ekran TFT LCD o przekątnej min. 12,1’, rozdzielczość 800x600 dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną. Zawiera wbudowany uchwyt do transportu wraz ze zintegrowanym zaczepem do zawieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5,5 kg. | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła oraz przycisków funkcyjnych lub ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi - tryb oxyCRG - tryb podglądu danych z innych łóżek (dla monitorów w tej samej sieci bez użycia centrali monitorującej) - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo – urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, min. IPX1. Temperatura pracy min. 5-40°C. Urządzenie spełnia min. następujące normy: IEC 60601-1-2:2004, IEC 61000-3-3. | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 21 dni z min. rozdzielczością 18 sekund. Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin. | TAK |  |
|  | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu. Min. 7 poziomów głośności z zabezpieczeniem ograniczającym wyciszenie alarmów do zera. Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy do 2,5 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut) dla 1 akumulatora. Akumulator bez efektu pamięci: litowo-jonowy o pojemności min. 4800 mAh. Akumulatory wymienialne bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania dawek leków, obliczenia hemodynamiczne, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne. | TAK |  |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, USB, gniazdo przywołania pielęgniarki oraz gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Wyświetlanie PVC. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii. |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG). | TAK |  |
|  | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresu kołowego bądź słupkowego. | TAK |  |
|  | RESPIRCJA. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. | TAK |  |
|  | SPO2. Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor bądź FAST. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów min. Nellcor oraz Massimo, przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli połączeniowych. | TAK |  |
|  | NIBP. Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-254 mmHg. Pamięć min. 1600 wyników pomiarowych NIBP. | TAK |  |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. | TAK |  |
|  | TEMPERATURA. Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 0-50°C. | TAK |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |
|  | Możliwość rozbudowy o IBP, CO, drukarkę termiczną. | TAK, konfiguracja opcjonalna |  |
|  | KAPNOMETRIA. Technologia pomiaru Microstream. Zakres pomiarowy 0-99 mmHg. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min. | TAK, w 2 kardiomonitorach |  |
|  | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych- 2 szt. - wąż NIBP – 2 szt. - kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 2 szt. - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - ramie mocujące do ściany - zestaw akcesoriów do modułów wieloparametrowego oraz modułów kapnometrii | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Certyfikat poświadczający zgodność z dyrektywą 2011/65/EU. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ze stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Gwarancja - min. 24 miesiące na cały system. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK, podać godziny pracy |  |

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby centrala oferowała funkcjonalność podłączenia min 16 stanowisk jednocześnie? Powyższa funkcjonalność sprzyja oszczędnościom przy rozbudowie ilości monitorowanych stanowisk i zwalnia Zamawiającego z konieczności ponoszenia dużych kosztów licencji przy rozbudowie o każdy kolejny kardiomonitor.

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści centralę z 3 stopniowym zawieszeniem alarmów – 1,2 i 3 min oraz wyłączeniem na stałe? Dłuższy czas wyciszenia alarmów nie ma zastosowania w przypadku możliwości ich stałego wyłączenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści centralę oraz kardiomonitory komunikujące się ze sobą za pomocą technologii bezprzewodowej WiFi lub przewodowej Ethernet (RJ-45)? Komunikacja przez złącze RS-232 jest archaiczną formą komunikacji, powolną i bardzo podatną na wszelkie zakłócenia.

Odp. Zamawiający wymaga bezprzewodowej komunikacji pomiędzy kardiomonitorami a stacją centralnego monitorowania z możliwością komunikacji przewodowej poprzez sieć Ethernet (RJ-45). Dopuszcza się urządzenia bez złącza RS-232.

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Zadanie nr 5.2 – Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych

Pytanie 1

Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia kabla do monitorowania 12 odprowadzeń, wymaga dostarczenia kardiomonitorów wyposażonych w opcję monitorowania 12 odprowadzeń? W innym przypadku kabel ten w tej dostawie będzie bezużyteczny.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wyposażony w tryby pracy: Monitorowanie, Wstrzymanie, Tryb Prywatny, Tryb Nocny?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu z SpO2 od 25 do 300 bpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w alarmy bezdechu w zakresie od 10 do 40 sekund? Alarm bezdechu na poziomie 120 sekund nie ma zastosowania klinicznego.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wysoką rozdzielczością 800x600 dpi?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów – 120h z bardzo wysoką rozdzielczością 1 min.?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 1200 grup pomiarów NIBP

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści centralę oraz kardiomonitory komunikujące się ze sobą za pomocą technologii bezprzewodowej WiFi lub przewodowej Ethernet (RJ-45)? Komunikacja przez złącze RS-232 jest archaiczną formą komunikacji, powolną i bardzo podatną na wszelkie zakłócenia

Odp. Zamawiający wymaga bezprzewodowej komunikacji pomiędzy kardiomonitorami a stacją centralnego monitorowania z możliwością komunikacji przewodowej poprzez sieć Ethernet (RJ-45). Dopuszcza się urządzenia bez złącza RS-232.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty wpisu do rejestru wyrobów medycznych/ zgłoszenia Prezesa Urzędu  Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

Czy dla pakietu 5 i 11 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych i do 10 dni roboczych jeżeli naprawa nie będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

Czy dla pakietu 5 i 11  Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy, po którym Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy do 10 dni roboczych?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §7 ust. 6 wzoru umowy (załącznik 4 oraz załącznik 7) na następujący: „Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementy na nowy, wolny od wad”.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z §9 ust. 3 liczone były od wartości niedostarczonego sprzętu? (Załącznik 4 oraz załącznik 7)

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 6 – Defibrylator – 1 szt

I. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator LIFEPAK 20e renomowanego    producenta o następujących parametrach technicznych:

- Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa

- Defibrylacja ręczna i tryb AED

- Metronom RKO z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

- Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta.

- Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym.

- Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED.

- Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej 25

- Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s

- Ekran monitora kolorowy

- Przekątna ekranu monitora 5,7 cali

- Zasilanie sieciowo – akumulatorowe

- Możliwość wykonania kardiowersji

- Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 5,58 kg

- Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci

- Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50 mm

- Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V

- Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń

- Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min

- Zakres wzmocnienia sygnału EKG 8 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv

- Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie.

- Możliwość rozbudowy o moduł WIFI?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga - przy zachowaniu pozostałych wymagań dotyczących akcesoriów,

wyposażenia, gwarancji oraz pozostałych z pozycji 56 - 61.

Zadanie nr 7 - łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie - 4 szt.

Pyt. 1-Czy Zamawiający zaakceptuje realizację dostawy do dnia 15 grudnia 2017r?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 2-Czy zamawiający zaakceptuje regulację wysokości w zakresie 450-720 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 3-Czy zamawiający zaakceptuje regulację pozycji Trendelenburga oraz Antytrendelenburga w zakresie 0-13°

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 4-Czy zamawiający zaakceptuje regulację elektryczną segmentu podudzia?

Odp. Dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pyt. 5-Czy zamawiający zaakceptuje poziomicę wbudowaną w barierki boczne od strony głowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 6-Czy zamawiający zaakceptuje barierki boczne tworzywowe składane poniżej poziomu leża wyposażone we wskaźnik poziomu nachylenia (poziomicę) ?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga – przy zachowaniu wszystkich opisanych w SIWZ wymagań dotyczących powłok antybakteryjnych

Pyt.7- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby każde łóżko wyposażone było w jeden materac piankowy o grubości 10 cm do używania osobno oraz w drugi materac piankowy o grubości 6 cm do używania z materacem przeciwodleżynowym – nakładką ?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu materacy pozwalających na ułożenie Pacjenta z materacem przeciwodleżynowym lub bez niego. W przypadku, gdy użycie materaca przeciwodleżynowego z proponowanym materacem piankowym nie jest możliwe Zamawiający wymaga dołączenia do zestawu drugiego materaca piankowego umożliwiającego użycie materaca przeciwodleżynowego.

Zadanie nr 9 – Elektryczne urządzenie do ssania  – 2 szt.

1. Czy zapis: "Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę" jest niezbędnym parametrem. Czy można zaproponować Państwu w zamian naczynie kontrolne o takim samym działaniu, z zaworem mechanicznie odcinającym ssanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści elektryczne urządzenie do ssania z zakresem regulacji podciśnienia do 0,85 bar?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy bezolejowej, tłokowej, niskoobrotowej (poniżej 50 obr/min), nie wymagającej konserwacji o maksymalnym poziomie podciśnienia 90kPa i wydajności maksymalnej 30l/min, z bardzo precyzyjnym membranowym regulatorze zapewniającym ustawienie podciśnienia na wybranym przez użytkownika poziomie wyposażonej w wózek jezdny z szyną do mocowania zbiorników oraz pojemników na cewniki/akcesoria, wyposażonej w zbiornik z poliwęglanu o poj. 1,5 l lub 2,5 l, nietłukący 
z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z uchwytem  naszynowym  i  blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, przystosowany do dezynfekcji oraz wyposażony w system zabezpieczający przed przelaniem w postaci filtrów hydrofobowych/antybakteryjnych w pokrywie wkładu oraz montowanych bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym odcinających przepływ płynu w przypadku napełnienia się zbiornika. Dodatkową ochroną jest zbiornik zabezpieczający 0,25l wyposażony w zawór mechaniczny również odcinający przepływ płynu w przypadku napełnienia się zbiornika?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

,

Zadania nr 11 - Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu:

- częstotliwość wentylacji: dorośli 12-20 razy/min,

- objętość worka dla dorosłych – 1800 ml,

- objętość rezerwuaru tlenu - 2700 ml,

- stężenie tlenu (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) - 90-97%,

- temperatura przechowywania od -200C do 600C,

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania.

Odp. Dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

2. Dotyczy wzoru umowy, Zadanie nr 11

Prosimy o dopuszczenie, aby poprawność działania sprzętu w w/w zakresie sprawdzona była w dniu wysyłki firmą kurierską do Zamawiającego lub osobiście przez Zamawiającego w dniu dostawy. Powyższe umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo, bez potrzeby dodatkowego stawienia się przedstawiciela wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

3. Dotyczy Zadania nr 11

Prosimy o odstąpienia od przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych w w/w części. Producent oferowanego przez nas sprzętu nie przewiduje przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w w/w pakiecie, jeśli przedmiot zamówienia użytkowany jest zgodnie z instrukcją obsługi.

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół