Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1595-2017

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na:  Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w postaci: Respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej .

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: .....................................................................

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej (całodobowo) dla chorych wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, przeznaczony do użytku w szpitalu | TAK |  |
|  | Respirator posiadający co najmniej tryby wentylacji: a) ciśnieniowozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych, z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi, lub b) objętościowozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych, z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi; | TAK |  |
|  | Zapewniający monitorowanie: częstości oddechów, objętości wydechowej, przecieków powietrza, ciśnienia terapeutycznego, wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające alarmy: alarm odłączenia obwodu pacjenta, alarm bezdechu, alarm wysokiej częstości oddechów, alarm niskiego i wysokiego ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym), alarm niskiej wentylacji minutowej i wysokiej (w trybie objętościowozmiennym) wentylacji minutowej, alarm zasilania, przecieki, objętość oddechowa, niski poziom częstości oddechowej, niski poziom FiO2, | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
|  | Częstość oddechu w zakresie min. 5-60 odd/min | TAK |  |
|  | Zakres ciśnień min. : IPAP: 2-40 cm H2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdechu w zakresie min. od 0.1s do 4 s | TAK |  |
|  | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego min. od 100 do 900 ms | TAK |  |
|  | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu min. od 100 do 400 ms | TAK |  |
|  | Min. 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Funkcja automatyczna Start/ Stop | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ 30 l/min | TAK |  |
|  | Możliwość odczytu danych statystycznych z min. 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | TAK |  |
|  | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
|  | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
|  | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora | TAK |  |
|  | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji), zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
|  | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
|  | Respirator wyprodukowany w 2017 roku | TAK |  |
|  | Książki paszportowe z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna – dostarczone wraz z respiratorem | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK 24 do 35 m-cy – 0 pkt. 36 do 47 m-cy – 5 pkt. Od 48 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
|  | Zestaw obwodów, filtrów i masek co najmniej dwóch typów w trzech rozmiarach – co najmniej dwie sztuki w każdym rozmiarze. W tym: Przeciekowy układ oddechowy x 4szt Maski ustno-nosowe z podporą czołową w rozmiarach S, M, L x 6 szt. Maski ustno-nosowe bez podpory czołowej w rozmiarach S, M, L x 6 szt. | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej- 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….…………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..……………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:……………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić