Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-845-2018-1

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa aparatury medycznej”

Zadanie nr 1 – Aparat USG – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja | x |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2017/2018. Wyklucza się urządzenia testowe, rekondycjonowane oraz odpowiedniki. | TAK |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 5 000 000 |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 310 dB |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 18 MHz. | 2-18 MHz – 0 pkt. Powyżej 2-18 MHz – 10 pkt. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 21 000 obrazów |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm | 1-35 cm – 0 pkt. 1-40 cm lub powyżej – 5 pkt. |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | x |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1500 obrazów/s |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości | 6 do 11 pasm – 0 pkt. 12 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich na jednym obrazie | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów | x |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje z dyskiem twardym) | Min. 1 TB |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 lub nowsze do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. X20 |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. X20 |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Urologicznych | TAK |  |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |  |
|  | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego | TAK |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 6,0 MHz. |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 900 |  |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 75 st. |  |  |
|  | Promień | Max. 50 mm |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 6 pasm częstotliwości | 6 - 7 pasm – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 900 |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości | 6 – 7 pasm – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
|  | Głowica Radialna proktologiczna, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 9 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 250 |  |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 360 st. |  |  |
|  | Promień | Max. 6 mm |  |  |
|  | Głowica Transrektalna (dwupłaszczyznowa) | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 4,0 – 8 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 100 st. / 120 st. |  |  |
|  | Promień | Max. 10 mm |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Liniowych i Convex | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu (burr hole) – neurochirurgiczna (min. 3-8MHz) | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć), wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Szkolenie dla pracowników wykonujących badania według wymagań Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |

|  | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi ….….miesięcy. |

Zadanie nr 2 – Retraktor z oświetleniem  ledowym – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry techniczne/dane wymagane przez Zamawiającego | Wartość wymagana graniczna | Parametry techniczne i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor chirurgiczny z oświetleniem LED przeznaczony do zabiegów torakotomii | TAK |  |
| 2 | Zewnętrzny generator źródła światła | TAK |  |
| 3 | Możliwość płynnej regulacji intensywności światła | TAK |  |
| 4 | Intensywność zakres doświetlenia pola operacyjnego pozwalająca na wykonywanie zabiegów bez użycia lamp sufitowych | TAK |  |
| 5 | Źródła światła zintegrowane z branszami | TAK |  |
| 6 | Bransze dopasowane do ciała pacjenta (anatomicznie) | TAK |  |
| 7 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 8 | Karta serwisowa, protokół przekazania oraz instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta | TAK (podać) |  |
| 10 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 11 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 12 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 3 – Stół operacyjny – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny przystosowany do zabiegów ogólnochirurgicznych, urologicznych i torakochirurgicznych | Tak |  |
| 2 | Mobilny, modularny stół z napędem elektrohydraulicznym. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja podstawy i ramy blatu stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | Tak |  |
| 4 | Podstawa stołu pokryta obudową ze stali nierdzewnej lub/i ABS. | Tak |  |
| 5 | Podstawa o ergonomicznym prostokątnym kształcie, gwarantująca wysoką stabilność stołu i zapewniająca personelowi dobry dostęp do pacjenta tj. z możliwością wsunięcia stóp operatora pod podstawę. Wymiar podstawy: długość: nie więcej niż 1100mm, szerokość: nie więcej niż 560mm | Tak |  |
| 6 | Na obrysie podstawy brak jakichkolwiek wystających elementów, np. w postaci dźwigni, w celu ułatwienia dostępu operatora | Tak |  |
| 7 | Centralna blokada podstawy stołu – funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota oraz panelu sterującego na podstawie. Na czas zabiegu Możliwość stabilnego zadokowania stołu. | Tak |  |
| 8 | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego mechanizmu umieszczonego w podstawie stołu. | Tak |  |
| 9 | Cztery koła gwarantujące wysoką mobilność stołu o średnicy min. 100 mm. Koła niezabudowane w podstawie, widoczne - z możliwością ich łatwego wyczyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 10 | Koła z możliwością kompensacji różnic poziomu podłogi w zakresie do 4 mm. | Tak |  |
| 11 | Blat stołu złożony z następujących segmentów: Podgłówek (segment odejmowalny) Płyta plecowa z wypiętrzeniem klatki piersiowej, długości całkowitej. min 550 mm (segment stały) Segment siedziska (segment stały) Segment nożny - podnóżek dwuczęściowy, odwodzony (segment odejmowalny) | Tak |  |
| 12 | Całkowita długość blatu: 2100mm (+/- 100 mm) | Tak |  |
| 13 | Szerokość blatu z szynami bocznymi: 550 mm (+/- 40mm) (dotyczy segmentu siedziska, płyty plecowej) | Tak |  |
| 14 | Segment nożny łączony z blatem za pomocą gniazda wpustowego („poziomy bolec-poziomy otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Nie dopuszcza się mocowania w postaci szybkozłączek, haków, zabezpieczeń śrubowych. | Tak |  |
| 15 | Płyta plecowa, segment siedziska oraz segment nożny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów | Tak |  |
| 16 | Blat stołu przezierny RTG w projekcji AP | Tak |  |
| 17 | Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C), w zakresie min 750mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy (bez funkcji przesuwu wzdłużnego) | Tak |  |
| 18 | Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: - regulacja wysokości blatu: minimalna: 600mm lub mniej - maksymalna: 900mm lub więcej (wysokość mierzona do górnej części blatu, bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej). - regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie : min 30˚ - regulacja pozycji anty-Trendelenburga w zakresie : min 30˚ - regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min +/- 20˚ - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - blokowanie podstawy | Tak |  |
| 19 | Mechaniczna (ręczna) regulacja takich segmentów blatu jak: - podgłówek, w zakresie: min (+40˚ / -40˚) - regulacja wspomagana - płyta plecowa, w zakresie: min (+80°/-40°) - regulacja wspomagana - segment nożny, dwuczęściowy, w zakresie min. (+10° / -90°) | Tak |  |
| 20 | Płyta plecowa wyposażona w wypiętrzenie piersiowe (ławeczka) dwusegmentowe z możliwością zmiany położenia wypiętrzenia, na 1/3 lub 2/3 długości płyty plecowej. | Tak |  |
| 21 | Możliwość uzyskania wypiętrzenia o wysokości powyżej 100mm. | Tak |  |
| 22 | Pilot wyposażony w oddzielny, dedykowany przycisk typu „STOP” jako zatrzymanie awaryjne wykonywanej funkcji. | Tak |  |
| 23 | Kolorowa sygnalizacja na pilocie: - stanu naładowania akumulatorów – min 3 poziomy - stanu zablokowania stołu | Tak |  |
| 24 | Panel sterowania awaryjnego poza strefą sterylną, wbudowany w podstawę stołu, nie dopuszcza się panelu umieszczonego na kolumnie, ze względu na stosowane rozwiązania kliniczne | Tak |  |
| 25 | Panel sterowania awaryjnego pozwalający na sterowanie co najmniej takich funkcji stołu jak: - regulacja wysokości blatu - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - blokowanie podstawy | Tak |  |
| 26 | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
| 27 | Akumulatory zapewniające prace stołu przez minimum 3 dni, wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. | Tak, podać |  |
| 28 | Całkowite naładowanie baterii w czasie max. 12 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V | Tak, podać |  |
| 29 | Stół wyposażony w demontowane materace – mocowane za pomocą rzepów, łączenia na materacach zespalane bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 50 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. | Tak |  |
| 30 | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny: min 500 kg | Tak, podać |  |
| 31 | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca wszystkie zakresy ruchów blatu oraz pracę w każdej pozycji: min 250 kg | Tak, podać |  |
| 32 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | Tak |  |
| 33 | Akcesoria dodatkowe: - Podpora pod rękę na przegubie kulowym zwalniana jedną ręką, długość 650 mm (+/-20mm) – 2 szt. - Pas brzuszny do ciała pacjenta – 1 szt. - Podpora do ułożenia bocznego, regulowana, z materacem: 100 mm x 200 mm (+/-20mm) – 2 szt. - Podpora do ułożenia bocznego, regulowana, z materacem w kształcie wałka o długości 100 mm (+/-20mm) i średnicy 100 mm (+/-20mm) – 1 szt. - Podpora nogi typu „but”, zwalniana jedną ręką, wspomagana sprężyną gazową – 1 para - Krążek żelowy pod głowę w kształcie podkowy, o średnicy 200mm – 1 szt. - Zacisk do szyn akcesoryjnych – 2 szt. - Dodatkowy pilot | Tak, podać |  |
| 34 | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |
| 35 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
| 36 | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

1. Dowód wpłaty wadium,

2. Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

3. Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

4. Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)