Chęciny, dnia 2018-06-21

Znak sprawy: ZP-845-2018-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Zadanie nr 1 – Aparat USG – 1szt.

- Dot. Pkt. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego liczbę obrazów pamięci dynamicznej (Cine loop) wynoszącą 5000 klatek?

Pamięć dynamiczna (CINE LOOP) ma przede wszystkim dawać użytkownikowi, po zamrożeniu obrazu, możliwość cofnięcia się w wykonywanym badaniu o kilka klatek, np. po to, aby dokonać pomiarów na obrazie. W praktyce jest to cofnięcie zapisanego w pamięci dynamicznej aparatu badania o dosłownie kilka-kilkadziesiąt klatek, tj. 100/200 klatek, więc liczba 5000 klatek /obrazów w pamięci dynamicznej jest bardzo duża i wystarczająca. Prosimy o dopuszczenie pamięci dynamicznej Cine loop 5000 klatek.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Dot. Pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym kombinację obrazów 4B jest możliwa do osiągnięcia na obrazach zapisanych w pamięci. Uzyskanie sekwencji czterech obrazów 4B odbywa się poprzez wskazanie obrazów zapamiętanych w pamięci podręcznej aparatu. Uzyskany rezultat podobnie jak przy obrazowaniu 4B umożliwia dokonywanie pomiarów na otrzymanych obrazach. Powyższy sposób uzyskania czterech obrazów w trybie B-mode w żaden sposób nie wpływa ujemnie na właściwości kliniczne badania.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

- Dot. Pkt.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym sekwencję 4B, 4B(Colour Doppler) oraz 4B (Power Doppler) można uzyskać na obrazach z pamięci podręcznej aparatu. Powyższy sposób uzyskania czterech obrazów w trybie B-mode w żaden sposób nie wpływa ujemnie na właściwości kliniczne badania.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

- Dot. Pkt. 24

Zamawiający ustalił punktację dla obrazowania harmonicznego aparatu: 10 pkt. przy 12 i więcej pasmach częstotliwości. Jednak w przypadku głowic punktacja ta jest niższa tj. 10 pkt. przy 8 i więcej pasmach częstotliwości.

Czy Zamawiający nie uważa, punktacja dla obrazowania harmonicznego aparatu powinna wyglądać w następujący sposób: 6-7 pasm częstotliwości – 0 pkt., 8 i więcej pasm częstotliwości – 10 pkt.  ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Dot. Pkt. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego wymogi wymagane przez zamawiającego lecz posiadający parametr PRF na poziomie od 1,7-16,7 kHz, co jest wartością akceptowalną i wystarczającą nawet w praktyce klinicznej. Pragniemy nadmienić, iż zaniżenie tego parametru nie ma wpływu na zakres prędkości w Dopplerze Kolorowym, który w przypadku oferowanego przez nas aparatu jest aż do 4,8 m/s (w porównaniu do +/- 4,0 m/s  wymagane przez Zamawiającego).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego wymogi wymagane przez zamawiającego lecz posiadający parametr PRF na poziomie od 1,7-16,7 kHz, co jest wartością akceptowalną i wystarczającą nawet w praktyce klinicznej. Pragniemy nadmienić, iż zaniżenie tego parametru nie ma wpływu na zakres prędkości w Dopplerze Pulsacyjnym, który w przypadku oferowanego przez nas aparatu wynosi aż 39 m/s.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Dot. Pkt  36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym automatyczna korekcja kąta bramki dla Dopplera Pulsacyjnego odbywa się w zakresie +/- 60 stopni. Według zaleceń, podczas badań dopplerowskich metodą PW zaleca się nie przekraczanie wartości 60 stopni. Jest to uwarunkowane najbardziej realnymi parametrami przepływu w naczyniu, i powinno się dążyć do pracy przy kącie  ≤ 60 stopni. Ustawienie większego kąta korekcji bramki powoduje wyświetlenie innej prędkości niż rzeczywiście występuje.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Pyt. Do pkt 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego wymogi wymagane przez zamawiającego lecz nie posiadającego możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spektrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich na jednym obrazie. Rozwiązanie takie jest bardzo rzadko spotykane i mało praktyczne w codziennej praktyce.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego wymogi wymagane przez zamawiającego lecz posiadającego 16 map kolorów w Dopplerze Kolorowym. Nasz aparat wyposażony jest w wariacje najczęściej wykorzystywanych map kolorów przez różnych producentów i pokrywają one całkowicie wymagania stawiane odcieniom map kolorów. Ponadto istnieje możliwość ustawienia punktu „zero”, filtracji oraz aktywacji funkcji doplera kolorowego wysokiej rozdzielczości dzięki czemu zapewniona jest bardzo wysoka jakość odwzorowania przepływów.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego ale wyposażony w dysk 512 GB. Architektura oferowanego przez nas systemu jest zaprogramowana w sposób minimalne wykorzystująca dysk twardy w trakcie badania a zapisane na dysku wewnętrznym pliki są minimalnych rozmiarów. Dodatkowo system jest wyposażony w bazę danych wykonanych badań, w której dzięki prostemu systemowi filtrowania można wyświetlić i ewentualnie wyeksportować lub usunąć wybrane badania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskanie wymaganej powierzchni na dysku jest bardzo łatwe i nieskomplikowane. 
Dodatkowo system  po zakończeniu każdego badania może wyświetlać komunikat pytający użytkownika czy zapisać badanie na dysku wewnętrznym – i w przypadku wyboru odpowiedzi „nie” system nie zapisuje wykonanego badania. 
Ponadto wymagany przez Zamawiającego system ma posiadać moduł DICOM, dzięki czemu wykonane badania można archiwizować w sieci wewnętrznej szpitala dzięki czemu wymóg posiadania 1TB pamięci nie jest kluczowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

- Do pkt. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego lecz nakrywanie na nośniku typu PenDrive odbywa się po zakończeniu badania podczas archiwizacji. Jest to podyktowane architekturą systemu związaną z zapisem na nośniki zewnętrzne. Nagrywanie na dysku twardym, oraz wydruk na printerze może odbywać się po naciśnięciu jednego przycisku. Rozwiązanie takie poniekąd jest równoważne z wymaganym przez Zamawiającego ponieważ otrzymany rezultat jest identyczny.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 58 oraz 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym zakres powiększenia obrazu jest 8 krotny zarówno dla obrazu zamrożonego jak i na żywo. Z naszych doświadczeń wynika, że powiększenie takie jest wystarczające w pomiarach nawet bardzo małych struktur. Powiększenie obrazu więcej niż ośmiokrotne może powodować pikselizację obrazu  i trudności w rozpoznaniu powiększonych struktur.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

- Do pkt. 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, ale nie posiadającego oprogramowania do badań śródoperacyjnych. W dalszej części specyfikacji Zamawiający nie wymaga głowicy do badań śródoperacyjnych. Pragniemy nadmienić, że w przypadku wykonywania badań śródoperacyjnych za pomocą wymaganych głowic, bardzo dobrą jakość obrazu w przypadku naszych aparatów można otrzymać stosując pozostałe aplikacje z ustawionymi presetami.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt 72

### Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym ilość elementów wynosi 192. Oferowana przez nas głowica wykonana jest w najnowszej dostępnej na rynku technologii Single Cristal, która dąży do zastąpienia głowic o rozbudowanej ilości elementów.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym kąt skanowania głowicy convexowej wynosi 63 stopnie. Jest to zaledwie dwanaście stopni różnicy w porównaniu z wymaganiami. Dzięki mniejszemu kątowi przetwornik ma mniejszą ilość elementów do przetworzenia dzięki czemu obraz na ekranie jest wyższej rozdzielczości oraz parametry frame rate są dużo wyższe. Dodatkowo głowica, którą chcielibyśmy zaoferować posiada wyższą częstotliwość maksymalną 8 MHz co wpływa korzystnie na uzyskany obraz.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

- Pyt do pkt. 78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym głowica liniowa wymagana posiada 192 elementy nadawczo – odbiorcze.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym głowica liniowa posiada szerokość pola obrazowania 47 mm. Istnieje możliwość zawężenia tego pola w sposób elektroniczny uzyskując max. 40 mm wymagane przez Zamawiającego. Poza tym większa szerokość powoduje szerszy sektor skanowania dzięki czemu zwiększa się szybkość badania i komfort pracy badającego.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym głowica liniowa posiada 5 pasm częstotliwości obrazowania harmonicznego? Zwracamy uwagę, ze parametr ten w nikłym stopniu odbiega od wymagania minimalnego i nie zmniejszy możliwości diagnostycznych aparatu.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Pytanie do pkt. 82, 83,84,85,86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym głowica proktologiczna zostanie zastąpiona przez głowicę Endocaviti o paśmie częstotliwości od 3 do 9 MHz, ilości elementów 192 elementy, kącie widzenia 194 stopnie oraz promieniu: 11,75 mm

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 87, 88, 90,91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym głowica transrektalna dwupłaszczyznowa posiada zakres częstotliwości pracy dla płaszczyzny convex: 3-9 MHz, dla głowicy liniowej:4-13 MHz, kąt skanowania dla płaszczyzny convex: 197stopni, oraz długość skanu dla głowicy liniowej: 58mm, promień 10,1 mm.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego z niedostępnym trybem dopplera ciągłego na głowicy convex i liniowej. Pragniemy nadmienić, że na wymaganych głowicach standardem jest stosowanie dopplera pulsacyjnego, który pokrywa całkowicie zakres prędkości w naczyniach przez te głowice badanych. Doppler Ciągły standardowo wykorzystuje się w aplikacjach kardiologicznych gdzie jest on przede wszystkim wykorzystywany.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Do pkt. 98

Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie możliwości rozbudowy o system bezprezwodowy programowalnego pilota zdalnego sterowania oparty o łączność WiFi a nie podczerwień. Rozwiązanie łączności przez WiFi jest technologicznie nowszym rozwiązaniem i nie jest uwarunkowane bliską odległością urządzenia sterującego od ultrasonografu.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

- Do pkt. 99

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego lecz nie posiadający możliwości rozbudowy o głowice typu (burr hole) – neurochirurgicznej. Głowice takie oferowane są przez ograniczoną liczbę producentów, przez co zawęża się konkurencyjność do bardzo małej grupy producentów.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół