Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy poziomy

Nazwa urządzenia: Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy poziomy

Opis urządzenia: Poziomy kaseton montowany do ściany umożliwiający korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i funkcjonalne |
| --- | --- |
| I | Informacje ogólne |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018r. |
| II | Certyfikaty jakości |
| 1. | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. |
| III | Parametry ogólne |
| 1. | Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne. |
| 2. | Długość panelu 1600mm. |
| 3. | Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce. |
| 4. | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. |
| 5. | Konstrukcja panela wykonana z 2 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał dolny przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego i nocnego, kanał górny przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych. |
| 6. | Kanał dolny z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w oświetlenie: -miejscowe fluorescencyjne w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W włączane włącznikiem na panelu, -nocne o mocy 1 x 0,5W LED włączane przy wejściu do sali |
| 7. | Kanał górny powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. |
| 8. | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376. |
| 9. | Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30: - Tlen– 1szt. - Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. - Próżnia – 1szt. |
| 10. | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. |
| 11. | Kanał dolny z gniazdami elektrycznymi odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w gniazda elektryczne i teleinformatyczne na stanowisko w panelu: - gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały– 4szt. - gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 – 2szt. - gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 – 1szt. - otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt. |
| 12. | Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. |
| 13. | Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu |
| 14. | Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany |
| 15. | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu. |
| 16. | Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej |
| 17. | Panele, stanowiska sąsiadujące ze sobą powinny tworzyć jeden panel |
| IV | Pozostałe |
| 1. | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w karcie gwarancyjnej producenta. |
| 2. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. |