Chęciny, dnia 2018-08-30

Znak sprawy: ZP-1192-2018-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 1 – Negatoskop cyfrowy – 5 szt.

Celem doprecyzowania warunków zamówienia prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający w zadaniu nr 1 będzie wymagał podłączenia i konfiguracji stacji przeglądowych z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 8 – Defibrylator – 1 szt.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator renomowanego producenta o poniższych parametrach:

|  | PARAMETR | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | TAK |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED | TAK |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej | TAK |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund | TAK |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania; | TAK |
|  | Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG ). | TAK |
|  | Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych | TAK |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora | TAK |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych | TAK |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych | TAK |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta | TAK |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia | TAK |
|  | Na zintegrowanych zewnętrznych łyżkach dla dorosłych i dzieci wbudowany wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. | TAK |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED | TAK |
|  | Tryb AED | TAK |
|  | Energia wyładowania 150J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt | TAK |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC | TAK |
|  | Monitorowanie EKG | TAK |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu; | TAK |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę | TAK |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna | TAK |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca | TAK |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie | TAK |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt. | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar stymulacji przezskórnej. Tryby pracy: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie". Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30 -180 imp/min. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii SpO2. Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min. W komplecie 2 mankiety dla pacjentów dorosłych | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi NIBP Możliwość ustawienia pomiaru w czasie w zakresie min. od 1 do 120 minut. W komplecie mankiet średni i duży dla pacjentów dorosłych | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii CO2 | TAK |
|  | Monitor | TAK |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej min. 6,5 cala | TAK |
|  | Rozdzielczość 800 x480 pikseli, o min. 32 poziomach jasności na każdy kolor |  |
|  | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu 50 mm; | TAK |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). | TAK |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu. Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | TAK |
|  | Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J | TAK |
|  | Ciężar urządzenia< 8 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. | TAK |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. | TAK |
|  | Możliwość przenoszenia danych z defibrylatora przy pomocy nośnika USB | TAK |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-09-05, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-09-05, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł