Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1233-2018

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |
|  | HASŁO DOSTĘPU DO PLIKU JEDZ .................................................................. (należy podać) |
|  | Inne informacje, jeśli są niezbędne dla prawidłowego dostępu do pliku JEDZ: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”

UWAGA: Formularz ofertowy w punkcie II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca składa ofertę

Zadanie nr 1 – Aparat do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych - 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Aparat do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych. Elektroniczne czujniki pomiaru przepływu i stężenia tlenu, elektroniczne sterowanie parownika, rozbudowana kompensacja przecieków, podstawa jezdna, parownik, monitor parametrów życiowych o przekątnej min. 12 cali. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Minimum 2 szuflady na drobne akcesoria, w tym jedna zamykana na klucz | TAK, podać |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej z blokadami na wszystkich kołach | TAK |  |
|  | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe). | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej . ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut | TAK, podać |  |
|  | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 190 l/min | TAK, podać |  |
|  | Ssak injektorowy napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny - możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów | TAK, podać |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK |  |
| Dystrybucja gazów |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym | TAK |  |
|  | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 23% lub wyższym | TAK, podać |  |
|  | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | TAK |  |
|  | Przepływ bezpieczeństwa O2 | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 300 ml/min. | TAK, podać |  |
|  | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany | TAK |  |
| Układ oddechowy |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej objętości – min. 50 l/min | TAK, podać |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem cyfrowym wartości na monitorze | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,2 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| Respirator anestetyczny |
|  | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji, z możliwością obrotu monitora min 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni. | TAK, podać |  |
|  | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji, frakcji oddechu zwrotnego w procentach. | TAK, podać |  |
| Tryby wentylacji |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylację SIMV oraz PRVC | TAK |  |
|  | Wentylację PSV | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami | TAK |  |
| Regulacje |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:8 | TAK, podać |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 2000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK, podać |  |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 50 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 1 do 100 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) | TAK, podać |  |
| Alarmy |
|  | Niskiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
| Pomiar i obrazowanie |
|  | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK |  |
|  | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV spont | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP całkowitego | TAK |  |
|  | Ciśnienia plateau | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
|  | Moduł gazowy - pomiar anestetyków CO2 i N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne modułu gazowego | TAK |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK |  |
|  | Kalibracja modułu gazowego automatyczna | TAK |  |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 12 godzin | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna przez złącza min. RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK, podać |  |
|  | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| Parowniki |
|  | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie, elektronicznie sterowanych z poziomu monitora. System podaży anestetyku elektronicznie sterowany. | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do parowników z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka anestetycznego na parowniku i wyświetleniem poziomu środka na ekranie aparatu, oraz z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. | TAK |  |
|  | W zestawie z aparatem parownik do Sevofluranu i Desfluranu | TAK |  |
| Monitor parametrów życiowych |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
|  | Tryb „Stand by” | TAK |  |
|  | Funkcja „stoper” | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12” | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 800 x 600 dpi | TAK, podać |  |
|  | „Duże Liczby” | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. | TAK, podać |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 800 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK, podać |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK, podać |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK, podać |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK, podać |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK podać |  |
|  | Wodoszczelny wielorazowy czujnik typu klips do pomiaru SpO2 | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK, podać |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK |  |
|  | Pomiar NMT w postaci modułu lub urządzenia zewnętrznego wraz z niezbędnymi akcesoriami do realizacji pomiaru | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez udziału serwisu. . Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.4 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami serii BSM 3000 | TAK |  |
|  | Wyposażenie monitora: - Kabel EKG - 1 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe - 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG - 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci – 1szt. - mankiety wielorazowe (standard dla dorosłych oraz duży rozmiar) po 1szt. z każdego rozmiaru - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji - 1 szt. - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej – 1 szt. - interfejs/adapter do podłączenia jednorazowych przetworników IBP – 1 szt. - moduł lub urządzenie pomiarowe do realizacji pomiaru NMT – 1 szt. - adapter do zamocowania monitora na wysięgniku | TAK, podać |  |
| Inne |
|  | Zawieszenie monitora pacjenta umożliwiające Astabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Zastępczy aparat na czas naprawy | TAK |  |

Wartość zadania nr 1

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2 – Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

- Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy aparat RTG do wykonywania zdjęć rzyłóżkowy wraz z oprogramowaniem w języku polskim zgodne z DICOM | TAK |  |  |
|  | Aparat zapewniający wykonywanie badań z zakresu radiografii rzyłóżkowy (głównie klatka piersiowa oraz jama brzuszna) zgodnie z aktualnymi na dzień składania ofert procedurami wzorcowymi oraz przepisami prawa obowiązującego a także opracowanymi wchodzącymi w życie w 2019 roku. | TAK |  |  |
|  | Moc generatora aparatu RTG min 30 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Częstotliwość generatora min. 50 kHz | TAK, podać |  | Najwyższa wartość – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Minimalna wartość napięcia max. 40 kV | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna wartość napięcia min. 125 kV | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja napięcia co max. 2 kV | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd min. 400 mA | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji ładunku min. Od 0,1 mAs do 300 mAs | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji min. Od 1 ms do 2 s | TAK, podać |  |  |
|  | Dwu i trzypunktowa technika ekspozycji | Tak |  |  |
|  | Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej min. 100 | TAK, podać |  |  |
|  | Obsługa parametrów ekspozycyjnych poprzez ekran dotykowy | Tak |  |  |
|  | Lampa dwu ogniskowa | Tak |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska lampy max. 0,6 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska lampy max. 1,3 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Kolimator obrotowy | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe filtry wbudowane w kolimator min.: 1 mm Al. + 0,1mm Cu, 1 mm Al. + 0,2 mm Cu oraz 2 mm Al | TAK, podać |  |  |
|  | System pomiaru dawki | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 100 kHU | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika min. 270° | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość pochylania monobloku/lampy wokół anoda-katoda min. 120° | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemnik na detektor i mobilną konsolę sterowania | Tak |  |  |
|  | Możliwość blokady ruchu kół | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu max. 180 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość aparatu max. 65 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalna odległość ognisko-podłoga max. 48 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna odległość ognisko-podłoga min. 200 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Detektor cyfrowy pozwalający na akwizycję obrazów DR | Tak |  |  |
|  | Format detektora min. 35 x 43 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Detektor odporny na działanie wody i płynów ustrojowych. Klasa ochronności przed wnikaniem wody min. IPX6 | TAK, podać |  |  |
|  | Akwizycja zdjęć z mobilnego aparatu RTG | Tak |  |  |
|  | Akwizycja zdjęć z innych aparatów RTG bez jakichkolwiek ich modyfikacji | Tak |  |  |
|  | Akwizycja zdjęć przez detektor bez połączenia z konsolą sterowania z przesłaniem obrazów do konsoli po przywróceniu połączenia | Tak |  |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z konsoli sterowania na detektor w celu przypisania zdjęć do wybranych pacjentów | Tak |  |  |
|  | Wymiary detektora zgodne z normą ISO 4090 | Tak |  |  |
|  | Komunikacja detektora za pomocą WI-FI | TAK, podać |  |  |
|  | Komunikacja detektora bezprzewodowa | Tak |  |  |
|  | Uchwyt wbudowany w detektor ułatwiający jego przenoszenie | Tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa instalowana na detektorze | TAK Podać parametry |  |  |
|  | Obudowa detektora z wyżłobieniami na min. 2 przeciwległych bokach dedykowanych do łatwego i bezpiecznego podnoszenia detektora leżącego na płaskiej powierzchni (r. blat stołu) | Tak |  |  |
|  | Przetwornik A/C min. 16 bit. | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowana pamięć obrazów min. 100 | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 2 300 x 2 800 pikseli | TAK, podać |  | Największa wartość – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela max. 140 x 140 µm | TAK, podać |  | Najmniejsza wartość – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Waga panelu detekcyjnego max. 3,00 kg | TAK, podać |  | Najmniejsza wartość – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Punktowe obciążenie detektora min. 150 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Rozproszone obciążenie detektora min 250 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność baterii w detektorze min. 5 Ah | TAK, podać |  | Największa wartość – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Wymiana baterii w detektorze bez konieczności jego wyłączania lub resetowania i podłączania kabli zasilających lub zewnętrznych ładowarek | TAK, podać |  |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii | Tak |  |  |
|  | Ilość baterii w zestawie min. 4 | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowy kabel umożliwiający przewodowa pracę detektora | Tak |  |  |
|  | System sterowania z oprogramowaniem | Tak |  |  |
|  | Mobilna konsola sterowania z oprogramowaniem | Tak |  |  |
|  | Konsola z procesorem osiągającym w teście cpubenchmark min. 5 000 punktów, z systemem operacyjnym 64 bitowym | TAK, podać |  |  |
|  | Konsola wyposażona w klawiaturę, mysz optyczną, kartę sieciową 100/1000 Mbps, monitor min 12” o rozdzielczości min 1920 x 1080 | TAK, podać |  |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub administratora (konta użytkowników zabezpieczone hasłami) | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji i obróbki zdjęć w języku polskim (wszystkie funkcje, komunikaty itp.) | Tak |  |  |
|  | Pojemność obrazowa stacji min. 2 000 obrazów | TAK, podać |  |  |
|  | Waga konsoli max. 1,00 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie min.: automatyczne blendowanie (rozpoznanie położenia blend na obrazie i zaczernienie tego obszaru), regulacja jasności i kontrastu, adnotacje o obrazach i funkcje pomiarowe, obracanie i powiększanie obrazów. | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcjonalność wyboru narzędzi podstawowych. Narzędzia wybrane jako podstawowe będą dostępne na ekranie obróbki obrazu. Pozostałe narzędzia, które nie zostały zaznaczone, dostępne są dopiero po rozwinięciu listy narzędzi z danej grupy. | Tak |  |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | Tak |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem atrybutu z ID i nazwiska pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | Tak |  |  |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 3 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | TAK, podać |  |  |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  |  |
|  | W przypadku odrzucenia zdjęcia możliwość podania powodu odrzucenia z bazą danych tworzoną przez zamawiającego (bez konieczności wizyty serwisu) | Tak |  |  |
|  | Prowadzenie statystyki zdjęć w zakresie procentowego udziału zdjęć poszczególnych projekcji, wykonanych zdjęć z podziałem na użytkowników, procentowym podziałem na powody odrzucenia. Możliwość ustawienia okresu, dla którego oprogramowanie ma generować dane statystyczne | Tak |  |  |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | Tak |  |  |
|  | Edycja i definiowanie programów anatomicznych bez konieczności wzywania serwisu | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie histogramu zdjęcia | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie statystyk dla poszczególnych użytkowników zawierających co najmniej: ilość pacjentów, ilość zaakceptowanych obrazów, ilość obrazów odrzuconych | Tak |  |  |
|  | Graficzna prezentacja na konsoli statusu detektora cyfrowego: stan baterii, stan połączenia | Tak |  |  |
|  | Monitor stacjonarny min. 22” LCD, z kalibracją DICOM part 14 dla prezentacji obrazów w trybie pełnoformatowym | TAK, podać |  |  |
|  | Panel detekcyjny oraz oprogramowanie do sterowania detektorem i akwizycji oraz przetwarzania obrazów wyprodukowane przez jednego samego producenta | Tak |  |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane z rozdzielczością min. 16 bitów | TAK, podać |  |  |
|  | Współpraca z systemem RIS i PACS Zamawiającego. Podłączenie i pełna konfiguracja z tym systemem w dniu dostawy | Tak |  |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |  |
|  | Czas usunięcia usterki bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych) | Tak |  |  |
|  | Czas usunięcia usterki z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych) | Tak |  |  |
|  | W przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych dostawa co najmniej elementu, podzespołu lub urządzenia zastępczego pozwalającego na prowadzenie diagnostyki na czas trwania naprawy | Tak |  |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny dla urządzenia i oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie urządzenia min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |  |

Wartość zadania nr 2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTC przyłóżkowy – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Bronchoskop sztywny – 2 zestawy.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

- Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Zestaw składający się z dwóch bronchoskopów sztywnych wraz z instrumentarium oraz jednego źródła światła | TAK |  |
| 2 | Bronchoskop sztywny, uniwersalny, rozmiar 8,5, dł. 43 cm +/- 2cm, przyłącze do oświetlenia – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 3 | Bronchoskop sztywny, uniwersalny, rozmiar 7,5, dł. 43 cm +/- 2cm, przyłącze do oświetlenia – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 4 | Optyka Hopkins 0°, średnica 5,5 mm, dł. 50 cm +/- 2cm, możliwość sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 5 | Optyka Hopkins 30°, średnica 5,5 mm, dł. 50 cm +/- 2cm, możliwość sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 6 | Pryzmat oświetlający z przyłączem światłowodu, możliwość sterylizacji w autoklawie – 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Adapter do podłączenia respiracji – 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Nasadka zamykająca z uszczelką do bronchoskopów sztywnych do pracy z optyką – 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Nasadka zamykająca z przezroczystym okienkiem do bronchoskopów sztywnych – 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Nasadka do wprowadzania cewników, do zastosowania z bronchoskopami – 2 szt. | TAK |  |
| 11 | Kaniula iniekcyjna do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, śr. 3,5 mm do zastosowań z bronchoskopami – 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Adapter / nasadka zamykająca przesuwana z okienkiem i uszczelką – 2 szt. | TAK |  |
| 13 | Optyczne kleszcze biopsyjne typu miseczki okrągłe, do zastosowań z optykami – 2 szt. | TAK |  |
| 14 | Optyczne kleszcze typu „krokodylki” do twardych ciał obcych do zastosowania z optykami – 2 szt. | TAK |  |
| 15 | Kleszcze typu „aligator” do twardych ciał obcych z obiema branszami ruchomymi o śr. 2,5mm i długości 500mm +/- 20mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 16 | Kleszcze biopsyjne typu „miseczki okrągłe” z obiema branszami ruchomymi o śr. 2,5mm i długości 500mm +/- 20mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 17 | Światłowód śr. 3,5 mm dł. 230 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 18 | Kosz na instrumenty i akcesoria – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 19 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyk – 2 szt. | TAK |  |
| 20 | Dedykowane do zestawu źródło światła LED – 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą zestawu) | TAK |  |
| 22 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
| 23 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 24 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 25 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 26 | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
| 27 | Zastępczy sprzęt na czas naprawy | TAK |  |

Wartość zadania nr 3:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | KWOTA VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchoskop sztywny - 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 – Elektroniczny system drenażowy - 5 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Elektroniczny system drenażowy – system elektroniczny pomiaru podciśnienia, informujący w sposób prosty i czytelny o aktualnym poziomie odessanego płynu i przecieku powietrza, możliwość zasilania sieciowego i akumulatorowego, możliwość przenoszenia danych, system alarmów. | Tak |  |
|  | Zakres podciśnienia w zakresie -1 do 100 cm H2O (0,1÷10 kPa) | Tak |  |
|  | Wydajność w zakresie 5÷8 litrów/minutę | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe/praca na zasilaniu akumulatorowym minimum 4 godziny | Tak |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru podciśnienia i informacja o aktualnym poziomie odessanego płynu i przecieku powietrza na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | System umożliwiający zmianę parametrów drenażu klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia alarmu informującego o zaburzeniach w pracy urządzenia: zatkanie układu drenującego, przepełnienie pojemnika na wydzielinę, rozładowanie akumulatora | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia i archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem - 100 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem z trójnikiem - 100 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowe, sterylne pojemniki, na odsysaną wydzielinę z jamy opłucnej o pojemności: 0,3 litra - 10 szt. 0,8 litra - 200 szt. 2.0 litra - 5 szt. | Tak |  |
|  | Zatyczki do drenów - 50 szt. | Tak |  |
|  | Waga w zakresie 1÷2,5 kg | Tak |  |
|  | Wielkość w zakresie 80÷100 X 150÷300 X 250÷350 mm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Stacja dokująca, opaska umożliwiająca przenoszenie urządzenia | Tak |  |
|  | Blokada na regulatorze zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta oraz zassaniem wydzielin do wnętrza pompy. | Tak |  |
|  | Zawór umożliwiający usunięcie dodatkowego ciśnienia powstałego w trakcie np.: kaszlu pacjenta | Tak |  |
|  | Zawór zabezpieczający pacjenta przed zanikiem podciśnienia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |

Wartość zadania nr 4:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczny system drenażowy - 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5 - Lampa operacyjna - 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Lampa operacyjna dwuczaszowa, oświetlenie LED, dwa niezależne ramiona do montażu monitorów, przystosowana do montażu kamery. | TAK |  |
|  | Lampa oraz jej parametry zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa opraw chirurgicznych. | TAK |  |
|  | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: min. 150 000 lux | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy pomocniczej: około 120 000 lux (±15%) | TAK, podać |  |
|  | Regulowana średnica oświetlanego pola minimum 210 – 410 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa światła lampy około 5000 K (± 10%) | TAK, podać |  |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 90 współczynnik oddawania barwy czerwonej lamp R9 min. 90 | TAK, podać |  |
|  | Waga czaszy lampy (łącznie z podwójnym przegubem) maksymalnie 20 kg | TAK, podać |  |
|  | Kopuły obu lamp w kształcie koła o średnicy maksymalnie 65 cm - średnica obu kopuł taka sama. Kopuły o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących, przystosowana do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Kopuły lamp zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. | TAK |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej. | TAK |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134˚C | TAK |  |
|  | W komplecie minimum po 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego dla każdej kopuły. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie po środku kopuły, w jej osi symetrii. | TAK |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe rozmieszczone na obwodzie kopuły. | TAK, podać |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w panele sterowania umożliwiające min. a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. | TAK |  |
|  | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła. Pozostałe funkcje panelu sterowania: włączane i wyłączanie lampy, regulacja natężenia światła, regulacja wielkości oświetlanego pola, d) regulacja temperatury barwowej światła. | TAK |  |
|  | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 40 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | TAK |  |
|  | Obie lampy wyposażone w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 500 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Obie czasze przygotowane pod montaż bezprzewodowej kamery wideo HD przeznaczonej do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Dwa niezależne ramiona dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD. Obrót zamontowanego monitora w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej | TAK |  |
|  | Każde ramię wyposażone w min. 2 przewody HD – SDI, przewód 4K oraz przewód zasilający. | TAK, podać |  |
|  | Na obu ramionach możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej od 26” do 32” o wadze w zakresie ( lub większym) od 10 kg do 17kg (waga monitora wraz z zasilaczem) | TAK |  |
|  | Każdy uchwyt monitora LCD wyposażony w zamykany schowek na zasilacz monitora. | TAK |  |
|  | Każdy uchwyt monitora LCD wyposażony w uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami (min. 4 rękojeści w komplecie). | TAK, podać |  |
|  | Obrót ramion wokół punktu mocowania 360° | TAK |  |
|  | Całkowity zasięg ramion min. 2000 mm | TAK, podać |  |
|  | Przesłona diod LED wykonana z materiału gwarantującego w przypadku uszkodzenia brak rozpryśnięcia się fragmentów. | TAK, podać |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50 000 h | TAK, podać |  |
|  | Demontaż istniejącej lampy oraz montaż oferowanej w jej miejsce. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |

Wartość zadania nr 5:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 6 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów - 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Identyfikacja i monitorowanie procesu przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu, zabezpieczenie otwarcia drzwi przez osoby nieupoważnione, częściowe przeszklenie drzwi, możliwość podłączenia minimum 8 endoskopów w jednej komorze. | TAK |  |
| 2 | Identyfikacja i monitorowanie procesu przechowywania endoskopów (czas, temperatura, ciśnienie itd.) niezależnie dla każdego endoskopu. Alarm przekroczenia czasu przechowywania. | TAK, podać |  |
| 3 | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera. Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony personel. | TAK |  |
| 4 | Identyfikacja endoskopów i użytkowników za pomocą kodów kreskowych lub czytników RFID. | TAK, podać |  |
| 5 | Wyświetlacz przedstawiający status przechowywania każdego endoskopu osobno. | TAK |  |
| 6 | Szafa posiada drzwi frontowe częściowo przeszklone. | TAK |  |
| 7 | Dno szafy wyciągane w postaci tacy ociekowej w celu przeprowadzenia łatwej i szybkiej dezynfekcji. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość – max. 1300 cm; głębokość – max. 470 cm; wysokość – max. 2100 cm. | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość podłączenia min. 8 endoskopów w jednej komorze . Wymagane przyłącza każdego kanału we wszystkich endoskopów. | TAK, podać |  |
| 10 | Czas suszenia: od 90 - 120 minut. | TAK, podać |  |
| 11 | Zasilanie sprężonym powietrzem medycznym z sieci szpitalnej. | TAK |  |
| 12 | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu oraz informacji o użytkowniku. | TAK |  |
| 13 | System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry HEPA w każdym konektorze. | TAK |  |
| 14 | Zestaw adapterów i uchwytów przystosowanych do endoskopów firmy Olympus posiadanych przez Zamawiającego. | TAK, podać |  |
| 15 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 16 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
| 17 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 18 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 20 | Rok produkcji nie starszy niż 2017. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |

Wartość zadania nr 6:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 7 – Videobronchofiberoskop - 1 zestaw

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Videobronchofiberoskop intubacyjny giętki kompatybilny z kamerą wraz ze źródłem światła LED, szczypcami biopsyjnymi, kontenerem oraz testerem szczelności | TAK |  |
| 2 | Wygięcie góra 140-180° / dół 130-140° +/- 5° | TAK, podać |  |
| 3 | Pole widzenia 90° +/- 10° | TAK, podać |  |
| 4 | Głębia ostrości w zakresie min 3-50mm | TAK, podać |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 5mm +/- 2mm | TAK, podać |  |
| 6 | Maksymalna średnica zewnętrzna tubusa 5,1mm +/- 2mm | TAK, podać |  |
| 7 | Rozmiar kanału ssącego 2,6mm +/- 0,3mm | TAK, podać |  |
| 8 | Długość robocza 600mm +/-50mm | TAK, podać |  |
| 9 | W zestawie do Videobronchofiberoskop min. Szczoteczka do czyszczenia, zawór biopsyjny, adapter światłowodu | TAK, podać |  |
| 10 | Źródło światła LED, zasilanie akumulatorowe z wbudowanym wskaźnikiem rozładowania w zestawie z akumulatorami | TAK, podać |  |
| 11 | Półsztywne szczypce biopsyjne typu „łyżeczka” w rozmiarze długości 600mm +/- 50mm | TAK, podać |  |
| 12 | Kontener do sterylizacji z pokrywą i miejscem na przenośne źródło światła oraz akcesoria | TAK |  |
| 13 | Tester szczelności | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 15 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
| 16 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 17 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 19 | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
| 20 | Zastępczy sprzęt na czas naprawy | TAK |  |

Wartość zadania nr 7:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchofiberoskop - 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 8 – Zestaw do koagulacji argonowej – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Możliwość koagulacji mono i bipolarnej, przystawka argonowa, moduł głębokiego zamykania naczyń, monitor wyświetlający w sposób czytelny parametry pracy, możliwość zapisywania programów pracy urządzenia, możliwość rozszerzenia o pompę endoskopową oraz odsysacz dymu. | TAK |  |
| 2 | Diatermia z przystawką argonową i funkcją głębokiego zamykania naczyń do min. 7 mm | TAK |  |
| 3 | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem, obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat. Osłona wyświetlacza z materiału bezpiecznego - bezodpryskowego | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 5 | Możliwość zapamiętania min. 90 programów przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu i opisem w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Ilość gniazd przyłączeniowych zestawu argonowego: monopolarne – min. 1 bipolarne – min. 1 zamykania naczyń - 1 argonowe – 1 elektrody neutralnej – 1 | TAK |  |
| 8 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w min. 3 różnych systemach bez użycia dodatkowych adapterów. | TAK |  |
| 9 | Gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w min 3 różnych systemach bez użycia dodatkowych adapterów. | TAK |  |
| 10 | Regulacja intensywności cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznika nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | TAK | ? |
| 11 | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji do najistotniejszych, pokazujących wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu | TAK |  |
| 12 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do min. 300 + 10 [W] regulowana z dokładnością max. 1 W w całym zakresie mocy | TAK |  |
| 13 | Minimum 5 trybów – rodzajów cięcia monopolarnego (w tym endoskopowy) | TAK |  |
| 14 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 200 + 10 [W] regulowana z dokładnością max 1 W w całym zakresie mocy | TAK |  |
| 15 | Minimum trzy rodzaje/ tryby koagulacji monopolarnej: delikatna, intensywna i preparująca | TAK |  |
| 16 | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] | TAK |  |
| 17 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej min. 120 + 10 [W] | TAK |  |
| 18 | Aktywacja funkcji bipolarnej za pomocą pedału lub funkcja auto-start | TAK |  |
| 19 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | TAK |  |
| 20 | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu. | TAK |  |
| 21 | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,2 – 8,0 l / min. | TAK |  |
| 22 | Minimalna moc cięcia w osłonie argonu min. 300 + 10 [W] | TAK |  |
| 23 | Minimum 8 efektów (głębokości) cięcia możliwych do uzyskania podczas cięcia w osłonie argonu dla jednego rodzaju cięcia w osłonie argonu | TAK |  |
| 24 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu | TAK |  |
| 25 | Minimalna moc koagulacji w osłonie argonu min. 120 + 10 [W] | TAK |  |
| 26 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej | TAK |  |
| 27 | Regulacja głębokości koagulacji argonowej – minimum dwa stopnie | TAK |  |
| 28 | Tryb zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do min. 7mm | TAK |  |
| 29 | Minimalna moc trybu zamykania naczyń min. 300 + 10 [W] | TAK |  |
| 30 | Tryb zamykania naczyń z funkcją automatycznego zatrzymania | TAK |  |
| 31 | Regulacja intensywności działania w min. 4-stopniowej skali | TAK |  |
| 32 | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym. | TAK |  |
| 33 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK |  |
| 34 | System bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący: - jakość przylegania elektrody neutralnej, - kontakt między elektrodą neutralną a skórą pacjenta, - gęstość prądu poniżej elektrody neutralnej, | TAK |  |
| 35 | Informacja o jakości przylegania elektrody neutralnej w postaci cyfrowej lub graficznej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, moduły sterowane z modułu głównego: - pompę irygacyjno – ssącą, - odsysacz dymu | TAK |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły sterowane z modułu głównego: - pompę irygacyjno ssącą - odsysacz dymu | TAK |  |
| 37 | Wózek pod aparat | TAK |  |
| 38 | Włącznik nożny, podwójny. Przystosowany do dezynfekcji – min. 1szt. | TAK |  |
| 39 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 80 – 95 cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie – min. 100szt | TAK |  |
| 40 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych dł. min 5 m, wielorazowy – min. 1 szt. | TAK |  |
| 41 | Sonda argonowa jednorazowa śr. 1,5mm, dł. 1,5m – min. 20szt | TAK |  |
| 42 | Sonda argonowa jednorazowa śr. 2,3mm, dł. 2,2m – min. 20szt | TAK |  |
| 43 | Kabel do giętkich sond argonowych wielorazowy dł. min. 3m – min. 2 szt. | TAK |  |
| 44 | Butla argonowa 5l – min. 1 szt. | TAK |  |
| 45 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 46 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
| 47 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
| 48 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 49 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 50 | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
| 51 | Wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla aparatu po instalacji, w przypadku takiej potrzeby uzupełnienie oznakowania pomieszczeń. | TAK |  |
| 52 | Zastępczy sprzęt na czas naprawy | TAK |  |

Wartość zadania nr 8:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do koagulacji argonowej – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 9 – Zestaw narzędzi do otwartej torakochirurgii - 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: ……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Retraktor chirurgiczny z oświetleniem LED przeznaczony do zabiegów torakotomii | TAK |  |
|  | Zewnętrzny generator źródła światła | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji intensywności światła | TAK |  |
|  | Intensywność zakres doświetlenia pola operacyjnego pozwalająca na wykonywanie zabiegów bez użycia lamp sufitowych | TAK |  |
|  | Źródła światła zintegrowane z branszami | TAK |  |
|  | Bransze dopasowane do ciała pacjenta (anatomicznie) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK, podać |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |

Wartość zadania nr 9:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw narzędzi do otwartej torakochirurgii – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III.   Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia ,……………………………………………………….……………………………………………………………………..
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…………………………………………………………………….

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu  i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca  upoważnia:

...................................................................................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że

jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców