Chęciny, dnia 2018-09-18

Znak sprawy: ZP-1233-2018-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Zadanie nr 1 - Aparat do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych - 1 szt.

Ad. 1. Czy zamawiający dopuści aparat z chemicznym czujnikiem tlenu?

Ad. 1. Czy zamawiający dopuści aparat z ręcznie sterowanym parownikiem jako równoważny i pozwalający osiągnąć tą samą funkcjonalność?

Ad. 3. Czy zamawiający dopuści aparat z szufladami nie zamykanymi na klucz?

Ad. 7. Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w akumulator zasilający respirator aparatu, wystarczający na zasilanie respiratora przez 60 minut?

Ad. 8. Czy zamawiający dopuści aparat z respiratorem realizującym maksymalny przepływ wdechowy 75 l/min?

Ad.11. Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w obrotowy ekran, na którym nie ma prezentacji wirtualnych przepływomierzy? Aparat jest wyposażony w mechaniczne przepływomierze z cyfrową prezentacją przepływu każdego z gazów. Przepływ sumaryczny jest sumą wskazań.

Ad.12. Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w precyzyjny mechaniczny mieszalnik świeżych gazów?

Ad. 13. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 15. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 20. Czy zamawiający dopuści aparat z obejściem o wydajności w zakresie 35 do 75 l/min?

Ad. 22. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności? Zastawka APL jest mechaniczna i nie prezentuje wartości na ekranie.

Ad. 23. Czy zamawiający dopuści aparat z pojemnikiem absorbera mieszczącym 1500 ml absorbentu? Pozwala to na dłuższą pracę bez konieczności wymiany.

Ad. 25. Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w ekran  12”? Monitor pozwala na łatwa obsługę aparatu przy pomocy trzech przycisków i pokrętła.

Ad. 26. Czy zamawiający dopuści aparat prezentujący 2 krzywe dynamiczne w jednym czasie? Czy zamawiający dopuści aparat, którego respirator nie pokazuje frakcji oddechu zwrotnego?

Ad. 30. Czy zamawiający dopuści aparat bez trybu PRVC wyposażony w trym MMV?

Ad. 32. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 35. Czy zamawiający dopuści aparat pozwalający na regulację objętości w zakresie 20 ml do 1600 ml? Taka regulacja jest wystarczająca w większości przypadków.

Ad. 36. Czy zamawiający dopuści aparat pozwalający na zmianę opisanego parametru w zakresie od 4cmH2O do 30 cmH2O?

Ad. 37. Czy zamawiający dopuści aparat pozwalający na regulację ciśnienia w trybie PCV w zakresie 5-70cmH2O?

Ad. 38. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 46. Czy zamawiający dopuści aparat bez pomiarów gazowych wyświetlanych na ekranie respiratora? Pomiary te będą realizowane przez monitor pacjenta.

Ad. 47. Czy zamawiający dopuści aparat z galwanicznym czujnikiem tlenu oraz monitorem pacjenta wyposażonym w czujnik paramagnetyczny?

Ad. 50. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 55. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad.56-58. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 59. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności? Pomiar ten będzie realizowany przez monitor pacjenta, co jest funkcjonalnie tożsame.

Ad. 60. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności? Moduł gazowy jako część monitora pacjenta będzie zasilany z akumulatora monitora w przypadku awarii zasilania.

Ad. 61. Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 62. Czy zamawiający dopuści aparat bez pomiarów gazowych wyświetlanych na ekranie respiratora? Pomiary te będą realizowane przez monitor pacjenta

Ad/ 63. Czy zamawiający dopuści aparat bez pomiarów gazowych wyświetlanych na ekranie respiratora? Pomiary te będą realizowane przez monitor pacjenta

Ad. 64. Czy zamawiający dopuści monitor gazowy, wymagający kalibracji serwisowej przy pomocy gazu kalibracyjnego?

Ad. 66. Czy zamawiający dopuści aparat bez komunikacji Ethernet?

Ad. 67. Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości kopiowania zdjęć ekranu?

Ad. 68. Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w parowniki sterowane ręcznie przez użytkownika?

Ad. 69. Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w parownik nie posiadający opisanej funkcjonalności, pozwalający na precyzyjną kontrolę stężenia za pomocą pokrętła i skali widocznej na pokrętle?

Ad. 73. Czy zamawiający dopuści monitor o wadze 9,9 kg (monitor+ bateria+ moduł gazowy+ moduł parametrów hemodynamicznych)?

Ad. 74. Czy zamawiający dopuści monitor bez możliwości kontroli zdalnej?

Ad. 77. Czy zamawiający dopuści monitor bez stopera?

Ad. 79. Czy zamawiający dopuści monitor mogący wyświetlać do 8 krzywych dynamicznych?

Ad. 88. Czy zamawiający dopuści monitor bez komunikacji HL7?

Ad. 92. Czy zamawiający dopuści monitor zapisujący do 100 zdarzeń z przebiegami?

Ad. 94. Czy zamawiający dopuści monitor bez automatycznego nastawiania alarmów?

Ad. 97. Czy zamawiający dopuści monitor bez funkcji holter?

Ad. 100. Czy zamawiający dopuści monitor, który posiada analizę EKG jednak bez tworzenia raportów?

Czy zamawiający dopuści monitor bez automatycznej zmiany odprowadzenia po odłączeniu?

Ad. 102. Czy zamawiający dopuści monitor bez możliwości wyboru rodzaju pacjenta dla detekcji QRS?

Ad. 103. Czy zamawiający dopuści monitor z analizą 18 arytmii?

Ad. 107. Czy zamawiający dopuści monitor bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 108. Czy zamawiający dopuści monitor mierzący tętno w zakresie 20- 254 bpm? Zakres taki obejmuje zdecydowaną większość przypadków.

Ad. 112. Czy zamawiający dopuści monitor bez opisanych pomiarów?

Ad. 114. Czy zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy w tym zakresie?

Ad. 116. Czy zamawiający dopuści monitor bez możliwości opisanej modyfikacji/ rozbudowy?

Ad. 117. Czy zamawiający dopuści monitor bez opisanej funkcjonalności?

Ad. 118. Czy zamawiający dopuści monitor, którego akcesoria nie są kompatybilne z monitorami serii BSM 3000?

Pozostałe parametry zgodnie z wymagania zamawiającego określonymi szczegółowo w SIWZ.

ODP.  Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści możliwość dostawy aparatu do znieczuleń w terminie 6 tygodni ?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 2 - Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

Pytanie 1- pkt 2 „Aparat zapewniający wykonywanie badań z zakresu radiografii przyłóżkowy (głównie klatka piersiowa oraz jama brzuszna) zgodnie z aktualnymi na dzień składania ofert procedurami wzorcowymi oraz przepisami prawa obowiązującego a także opracowanymi wchodzącymi w życie w 2019 roku.”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, który spełnia procedury wzorcowe w zakresie dorosłych oraz starszych dzieci ?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że procedury wzorcowe są podstawą utworzenia procedur roboczych. Procedury wzorcowe mogą różnić się od tych zapisanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z uwagi na np. użycie nowoczesnych technologii redukujących dawkę dla pacjenta a nie parametrami technicznymi.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – pkt. 9  „Zakres regulacji ładunku  min.  od 0,1 mAs do 300 mAs”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego zakres prądowo-czasowy wynosi 0,32-320 mAs ?

Oferowany przez nas aparat posiada zakres prądowo czasowy dostosowany do wszystkich rodzajów ekspozycji przyłóżkowych. Z uwagi na fakt, że nieznacznie różni się od zakresu wymaganego prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3- pkt. 15 „Wielkość małego ogniska lampy max. 0,6 mm”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego wielkość małego ogniska wynosi 0.7mm ?

Oferowany przez nas aparat posiada dwuogniskową lampę, której małe ognisko jest równe 0,7 mm. W związku z tym, że wartość ta nieznacznie różni się od wartości wymaganej prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 4.– pkt. 18 „Dodatkowe filtry wbudowane w kolimator min.: 1 mm Al. + 0,1mm Cu, 1 mm Al. + 0,2 mm Cu oraz 2 mm Al.”

Czy Zamawiający dopuści zewnętrze filtry manualnie wsuwane w kolimator ?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że filtracja dodatkowa używana jest tylko i wyłącznie w niektórych procedurach głownie pediatrycznych. Standardowo stosowana jest filtracja stała                              w lampie oraz kolimatorze.

ODP. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zewnętrzne filtry manualne wsuwane w kolimator o wymaganym równoważniku, pod warunkiem, że nie zasłaniają one wiązki światła symulatora promieniowania.

Pytanie 5– pkt. 25  „Waga aparatu max. 180 kg”

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG, którego waga wynosi 440 kg ?

Oferowane przez nas urządzenie posiada układ napędowy, który pozwala na przemieszczanie się urządzenia bez użycia siły. Takie rozwiązania techniczne powoduje  wzrost masy aparatu ale zwiększa komfort pracy personelu.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 – pkt. 27  „Minimalna odległość ognisko-podłoga max. 48 cm”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego maksymalna odległość ognisko-podłoga wynosi 68 cm ?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że oferowane przez nas urządzenie spełnia zakres odległości ogniska od łóżka pacjenta i jest to wartość nieznacznie różniąca się od wymaganej.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – pkt. 45  „Maksymalna wielkość pojedynczego piksela max. 140 x 140 µm”

Czy zamawiający dopuści detektor cyfrowy, którego rozmiar pojedynczego piksela wynosi 150 µm?

Technologia akwizycji obrazu stosowana w panelu naszej produkcji oferuje doskonałą jakość obrazu przy ustalonej optymalnej dla tej technologii i zastosowanych rozwiązań wielkości piksela. Zmniejszenie wielkości piksela generuje dodatkowe artefakty i zmniejsza stosunek sygnału do szumu co związane jest z procesem technologicznym który dla każdego panelu jest podobny.

Prosimy o dopuszczenie wielkości piksela równej 150 µm i rezygnację z punktacji w tym punkcie.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 8– pkt. 49  „Pojemność baterii w detektorze min.  5 Ah”

Czy Zamawiający dopuści baterię w detektorze o pojemności 3.2 Ah?

Stosowane przez nas rozwiązania techniczne zapewniają optymalną kontrolę zużycia baterii detektora. Dzięki zastosowaniu trybu sleep detektor może zaoszczędzić sporą ilość energii przez co tak duża pojemność baterii nie jest wymagana.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 9– pkt. 50„Wymiana baterii w detektorze bez konieczności jego wyłączania lub resetowania                                           i podłączania kabli zasilających lub zewnętrznych ładowarek”

Czy Zamawiający dopuści detektor, który ze względów bezpieczeństwa wymaga wyłączenia go                                             w celu wymiany baterii ?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 10– pkt. 39, 40

39 „Uchwyt wbudowany w detektor ułatwiający jego przenoszenie”

40 „Kratka przeciwrozproszeniowa instalowana na detektorze”

Czy Zamawiający dopuści detektor bez wbudowanego uchwytu ułatwiającego przenoszenie oraz bez instalowanej na detektorze kratki przeciwrozproszeniowej?

Konstrukcja naszego detektora w formie tzw. muszli zapewnia łatwość w jego przenoszeniu oraz zwiększa jego odporność. Ponadto oprogramowanie dostępne na konsoli technika umożliwia zrobienie zdjęcia z zastosowaniem wirtualnej kratki, która zmniejsza dawkę promieniowania oraz poprawia znacząco jakość obrazu.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 11– pkt. 74  „Wyświetlanie histogramu zdjęcia”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez możliwości wyświetlania histogramu ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 6 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów - 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie równoważnego zapisu: „Identyfikacja użytkowników przy użyciu indywidualnych kodów lub czytnika RFID). Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony personel”

ODP. Zamawiający  dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie równoważnego zapisu: „Identyfikacja endoskopów za pomocą indywidualnych kodów dla każdego endoskopu”

ODP. Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy o dopuszczenie równoważnego zapisu: „Dno szafy wyposażone w maty ociekowe w celu przeprowadzenia łatwej i szybkiej dezynfekcji”

ODP. Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach: szerokość – max. 1400 cm; głębokość – max. 535 cm; wysokość – max. 2160 cm.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

5. Prosimy o dopuszczenie zapisu: Możliwość podłączenia min. 8 endoskopów w 2 niezależnych komorach . Wymagane przyłącza każdego kanału we wszystkich endoskopów. – parametr lepszy.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

6. Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana szafa ma posiadać możliwość przechowywania endoskopów w czystości mikrobiologicznej z możliwością użycia ich bez konieczności wcześniejszej dezynfekcji? Czy tylko suszenia?

Ew. prosimy o podanie ile dni ma utrzymywać czystość mikrobiologiczną?

ODP. Oferowana szafa ma posiadać możliwość przechowywania endoskopów w czystości mikrobiologicznej z możliwością użycia ich bez konieczności wcześniejszej dezynfekcji.

7. Zwracamy się z prośbą o skrócenie dostępności części zamiennych do min. 5 lat.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

8. Zamawiający anuluje odpowiedź na pytanie nr 6 w wyjaśnieniach ZP-1233-2018 -2 z dnia 14-09-2018  zadanie nr 6„Pkt. 20 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając urządzenie z roku 2017? Realizacja kontraktu odbywać się będzie pod koniec roku 2018 więc urządzenie wyprodukowane w 2017r będzie miało już co najmniej rok. ODP. Tak powinien być rok 2018. „

ODP. prawidłowa  Zapis SIWZ bez zmian.

ZADANIE NR 7 – Videobronchofiberoskop - 1 zestaw

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Videobronchofiberoskop intubacyjny giętki kompatybilny 
z kamerą wraz ze źródłem światła LED, szczypcami biopsyjnymi, kontenerem oraz testerem szczelności”

Czy oferowany bronchofiberoskop ma być wyposażony w kamerę, czy ma być kompatybilny 
z kamerą? Ew. prosimy o podanie modelu kamery.

ODP. Oferowany videobronchofiberoskop intubacyjny giętki ma być  kompatybilny z posiadaną przez

Zamawiającego kamerą typu: CH-S190-08-LB.

2. Zwracamy się z prośbą o skrócenie dostępności części zamiennych do min. 5 lat.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Dotyczy załącznika nr 2- wzór umowy w zakresie zadania nr 6 oraz 7

1. Par. 6 ust. 4, 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanych terminów z 3 dni do 7 dni roboczych

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

2. Par. 7 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„(…) o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji, o ile przestój trwał powyżej 5 dni roboczych”

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

3. Par. 7 ust. 9

Prosimy o zmianę zapisu na poniższy:

Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia bądź tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

4. Par. 9 ust.3

Prosimy o zmianę zapisu na poniższy:

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w par. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1% wartości brutto danego zadania za każdy dzień opóźnienia.

ODP. Tak – dotyczy wszystkich zadań.

5. Par. 9

Prosimy o ujęcie w treści umowy klauzuli (również dla zadania 6 oraz 7):

W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy Zamawiający odstąpi od naliczana kary umownej za zwłokę.

ODP. Tak - dla zadań w których przewidziano sprzęt zastępczy.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane wzory umów w osobnym pliku ZP-1233-2018-2 Załącznik nr 2 wzory umów oraz formularz ofertowy ZP-1233-2018-1 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 25.09.2018 godź. 10:00 , otwarcie 25-09-2018 godź. 10:30.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół