Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1400-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: 
„Zakup aparatu RTG dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze”

Cyfrowy aparat RTG

Producent : …………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………….

Urządzenie typ/model: ……………………………………

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK/NIE (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |
|  | Aparat RTG fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak: stół, stojak, detektory, generator wyprodukowane przez jednego producenta | TAK |  |
|  | Aparat z jedną konsolą operatora do sterowania generatorem oraz cyfrowymi detektorami (obróbka obrazu) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika wyprodukowane przez tego samego producenta co detektory oraz generator RTG | TAK |  |
|  | Detektory w pełni zintegrowane z aparatem na etapie jego produkcji przez producenta aparatu RTG oraz objęte jedną deklaracją zgodności w ramach kompletnego aparatu RTG | TAK |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przygotowanie przez Wykonawcę projektu osłon stałych | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu instalacji aparatu: kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu | TAK |  |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych, specjalistycznych i pomiarów dozymetrycznych | TAK |  |
| Generator: |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 200kHz | TAK, podać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 50 kW | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150 kV | TAK, podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥ 6 s | TAK, podać |  |
|  | Zakres miliamperów min. 25 - 600 mA | TAK, podać |  |
|  | Zakres miliamperosekund min. 0,1 - 600 mAs | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw. backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji) | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V/ 50Hz | TAK, podać |  |
| Lampa RTG, Kolimator: |
|  | Wielkość małego ogniska max. 0,6mm | TAK, podać |  |
|  | Moc małego ogniska min. 25kW | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska max. 1,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Moc dużego ogniska min. 75kW | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 KHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 KHU | TAK, podać |  |
|  | Nominalne obroty anody min. 8500 obr./min. | TAK, podać |  |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom | TAK |  |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK |  |
|  | Obrót kolimatora +/- 90° | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy, czytelny płaski panel min 10” na kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu ACE, prezentacja SID, wybór miejsca pracy (stół, statyw, wolna ekspozycja) kąt obrotu lampy | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | TAK |  |
|  | Dotykowy panel LCD z możliwością pionowego odczytu w momencie kiedy lampa z kołpakiem obrócona jest o 90° np. zdjęcia z użyciem statywu płucnego | TAK |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku z funkcją wyświetlania obrazu/badania wraz z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania | TAK |  |
|  | Sygnalizacja odległości lampa-detektor (SID) przy badaniu na stole i stojaku płucnym | TAK |  |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  |
|  | Wskaźnik laserowy | TAK |  |
|  | Filtry utwardzające promieniowanie rentgenowskie; 2,0mm Al, 1mmAl+0,1mmCu, 1mmAl+0,2mmCu, zabudowane w kolimatorze nie przesłaniające podświetlenia pola ekspozycyjnego | TAK |  |
|  | Fabrycznie zapewniona możliwość instalacji lampy RTG innego producenta niż lampa zaoferowana, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika | TAK |  |
| Ruchoma kolumna lampy: |
|  | Kolumna z zawieszeniem sufitowym | TAK |  |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem min. 1900 mm. | TAK, podać |  |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem min. 3000 mm. | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi 40cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka min. 1600 mm. | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej min. ±130° | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej min. ±120° | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny z lampą rtg, tzw. funkcja autotrackingu (nadążność lampy RTG za detektorem w stole z zachowaniem SID) z możliwością ręcznego wykonywania ruchów | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) | TAK |  |
|  | System zautomatyzowanego, pionowego pozycjonowania lampy RTG do zaprogramowanej odległości SID względem blatu stołu po włączeniu funkcji autotracking | TAK |  |
| Stół z pływającym, podnoszonym blatem: |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  |
|  | Szerokość blatu min. 90 cm | TAK, podać |  |
|  | Długość blatu min. 215 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego min. 25 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego min. 75 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu min. 25cm | TAK, podać |  |
|  | Najniższe położenie blatu stołu od podłogi max. 55 cm. | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć z odległości SID = 100 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK, podać |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta min. 280 kg | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta max 80 mm | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG max 1 mm Al | TAK, podać |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu pilotem lub przyciskami ręcznymi | TAK |  |
|  | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu | TAK |  |
|  | System antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody | TAK |  |
|  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym | TAK |  |
|  | Uchwyty dla rąk po dwóch stronach blatu | TAK |  |
| Stojak do zdjęć odległościowych: |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku max. 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora min. 150 cm | TAK, podać |  |
|  | Uchylny panel/statyw –zakres regulacji Min. +90/-15º | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 110-180cm | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  |
|  | Odległość płyta statywu – kaseta max. 45 mm | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu max. 1,0 mm Al | TAK, podać |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK |  |
|  | Blokowanie wysokości pulpitu Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego | TAK |  |
|  | Przycisk odłączający automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym pulpitu stojaka płucnego | TAK |  |
|  | Statyw dedykowany do wykonania badań kości długich i kręgosłupa | TAK |  |
| Cyfrowy płaski detektor w statywie – 1 sztuka: |
|  | Płaski, detektor cyfrowy z możliwością zamiennego stosowania pomiędzy stołem RTG a Statywem Bucky w przypadku awarii jednego z detektorów | TAK |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 43 x 43cm ± 1cm | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora max. 4 kg. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli min. 9 mln. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar piksela max. 140µm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji min. 16 bit | TAK, podać |  |
|  | DQE min. 65% | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 3,6 lp/mm | TAK, podać |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli max. 4s | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik/ kieszeń na ścianę do przechowywania detektora lub kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |
| Cyfrowy płaski przenośny detektor wifi do użytkowania w stole RTG oraz do wolnych ekspozycji |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) min. 160 kg | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora z baterią max. 3,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm ± 1cm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli min. 7 mln. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar piksela max. 140µm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji min. 16 bit | TAK, podać |  |
|  | DQE min. 65% | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora 3,6 lp/mm | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 baterii oraz min. 3 baterie w komplecie | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu min. 300 | TAK, podać |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli max. 4s | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP44 | TAK |  |
|  | Osłona detektora do wykonywania zdjęć na stojąco o wytrzymałości minimum 200 kg Osłona nie będzie wymagana w przypadku kiedy wytrzymałość detektora wynosi co najmniej 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik/ kieszeń na ścianę do przechowywania detektora lub kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |
| Konsola operatora aparatu rentgenowskiego: |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK |  |
|  | Kolorowy, płaski monitor dotykowy o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli do sterowania generatorem i systemem obrazowania cyfrowego min. 22” | TAK, podać |  |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe | TAK, podać |  |
|  | UPS dostosowany do podtrzymania konsoli, zgodny z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej i polskimi znakami | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  |
|  | Logowanie do konsoli operatora poprzez indywidualne konto użytkownika zabezpieczone hasłem min. 5 kont | TAK |  |
|  | Podział użytkowników systemu na minimum 3 grupy o różnym poziomie dostępu do funkcjonalności | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) min. 1000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt, powiększenie i odbicia obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba | TAK |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania różnych kolorów pacjentom na liście roboczej w zależności od statusu badania np.: - zaplanowany - rozpoczęty - otrzymany - aktualizacja nie powiodła się - zakończono | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania: - pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie - elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom | TAK |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | TAK |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK |  |
|  | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | TAK |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | TAK |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK |  |
|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych, opcja dostępna w chwili składania oferty Punkty w kryterium „Jakość” : TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) lub realizowanej podczas jednej ekspozycji przy użyciu dedykowanego oprogramowania Punkty w kryterium „Jakość” : TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów | TAK/NIE |  |
|  | STICHING - wykonanie badania, tzw. kości długich (np. całego kręgosłupa, kończyn) w minimum 3 projekcjach łączonych w jeden obraz, z automatycznym uzyskaniem obrazu diagnostycznego obejmującego łącznie kilka części anatomicznych połączonych w całość | TAK, opisać |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK |  |
|  | Przełączenie góra-dół i pozytyw-negatyw | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu | TAK |  |
|  | Regulacja skali szarości wg. histogramu | TAK |  |
|  | Bezpieczny sposób zapisu obrazu | TAK |  |
|  | Zgodność z DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Realizacja funkcjonalności DICOM Print, Worklist, MPPS, Store | TAK |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego | TAK |  |
|  | Automatyczny robot do nagrywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: - nadruk na płycie danych pacjenta i badania wraz z danymi jednostki wykonującej badanie (teksty stałe plus obrazy) - automatyczny wybór nośnika CD lub DVD w zależności od objętości danych badania pacjenta - funkcjonalność pracy w trybie bezobsługowego interfejsu DICOM Store SCP | TAK |  |
| Inne wymagania: |
|  | Wykonawca dokona jednokrotnej instalacji systemu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowych prac dostosowawczych po stronie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia | TAK |  |
|  | Dedykowany przez producenta aparatu stojak do wykonywania projekcji kości długich wyposażony co najmniej w: - kółka umożliwiające jego przemieszczanie - poręcze stabilizujące pacjenta na stojąco - taśmy umożliwiające unieruchomienie pacjenta - linijkę umożliwiającą skalowanie otrzymanego obrazu | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia: min. 2 dni szkoleniowe po 5 godzin | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym) w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu poprzez kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne od zgłoszenia do 12 godzin (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
|  | Usuwanie awarii zgodnie z zaleceniami i procedurami producenta | TAK |  |
|  | Czas usunięcia usterki bez sprowadzania części do 48 godzin (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
|  | Czas usunięcia usterki z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 5 dni (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu gwarancji | TAK |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis/zgłoszenie do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim | TAK |  |

|  | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Okres gwarancji wynosi ......... miesiące (wymagane minimum - 24 miesiące) |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                      i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić