Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty w formie pisemnej na poniższym druku

- Dane Oferenta:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy na: Obsługę serwisową Tomografu Komputerowego GE BrightSpeed 16 Elite.

Oferowany zakres obsługi serwisowej:

| L.p. | Wymagany zakres czynności serwisowych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane usługi konserwacyjne (przeglądy techniczne) - zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu GE BrightSpeed 16 Elite. | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wykonywane w okresach kwartalnych – 4 przeglądy w ciągu roku | TAK |  |
|  | Zakres czynności serwisowych wykonywanych każdorazowo podczas przeglądów kwartalnych obejmuje: |
|  | ogólny przegląd konsoli | TAK |  |
|  | smarowanie głównego łożyska gantry | TAK |  |
|  | czyszczenie szczotek slipringu | TAK |  |
|  | czyszczenie slipringu | TAK |  |
|  | czyszczenie układów detektora oraz jego filtrów | TAK |  |
|  | weryfikacja układu pomiaru prądu oraz wysokiego napięcia | TAK |  |
|  | weryfikacja rezystora układu pomiaru prądu oraz napięcia | TAK |  |
|  | czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG | TAK |  |
|  | kontrola układów PDU | TAK |  |
|  | smarowanie prowadnic stołu | TAK |  |
|  | weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych | TAK |  |
|  | test głównych funkcji klawiatury | TAK |  |
|  | kontrola jakości obrazowania | TAK |  |
|  | kalibracja | TAK |  |
|  | weryfikacja sprawności oraz czyszczenie wentylatorów konsoli | TAK |  |
|  | sprawdzanie dzienników zdarzeń oprogramowania | TAK |  |
|  | sprawdzanie systemu operacyjnego konsoli | TAK |  |
|  | weryfikacja poprawności działania układów chłodzenia konsoli | TAK |  |
|  | czyszczenie urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzne, mysz,trackball | TAK |  |
|  | kontrola stopnia zużycia szczotek slipringu | TAK |  |
|  | czyszczenie obwodów slipingu i podstawy gantry | TAK |  |
|  | kontrola integralności ścieżek slipringu | TAK |  |
|  | czyszczenie powierzchni detektora | TAK |  |
|  | czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU | TAK |  |
|  | kontrola stanu układu napędu leżanki | TAK |  |
|  | smarowanie prowadnic leżanki | TAK |  |
|  | weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych konsoli | TAK |  |
|  | weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych PDU | TAK |  |
|  | weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu | TAK |  |
|  | weryfikacja poprawności działania sensorów dotykowych stołu | TAK |  |
|  | czyszczenie okna skarowania | TAK |  |
|  | Wymagania dla inżynierów serwisowych Wykonawcy: |  |  |
|  | inżynierowie serwisowi dokonujący przeglądów i napraw posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia | TAK |  |
|  | wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika – w cenie oferty | TAK |  |
|  | robocizna i dojazdy – w cenie oferty | TAK |  |
|  | Wymiana części zamiennych w przypadku ich awarii bez ograniczeń - za wyjątkiem lampy RTG. Oryginalne części zamienne zalecane przez producenta tomografu komputerowego lub równoważne. | TAK |  |
|  | Czas przybycia serwisu od zgłoszenia awarii - do 24 godzin w dni robocze w przypadku awarii wykluczających zdalną naprawę. | TAK |  |
|  | Zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w zakresie zdalnej diagnostyki od zgłoszenia awarii - do 2 godzin w godzinach pracy serwisu. | TAK |  |
|  | Stałe wsparcie aplikacyjne w przypadku problemów z obsługą systemu oraz szkolenie aplikacyjne w zakresie tomografii komputerowej w miejscu zainstalowania tomografu komputerowego. | TAK |  |
|  | Przeprowadzanie wymaganych testów | TAK |  |
|  | testy specjalistyczne 1 x rok | TAK |  |
|  | testy bezpieczeństwa energetycznego 1 x rok oraz po każdej naprawie, zgodnie z PN EN 62 353, wykonywane testerem z aktualnym na dzień badania certyfikatem | TAK |  |
|  | Podgląd poprzez przeglądarkę internetową wykonanych oraz bieżących i planowanych czynności serwisowych wraz ze szczegółami. | TAK |  |
|  | Czas naprawy urządzenia w przypadku konieczności użycia części zamiennych wynosi 4 dni robocze od momentu wystąpienia awarii. | TAK |  |
|  | Czas naprawy urządzenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy do 7 dni roboczych od momentu wystąpienia awarii | TAK |  |
|  | Okres świadczenia usługi serwisowej – 12 miesięcy | TAK |  |
| Wykonywanie przeglądów technicznych w ilości wymaganej i obejmujących czynności przewidziane przez producenta aparatu - termin przeglądów po ustaleniu z użytkownikiem aparatu, lub harmonogram przeglądów zostanie określony w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy. |

| Całkowita wartość zamówienia, obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: |
| --- |
|  | Wartość netto: |  |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ..... | kwota: |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją postępowania i uzyskał-em/-am wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam wystarczające zasoby kadrowe i sprzętowe niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Forma zapłaty: przelew na konto bankowe. Numer konta: ……..…………………………………………………………….............................................

- Osoba upoważniona przez Wykonawcę do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax/e-mail): ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Text boxes

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)