Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1460-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II.   Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - Lampa operacyjna - 1 szt.”

1. Producent: ……………………………………………………….

2. Kraj pochodzenia:……………………………………………….

3. Urządzenie typ/model:…………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |
|  | Lampa operacyjna dwuczaszowa, oświetlenie LED, dwa niezależne ramiona do montażu monitorów, przystosowana do montażu kamery. | TAK |  |
|  | Lampa nowa, nieużywana i nieregenerowana. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
|  | Lampa z mocowaniem sufitowym. Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy wokół osi pionowej o 360o | TAK |  |
|  | Lampa z możliwością rozbudowy w przyszłości o kamerę bezprzewodową HD oraz możliwością jej instalacji w czaszy głównej i satelitarnej | TAK |  |
|  | Każda czasza zawieszona na oddzielnym obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramie uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach | TAK |  |
|  | Czasze o różnych wielkościach z wyraźnym podziałem na czaszę główną (większą) i czaszę satelitarną (mniejszą). Czasza satelitarna o konstrukcji zwartej, bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy utrudniających czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Kształt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czasz w kształcie zamkniętego, pełnego koła wywołujących duże turbulencję nad polem operacyjnym | TAK |  |
|  | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących | TAK |  |
|  | Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekujących | TAK |  |
|  | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED | TAK |  |
|  | Czasza główna max 25 punktów led; czasza satelitarna max 15 punktów led – dotyczy oświetlenia głównego | TAK |  |
| Czasza główna: |
|  | Natężenie światła Ec max: min 150 000 lux | TAK |  |
|  | Regulacja natężeniem oświetlenia w zakresie: min. 30-100% | TAK |  |
|  | Światło endoskopowe max 500 lux z możliwością regulacji natężenia światła | TAK |  |
|  | Minimalna średnica pola operacyjnego d10: 200 mm lub więcej (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | TAK |  |
|  | Minimalna średnica pola operacyjnego d50: 110mm lub więcej (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | TAK |  |
|  | Średnica d50/d10 > 0,55 | TAK |  |
|  | Bardzo wysoka bezcieniowość na dnie tuby: min. 96% | TAK |  |
| Czasza satelitarna: |
|  | Natężenie światła Ec max: min 120 000 lux | TAK |  |
|  | Regulacja natężeniem oświetlenia w zakresie: min. 30-100% | TAK |  |
|  | Minimalna średnica pola operacyjnego d10: 200 mm lub więcej (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | TAK |  |
|  | Minimalna średnica pola operacyjnego d50: 110mm lub więcej (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | TAK |  |
|  | Średnica d50/d10 > 0,55 | TAK |  |
|  | Bardzo wysoka bezcieniowość na dnie tuby: min. 98% | TAK |  |
| Inne parametry oświetleniowe i eksploatacyjne (dla każdej czaszy): |
|  | Regulacja temperatury barwowej w min. 3 krokach w zakresie min. 3 900 K – 4 800 K | TAK |  |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub Oświetlenie z mieszaniem barw w obrębie czaszy gwarantujące brak tzw. „efektu tęczy” | TAK |  |
|  | Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez sterylizowany uchwyt w osi geometrycznej czaszy i dotykowy panel sterujący zlokalizowany na ramieniu | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra: min. 95% | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min 1 000 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia czasz lamp w system automatycznego dostosowania wartości luminacji trafiającej do oczu chirurga w zależności od koloru i jasności oświetlanego pola operacyjnego (tkanek, obłożenia, itp.) | TAK |  |
|  | Czasze lamp wyposażone w system gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy | TAK |  |
|  | Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej: - włączenie i wyłączenie lampy, - elektroniczną regulację natężenia światła, - elektroniczną regulację średnicy pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Panel sterujący zintegrowany z uchwytem „brudnym” pozycjonującym czaszę, umieszczony przy przegubie kopuły | TAK |  |
|  | Czasze lamp bez jakichkolwiek relingów, uchwytów czy rączek utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134oC | TAK |  |
|  | Minimum 5 rękojeści sterylnych w komplecie na każdą czaszę | TAK |  |
|  | Dodatkowy (awaryjny) panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie Sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie min. zmian natężenia światła, temperatury barwy światła, włączania/wyłączania czasz | TAK |  |
|  | Pobór mocy: Czasza główna max 90 W Czasza satelitarna max 60 W | TAK |  |
|  | Żywotność światła min. 50 000 h | TAK |  |
|  | Wbudowany system monitorujący sprawność diod LED oraz zarządzający zużyciem energii | TAK |  |
|  | Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V | TAK |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: dwa wysięgniki pod monitory medyczne – wysięgniki instalowane w dwóch dodatkowych punktach instalacyjnych znajdujących się po bokach centralnego punktu instalacyjnego w którym mocowane są ramiona czasz. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia każdego monitora w zakresie 360o wokół stołu operacyjnego | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg. zaleceń producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim | TAK |  |
|  | Demontaż istniejącej lampy oraz montaż oferowanej w jej miejsce | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |

Wartość zadania:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne, demontaż i montaż |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Nr konta, na które zostanie przekazana płatność:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz .U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)