Chęciny, dnia 2018-10-30

Znak sprawy: ZP-1460-2018-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

- (dot. lp. 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której obie kopuły w kształcie uwypuklonego wycinka koła są odpowiednio wyprofilowane do pełnej współpracy z nawiewem laminarnym – obudowa w górnej części posiada wyraźne przetłoczenia, które eliminują turbulencje nad polem operacyjnym, a obieg powietrza pozostaje niezaburzony? Lampa została poddana niezależnym testom zgodności z normom DIN 1946 część 4 (12-2008) i z łatwością uzyskała wyniki powyżej normy. Ponadto oferowany zestaw składa się z kopuł o małych średnicach, co wraz z odpowiednim profilem czasz sprawia, że jest to rozwiązanie optymalnie dostosowane do pracy z każdym rodzajem nawiewu.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- (dot. lp. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której czasza główna składa się z 90 punktów LED, a czasza satelitarna z 39 punktów LED? Takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie wysokiego natężenia dla obu kopuł na poziomie 160 000 lux i będzie dużo korzystniejsze w stosunku do parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Tak dopuszcza , z zachowaniem pozostałych parametrów.

- (dot. lp. 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą funkcję światła endoskopowego emitowanego przez całą matrycę diodową LED o wartości max. 5% natężenia światła? Jest to rozwiązanie optymalnie dostosowane do przeprowadzania zabiegów endoskopowych i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- (dot. lp. 30) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez możliwości wyposażenia czasz lamp w system automatycznego dostosowania wartości luminacji trafiającej do oczu chirurga w zależności od koloru i jasności oświetlanego pola operacyjnego? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne i dostępne wyłącznie w lampach firmy Maquet (Volista) – LMD (Luminance Management Device), co praktycznie eliminuje złożenie konkurencyjnej oferty przez firmy nie będące dystrybutorem tychże lamp.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy dwuczaszowej (każda czasza trzypanelowa) jak na załączonej wizualizacji. Każdy moduł złożony z 36 diod LED (łącznie 108 diod w czaszy). Na każdej czaszy 6 uchwytów brudnych (po 2 na każdym panelu), ułatwiających pozycjonowanie lampy. Średnica czasz – 76cm.  – dotyczy l.p. 6, 7, 11.

Odp. Część pytania dotycząca:  diod i średnicy lamp – tak dopuszcza.

Część pytania dotycząca:  uchwytów brudnych – nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z zintegrowanym oświetleniem endoskopowym regulowanym w zakresie 10000-30000K aktywowanym poprzez włączenie specjalnego trybu ENDO? – dotyczy l.p. 14

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola 240-340mm? – dotyczy l.p. 15, 16, 21, 22.

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o bardzo wysokiej bezcieniowości na dnie tuby min. 94% (lampa główna) i 91% (lampa satelitarna)? – dotyczy l.p. 18, 24.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian..

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z poborem mocy 110W dla lampy głównej i 110W dla lampy satelitarnej? – dotyczy l.p. 38.

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 31.12.2018r.? Prośbę swoją uzasadniamy wydłużeniem terminu dostaw na podzespoły do lamp od naszych poddostawców, z uwagi na zbliżający się koniec roku.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół