Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1484-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II.   Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na „Dostawa defibrylatora.”

1. Producent: ……………………………………………………….

2. Kraj pochodzenia:……………………………………………….

3. Urządzenie typ/model:…………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Potwierdzenie warunku wraz z opisem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator dwufazowy | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja dorosłych | TAK |  |
| 3 | Fala defibrylacji - dwufazowa | TAK |  |
| 4 | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |
| 5 | Energia dostępna min. 19 poziomów | TAK |  |
| 6 | Czas ładowania do pełnej energii max. 9 sek. | TAK |  |
| 7 | Defibrylacja ręczna – przy pomocy twardych łyżek zewnętrznych | TAK |  |
| 8 | Defibrylacja półautomatyczna (AED), komunikaty głosowe w języku polskim, min. 1 zestaw elektrod naklejanych do defibrylacji w trybie AED | TAK |  |
| 9 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji bez kabla ekg przy pomocy łyżek twardych oraz możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego | TAK |  |
| 10 | Kolorowy ekran min. 6,5 cala | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz oraz z akumulatora wewnętrznego. | TAK |  |
| 13 | Na zasilaniu akumulatorowym możliwość wykonywania min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią | TAK |  |
| 14 | Ciężar defibrylatora max. 8 kg | TAK |  |
| 15 | Wbudowana drukarka termiczna. W zestawie min. 2 rolki papieru termicznego | TAK |  |
| 16 | EKG Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Min. 5 wartości wzmocnienia EKG dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany zakresie pomiarowym min. od 15 do 300 uderzeń/min Wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy | TAK |  |
| 17 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 5-150 oddechów/min | TAK |  |
| 18 | Prezentacja krzywej oraz alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s | TAK |  |
| 19 | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 20 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg, fali saturacji, fali oddechu z ostatnich min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |
| 21 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | TAK |  |
| 22 | Funkcja autotestu. | TAK |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru NIBP, SpO2, CO2, Stymulację przezskórną | TAK |  |
| 24 | Stojak jezdny dla defibrylatora | TAK |  |
| 25 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| 27 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 28 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | TAK |  |
| 29 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 30 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 31 | Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
| 32 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienie transportu powrotnego | TAK |  |
| 33 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |

Wartość zadania:

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| 7 | Okres gwarancji ………. |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Nr konta, na które zostanie przekazana płatność:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz .U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)