Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1572-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II.   Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 - program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego Polkard na lata 2017-2020.”

1.1. System centralnego monitorowania – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………….

2. Kraj pochodzenia:……………………………………………….

3. Urządzenie typ/model:…………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
| 2 | Komputer medyczny typu all-in-one z chłodzeniem konwekcyjnym, waga do 8kg, o poniższych parametrach: - procesor Intel Core i7, min. 4GB RAM, dysk min. 128GB; - ekran LED >23’’ 1920x1080 dpi, kąty widzenia 178°/178° - ochrona min. IP54 dla całego systemu - złącza USB/VGA/HDMI/RS-232 x2/RJ-45 x2 | TAK |  |
| 3 | Win7 w języku polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w języku polskim. Zgodność z normą RoHS, EN60601-1. | TAK |  |
| 4 | Ekran LED >23’’ 1920x1080 dpi, kąty widzenia 178°/178°. Ochrona min. IP54 dla całego systemu. Wbudowane podświetlenie klawiatury oraz głośniki. | TAK |  |
| 5 | W zestawie mysz i klawiatura bezprzewodowa, drukarka laserowa. | TAK |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 30 minut wbudowane w komputer all-in-one. | TAK |  |
| 7 | Monitorowanie jednocześnie min. 8 stanowisk. Możliwość rozbudowy do max. 64 stanowisk. | TAK |  |
| 8 | Możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. | TAK |  |
| 9 | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. Możliwość ustawienia układu wyświetlanych łóżek. | TAK |  |
| 10 | Wyświetlanie obliczeń dawkowania leków oraz obliczeń hemodynamicznych. | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. | TAK |  |
| 12 | Podgląd min. 240 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin oraz min. 2000 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu. Pamięć min. 2000 informacji o alarmach dla każdego pacjenta. | TAK |  |
| 14 | Komunikacja dwukierunkowa bezprzewodowa WIFI– możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | TAK |  |
| 15 | Możliwość przesyłania danych w formacie HL7. | TAK |  |
| 16 | Drukowanie raportów na żądanie: - przebiegów EKG - obliczeń hemodynamicznych oraz informacji o dawkowaniu leków - listy trendów oraz listy wyników NIBP - wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego | TAK |  |
| 17 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |
| 18 | Dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 21 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK |  |
| 22 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg. zaleceń producenta | TAK |  |
| 23 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| 24 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 26 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 27 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
| 28 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |

1.2. Kardiomonitory – 12 szt.

1. Producent: ……………………………………………………….

2. Kraj pochodzenia:……………………………………………….

3. Urządzenie typ/model:…………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor: |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych | TAK |  |
| 3 | Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / PR / RESP / NIBP / SPO2 / Temp x2 | TAK |  |
| 4 | Ekran TFT LCD o przekątnej min. 12,1’, rozdzielczość 800x600 dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną. Zawiera wbudowany uchwyt do transportu. Waga do 9 kg. | TAK |  |
| 5 | Obsługa za pomocą pokrętła oraz przycisków funkcyjnych i/lub ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi - tryb oxyCRG - tryb podglądu danych z innych łóżek (dla monitorów w tej samej sieci bez użycia centrali monitorującej) - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby | TAK |  |
| 7 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, min. IPX1. Temperatura pracy min. 10-40°C. Urządzenie spełnia min. następujące normy: IEC 60601-1-2. | TAK |  |
| 8 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 21 dni z min. rozdzielczością 18 sekund. Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin. | TAK |  |
| 9 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu. Min. 7 poziomów głośności z zabezpieczeniem ograniczającym wyciszenie alarmów do zera. Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 10 | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy do 2 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Akumulator bez efektu pamięci: litowo-jonowy o pojemności min. 4800 mAh. | TAK |  |
| 11 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze. | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie do obliczania dawek leków, obliczenia hemodynamiczne, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne. | TAK |  |
| 13 | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, USB, gniazdo przywołania pielęgniarki oraz gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |  |
| 14 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  |
| EKG: |
| 15 | Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Wyświetlanie PVC. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |
| 16 | Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii. | TAK |  |
| 17 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 4 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG). | TAK |  |
| 18 | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. | TAK |  |
| 19 | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresu kołowego bądź słupkowego. | TAK |  |
| Pomiar respiracji: |
| 20 | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. | TAK |  |
| 21 | Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund | TAK |  |
| 22 | Możliwość wyboru jednego z min. 4 odprowadzeń do kalkulacji oddechu | TAK |  |
| Pomiar saturacji – SpO2: |
| 23 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. | TAK |  |
| 24 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo bądź FAST. | TAK |  |
| 25 | Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów min. Nellcor oraz Massimo, przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli połączeniowych. | TAK |  |
| NIBP: |
| 26 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-254 mmHg. Pamięć min. 1600 wyników pomiarowych NIBP | TAK |  |
| 27 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP): |
| 28 | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 0-50°C | TAK |  |
| Inne parametry: |
| 29 | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych – 6 sztuk, - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar duży dla dorosłych – 6 sztuk, - przewód NIBP, - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka, - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych, - sensor do temperatury zewnętrzny lub wewnętrzny, - 1 bateria | TAK |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 kanałach – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -50 do +400 mmHg. Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów. Min. 4 prędkości kreślenia krzywej. W komplecie wielorazowy kabel główny do wybranych przetworników. | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o 3-kanałową drukarkę termiczną. Tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz drukowanie w ustawionym czasie. Szerokość papieru min. 50mm. Min. 3 prędkości wydruku. W komplecie 4 rolki papieru termicznego. | TAK |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o rzut serca - Pomiar metodą termodylucji. Zakres C.O. min. 0,1-20,0 l/min | TAK |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o kapnometrie - Technologia pomiaru Microstream. Zakres pomiarowy 0-99 mmHg. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min.. | TAK |  |
| 34 | 6 kardiomonitorów na podstawie jezdnej na 5 kołach z koszem na akcesoria oraz z rączką. Mechanizm szybkiego zwalniania bez użycia narzędzi kompatybilny pomiędzy wózkiem a mocowaniem ściennym. | TAK |  |
| 35 | 6 kardiomonitorów mocowanych na ścianie z koszem na akcesoria - uchwyt ścienny z regulacją w min. 3 płaszczyznach | TAK |  |
| 36 | Gwarancja na kardiomonitory min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 37 | Gwarancja na akcesoria min. 12 miesięcy (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) | TAK |  |
| 38 | Dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. | TAK |  |
| 39 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim | TAK |  |
| 40 | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
| 41 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 42 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK |  |
| 43 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg. zaleceń producenta | TAK |  |
| 44 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| 45 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 46 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 47 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 48 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
| 49 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |

Wartość zadania:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | Kwota VAT | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System centralnego monitorowania - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor – 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość całego zadania (suma pozycji 1,2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na cały zaoferowany sprzęt wynosi ……… miesięcy (wymagany min.36 m-cy) Okres gwarancji na akcesoria wynosi ………… miesięcy (wymagany min.12 m-cy) |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Nr konta, na które będzie przekazana płatność:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz .U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)