## formularz cenowy
ZP-1574-2018 FORMULARZ CENOWY- załacznik nr 2
POSTEPOWANIE DOTYCZY: DOSTAWA ODZIEŻY, SERWET I OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH
Zadanie nr 1
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Sterylny zestaw do artroskopii barku w pozycji półsiedzącej zawierający min.: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm( +/-10 cm), 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm( +/-5 cm), 1 serweta operacyjna 225x380cm ( +/- 10 /+/- 40 ) z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5x12,5cm ( +/-2 cm), ze zintegrowaną torbą na płyny, z lejkiem odprowadzającym płyny, z min. 3 uchwytami na rzepy do mocowania przewodów 1 osłona ortopedyczna na kończynę 24x80cm ( +/- 5 cm) 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50cm ( +/- 1) 2 ręczniki 30x40 cm ( +/- 5 cm ) Zestaw wykonany z min. 2-warstwowego laminatu (polipropylen/polietylen) o gramaturze min. 57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Min.dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt. | 55
2 | Zestaw obłożeń do operacji biodra, sterylny. Zestaw zawiera:minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm( +/-10 cm), 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm(+/- 5 cm), 1 serweta przylepna operacyjna 280 cm x 225 cm(+/- 10cm/+/- 50cm ) z wycięciem w kształcie litery "U" 10 x 100 cm (+/- 5 cm), z min. dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 1 serweta przylepna na ekran anestezjologiczny 225 x 270 cm ( +/-10 cm),z wycięciem w kształcie litry "U" 45 x 65 cm(+/-1) z min. dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz z osłoną podpórek kończyn górnych 1 serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) 150 x 180 cm( +/-10 cm), 1 serweta przylepna o rozmiarze 75 x 90 cm(+/- 5 cm), 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 110 cm (+/- 5 cm), 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 x 50 cm (+/-1) 1 taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50cm (+/-1) 4 ręczniki 30 x 40 cm (+/- 5 cm), | szt. | 370
Zestaw wykonany w strefie krytycznej z laminatu min. 3-warstwowego (polipropylen/polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 109g/m2 a w pozostałej części z min 2-warstwowego o gramaturze min.57 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów
3 | Zestaw obłożeń do operacji kończyn dolnych. Zestaw zawiera minimum : Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm(+/- 10 cm) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm(+/- 5cm), 1 serweta do zabiegów na kończynie 225 x 320 cm(+/- 10 cm) z elastycznym samouszczelniającym otworem o średnicy 7 cm (+/-1), ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 1 serweta operacyjna 150 x 180 cm(+/- 10 cm) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm(+/- 5cm), 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm (+/-1) 2 ręczniki 30x40 cm (+/- 5cm) Zestaw wykonany w strefie krytycznej z laminatu min. 3-warstwowego (polipropylen/polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 109g/m2 a w pozostałej części z min. 2-warstwowego o gramaturze min.57 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Min.dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt. | 325
4 | Zestaw obłożeń do artroskopii kolana z torbą, sterylny. Zestaw zawiera: minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm(+/- 10cm), 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm(+/- 5cm), 1 serweta do artroskopii kolana 225 x 320 cm (+/- 10cm), z elastycznym samouszczelniającym otworem o średnicy 6-7 cm(+/-1cm), , ze zintegrowaną torbą na płyny ( z możliwością podłączenia drenu) z min. trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów 1 serweta operacyjna 150 x 180 cm(+/- 10cm), 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm(+/-5cm), 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm (+/-1) 2 ręczniki 30x40 cm (+/- 5cm), Zestaw wykonany z laminatu min 2-warstwowego ( polipropylen/polietylen) o gramaturze min. 57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Min.dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt. | 160
5 | Sterylny zestaw do zabiegów TUR zawierający minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (+/- 10cm), 1 taśma samoprzylepna 9x25cm (+/- 1cm), 1 serweta do zabiegów TUR 175/260x210cm (+/- 10cm) ze zinegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości min. 125cm, z otworem w okolicy krocza 5cm (+/- 1cm), i otworem nadłonowym 8cm(+/- 1cm), ze zinegrowaną torbą z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu z bezlateksowym ochraniaczem na palec. Zestaw wykonany z laminatu min 2-warstwowego ( polipropylen/polietylen) o gramaturze min. 48 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Min.dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 1200
6 | Serweta pojedynczo pakowana na stolik narzędziowy, sterylna, rozmiar 150x180cm (+/- 10cm) w części absorbującej wykonanej z włókniny polipropylenowej | szt. | 620
7 | Serweta sterylna z otworem 12cm (+/-1) min. 2-warstwowa, samoprzylepna rozmiar 150/200 cm (+/- 10cm) | szt. | 50
8 | Taśmy samoprzylepne, sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiar 9x49cm (+/- 3cm) | szt. | 4150
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości po 1 szt z każdej pozycji od 1 do 7; 2 szt. z pozycji 8 ;
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów do każdej pozycji
3) Dane producenta powinny zawierać nazwę firmy lub dystrybutora i adres
Zadanie nr 2
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Sterylny zestaw do operacji biodra w pozycji ginekologicznej zawierający min: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( +/- 10 cm), owinięcie zestawu 4 x ręcznik wysokochłonny o wymiarach 30 x 40 cm( +/- 5 cm) , wykonany ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze min. 60 g/m2 ;1 x fartuch chirurgiczny (wzmocniony) ,zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy na przodzie fartucha gramatura min. 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu (gramatura wstawki min. 42 g/m2) i na przedramionach (gramatura wstawki min. 40,5 g/m2); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm), | szt. | 8
1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 (+/-10cm) w kształcie worka, wykonana w całosci z folii PE wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową , wzmocnienie o wymiarach min. 75 x 90 cm, 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (+/-10cm); 2 x fartuch chirurgiczny (wzmocniony) ,zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy na przodzie fartucha o gramaturze min. 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu (gramatura wstawki min. 42 g/m2) i na przedramionach (gramatura wstawki min. 40,5 g/m2); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 170 cm ( +/-5 cm)
2 x osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 cm x 110 cm (+/- 5 cm/=/- 10 cm) wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa 33 cm x 110 cm(+/- 5 cm/=/- 10 cm) z dwoma taśmami samoprzylepnymi foliowymi 10 cm x 50 cm ( +/- 3 cm) do mocowania osłony na kończynie; 2 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm( +/- 3 cm) , foliowa min. 2 x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów typu (rzep) o wymiarach 2,5 x 25 cm( +/- 1 cm), 2 x samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z min.2 włókninowymi trokami o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie ; 1 x serweta pod pośladki o wymiarach 75 cm x 120 cm( +/- 5 cm) z wywinięciem pozwalającym na aseptyczną aplikację. pod pacjenta
1 x serweta samoprzylepna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego 90 cm x 150 cm (+/- 5 cm) , taśma samoprzylepna na boku min. 90 1 x serweta główna do operacji ortopedycznych w pozycji ginekologicznej 297 cm x 400 cm (+/- 20 cm) z dwoma otworami umieszczonymi centralnie : jeden otwór w kształcie owalnym o szerokości min. 12,5 cm i długości min. 28 cm, drugi otwór okrągły o średnicy min. 8 cm, oba otwory samouszczelniające się neoprenem, odległość pomiędzy otworami min.25 cm. Serweta w polu krytycznym wzmocniona łatą chłonną o wymiarach 130 cm x 98 cm (+/- 5 cm) z wycięciem w kształcie litery " U " o wymiarach 34,5 cm x 64,5 cm (+/- 3 cm) , wzmocnienie od strony otworu owalnego. Serweta w całości wykonana z materiału min. 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m2. dodatkowo wzmocniona w polu krytycznym łatą o wysokiej absorpcji. Gramatura obszaru wzmocnionego min.109,g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie).
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 szt.sterylnego zestawu
2) Karty technicznej gotowego wyrobu.
Dodatkowe wymagania:
1) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 1-3, z nią zgodne.
2) Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.
Zadanie nr 3
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Sterylny zestaw uniwersalny zawierajacy minimum: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm(+/- 10cm), 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm(+/- 10cm), 1 serweta samoprzylepna 150 x240 cm (+/- 10cm), z dzieloną taśmą lepną o długości 100 cm (+/-5) 1 serweta samoprzylepna 175 x 180 cm (+/- 10cm), 2 serwety samoprzylepne75 x90 cm(+/-5cm), 2 ręczniki 30x40cm (+/-5cm), Zestaw wykonany z laminatu min 2-warstwowego ( polipropylen/polietylen) o gramaturze min. 57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | szt. | 2300
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 5 szt;
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów
3) Dane producenta powinny zawierać nazwę firmy lub dystrybutora oraz adres
Zadanie nr 4
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Sterylny zestaw do zabiegów VATS Lobectomii w minimalnym składzie: - osłona na stół narzędziowy 75x90 cm - fartuch chirurgiczny rozmiar M. Fartuch sterylny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej- bawełnopodobnej o gramaturze 68-70 g/ m2 - serweta z taśmą lepną 90x 75 cm – 3 szt - serweta operacyjna 175 x175 cm (+/- 10 cm) z taśmą samoprzylepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2 - serweta operacyjna 300x174 cm (+/- 10 cm) z taśmą samoprzylepną, wzmocniona - osłona na stolik mayo 79x145 cm (+/- 10 cm) - osłona na stół narzędziowy 150x190 cm (+/- 10 cm), obszar chłonny 75x190 cm (+/- 10 cm) - kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30x50 cm, 3 komorowa, z przylepcem - osłona foliowa na kamerę 14x 250 cm ( perforowana końcówka, taśma mocująca )- 2 szt - organizator przewodów ( rzep) 2,5x 30 cm, przyklejany - taśma lepna 9x49 cm (+/- 2 cm) - fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL-L. Fartuch sterylny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej- bawełnopodobnej o gramaturze 68-70 g/ m2, fartuchy posiadają nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i w rękawach, wzmocnienia od strony wewnętrznej, rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem. Fartuch musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 137951-3 przy jednoczesnym poziomie nieprzemakalności w strefie krytycznej min.300 cm H2O – 2 sztuki - opatrunek 5x 12,5 cm- 2 szt - opatrunek chłonny, piankowy 7,5x7,5 cm – 2 szt - kompres gazowy laparotomijny 45x45 cm ( gaza 17 nitkowa, 4- warstwowy, znacznik RTG – 4 szt - tupfer okrągły gazowy nr 4 ( gaza 20 nitkowa, znacznik RTG) – 30 szt - kompres gazowy 10x10 cm ( gaza 17 nitkowa, 12- warstwowy, znacznik RTG) – 60 szt - kubek z polipropyleny 500 ml, przezroczysty z podziałka - ostrze chirurgiczne nr 11 - ostrze chirurgiczne nr 22A - dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21 Ch 3,5m plus Yankauer 24 Ch - uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm - nożyce monopolarne Metzenbaum. | szt. | 40
Długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane z wtryskowo giętej medycznie stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. - płyn przeciwmgielny ( butelka plus wacik ) – 1 szt
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 kompletnego zestawu
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie wymaganych parametrów
Zadanie nr 5
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Sterylny zestaw do sigmoidektomii w minimalnym składzie: - osłona na stolik Mayo 79x145 cm (+/- 5cm) - osłona na stół narzędziowy 150 x190 cm (+/- 10 cm) z obszarem chłonnym 75x190 cm (+/- 10 cm) - osłona na stół narzędziowy 75 x 90 cm (+/-5 cm) - serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm (+/- 10 cm) zintegrowana z ekranem anastezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Serweta jest wyposażona w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. - fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 szt - fartuch chirurgiczny rozmiar XL- 2 szt - płyn przeciwmgielny - Jednorazowe trokary bezostrzowe- po 1 sztuce: 5 mm, 11 mm, 12mm długość 100 mm. Jednorazowy trokar z przezierną, karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie, posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem. | szt. | 12
Trokar 12mm, bezostrzowy: Możliwość narzędzi w przedziale średnicy 4,7- 12,7 mm bez ryzyka utraty odmy. Trokar o średnicy 12 mm umożliwia stosowanie endostaplera o tzw. trzonie „oversize 12 mm” - Uniwersalne kaniule 5 mm i 11 mm, długość 100 mm – po 1 sztuce: Przezierna, rowkowana kaniula zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem, z podwójną uszczelką, stałą w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji - Narzędzia laparoskopowe w składzie:Kleszcze jelitowe -długość Szczęk 35 mm, stopień rozwarcia 42 mm. Chwytak prosty- długość szczęk 17 mm, stopień rozwarcia 23 mm. Mechanizm zapadkowy z rękojeścią typu „ wielorazowego” ze stopniowalnym metalowym – stal nierdzewna- mechanizmem zapadkowym „ palce wskazującego”, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczek ze stali nierdzewnej, Preparator Meryland - Średnica 5 mm, szczeki ze stali nierdzewnej, o długości 19 mm i stopniu rozwarcia 24 mm.
Możliwość podłączenia energii monopolarnej. Nożyczki monopolarne -Długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm Laparoskopowa elektroda typu L -Długość trzonu 33 cm, plus 20 mm końcówki robocza izolowana ceramiczne, Średnica 5mm. Narzędzia laparoskopowe długość trzonu 33 mm 360 stopniowa rotacja, możliwość podłączenie energii monopolarne, pozbawione związków DEHP. Spełniają normy IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 szt;
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów
Zadanie nr 6
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Sterylny zestaw do prostatektomii zawierający w składzie minimum: - serweta z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm (+/- 10 cm) - serweta z taśmą lepną o wymiarach 90x75 cm(+/- 10 cm) – 2 szt - serweta z taśmą lepną o wymiarach 175x175 cm (+/- 10 cm) Serwety wykonane w strefie krytycznej z chłonnego, wytrzymałego min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (folia PE/włóknina) o gramaturze min. 59 g/m2 - osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145 cm(+/- 10 cm) - nożyce monopolarne Metzenbaum. Długość szczęk 18 mm, rozwarcie 7 mm, , gniazdo męskie o długości 16 mm o średnicy 4 mm prostopadłe do rękojeści, długość trzonu 33 cm Całość zestawu owinięta w serwetę o wymiarach 150x190 cm (+/- 10 cm) z obszarem chłonnym 75x190 cm.(+/- 10 cm) | szt. | 50
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 kompletnego zestawu
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie wymaganych parametrów
Zadanie nr 7
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Serweta z włókniny foliowanej o gramaturze minimum 43g/m2 o rozmiarze ok. 45 cm x 75 cm (+/- 5 cm) z otworem przylepnym, okrągłym 7 - 8 cm op. a 1 szt. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową.Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z min.dwiema samoprzylepnymi etykietami z nr.LOT,datą ważności, producentem do wklejenia do dokumentacji medycznej, sterylna | szt. | 2550
2 | Serweta z włókniny foliowanej o gramaturze minimum 43g/m2, roz 75 x 45cm (+/- 5 cm), op. a 1 szt.Zapakowana w torebkę papierowo-foliową.Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z min. dwiema samoprzylepnymi etykietami z nr.LOT,datą ważności, producentem do wklejenia do dokumentacji medycznej, sterylna | szt. | 2970
3 | Serweta z włókniny foliowanej o gramaturze minimum 43g/m2, z przylepcem na boku, o rozmiarze 75 cm x 90 cm (+/- 5 cm), op. a 1 szt.Zapakowana w torebkę papierowo-foliową.Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z min. dwiema samoprzylepnymi etykietami z nr.LOT,datą ważności,producentem do wklejenia do dokumentacji medycznej, sterylna | szt. | 1900
4 | Serweta z włókniny foliowanej, o gramaturze minimum 43g/m2, o rozmiarze 75 cm x 90 cm (+/- 5 cm), op. a 1 szt. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową.Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z min. dwiema samoprzylepnymi etykietami z nr.LOT,datą ważności,producentem do wklejenia do dokumentacji medycznej, sterylna | szt. | 1940
5 | Zarękawki foliowane, jałowe pakowane pojedynczo. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową.Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z min.dwiema samoprzylepnymi etykietami z nr.LOT,datą ważności,producentem do wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt. | 75
6 | Pokrowiec na nogi jałowy 80 x 120 cm(+/- 5 cm), z włókniny minimum 35g/m2,a' 2 szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową.Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z min. dwiema samoprzylepnymi etykietami z nr.LOT,datą ważności,producentem do wklejenia do dokumentacji medycznej, sterylny | op. | 20
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości po 1 szt z każdej pozycji od 1 do 6
2) Zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN EN ISO 10993-5:2009 oraz PN EN ISO 10993-10:2009, dotyczy wszystkich pozycji w zadaniu nr 7
3) Dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2009(EO) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy), dotyczy wszystkich pozycji w zadaniu nr 7
4) Karty danych technicznych potwierdzających wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczy wszystkich pozycji w zadaniu nr 7
Zadanie nr 8
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Serweta do ochrony brzegów rany, wykonana z przezroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne, min. 4 przylepne części stabilizują serwetę na obłożeniach i serwetach chirurgicznych. Zastosowany klej - hypoalergiczny, umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka uszkodzenia, sterylna, rozmiar całkowity 90 x 90 cm(+/- 5 cm), średnica ringu 22 cm(+/- 1 cm). | szt | 45
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 szt
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów do każdej pozycji
Zadanie nr 9
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Jałowa samoprzylepna folia operacyjna rozmiar 25cmx30cm ( +/- 5cm) , z papierem zabezpieczającym , wykonana z polietylenu o grubości min 0,05 mm, sterylizowana radiacyjnie, rozmiar części przylepnej min. 19cm x 25cm +/- 2cm. | szt | 10
2 | Folia operacyjna zawierająca w warstwie klejacej substancję o działaniu bakteriobójczym jodofor, antystatyczna, hypoalergiczna, z poliestru, roz. 66cmx44cm (+/-5cm), roz. Części klejącej 56cmx44cm (+/-5cm) | szt | 480
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości po 1 szt z każdej pozycji od 1 do 2
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów do każdej pozycji
Zadanie nr 10
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach ( rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Fartuch musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795. Podwójne opakowanie: wewnętrzna warstwa zawijana (papier, włóknina) zewnętrzna zgrzewana, z etykietą w języku polskim zawierającą nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę lub inne oznaczenie producenta. Rozmiar L- XLL. Rozmiar L- min długość fartucha ( mierzona po długości fartucha z przodu )- 127 cm, obwód-min 150 cm Rozmiar LL- min: dł. Fartucha – 150 cm, obwód – 150 cm Rozmiar XL- min: dł. Fartucha – 127 cm, obwód- 165 cm Rozmiar XLL- min. Dł. Fartucha – 150 cm, obwód – 165 cm | szt. | 5200
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny bez wzmocnień do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2 ; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Podwójne opakowanie: wewnętrzna warstwa zawijana (papier, włóknina) zewnętrzna zgrzewana, z etykietą w języku polskim zawierającą nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę lub inne oznaczenie producenta. Rozmiar L-XLL. Rozmiar L- min długość fartucha ( mierzona po długości fartucha z przodu )- 127 cm, obwód-min 150 cm Rozmiar LL- min: dł. Fartucha – 150 cm, obwód – 150 cm Rozmiar XL- min: dł. Fartucha – 127 cm, obwód- 165 cm Rozmiar XLL- min. Dł. Fartucha – 150 cm, obwód – 165 cm | szt. | 5200
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości po 10 szt z każdej pozycji
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów do każdej pozycji
Zadanie nr 11
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Czepek operacyjny męski (XL), typu furażerka, w tylnej części z lamówką o szerokości min.1cm, przechodzącą w troki, niesterylny wykonany z włókniny perforowanej w różnych kolorach op. max.a 100 szt. | szt. | 6700
2 | Czepek operacyjny pielęgniarski, typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny perforowanej op.max. a 100 szt. | szt. | 8300
3 | Czepek w kształcie hełmu, z taśmą lub wstawką pochłaniającą pot, wiązanie wokół szyi, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej oddychającej, o gramaturze min. 25 - 35g/m2 | szt. | 3300
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości po 1 szt z każdej pozycji od 1 do 3
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów do każdej pozycji
Zadanie nr 12
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Chusta trójkątna flizelinowa, niesterylna. | szt. | 30
2 | Koszula operacyjna | szt. | 30
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości po 1 szt z każdej pozycji od 1 do 2
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów do każdej pozycji
Zadanie nr 13
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Jednorazowe koce grzewcze na górną część ciała (201x76cm) (/+/- 5 cm) wykonane z wielowarstwowej tkaniny bezlateksowej odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie; radioprzezierne; materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza; zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa co eliminuje mozliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta; komatybilne z urządzeniem grzewczym Mistral-Air Plus. | szt. | 30
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 szt
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów
Zadanie nr 14
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy lub Producent lub Numer wewnętrzny
1 | Jałowe serwetki celulozowe do osuszania rąk, roz.50x40cm / +/- 5cm , min. 55g/m2. Zapakowane w miękki blister z etykietą centralną oraz etykietami do wklejenia do dokumentacji medycznej op. min a'4 szt | szt. | 22000
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 opakowania
2) Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów