## wyliczenia z rozchodów
ZAŁACZNIK NR 2
ZP-1785-2018 DOSTAWA PRODUKTÓW MEDYCZNYCH DO STERYLIZACJI
W przypadku gdy zaoferowany asortyment nie posiada numeru katalogowego należy wpisać nazwę poducenta lub numer wewnętrzny firmy
Zadanie nr 1 - Rękawy foliowo-papierowe
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą, z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia minimum 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 250mmx60mmx100m (+/-5 cm) | szt. | 1
2 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą , z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 75mmx25mmx100m (+/-2 cm) | szt. | 9
3 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą , z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia minimum 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 100mmx40mmx100m (+/-5 cm) | szt. | 1
4 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą , z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 300mmx60mmx100m(+/-5 cm) | szt. | 1
5 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą , z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 380mmx80mmx100m ( +/-5cm) | szt. | 2
6 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą , z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 200mmx50mmx100m (+/-5 cm) | szt. | 2
7 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą , z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 150mmx50mmx100m (+/-5 cm) | szt. | 1
8 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia minimum 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 100mmx200m (+/-5 cm) | szt. | 22
9 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 150mmx200m (+/-5 cm) | szt. | 27
10 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 200mmx200m ( +/-5cm) | szt. | 24
11 | Rękaw foliowo-papierowy paski, z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 250mmx200m ( +/-5cm) | szt. | 20
12 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min.7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 300mmx200m (+/-5 cm) | szt. | 10
13 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, z testem do sterylizacji parą wodną, formaldehydem umieszczonym na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny. Znak CE umieszczony na rękawie lub opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, papier o gramaturze minimum 60g/m2, folia min. 7- warstwowa łącznie z warstwą kleju. Rozmiar 380mmx200m ( +/-5cm) | szt. | 35
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek z pozycji 1-13 - po 100 cm każdego rozmiaru,
2) Dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 -kartę danych technicznych i specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawioną przez producenta wyrobu gotowego dla każdej pozycji
Zadanie nr 2 - Rekawy włókninowo-foliowe
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Rękaw włókninowo-foliowy płaski, ze wskaźnikiem sterylizacji minimum para wodna, formaldehyd. Wykonany z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo- polipropylenowego bez zabarwienia. Laminat minimum 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, jest połączony włókniną minimum 60g/m2, za pomocą zgrzewu. Wskaźniki sterylizacji nadrukowane na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Nadrukowane od strony włókniny: nr LOT, znak ikonograficzny kierunku otwierania, znak CE. Rozmiar 420 mm (+/- 100 mm). | szt. | 15
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek: z pozycji 1 - 100 cm rozmiaru, 2) Dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 -kartę danych technicznych i specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawioną przez producenta wyrobu gotowego
Zadanie nr 3 - Torebki foliowo-papierowe
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe samoprzylepne, zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźnik sterylizacji para wodna umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, przy wycięciu na kciuk, zgrzew fabryczny wielokrotny, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Laminat foliowy minimum 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, papier minimum 60g/m2. Rozmiar 130x250mm (+/-2 mm) | szt. | 8400
2 | Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe samoprzylepne, zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźnik sterylizacji para wodna umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, przy wycięciu na kciuk, zgrzew fabryczny wielokrotny, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Laminat foliowy min. 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, papier minimum 60g/m2. Rozmiar 130x350mm (+/- 50 mm) | szt. | 4500
3 | Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe samoprzylepne, zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźnik sterylizacji para wodna umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, przy wycięciu na kciuk, zgrzew fabryczny wielokrotny, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Laminat foliowy minimum 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, papier minimum 60g/m2. Rozmiar 200x350mm (+/-50 mm) | szt. | 12000
4 | Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe samoprzylepne, zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźnik sterylizacji para wodna umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, przy wycięciu na kciuk, zgrzew fabryczny wielokrotny, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Laminat foliowy minimum 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, papier minimum 60g/m2. Rozmiar 300x390mm (+/-50 mm) | szt. | 7000
5 | Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe samoprzylepne, zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźnik sterylizacji para wodna umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, przy wycięciu na kciuk, zgrzew fabryczny wielokrotny, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Laminat foliowy minimum 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, papier minimum 60g/m2. Rozmiar 100x200mm (+/- 5 mm) | szt. | 100
6 | Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe samoprzylepne, zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźnik sterylizacji para wodna umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, przy wycięciu na kciuk, zgrzew fabryczny wielokrotny, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Laminat foliowy min. 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, papier minimum 60g/m2. Rozmiar 100x250mm ( +/- 50 mm), | szt. | 100
7 | Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe z fałdą, zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźnik sterylizacji para wodna, formaldehyd umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki, laminat foliowy 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, papier minimum 60g/m2. Rozmiar 320x500x60mm (+/- 50 mm) | szt. | 700
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek: dla pozycji od 1 do 7 w ilości po 1 szt; 2) Dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 -kartę danych technicznych i specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawioną przez producenta wyrobu gotowego (dotyczy wszystkich pozycji)
Zadanie nr 4 - Torebki foliowo-włókninowe
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Torebki do sterylizacji foliowo- włókninowe, wskaźnik sterylizacji para wodna, umieszczone między warstwami folii, dodatkowe informacje umieszczone na torebce: lot, rozmiar, kierunek otwierania. Rozmiar 320x500mm (+/- 50 mm) | szt. | 1600
2 | Torebki do sterylizacji foliowo- włókninowe, wskaźnik sterylizacji para wodna umieszczone między warstwami folii. Dodatkowe informacje umieszczone na torebce: lot, rozmiar, kierunek otwierania. Rozmiar 490x750mm (+/- 100 mm) | szt. | 2700
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek: dla pozycji 1 i 2- próbek w ilości po 1 szt; 2) Dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 -kartę danych technicznych i specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawioną przez producenta wyrobu gotowego (dotyczy wszystkich pozycji)
Zadanie nr 5 - Papier krepowany
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Papier krepowany do pakowania wyrobów medycznych, w dwóch kolorach, minimum 60g/m2, Rozmiar 75x75cm (+/-5 cm) | szt. | 2300
2 | Papier krepowany do pakowania wyrobów medycznych, w dwóch kolorach, minimum 60g/m2, Rozmiar 90x90cm (+/-5 cm) | szt. | 3650
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek: dla pozycji 1 i 2- próbek w ilości po 1 szt; 2) Dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 -kartę danych technicznych i specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawioną przez producenta wyrobu gotowego (dotyczy wszystkich pozycji)
Zadanie nr 6 - Włóknina
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Włóknina do pakowania wyrobów medycznych, w dwóch kolorach. Rozmiar 90x90cm (+/-5 cm) | szt. | 2200
2 | Włóknina do pakowania wyrobów medycznych w dwóch kolorach. Rozmiar 100x100 cm (+/- 5 cm) | szt. | 2000
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek: z pozycji 1 - 100 cm rozmiaru, dla pozycji od 2 do 16- próbek w ilości po 1 szt; 2) Dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 -kartę danych technicznych i specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawioną przez producenta wyrobu gotowego (dotyczy wszystkich pozycji)
Zadanie nr 7 - Materiał opakowaniowy SMMS
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji typu SMMS składający się z min 4 warstw - 2 warstw wykonanych z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnych za wytrzymałość materiału oraz 2 warstw stanowiących barierę sterylną, gramatura ≥ 55 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, niezwilżalny alkoholem, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2 , rozmiar 100x100 cm (+/- 5 cm) | szt. | 200
2 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji typu SMMS składający się z min. 4 warstw - 2 warstw wykonanych z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnych za wytrzymałość materiału oraz 2 warstw stanowiących barierę sterylną, gramatura ≥ 55 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, niezwilżalny alkoholem, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, rozmiar 90x90 cm (+/-5 cm) | szt. | 300
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek w ilości po 1 szt dla pozycji od 1 do 2 2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
Zadanie nr 8 - Materiał opakowaniowy, warstwa zewnętrzna
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura minimum 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i niemniej niż 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, rozmiar 100x100 cm (+/- 5 cm) | szt. | 200
2 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura minimum 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i niemniej niż 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, rozmiar 90x90 cm (+/- 5 cm) | szt. | 300
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek w ilości po 1 szt dla pozycji od 1 do 2 2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
Zadanie nr 9 - Foliowe opakowania posterylizacyjne
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Samoprzylepne, foliowe opakowanie posterylizacyjne 400x550mm (+/- 100 mm) | szt. | 2900
2 | Samoprzylepne, foliowe opakowanie posterylizacyjne 600x760mm (+/- 100 mm) | szt. | 1500
REAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek: dla pozycji 1 i 2- próbek w ilości po 1 szt; 2) Dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5:2009 -kartę danych technicznych i specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawioną przez producenta wyrobu gotowego (dotyczy wszystkich pozycji)
Zadanie nr 10 - Wskaźniki do pary wodnej
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego max po 1 godzinie inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku.Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. | szt | 1650
2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po max. 30 min. Ostateczny odczyyt negatywnego wyniku/zabicie bakterii max po 3 godzinach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łątwa w interpretacji . Na fiolce repozycjonowalna, nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | szt | 225
3 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie typu SPORAL A. | szt. | 175
4 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 2,4 - 2,5 cm i długości 50 - 55 m, nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa do interpretacji. | szt | 225
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości po 1 szt dla każdej pozycji
2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji
3) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu potwierdzającego, że zaoferowany fiolkowy wskaźnik jest kompatybilny z inkubatorem posiadanym przez szpital Attest Auto Reader 490 (dot. poz. 1)
Zadanie nr 11 - Wskaźniki do formaldehydu
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji formaldehydem, GKE, czas inkubacji 7 dni | szt. | 570
2 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji formaldehydem w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożona substancją wskaźnikową na całej długości testu z przyrządem składajacym się z teflonowej rurki i kapsuły z tworzywa sztucznego | szt | 250
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek w ilości po 1 szt dla pozycji: 1 i 2; 2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
Zadanie nr 12 - Testy do dezynfekcji termicznej
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Test dezynfekcji termicznej, temp. 93oC 10 minut | szt. | 1700
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek w ilości 1 szt 2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego,
0
Zadanie nr 13 - Zestaw Bowie-Dick'a
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Zestaw testowy Bowie-Dick j.u., symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania, bez zawartości ołowiu, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniające łatwą i jednoznaczną interpretację w wyniku widocznej zmiany koloru. | szt | 450
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
1) Próbek w ilości 1 szt
2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego,
Zadanie nr 14 - Etykiety trzyrzędowe
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Etykieta dwustronnie przylepna nawinięta na plastikową gilzę do sterylizacji parą wodną, trzyrzędowa, kompatybilna z metkownicą GKE Steri Record, rolka min. 750 szt. | rol. | 115
2 | Etykieta dwustronnie przylepna nawinięta na plastikową gilzę do sterylizacji formaldehydydem, trzyrzędowa, kompatybilna z metkownicą GKE Steri Record, rolka min. 750 szt. | rol. | 23
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia:
2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla pozycji 1 i 2
3) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze sprzętem wymienionym w pozycji 1 i 2.
Zadanie nr 15 - Testy do myjni i zgrzewarek
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Test mycia mechanicznego w myjni z naniesioną substancją testową zgodna z normą PN-EN 15883-5. Test może być stosowany w myjni ultradźwiekowej. W zestawie minimum 2 sztuki przyrządów testowych. | zestaw | 2000
2 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, dł. 180 mm (+/- 10 mm), czarny pasek kontrolny bez folii | szt. | 600
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Próbek w ilości po 1 szt dla pozycji: 1 i 2; 2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
Zadanie nr 16 - System kontroli wsadu
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | System kontroli wsadu klasy 6, para: 5,3 min - 134oC; 15 min - 121oC. Przyrząd składa się z rurki o małej średnicy dł. 1,5 m zakończonej gniazdem wskaźnika. Komplet zawiera przyrząd testowy i min. 400 szt. samoprzylepnych testów | kpl. | 7
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia: 2) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
Zadanie nr 17 - Autoczytnik do inkubacji wskaźników do pary wodnej
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze. | szt. | 1
Razem:
Zamawiający wymaga:
1) Dostarczenia oświadczenia producenta zaoferowanego asortymentu potwierdzającego , że zaoferowany autoczytnik jest w pełni kompatybilny z posiadanymi wskaźnikami biologicznymi do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 h 2) Zapewnienia przez dostawcę autoczytnika, autoryzowanego serwisu na terenie Polski, umożliwiającego naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia, co najmniej przez 5 lat
Zadanie nr 18 - Akcesoria do kontenerów Aesculap'a
Lp | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Plomba do kontenerów sterylizacyjnych parą wodną ze wskaźnikem lub bez, kompatbilne z kontenerami Aesculap. | szt. | 660
2 | Filtr jednorazowy do kontenerów sterylizacyjnych parą wodną, kompatbilny z kontenerami Aesculap. | szt. | 250
Razem:
Zamawiający wymaga dostarczenia: 1) Oświadczenia producenta zaoferowanego asortymentu potwierdzającego, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z kontenerami Aesculap.