WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

wykonywanych w trakcie przeglądów technicznych

w ramach realizacji umowy nr……….. z dnia……………….

Wszystkie urządzenia wykazane w załączniku nr 1 do umowy podlegają okresowym przeglądom technicznym, przeprowadzanym zgodnie z harmonogramem przeglądów przygotowanym zgodnie z § 5 ust. 6 umowy i stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania 
i dokumentowania w paszportach technicznych przeglądów w następujących okresach 
i zakresie:

Pakiet 1 – Wykaz czynności serwisowych – Dział Endoskopii

- Przegląd endoskopu - częstotliwość 2 razy w roku (1 w siedzibie Zamawiającego + 
1 raz w siedzibie Wykonawcy)

- Przegląd endoskopu w siedzibie Zamawiającego obejmuje, co najmniej:

  - Wykonanie testu szczelności,

  - Kontrolę jakości obrazu (przetwornik CCD),

  - Kontrolę stanu kanałów wewnętrznych endoskopu,

  - Kontrolę działania przycisków sterujących,

  - Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania,

  - Kontrolę stanu zaworów i gniazd AW i SS,

  - Kontrolę luzów i zakresu odchylania końcówki dystalnej,

  - Ocenę wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej,

  - Ocenę wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu,

  - Kontrolę wydajności systemu oświetlającego,

  - Kontrolę wnętrza wtyczki endoskopu.

- Przegląd endoskopu w siedzibie serwisu Wykonawcy przed upływem kolejnych 12 miesięcy od daty wykonania ostatniego testu MPE obejmuje:

  - Czynności wykonywane w trakcie przeglądu w siedzibie Użytkownika wymienione w pkt 2,

  - Wykonanie komputerowego testu szczelności,

  - Wykonanie komputerowego testu bezpieczeństwa elektrycznego,

  - Wykonanie komputerowego testu obwodów elektrycznych endoskopu,

  - Komputerowy pomiar wydajności systemu oświetlającego.

Minimum jeden raz w roku należy wykonać komputerowy test bezpieczeństwa elektrycznego endoskopu testerem MPE. Test taki wykonywany jest podczas przeglądu wykonywanego w siedzibie serwisu Wykonawcy oraz zawsze po zakończeniu naprawy urządzenia. Zamawiający otrzymuje dokument potwierdzający sprawność urządzenia 
i zawierający wyniki testu.

- Przegląd urządzenia peryferyjnego - częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika obejmuje, co najmniej:

  - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (tester SECUTEST ),

  - Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego,

  - Kontrolę bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego,

  - Kontrolę działania przełączników sterujących pracą urządzenia,

  - Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych,

  - Kontrolę wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji,

  - Kontrolę wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia,

  - Kontrolę działania pamięci nastaw urządzenia,

  - Oczyszczenie wnętrza urządzenia,

  - Regulację elementów mechanicznych,

  - Ocenę stanu styków i przewodów elektrycznych

- Przegląd myjni automatycznej - częstotliwość zależna od typu urządzenia w siedzibie Użytkownika

ETD-3      		1 raz w roku  lub po 1000 godzin pracy (co wystąpi 					wcześniej)

miniETD2		1 raz w roku  lub po 2000 godzin pracy (co wystąpi 					wcześniej)

  - Wymiana elementów systemu dozowania środków chemicznych)

  - kalibracja systemu dozowania środków chemicznych

  - wymiana drenów przyłączy testera szczelności i ich uszczelek (O-ringów)

  - kontrola i ewentualna wymiana końcówek przyłączy kanałów wewnętrznych

  - Wymiana filtra powietrza

  - wymiana zużytych i niesprawnych innych elementów myjni

  - Wymiana lamp UV po 4000 godzin pracy

  - wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

  - kontrola, pomiary i ustawienie istotnych parametrów pracy myjni

5.10 kontrola wykonywania przez urządzenie wszystkich funkcji

- Przegląd szafy do przechowywania endoskopów giętkich – częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika

  - Kontrola elementów systemu zasilania powietrzem medycznym

  - Wymiana filtrów powietrza

  - Wymiana granulek żelowych w osuszaczu powietrza

  - Sprawdzenie i ewentualna wymiana elektrozaworów doprowadzających powietrze do kanałów wewnętrznych endoskopów

  - Sprawdzenie i ewentualna wymiana czujników obecności endoskopów

  - Kontrola oświetlenia szafy i funkcjonalności wyświetlacza oraz okablowania

  - Kontrola przepływu powietrza oraz kalibracja kanałów

  - Kontrola wskazań temperatury oraz wilgotności wewnątrz szafy

  - Kontrola stanu drzwi, zamków oraz uchwytów

6.10 Kontrola stanu wieszaków na endoskopy

6.11 Weryfikacja konfiguracji programowej szafy

6.12 Dezynfekcja wnętrza szafy i ociekacza

6.13 Konserwacja powierzchni zewnętrznej szafy

- Szkolenia personelu:

  - Cykliczne, minimum raz w roku szkolenie dla personelu medycznego lub technicznego z prawidłowej obsługi urządzeń, odbywające się u klienta lub we wskazanym przez Wykonawcę miejscu

  - Minimum raz w roku audyt – zakończony pisemnym raportem i harmonogramem szkoleń doskonalących przedstawionym zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Dodatkowo wsparcie techniczne inżyniera serwisu – udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego.

Pakiet 2 – Wykaz czynności serwisowych – Blok Operacyjny

- Przegląd endoskopu - częstotliwość 1 raz w roku:

Minimum jeden raz w roku należy wykonać komputerowy test bezpieczeństwa elektrycznego endoskopu testerem MPE. Test taki wykonywany jest podczas przeglądu wykonywanego w siedzibie serwisu Wykonawcy oraz zawsze po zakończeniu naprawy urządzenia. Zamawiający otrzymuje dokument potwierdzający sprawność urządzenia 
i zawierający wyniki testu.

- Przegląd endoskopu w siedzibie Zamawiającego obejmuje, co najmniej:

  - Wykonanie testu szczelności,

  - Kontrolę jakości obrazu (przetwornik CCD),

  - Kontrolę stanu kanałów wewnętrznych endoskopu,

  - Kontrolę działania przycisków sterujących,

  - Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania,

  - Kontrolę stanu zaworów i gniazd AW i SS,

  - Kontrolę luzów i zakresu odchylania końcówki dystalnej,

  - Ocenę wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej,

  - Ocenę wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu,

  - Kontrolę wydajności systemu oświetlającego,

  - Kontrolę wnętrza wtyczki endoskopu.

- Przegląd endoskopu w siedzibie serwisu Wykonawcy przed upływem kolejnych 12 miesięcy od daty wykonania ostatniego testu MPE obejmuje:

  - Czynności wykonywane w trakcie przeglądu w siedzibie Użytkownika wymienione w pkt 2,

  - Wykonanie komputerowego testu szczelności,

  - Wykonanie komputerowego testu bezpieczeństwa elektrycznego,

  - Wykonanie komputerowego testu obwodów elektrycznych endoskopu,

  - Komputerowy pomiar wydajności systemu oświetlającego.

- Przegląd urządzenia peryferyjnego - częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika obejmuje, co najmniej:

  - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (tester SECUTEST ),

  - Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego,

  - Kontrolę bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego,

  - Kontrolę działania przełączników sterujących pracą urządzenia,

  - Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych,

  - Kontrolę wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji,

  - Kontrolę wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia,

  - Kontrolę działania pamięci nastaw urządzenia,

  - Oczyszczenie wnętrza urządzenia,

  - Regulację elementów mechanicznych,

  - Ocenę stanu styków i przewodów elektrycznych

- Szkolenia personelu:

  - Cykliczne, minimum raz w roku szkolenie dla personelu medycznego lub technicznego z prawidłowej obsługi urządzeń, odbywające się u klienta lub we wskazanym przez Wykonawcę miejscu

  - Minimum raz w roku audyt – zakończony pisemnym raportem i harmonogramem szkoleń doskonalących przedstawionym zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Dodatkowo wsparcie techniczne inżyniera serwisu – udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego.

Pakiet 3 – Wykaz czynności serwisowych – Oddział Urologiczny

- Przegląd urządzenia peryferyjnego - częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika obejmuje, co najmniej:

  - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (tester SECUTEST ),

  - Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego,

  - Kontrolę bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego,

  - Kontrolę działania przełączników sterujących pracą urządzenia,

  - Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych,

  - Kontrolę wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji,

  - Kontrolę wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia,

  - Kontrolę działania pamięci nastaw urządzenia,

  - Oczyszczenie wnętrza urządzenia,

  - Regulację elementów mechanicznych,

  - Ocenę stanu styków i przewodów elektrycznych

- Szkolenia personelu:

  - Cykliczne, minimum raz w roku szkolenie dla personelu medycznego lub technicznego z prawidłowej obsługi urządzeń, odbywające się u klienta lub we wskazanym przez Wykonawcę miejscu

  - Minimum raz w roku audyt – zakończony pisemnym raportem i harmonogramem szkoleń doskonalących przedstawionym zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Dodatkowo wsparcie techniczne inżyniera serwisu – udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego.