Chęciny, dnia 2009-01-16

Znak sprawy: DZ-396-2008-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 
ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - pkt 2.3. Ureterorenoskop z torem wizyjnym - Czy Zamawiający dopuści zarówno dla URS sztywny - 7,5 Fr jak i Urs sztywny 6 Fr pole widzenia min 87 stopni?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - pkt 2.3. Ureterorenoskop z torem wizyjnym - Czy  zamawiający  nie  uważa   za   stosowne,   aby  oba   wyspecyfikowane Ureterorenoskopy (sztywny 7,5 Fr oraz sztywny 6 Fr) posiadały kanał roboczy na dwa instrumenty, z czego 1 z kanałów jest na wprost a drugi pod kątem? Rozwiązanie   takie   daje   użytkownikowi   komfort   pracy   oraz   możliwość jednoczesnego wprowadzenia 2 instrumentów, z czego 1  narzędzie jest narzędziem sztywnym a drugie giętkim. Jest to rozwiązanie umożliwiające między innymi jednoczesne  użycie sondy do litotrypsji oraz koszyka do usuwania kamieni.

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - pkt 2.3. Ureterorenoskop z torem wizyjnym - W związku z chęcią zakupu przez Zamawiającego 3 sztuk uerterorenoskopów oraz zakupu   lasera   służącego   między   innymi   do   kruszenia   kamieni w moczowodzie, czy Zamawiający nie uważa za stosowne zaproponowanie przez oferentów  cienkiego  ureterorenoskopu  kompaktowego o wymiarze maksymalnej części roboczej 6,5 Charr, początkowo mniejszy o minimum 1,5 Charr z jednym kanałem roboczym na wprost dla instrumentariów 3 Charr, zamiast jednego z dwóch ureterorenoskopów o maksymalnej części roboczej 9,9 Charr, początkowo mniejszy o 1,5 Charr? Biorąc pod uwagę szybkość zużywalności ureterorenoskopu giętkiego oraz łatwość jego uszkodzenia podczas zabiegów kruszenia kamicy, rozwiązanie takie umożliwi Państwu lepsze wykorzystanie zaproponowanego zestawu teraz jak i w przyszłości.

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 - pkt 2.3. Ureterorenoskop z torem wizyjnym - Czy Zamawiający podając rozmiar kanału roboczego 5 Charr w ureterorenoskopie 7,5 Fr ma na myśli możliwość wprowadzenia narzędzi o rozmiarze 5 Charr.

Odp: Tak

Pytanie nr 5 - pkt, 6 Litotrypter - Czy Zamawiający będzie wymagał największej wartości szczytowej ciśnienia w ognisku na poziomie 90 MPa? Szerszy zakres mocy pozwali na precyzyjniejsze dobranie warunków kruszenia kamieni, a tym samym zwiększy jego skuteczność. Będzie to miało decydujące znaczenie przy kruszeniu kamieni w przewodach moczowych.

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 - pkt. 11 Zestaw do PCNL - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do sterylizacji z światłowodów, optyk i narzędzi, zamykany z wykładziną typ jeż, mocowaną do spodu pojemnika uniemożliwiającą przemieszczanie instrumentarium podczas transportu wymiary wewnętrzne min 200 x 500 mm wys. min 60 mm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 - pkt, 4 i 5 Uretereronoskop sztywny 7,5 Fr - Czy Zmawiający dopuści ureterorenoskop o wymiarze maksymalnym części roboczej równym 13,5 Fr. i wymiarze końca dystalnego równym 8 Fr. oraz średnicy kanału roboczego 6 Fr. ?

Odp: Nie

Pytanie nr 8 - pkt. 2 Tor wizyjny - Czy Zamawiający dopuści kamerę z 3 CCD o czułości 3 lux ?

Odp: Tak

Pytanie nr 9 - pkt. 3 Tor wizyjny - Czy Zamawiający dopuści kamerę, o rozdzielczości 750 linii ?

Odp: Tak

Pytanie nr 10 - pkt. 5 Tor wizyjny - Czy Zamawiający dopuści kamerę bez wyjścia DVI i wyjściem RGB ?

Odp: Nie

Pytanie nr 11 - pkt. 10 Tor wizyjny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę z możliwością, indywidualnych nastaw dla 1 użytkownika ?

Odp: Nie

Pytanie nr 12 - pkt. 15 Tor wizyjny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę urologiczna, bez wyświetlacza minimalnego ciśnienia ?

Odp: Tak

Pytanie nr 13 - pkt. 16 Tor wizyjny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez uchwytu do światłowodu i bez uchwytu do przemieszczania wózka ?

Odp: Tak

Pytanie nr 14 - Tor wizyjny pkt.4 „Wymagania inne" – Zamawiający w pkt.4 „Wymagania inne" oferty wymaga udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji, obejmującej wady materiałowe i wykonawczej uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania, zalanie i zawilgocenie. Zgodnie z wytycznymi producenta gwarancją objęte są jedynie wady materiałowe i wykonawcze. Warunki gwarancji udzielonej przez dostawcę muszą być zgodne z warunkami gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia. Zobowiązania gwarancyjne dostawcy nie mogą wykraczać poza zobowiązania producenta, dlatego prosimy o potwierdzenie, że gwarancją objęte będą wyłącznie wady materiałowe i wykonawcze.

Odp: Gwarancja min 24 miesiące, obejmująca wady materiałowe i wykonawcze.

Pytanie nr 15 - Zamawiający wymaga, dla zadania nr 2, posiadania przez wykonawcę minimum 2 dostaw każda o wartości minimum 900.000,00 zł brutto. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę, który posiada 2 dostawy; jedna o wartości znacznie powyżej 900.000,00 zł brutto a druga powyżej 800.000,00 zł brutto?

Odp: Zapis w SIWZ pkt. XVIII ppkt B.5 bez zmian. Zamawiający wymaga w zadaniu nr 2, minimum dwóch dostaw – każda o wartości minimum 900 000 zł brutto.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół