Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1263-2019-1

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ..........................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na:  Dostawa aparatury medycznej.

UWAGA: Formularz ofertowy w punkcie nr II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca składa ofertę. Pozostałe zadania na które Wykonawca nie składa oferty należy usunąć.

ZADANIE NR 1 - Centrala USG EBUS  – 1 sztuka

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Tak / nie opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Kompaktowy procesor ultrasonograficzny umożliwiający ustawienie go na wózku endoskopowym | TAK |  |
|  | Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem dotykowym LCD i podświetlanymi klawiszami | TAK |  |
|  | Częstotliwości skanowania elektronicznego min: 5; 6; 7,5; 10; 12 MHz | TAK |  |
|  | W pełni kompatybilny z posiadanymi w pracowni endoskopami EBUS serii EXERA: BF-UC180F oraz BF-UC190F | TAK |  |
|  | Tryby wyświetlania obrazu: B mode, kolor Doppler, Power Doppler | TAK |  |
|  | Zakresy wyświetlania min: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cm | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi napędu miniaturowych sond ultrasonograficznych | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

# ZADANIE NR 2 – Aparat do kriobiopsji bronchoskopowej – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych oraz diagnostycznej kriobiopsji w bronchoskopii | TAK |  |
|  | Komunikacja za pomocą wyświetlacza i przycisków sterowania na panelu urządzenia | TAK |  |
|  | Gaz roboczy CO2 | TAK |  |
|  | Wózek przeznaczony do montażu butli CO2 | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o stanie i rodzaju aktualnie podłączonej sondy | TAK |  |
|  | Identyfikacja podłączonej sondy oraz automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonej sondy | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury pracy sondy | TAK |  |
|  | Licznik czasu zamrażania z sygnalizacją wizualną i dźwiękową | TAK |  |
|  | Możliwość programowania urządzenia – min. 10 indywidualnych programów | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia ilości użyć danej sondy | TAK |  |
|  | Aktywacja za pomocą włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość kontroli, sprawdzenia ciśnienia wejściowego gazu | TAK |  |
|  | Informacja o aktualnym stanie pracy urządzenia | TAK |  |
|  | System bezpieczeństwa z informacją na ekranie oraz wyświetleniem kodu błędu | TAK |  |
|  | Wielorazowe sondy z zabezpieczeniem wejść | TAK |  |
|  | Elastyczna sonda wielorazowa dł. 900mm, śr. 1,9mm - 1szt | TAK |  |
|  | Elastyczna sonda wielorazowa dł. 900mm, śr. 2,4mm - 1szt | TAK |  |
|  | Elastyczna sonda wielorazowa dł. 1050mm, śr. 1,9mm - 1szt | TAK |  |
|  | Włącznik nożny | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 3 - Myjnia do obuwia – 1 sztuka

Typ, nazwa : ………………………………………….

Rok produkcji: ………………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Tak / nie opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | TAK |  |
|  | Komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia | TAK |  |
|  | Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego | TAK |  |
|  | Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł | TAK |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych | TAK |  |
|  | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu. | TAK |  |
|  | Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem) | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych | TAK |  |
|  | Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie | TAK |  |
|  | 1 kosz górny | TAK |  |
|  | 1 kosz dolny (laweta) | TAK |  |
|  | Pojemność na jeden wsad: - 6 tace sterylizacyjne o wymiarach 480-485x240- 254x50 mm zgodne z DIN 58952-3 - lub 1-2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej - lub 2 zestawy anestezjologiczne | TAK |  |
|  | Możliwość mycia butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek, nerek i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych i wkładów | TAK |  |
|  | Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy ( min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem | TAK |  |
|  | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg) | TAK |  |
|  | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na nabłyszczacz | TAK |  |
|  | 2 pompy wewnątrz do płynnych środków chemicznych | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty | TAK |  |
|  | Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia | TAK |  |
|  | Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min. | TAK |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. | TAK |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | TAK |  |
|  | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wybory bezpośredniego | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h | TAK |  |
|  | Złącze optyczne do celów serwisowych | TAK |  |
|  | Silnik suszący gwarantujący, że obuwie po procesie będzie suche a nie mokre | TAK |  |
|  | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność 500l/min. Grzałki poza komorą mycia | TAK |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego | TAK |  |
|  | Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem | TAK |  |
|  | Wymagane przyłącza wodne: - 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200-1000kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717 wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾’’ - 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2- 10 bar (200 - 1000kPa), zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717, wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾’’ | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A | TAK |  |
|  | Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,5kW | TAK |  |
|  | Wymiary komory mycia: min. 536x523x522 mm (sxgxw) | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max. 600x600x835 mm (sxgxw) | TAK |  |
| Wyposażenie: |
|  | Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego – min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | Pojemność min. 20 szt. butów | TAK |  |
|  | Maksymalny rozmiar butów 48 | TAK |  |
|  | wykonanie: stal kwasoodporna | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 14 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 4 – System insuflacji CO2 – 1 sztuka

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Tak / nie opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Przeznaczony do procedur endoskopowych w gastro i kolonoskopii | TAK |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym | TAK |  |
|  | Regulowany system podawania gazu | TAK |  |
|  | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu) | TAK |  |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię | TAK |  |
|  | Zawór woda-gaz do endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię (4 szt.) | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 5 – Napęd do chirurgii urazowej – 1 zestaw

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Tak / nie opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka napędowa + pojemnik (osłona) na akumulator (autoklawialna) – szt. 1 |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów wiercenie 0-1440 obr./min.; rozwiertak 0-384 obr./min.; frezowanie 0-3840 obr./min. | TAK |  |
|  | Moc 85 W | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy /wiercenie, frezowanie/ 2,2 Nm i rozwiercanie 6 Nm. | TAK |  |
|  | Napięcie robocze 14,4 V. Kaniulacja płynna , w zakresie od 0,6 mm do 3,2 mm. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | TAK |  |
|  | Komora na akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do napędu | TAK |  |
|  | System wielofunkcyjny współpracujący z wieloma przyłączami. ( min. 10 złączek, a ponadto uchwyt typ bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym. | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego. | TAK |  |
|  | Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 1,5 i 4Nm) | TAK |  |
| Akumulator – 1 szt. |
|  | Akumulator - baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napięciu 14,4V, nieautoklawalne | TAK |  |
|  | 1000 cykli ładowania | TAK |  |
|  | Pojemność baterii min 1,2Ah | TAK |  |
|  | Czas ładowania < 60 min. | TAK |  |
| Uchwyt wiertarski –1 szt. |
|  | Z kluczem do 7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i śrub Schanza) | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa: max: 1440 obr./min. | TAK |  |
|  | Moment obrotowy: 2,2 Nm | TAK |  |
| Szybkozłączka AO/ASIF do rozwiercania –1 szt. |
|  | Współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher | TAK |  |
|  | Max. prędkość: 384 obr./min.; | TAK |  |
|  | Moment obrotowy: 6 Nm | TAK |  |
| Inne |
|  | Adapter Hudson do szybkozłączki AO/ASIF do rozwiercania – min. 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter Trinkle zmodyfikowany do szybkozłączki AO/ASIF do rozwiercania – min. 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt do drutów Kirschnera – min. 1 szt.: - do drutów o średnicy od 0,6 – 3,2 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji) - prędkość obrotowa: max: 960 obr./min. - moment obrotowy: 2,2 Nm | TAK |  |
|  | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni – min. 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto :……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

# ZADANIE NR 6- Lampa operacyjna dwuczaszowa – 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Lampa sufitowa w konfiguracji: - czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym - czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym | TAK |  |
|  | Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, wysięgnik monitora instalowany jest w jednym z dwóch bocznych otworów montażowych z dodatkowym miejscem do montażu kolejnego wysięgnika pod monitory medyczne . Otwory montażowe pod monitory zlokalizowane po przeciwległych stronach otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. Lub Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wszystkie wysięgniki czasz oraz wysięgnik monitora instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne dwa wysięgniki do montażu w przyszłości monitorów lub kamery. | TAK | Tak – zawieszenie sufitowe z trzema otworami montażowymi – 10 pkt. Tak – zawieszenie sufitowe gdzie wszystkie wysięgniki zainstalowane są współosiowo – 0 pkt. |
|  | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy wokół osi pionowej o 360o | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w maskownicę stropową. | TAK |  |
|  | Każda czasza zawieszona na oddzielnym obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramie uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny lub potrójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach | TAK |  |
|  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy, z wyraźnym podziałem na czaszę główną (większą) oraz satelitarną (mniejszą) lub czasze tego samego rozmiaru. | TAK | Tak – czasze z podziałem na główną i mniejszą satelitarną – 10 pkt. Tak – obie czasze tej samej wielkości – 0 pkt. |
|  | Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekujących | TAK |  |
|  | Kształt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czasz w kształcie zamkniętego, pełnego koła wywołujących duże turbulencję nad polem operacyjnym | TAK |  |
|  | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (nie zabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. Nie dopuszcza się lamp z czaszami wyposażonymi w uchwyty brudne na czaszy w postaci relingów lub uchwytów brudnych na czaszy. | TAK |  |
|  | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej | TAK |  |
|  | Matryce diodowe zawierające sumarycznie: - w czaszy głównej min. 20 diod LED - w czaszy satelitarnej min. 10 diod LED | TAK |  |
|  | Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowe lub diody o tonach ciepłych i zimnych. Dopuszcza się, aby diody światła endoskopowego emitowały światło zielone | TAK | Tak – wszystkie diody tego samego koloru emitujące światło o tej samej temperaturze barwowej – 10 pkt. Tak – wszystkie diody białe o różnych tonach – o różnej temperaturze barwowej – 0 pkt. |
|  | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: - dla czaszy głównej: 160 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux | TAK |  |
|  | Czasza gówna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta | TAK | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Czasze z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła: max. 500 lux z regulacją jego natężenia. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie 40 -100% | TAK | Tak – regulacja natężenia światła 40 – 100% - 0 pkt Tak – regulacja natężenia światła 30-100 % - 5 pkt. Tak – regulacja natężenia światła ≤20-100% - 10 pkt. |
|  | Minimalna średnica pola operacyjnego d10: nie mniej niż 200 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | TAK |  |
|  | Minimalna średnica pola operacyjnego d50: nie mniej niż 110 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | TAK |  |
|  | Regulowana temperatura barwowa w min. 3 krokach w zakresie: min (4000 K – 5000 K) | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 95% | TAK |  |
|  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2): 1000 mm | TAK |  |
|  | Bardzo wysoka bezcieniowość: na dnie tuby: min. 95% | TAK | Tak – 95% - 0 pkt. Tak – w przedziale >95% do <100% - 5 pkt. Tak – 100% - 10 pkt. |
|  | Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel sterujący zlokalizowany na ramieniu oraz uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia czasz lampy w system automatycznego dostosowania wartości luminacji trafiającej do oczu chirurga w zależności od koloru i jasności oświetlanego pola operacyjnego (tkanek, obłożenia, itp.) Parametr potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | TAK | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła, elektroniczną regulację średnicy pola operacyjnego. Panel sterujący zintegrowany z uchwytem „brudnym” pozycjonującym czaszę, umieszony przy przegubie kopuły lub na kopule. | TAK |  |
|  | Każda czasza z wbudowanym automatycznym systemem redukcji cieni polegającym na odłączeniu/wygaszeniu segmentów zasłoniętych przez głowę chirurga i zwiększeniu natężenia światła w segmentach nie zasłoniętych | TAK |  |
|  | Czasze lamp bez jakichkolwiek: relingów, uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje | TAK |  |
|  | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134oC Minimum 4 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący: Opcja nr I - Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie min. zmian natężenia światła, włączenia/wyłączenia czasz Lub Opcja nr II - Panel sterowania w postaci sterownika bezprzewodowego z wyświetlaczem dotykowym umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie min. zmian natężenia światła, włączenia/wyłączenia czasz | TAK | Tak – opcja nr I - 10 pkt Tak – opcja nr II – 0 pkt. |
|  | Żywotność źródła światła: min 60 000 h | TAK |  |
|  | Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V, | TAK |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
|  | Obie czasze przystosowane do montażu kamery full HD przesyłającej bezprzewodowo sygnał video | TAK |  |
| Inne |
|  | Demontaż starej lampy i montaż nowej z zachowaniem ciągłości i szczelności sufitu laminarnego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 7 – Wideolaryngoskop – 1 zestaw

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Tak / nie opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie do rutynowych i trudnych intubacji dorosłych | TAK |  |
|  | Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 ‘’, z maksymalnym kątem widzenia nie mniejszym niż 155° | TAK |  |
|  | Zasilany na standardowe baterie alkaliczne AAA zapewniającej min. 90 minut pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | Wymienne tory wizyjne wielorazowego użytku (adaptery), umożliwiające stosowanie łyżek dla całego zakresu wiekowego pacjentów od noworodków do dorosłych | TAK |  |
|  | Zintegrowane z urządzeniem źródło światła- biała dioda LED | TAK |  |
|  | Wskaźnik LED stanu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Waga videolaryngoskopu z łyżką max 240g (w zależności od rozmiaru łyżki) | TAK |  |
|  | Powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym | TAK |  |
|  | System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. | TAK |  |
|  | Wyjście video typu RCA | TAK |  |
|  | Jednorazowe łyżki czyste mikrobiologicznie, rozmiary 1, 2, 3. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują również w wersji z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną – min 60 sztuk | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 8 – Cystoskop  – 1 zestaw

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Tp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Tak / nie opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych – kąt patrzenia 30o, średnica 4mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Na obudowie optyki oznaczenie numeru seryjnego oraz średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt. Na zasadzie wymiany zużyta optyka za nową. | TAK |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy – średnica 20Fr, 2 przyłącza LEUR, do użycia z optyką o długości 30 cm, autoklawowalny – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Obturator cystoskopowy do płaszcza cystoskopowego o średnicy 20Fr, autoklawowalny – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Łącznik cystoskopowy do podłączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Kleszcze do usuwania ciał obcych, półgiętkie, Fr 7, długość robocza min. 400 mm, obydwie bransze ruchome, część chwytna rowkowana - 2 sztuki | TAK |  |
|  | Dźwignia Albarrana do stosowania z proponowanym cystoskopem, z mechanizmem zapadkowym oraz z min. jednym zamykanym kanałem roboczym. Na zasadzie wymiany zużyta dźwignia za nową. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do przechowywania, mycia i sterylizacji. Kosz kompatybilny z oferowaną optyką – 1 sztuka | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni roboczych | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 9 – Urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii – 5 zestawów

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Nawilżacz z generatorem wysokich przepływów dostarczający ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samodzielnie oddychającym poprzez różnego rodzaju przyłącza | Tak |  |
|  | Wymiary: dł. Min. 290 mm do max 310 mm, szer. min 160 mm do max 175 mm, wys. Min 165 mm do max 180 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalna aparatu 2,5 kg, waga wraz z akcesoriami maksymalna 3,5 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie min 50-60Hz | Tak |  |
|  | Dostarczanie tlenu od min 21 do max 98% | Tak, podać |  |
|  | Minimum 3 zakresy ustawień temperatury: 31, 34, 37 0C | Tak, podać |  |
|  | Zakres przepływu min 2 l/min do maksimum 60 l/min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna temperatura dostarczanego tlenu do 45 0C | TAK |  |
|  | Wbudowany sensor tlenu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z parametrami np. temperatura, stężenie tlenu, przepływ | TAK |  |
|  | Stojak do urządzenia z półką i koszem na akcesoria 1 szt. | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

ZADANIE NR 10 - Koncentrator tlenu – 50 szt.

1. Producent:

2. Kraj pochodzenia:

3. Urządzenie typ, model:

4. Rok produkcji:

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis/wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Przepływ tlenu w zakresie min. od 1 do 5 l/min | TAK |  |
|  | Koncentracja tlenu min, 90- 95% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe w zakresie 5 – 7psi (0,34 – 0,48 Bar) | TAK |  |
|  | Wskaźnik poziomu stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Poziom hałasu nie przekraczający 43 dB | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
|  | Pobór mocy < 300W | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy 24 h/dobę | TAK |  |
|  | Waga max 15 kg | TAK |  |
|  | Wskaźnik procent tlenu – niski tlen: 82 % Bardzo niski tlen < 70 % | TAK |  |
|  | Alarm informujący minimum o: - niskim poziomie tlenu, - braku zasilania, | TAK |  |
|  | Uchwyt i kółka umożliwiające łatwy transport | TAK |  |
|  | Licznik pracy koncentratora | TAK |  |
|  | Wymienny filtr powietrza i przeciwbakteryjny (HEPA) | TAK |  |
|  | Wymiary max. 60 x 40 x 26 cm | TAK |  |
|  | Wraz z każdym koncentratorem Wykonawca dostarcza minimum: 1 nawilżacz wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia i pęknięcia (pojemnik i pokrywa), pojemność minimum 300 ml, 2 sztuki drenów do tlenu (1 sztuka o długości od 200 cm do 300 cm, 1 sztuka o długości minimum 700 cm), wykonane z miękkiego tworzywa komplet oryginalnych filtrów niezbędnych do rozpoczęcia pracy urządzenia, filtr HEPA i filtr powietrza | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 60 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji……….m-cy.

III.  Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić). 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców