| Nazwa urządzenia: | Panel medyczny II ścienny poziomy do sal. 1.10, 1.20, 1.23, 3.10, 3.20, 3.23 (12 szt.) |
| --- | --- |
| Opis urządzenia: Poziomy kaseton montowany do ściany umożliwiający korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne. |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020r. | Tak |
| II | Certyfikaty jakości |  |  |
| 1. | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. | Dołączyć do oferty |
| III | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne | Tak |
| 2. | Długość panelu 1600mm. Możliwość ustalenia odległości dolnej krawędzi jednostki od podłogi w/g życzenia Zamawiającego. | Tak |
| 3. | Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce. | Dołączyć do oferty |
| 4. | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panelu bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. | Tak |
| 5. | Konstrukcja panelu wykonana z 3 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał górny przeznaczony jest dla oświetlenia ogólnego, kanał środkowy przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych, kanał dolny przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego. | Tak |
| 6. | Kanał górny z oświetleniem ogólnym odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 20-40 stopni, wyposażony w oświetlenie na każde stanowisko: - oświetlenie w technologii LED min. 2800lm | Tak |
| 7. | Kanał dolny z oświetleniem na każde stanowisko odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 20-30 stopni, wyposażony w oświetlenie: -miejscowe w technologii LED o min. 2800 lm, załączane z manipulatora przyzywu - nocne w technologii LED 2-3W, załączane z manipulatora przyzywu | Tak |
| 8. | Kanał środkowy powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. | Tak |
| 9. | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376. | Tak |
| 10. | Wyposażenie jednego stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30 (system AGA): - Tlen– 2szt. - Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. - Próżnia – 1szt. | Tak |
| 11. | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | Tak |
| 12. | Kanał dolny rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V, instalacje niskoprądowe i systemu przyzywowego umieszczony pod kanałem z punktami poboru gazów medycznych. | Tak |
| 13. | Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych. | Tak |
| 14. | Wyposażenie elektryczne i teleinformatyczne na jedno stanowisko w panelu: - – gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia – 8szt. (2x 4szt.) kolory gniazd biały oraz inny do ustalenia z Zamawiającym – gniazda RJ45 podwójne – 1 szt. – gniazda ekwipotencjalne – 4 szt. | Tak |
| 15. | Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu. | Tak |
| 16. | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu. | Tak |
| 17. | Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej. | Tak |
| 18. | Szyna medyczna dolna i górna o długości min. 800 mm na stanowisko Otworowanie pod przyzyw | Tak |
| IV | Pozostałe |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak |
| 2. | Szkolenie personelu w wymiarze uwzględniającym zmianowy tryb pracy personelu | Tak |
| 3. | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w karcie gwarancyjnej producenta. | Tak |
| 4. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | Tak |
| 5. | Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający wymagane wymiary panelu i wyposażenie. | Tak, dołączyć do oferty |

| Nazwa urządzenia: | Panel medyczny standardowy ścienny poziomy do pozostałych sal |
| --- | --- |
| Opis urządzenia: Poziomy kaseton montowany do ściany umożliwiający korzystanie z punktów poboru gazów medycznych, posiadający oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne. |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020r. | Tak |
| II | Certyfikaty jakości |  |  |
| 1. | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. | Dołączyć do oferty |
| III | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne | Tak |
| 2. | Długość panelu 1600mm. Możliwość ustalenia odległości dolnej krawędzi jednostki od podłogi w/g życzenia Zamawiającego. | Tak |
| 3. | Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce. | Dołączyć do oferty |
| 4. | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panelu bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. | Tak |
| 5. | Konstrukcja panelu wykonana z 3 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał górny przeznaczony jest dla oświetlenia ogólnego, kanał środkowy przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych, kanał dolny przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego. | Tak |
| 6. | Kanał górny z oświetleniem ogólnym odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 20-40 stopni, wyposażony w oświetlenie na każde stanowisko: - oświetlenie w technologii LED min. 2800lm | Tak |
| 7. | Kanał dolny z oświetleniem na każde stanowisko odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 20-30 stopni, wyposażony w oświetlenie: -miejscowe w technologii LED o min. 2800 lm, załączane z manipulatora przyzywu - nocne w technologii LED 2-3W, załączane z manipulatora przyzywu | Tak |
| 8. | Kanał środkowy powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. | Tak |
| 9. | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376. | Tak |
| 10. | Wyposażenie jednego stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30 (system AGA): - Tlen– 1szt. - Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. - Próżnia – 1szt. | Tak |
| 11. | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | Tak |
| 12. | Kanał dolny rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V, instalacje niskoprądowe i systemu przyzywowego umieszczony pod kanałem z punktami poboru gazów medycznych. | Tak |
| 13. | Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych. | Tak |
| 14. | Wyposażenie elektryczne i teleinformatyczne na jedno stanowisko w panelu: - – gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia – 4szt. (2x 2szt.) kolory gniazd biały (2 szt. oraz inny 2 szt. do ustalenia z Zamawiającym – gniazda RJ45 podwójne – 1 szt. | Tak |
| 15. | Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu. | Tak |
| 16. | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu. | Tak |
| 17. | Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej. | Tak |
| IV | Pozostałe |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak |
| 2. | Szkolenie personelu w wymiarze uwzględniającym zmianowy tryb pracy personelu | Tak |
| 3. | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w karcie gwarancyjnej producenta. | Tak |
| 4. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | Tak |
| 5. | Ostateczny układ elementów panelu (z lokalizacją gniazd) do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą. Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający wymagane wymiary panelu i wyposażenie. | Tak, dołączyć do oferty |