Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze                             Znak sprawy: ZP-2130-2020

Zadanie nr 1 – Analizator PCR identyfikujący RNA wirusa SARS-CoV-2 w systemie zamkniętym

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Szybki analizator PCR identyfikujący RNA wirusa SARS-CoV-2 – 2 szt. | TAK |  |
|  | Sprzęt przeprowadzający jednoczesną izolację, amplifikację i detekcję kwasów nukleinowych metodą real time PCR dla pojedynczej próbki w czasie do 20 minut zarówno dla wyniku pozytywnego jak i negatywnego. | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt zaprojektowany do wykonywania badań w trybie „cito”. | TAK |  |
|  | System całkowicie zamknięty zwalidowany do przeprowadzenia badań z wykorzystaniem odczynników gotowych do użycia, w postaci fabrycznie napełnionej odczynnikami jednorazowej, pojedynczej probówki z testem. | TAK |  |
|  | Sprzęt nie wymaga użycia komputera, pipet automatycznych, mieszadła, wirówki. | TAK |  |
|  | Obsługa sprzętu za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych. | TAK |  |
|  | Zintegrowany ze sprzętem skaner kodów kreskowych umożliwiający wprowadzenie danych dotyczących nazwy, numeru serii i daty ważności probówek testowych, próbek badanych, danych operatora (przy logowaniu). | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania testów multiplex. | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja danych. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie numeru serii testu i kontroli. | TAK |  |
|  | Czujnik objętość potwierdzający wystarczającą ilość użytego materiału badawczy. | TAK |  |
|  | Wyświetlany i nagrywany komunikat o błędach. | TAK |  |
|  | Zabezpieczony loginem i hasłem dostęp do wykonywania badania i przeglądu wyników. | TAK |  |
|  | Funkcja przechowywania w pamięci aparatu ponad 20 000 wyników testów z datą i godziną ich wykonania. | TAK |  |
|  | Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Infomedica/Assecco, protokołu HL 7 i POCT1-A Standard (EDI i DML). | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary 20x15x25 cm (w. x sz .x dł.) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt posiadający znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE oraz powiadomienie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych, prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. | TAK |  |
|  | Czujnik objętości potwierdzający wystarczającą ilość użytego materiału badanego. | TAK |  |
|  | Poziom detekcji nie większy niż 12 kopii na ml | TAK |  |
|  | Obowiązkowa walidacja wymazówek na 0.9% NaCl | TAK |  |
|  | Wykrycie regionu wirusa ORF1 a,b i gen N | TAK |  |
|  | Zwalidowane do aparatu wymazówki | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokół uruchomienia” oraz po przeprowadzonym szkoleniu. | TAK, podać |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu. | TAK |  |
|  | Dla zakupionej sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny | TAK |  |
|  | Płatność łącznej ceny umowy: min. 30 dni od daty podpisania protokołu instalacyjnego i otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze. | TAK |  |
|  | Urządzenia zasilające (UPS) do każdego z analizatorów o parametrach: max możliwa do konfiguracji moc większa bądź równa 650 W, moc rzeczywista min. 400 W, napięcie operacyjne wejścia – min. 160 W, max – 286 W, słyszalny alarm (niskiego stanu akumulatora, alarm przeciążenia), ochrona przed nagłym wzrostem napięcia, wydajność min. 98,9%, częstotliwość danych wejściowych 50/60, max natężenie prądu – 7A | TAK |  |
| 1. | Wartość netto: |  |
| 2. | Wartość netto słownie: |  |
| 3. | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4. | VAT słownie: |  |
| 5. | Wartość brutto: |  |
| 6. | Wartość brutto słownie: |  |
| 7. | Okres gwarancji producenta zaoferowanego asortymentu wynosi ........ miesięcy (min. 24 m-ce) od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru (max 48 m-cy) |
| 8. | Termin zapłaty faktury wynosi ...... dni (min. 30 dni) od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (max. 60 dni) |